Opis Przedmiotu Zamówienia i jego Specyfikacja Techniczna

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa kompletnego systemu badawczego wykorzystującego funkcjonalną spektroskopię w bliskiej podczerwieni (fNIRS) do nieinwazyjnego neuroobrazowania zmian HbO/HbR w mózgu, umożliwiającego prowadzenie badań w warunkach mobilnych (rejestracja w ruchu) oraz w konfiguracji hyperscanningu dla co najmniej dwóch osób. Dopuszcza się rozwiązania równoważne (bez wskazywania producenta/marki), pod warunkiem spełnienia wymagań minimalnych oraz zaoferowania funkcji/parametrów nie gorszych od opisanych.

2. Zasady weryfikacji

Wykonawca potwierdza spełnienie wymagań poprzez przedstawienie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), tj.: kart katalogowych/specyfikacji producenta lub oświadczeń producenta oraz instrukcji użytkownika, z jednoznacznym odniesieniem do każdego punktu OPZ.

3. Wymagania minimalne

- System musi oferować minimum 48 wysokiej mocy źródła LED o maksymalnej mocy 25 mW, aby zapewnić wiarygodne pomiary u wszystkich uczestników.

- System musi oferować minimum 48 detektorów SiPD o minimalnym optycznym zakresie dynamiki 87 dB oraz czułości 25.9 fW/sqrt(Hz), aby umożliwić pomiary dla wszystkich tekstur i kolorów włosów.

- System musi posiadać modulację światła z wykorzystaniem wzmacniania lock-in, aby zapewnić najwyższą odporność rejestracji i odrzucanie światła otoczeniowego w środowiskach z oświetleniem LED oraz źródłami światła IR/LED (takimi jak ściemnialne oświetlenie pomieszczeń LED oraz systemy śledzenia ruchu).

- System musi zawierać źródła i detektory z podwójną końcówką (dual-tip), aby zapewnić większy komfort i łatwiejsze odsuwanie włosów.

- System musi zawierać minimum osiem krótkokanałowych detektorów 8 mm (short-channel), aby niezawodnie rejestrować aktywność pozakorową.

- System musi zawierać niezależne 9-osiowe czujniki ruchu, które można umieścić w dowolnym miejscu na głowie lub ciele.

- System musi zawierać zintegrowaną jednostkę fizjologiczną (Physiological Unit), umożliwiającą w pełni zsynchronizowany monitoring GSR, ECG, EMG, SpO₂, PPG oraz oddechu (w ramach tego samego oprogramowania do rejestracji fNIRS w celu precyzyjnej synchronizacji czasowej).

- System musi zawierać co najmniej jedną licencję na oprogramowanie do analizy fNIRS oparte na GUI, zdolne do: wstępnego przetwarzania (pre-processing), regresji krótkokanałowej (short-channel regression), GLM, integracji danych MRI (MRI Data integration), analizy hyperscanning oraz integracji z Pythonem.

- System musi być dostarczony z nieograniczoną liczbą licencji na oprogramowanie akwizycji.

- System musi łączyć się z komputerem akwizycji poprzez Wi-Fi dla optymalnej transmisji danych.

- System musi umożliwiać synchronizację zegara dla wszystkich optod źródłowych, aby umożliwić rejestracje kodowane częstotliwościowo (frequency-encoded) oraz wysokiej gęstości dla całej głowy (whole-head high-density). Może to zostać osiągnięte przez jedno urządzenie lub kilka urządzeń zsynchronizowanych zegarem. Synchronizacja strumieni danych (np. poprzez LSL) nie jest wystarczająca.

- System musi być zdolny do tworzenia kanałów pomiędzy urządzeniami.

- System musi umożliwiać bezproblemową integrację z EEG w standardowym systemie 10–20.

- System musi zapewniać opcje rozbudowy do różnych typów optod, zgodnie ze specyficznymi badaniami, np.: single-tip, dual-tip, low-profile tip, blunt-tip, detektory APD.

- System musi umożliwiać jednoczesne podłączenie do 5 urządzeń w celu wykonywania pomiarów o ultra-wysokiej gęstości.

- System musi obsługiwać wysokie częstotliwości próbkowania – do 240 Hz.

- Możliwość prowadzenia rejestracji w warunkach mobilnych (badany w ruchu); konstrukcja noszona (wearable) i przystosowana do badań ambulatoryjnych.

- Gwarancja: minimum 36 miesięcy na jednostkę główną oraz minimum 12 miesięcy na akcesoria zużywalne.

- Musi zostać dostarczony komputer (jednostka główna) do obsługi całego systemu badawczego; parametry nie gorsze niż: 2TB HD/SSD, 32GB Ram, 3.5 GHz procesor (4 rdzenie), z dedykowanymi kartami graficznymi (lub najnowszym CPU ze zintegrowanym układem graficznym). Minimalny okres gwarancji na komputer to 24 miesiące.

- Musi zostać dostarczona cała wymagana dokumentacja i instrukcje.

4. Kryteria oceny

Gwarancja

Gwarancja na jednostkę główną

Gwarancja na trzy lata – 0 pkt

Gwarancja cztery lata - 20 pkt

Czas zapłaty

Termin płatności 21 dni - 0 pkt

Termin płatności 30 dni - 15 pkt

5. Kryteria środowiskowe (punktowane)

- 0 pkt: brak odbioru opakowań / brak specyfikacji materiałowej, tj. brak informacji o zaprojektowaniu opakowań tak, aby możliwa była łatwa segregacja frakcji, z opisem sposobu segregacji (etykiety/instrukcja)

- 2 pkt: opakowanie zminimalizowane do poziomu niezbędnego do bezpiecznego transportu oraz zaprojektowane tak, aby umożliwiało łatwą segregację frakcji, z opisem sposobu segregacji (etykiety/ instrukcja)

- 5 pkt: wykonawca odbierze opakowania transportowe (kartony, wkłady, palety/skrzynie) i przekaże do ponownego użycia/recyklingu

6. Dostawa i uruchomienie

Dostawa w ciągu maksymalnie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy

W ramach dostawy Wykonawca zapewni:
• dostarczenie kompletnego, fabrycznie nowego systemu - wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2025 r., wraz z akcesoriami niezbędnymi do pracy w deklarowanej konfiguracji, 
• instalację i uruchomienie systemu badawczego oraz oprogramowania na dostarczonej jednostce głównej komputera

7. Szkolenie

Wykonawca zapewni:

• całodniowe (min. 8 godz.) szkolenie grupy (do 6) użytkowników z zakresu akwizycji danych i podstaw analizy danych dla typowych planów eksperymentalnych, z wykorzystaniem dostarczonych programów (np., NIRStar lub Aurora; NIRSite, Satori).