Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1: Zestawy odczynnikowe do oznaczeń morfologii i rozmazów krwi

Wykonawca dostarczy odczynniki wraz z kontrolami oraz wszelkimi potrzebnymi materiałami zużywalnymi, niezbędne do wykonania:

140 000 oznaczeń morfologii krwi
	12 000 oznaczeń morfologii z rozdziałem leukocytów
	1 400 oznaczeń retikulocytów
	7 500 rozmazów z oceną mikroskopową

Ilość i stabilność materiału kontrolnego:
1) możliwość wykonania co najmniej 1 oznaczenia kontrolnego na danym poziomie co trzeci dzień włączając soboty, niedziele, święta (morfologia krwi). 
2) dostarczenie materiałów kontrolnych do wykonania na dwóch poziomach minimum raz w tygodniu, dedykowanych do płynów z jam ciała.

3) możliwość oznaczenia kontroli wewnętrznej morfologii, rozmazu automatycznego i retikulocytów z jednej fiolki materiału kontrolnego.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | Wartość za 24 m-ce dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca wydzierżawi 3 urządzenia: 2 analizatory hematologiczne (obydwa fabrycznie nowe) oraz 1 aparat do wykonywania rozmazów/barwienia preparatów hematologicznych (fabrycznie nowy).

Wymagania odnośnie urządzeń/odczynników:

- Analizatory z zewnętrznym monitorem LCD.

- Automatyczne oznaczanie metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej co najmniej następujących parametrów raportowanych: liczbę krwinek białych, liczbę neutrocytów w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę limfocytów w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę monocytów w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę eozynofili w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, liczbę bazofili w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, informację o krwinkach białych niedojrzałych.

- Automatyczne oznaczanie co najmniej następujących parametrów raportowanych: liczba erytrocytów, hematokryt, stężenie hemoglobiny, wskaźniki MCV, RDW, liczbę trombocytów, średnią objętość trombocytu.

- Możliwość oznaczania retikulocytów na każdym z analizatorów (metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej) oraz zawartości hemoglobiny w retikulocytach.

- Możliwość oznaczania trombocytów metodą optyczną na każdym z analizatorów

- Co najmniej jeden z analizatorów podczas oznaczania morfologii krwi - korekcja liczby leukocytów o zawartość erytroblastów.

- Możliwość oznaczania parametrów w płynach z jam ciała (w tym płynie mózgowo-rdzeniowym) z rozdziałem co najmniej na 5 głównych frakcji białych krwinek (limfocyty, monocyty, neutrofile, eozynofile, bazofile) bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników na co najmniej jednym z analizatorów.

- W przypadku trybu płynów z jam ciała: dolna granica oznaczalności nie wyższa niż 5 komórek/µl.

- Liniowość (bez rozcieńczania) nie gorsza niż: leukocyty 0,005 - 350 G/l; erytrocyty 0,005 - 8 T/l; trombocyty 0,005 - 4 T/l na co najmniej jednym z analizatorów

- Co najmniej jeden z analizatorów wyposażony w pełni automatyczny podajnik próbek, mogący współpracować z różnymi systemami zamkniętymi stosowanymi do pobrań materiału w kierunku morfologii krwi; drugi z analizatorów wyposażony w podajnik na minimum 20 próbek.

- Oznaczanie hemoglobiny metodą bezcjankową.

- Ważność odczynników co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy.

- Wewnętrzny czytnik kodów paskowych.

- Analizatory dedykowane do umieszczenia na stołach laboratoryjnych (oferent dostarczy stół do co najmniej jednego z analizatorów)

- Wydajność dla trybu "morfologia + rozmaz" nie mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę (co najmniej dla jednego z analizatorów)

- Aspirowana łączna objętość próbki dla trybu "morfologia + rozmaz mikroskopowy" nie większa niż 150 µl, niezależnie od trybu podawania próbki.

- Odczynniki, materiały robocze, akcesoria itp., (używane w części cytometrycznej analizatorów hematologicznych) pochodzące od tego samego producenta

- Możliwość zarządzania odczynnikami poprzez uzyskiwanie graficznej informacji o stopniu ich zużycia w czasie rutynowej pracy.

- Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie.

- Wymagania odnośnie aparatu do wykonywania rozmazów/barwienia preparatów hematologicznych (do oceny mikroskopowej):

a) zintegrowany z jednym z analizatorów hematologicznych

b) wydajność nie mniejsza niż 30 rozmazów na godzinę

c) możliwość podania próbek w trybach automatycznym i manualnym

d) możliwość barwienia co najmniej metodą MGG i Wrighta

e) praca możliwa w trybach: rozmaz+barwienie, sam rozmaz, samo barwienie

f) możliwość jednoczasowej i równoległej pracy cytometru i części wykonującej rozmazy/barwienia

- Instrukcje obsługi w j. polskim.

Inne wymagania:

- Na żądanie zamawiającego wykonawca dostarczy w trakcie postępowania przetargowego dokumentację poświadczającą spełnianie technicznych/jakościowych wymagań przez oferowany analizator/odczynniki.

- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dzierżawy na okres trwania umowy i zobowiąże się do skutecznej naprawy w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii; w przeciwnym razie oferent zobowiązany będzie na własny koszt zorganizować i sfinansować wykonanie badań w innej jednostce.

- Wykonawca zapewni bezpłatną instalację analizatorów wraz z niezbędnymi przyłączami.

- Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenia dla użytkowników wskazanych przez kierownika laboratorium.

- Wykonawca zobowiąże się do wykonywania bezpłatnych przeglądów i napraw (wraz z częściami zużytymi  w czasie naprawy).

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany analizatora na nowy po trzeciej naprawie tego samego podzespołu.

- Możliwość współpracy urządzenia z systemem informatycznym szpitala (Eskulap), z użyciem kodów kreskowych i z zapewnieniem dwustronnej komunikacji - wykonawca doprowadzi do realizacji tych celów własnym staraniem i na swój koszt w okresie do 4 tygodni od momentu podpisania umowy.

- Wykonawca zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego.

- Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy.

- Wykonawca zapewni podtrzymanie pracy analizatorów w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej przez co najmniej 20 minut (dostarczenie tzw. UPS i zapewnienie jego ciągłej sprawności)

- Wykonawca zapewni połączenie analizatorów hematologicznych z tzw. zdalnym modułem serwisowym.

- Wykonawca dostarczy karty charakterystyk substancji niebezpiecznych spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE.

- Wykonawca zobowiąże się do usunięcia dzierżawionych urządzeń w ciągu 31 dni od wygaśnięcia obowiązującej umowy.

- Wykonawca dostarczy dodatkowo  zestaw komputerowy i drukarkę o parametrach nie gorszych niż:

- Processor min. Intel I5

- pamięć RAM 8 GB DDR

- dysk twardy SSD min. 500 GB

- karta sieciowa 10/100/1000 Mb

- system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL 64bit. (najbardziej aktualny)

- opcjonalnie MS Office 2016 z outlookiem

- monitor LCD 24 "

- Klawiatura i mysz firmy Logitech wersja OEM

- drukarka laserowa firmy HP, kolorowa

- obsługująca automatyczny duplex

- posiadająca wbudowany interfejs sieciowy

- Wykonawca dostarczy dodatkowo 4 tonery (1 co 6 miesięcy)

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

Zadanie nr 2: zestawy odczynnikowe do specjalistycznych oznaczeń w diagnostyce gammapatii monoklonalnych

Zestawy odczynnikowe do oznaczeń wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda – po 2500 oznaczeń metodą nefelometryczną, z użyciem przeciwciał poliklonalnych, z możliwością oznaczania w surowicy i moczu.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Inne wymagania:

- Oferent dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE

- Niezbędne rekomendacje Polskiej i Międzynarodowej Grupy Szpiczakowej.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis