Bydgoszcz dnia: 2026-01-13

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 226/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dokonywanie wzorcowania i kalibracji sprzętu medycznego dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 149/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Dot. Zadanie nr 1 Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o doprecyzowanie w ilu punktach temperatury ma być realizowany pomiar oraz jakie mają być to punkty: w jakiej temperaturze? A także czy wystarczy przeprowadzenie pomiaru punktowego czy należy przeprowadzić pomiar ciągły? Jeżeli Zamawiający oczekuje przeprowadzenie pomiaru ciągłego to prosimy o podanie jego okresu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Punkty wzorcowania temperatury to -40; 2; 8; 15 i 22 stopnie C. Wystarczy przeprowadzenie pomiaru punktowego. Pytanie 2 Dot. Zadanie nr 7 Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o doprecyzowanie w ilu punktach temperatury ma być realizowany pomiar oraz jakie mają być to punkty: w jakiej temperaturze? A także czy wystarczy przeprowadzenie pomiaru punktowego czy należy przeprowadzić pomiar ciągły? Jeżeli Zamawiający oczekuje przeprowadzenie pomiaru ciągłego to prosimy o podanie jego okresu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Punkty wzorcowania temperatury to -40; 2; 8; 15 i 22 stopnie C. Wystarczy przeprowadzenie pomiaru punktowego. Pytanie 3 Dot. Zadanie nr 9 Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o doprecyzowanie w ilu punktach wilgotności ma być realizowany pomiar oraz jakie mają być to punkty: w jakiej wilgotności? A także czy wystarczy przeprowadzenie pomiaru punktowego czy należy przeprowadzić pomiar ciągły? Jeżeli Zamawiający oczekuje przeprowadzenie pomiaru ciągłego to prosimy o podanie jego okresu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Punkty wzorcowania wilgotności to 20%, 50% i 80%, natomiast temperatury to -40; 2; 8; 15 i 22 stopnie C. Wystarczy przeprowadzenie pomiaru punktowego. Pytanie 4 Dot. Zadanie nr 1 Zgodnie z nową matrycą stawek podatku VAT, wprowadzoną 1 lipca 2020r. (załącznikiem 3 do ustawy o VAT) stawką 8 % zostały objęte świadczenia usług napraw i konserwacji wszystkich wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski (poz. 69 nowego załącznika do ustawy o VAT), które zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyrób medyczny, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji, czy urządzenia w zadaniu nr 1 zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyrób medyczny, zgodnie z ustawą o wyrobach medyczny z dn. 20.05.2010 r. i Zamawiający, jako właściciel tych urządzeń, dysponuje odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi tę okoliczność (faktury zakupu, dokumenty wymagane dla wyrobów medycznych), gdyż zgodnie z naszą wiedzą, urządzenia te nie są wyrobami medycznymi w myśl ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. Pragniemy nadmienić, iż fakt, że w/w urządzenia znajdują się i są użytkowane w placówce medycznej, nie uprawnia ich do miana „wyrobów medycznych”, których serwis został objęty obniżoną 8 % stawką podatku VAT. Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie, aby wykonawca sam mógł określić właściwą stawkę podatku VAT dla konkretnego urządzenia w oparciu o udzielona odpowiedź, przepisy prawa oraz własną wiedzę, zgodnie z zapisem w SWZ pkt 21.6 ppkt 4. Dzięki udzielonej odpowiedzi, będzie możliwość zastosowania właściwej stawki podatku VAT. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Urządzenia w zadaniu pierwszym nie są zakwalifikowane jako wyrób medyczny. Zamawiający wyraża zgodę na określenie właściwej stawki podatku VAT przez Wykonawcę. Pytanie 5 Dot. zapisów SWZ pkt 9.2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatów wystawionych przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela dla urządzeń w zakresie zadań nr 1, 7, 9, gdyż są to urządzenia powszechnie używane w placówkach medycznych i ich serwis nie wymaga umiejętności, zarezerwowanych jedynie dla autoryzowanego serwisanta. Jednocześnie wymóg ten jest niezgodny w obecnym kształcie z przepisami Prawa zamówień publicznych. Wskazujemy, że zgodnie z art. 112 ust. 1 pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 pkt 1 pzp, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W odniesieniu do powyższego wskazujemy, że wymóg Zamawiającego, aby osoby skierowane do realizacji zamówienia w m.in. w zadaniach nr 1, 7, 9posiadały certyfikaty wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, z jednej strony pozostaje bez związku dla oceny zdolności do wykonania zamówienia (szkolenie wyłącznie przez producenta, importera lub dystrybutora nie warunkuje możliwości należytego wykonania zamówienia) a z drugiej – utrudnia uczciwą konkurencję w postępowaniu (w praktyce to producent będzie decydował o tym, kto będzie mógł wykonywać zamówienie, przeprowadzając wobec inżynierów lub nie, wymagane szkolenia). Taki tok rozumowania przedstawiła również Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie, w której rozpatrywany był analogiczny warunek udziału w postępowaniu, tj. w wyroku z 4 października 2019 roku, sygn. Akt KIO 1859/19. W cytowanym orzeczeniu Izba potwierdziła, iż w sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje kilku wykonawców serwisujących z powodzeniem aparaty medyczne danego producenta (a taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do niniejszego zamówienia), to wymóg posiadania certyfikatów wystawionych przez wytwórcę aparatu może stanowić bezzasadne ograniczenie konkurencji w postępowaniu. Ponadto Izba wskazała, iż art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych nie stanowi ograniczenia w serwisowaniu urządzeń medycznych jedynie do podmiotów posiadających certyfikaty szkoleniowe autoryzowane przez producenta lub autoryzowany serwis producenta. Dodatkowo posiadane przez Zamawiającego urządzenia w zadaniach nr 1, 7, 9 są już po okresie gwarancji – nie ma więc uzasadnienia dla wymogu posiadania certyfikatów wystawionych przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w tym przypadku. Mając na uwadze fakt, że Zamawiający chce mieć pewność, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany przez wykonawcę zapewniającego najwyższą jakość usług, wnosimy o odstąpienie od wymogu „posiadania certyfikatów wystawionych przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela” i dopuszczenie, w celu poświadczenia zdolności technicznej lub zawodowej w ramach zadań nr 1, 7, 9imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia z zakresu serwisowania i naprawy sprzętu medycznego wydane przez producenta sprzętu tożsamego co do wymienionego w zadaniach nr 1, 7, 9oraz imiennych certyfikatów wydanych przez niezależny od producenta podmiot posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń z nadzorowania i utrzymania sprzętu medycznego, produkcji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz dystrybucji sprzętu medycznego, zgodnego z normą PN-EN 62353:2015, dotyczącą serwisów urządzeń medycznych. Pragniemy również nadmienić, iż posiadamy aktualny Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr J-2819/1/2025 potwierdzający spełnienie wymagań obowiązującej normy PN-EN ISO 9001:2015-10, wydany przez Jednostkę Certyfikującą Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., członka IQNET, w zakresie: instalacji, serwisu i okresowych przeglądów urządzeń medycznych i laboratoryjnych, szkolenia personelu medycznego, walidacji procesów przebiegających w urządzeniach medycznych oraz urządzeniach uczestniczących w procesie poboru, produkcji i przechowywania składników krwiopochodnych, co potwierdza zaangażowanie firmy w utrzymanie wysokich standardów jakości w obszarze serwisowania urządzeń medycznych,nie gorszych niż w autoryzowanych serwisach. Powyższa zgoda zapewni Zamawiającemu otrzymanie większej ilości ofert w zadaniach nr 1, 7, 9, co z pewnością przełoży się na uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego ceny oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie będzie wymagał posiadania certyfikatów producenta. Pytanie 6 Dot. Formularz cenowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu cenowym tylko tych zadań (z niezmienioną ilością pozycji), na które Wykonawca składa ofertę, poprzez usunięcie pozostałych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie 7 Dot. zapisów Umowy § 9 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisach SWZ bez zmian Pytanie 8 Dot. zapisów Umowy § 9 ust. 1 pkt 1 Zważywszy na fakt, iż specyfika realizacji przedmiotu Umowy, którym są usługi świadczone w sposób ciągły, przez okres ustalony w Umowie, sprawia, że nieuzasadnione jest naliczanie kar za zwłokę w stosunku do wartości całkowitej Umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do pozostałych usług, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego, aby kara umowna dotycząca usług świadczonych regularnie, odnosiła się do wartości danej usługi nie wykonanej należycie, nie zaś do pełnej wartości umowy. Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę zapisów Umowy § 9 ust. 1 pkt 1zgodnie z propozycją:„w razie nieterminowego wykonania usług Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto za usługę, w stosunku do której wykonawca pozostaje w zwłoce - za każdy dzień zwłoki”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisach SWZ bez zmian Pytanie 9 Dot. SWZ, Umowa Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganego terminu płatności za wystawioną fakturę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Płatność nastąpi w terminie 60 dni licząc od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego. Pytanie 10 W nawiązaniu do przetargu proszę podać typ przyrządów oraz punkty wzorcowania dla zadań 1, 7, 8, 9. Proszę również podać ile czujników jest podłączonych do każdego termometru i czy wszystkie mają być wzorcowane (jeśli jest więcej niż jeden). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Punkty wzorcowania temperatury dla zadania 1 to -40; 2; 8 stopni C, dla pozostałych zadań dodatkowo 15 i 22 stopnie C. Punkty wzorcowania wilgotności dla termohigrometrów to 20%, 50% i 80%. Do każdego termometru jest po jednym czujniku. Zamawiający ##### Wykonano w 2 egz. na 2 ark. ##### Egz. 1 – a/a kancelaria ##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5 Wyk. Katarzyna Szułczyńska – tel. 261 417 448, email: szulczynska5702@10wsk.mil.pl Data: 13.01.2026 r.