OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W RAMACH REALIZOWANYCH CZYNNOŚCI ORAZ DOSTAW W ZAKRESIE PROJEKTOWYM: 
FENX.06.01-IP.03-0018/25 pn. „Wsparcie infrastruktury 10. WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy w zakresie AOS
i leczenia jednego dnia poprzez zakup niezbędnych wyrobów medycznych”

UWAGA!!!! Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny „Wartość oferowana” w tabeli znajdującej się w „wykazie niezbędnej funkcjonalności dla poszczególnych zadań” ( początek: str. 3)

ZADANIE NR 1 - System PACS wraz z poszerzeniem archiwum obrazowego WYMAGA SIĘ OD WYKONAWCY:

- Przedstawienie aktualnego certyfikatu ISO 9001 oraz ISO 27001 potwierdzającego stosowanie przez producenta oferowanego oprogramowania należytych norm i dbałości w zakresie dostaw i wdrożeń oraz instalacji.

- Pokrycia kompletu kosztów związanych z wykonaniem zadania, w szczególności również w zakresie zgodności z instalacją obecnie posiadanego w ramach poradni AOS systemu KS-SOMED z którym system musi być zintegrowany. Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył, skonfigurował i uruchomił dostarczane rozwiązanie w sposób nie budzący zastrzeżeń.

- Zaoferowania w ramach oferowanych produktów gwarancji w okresie 36 miesięcy.

- Zamawiający wymaga doświadczenia od Wykonawcy w realizacji zadania – tj. wykazania minimum 1 zrealizowanego zamówienia polegającego na dostawie wraz z wdrożeniem systemu PACS , z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zrealizowane zamówienie/zamówienia sumarycznie opiewać będą na kwotę 2,5 mln zł brutto.

- Wyznaczenia minimum 1 osoby do realizacji projektu, która uczestniczyła w min. dwóch wdrożeniach systemu PACS w placówkach ochrony zdrowia.

- Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia o tym, że Wykonawca jest w stanie zintegrować się z posiadanym rozwiązaniem KS-SOMED oraz posiada pełne i wystarczające kompetencje do wdrożenia oraz uruchomienia wymaganych integracji. Wszelkie koszty związane z integracją dostarczanego rozwiązania z obecnie posiadanym oraz eksploatowanym systemem w zakresie poradni oraz szpitala spoczywają na Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt był energooszczędny.

- Warunek wystawienia faktury końcowej: Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej wyłącznie pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu:

pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy uczestniczyli w realizacji zamówienia, potwierdzających, że Wykonawca uregulował wobec nich wszystkie należne wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez nich prac/dostaw/usług, lub innych wiarygodnych dokumentów potwierdzających brak zaległości płatniczych wobec podwykonawców.

- Brak spełnienia tego warunku skutkować będzie wstrzymaniem płatności do czasu jego dopełnienia.

WYKAZ ETAPÓW JAKIE ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA ZREALIZOWAĆ W RAMACH ZADANIA NR 1 
pn. “System PACS wraz z poszerzeniem archiwum obrazowego” dostawa główna archiwum klinicznego/obrazowego dla min 125 tys. badań rocznie wraz z dostawą niezbędnych elementów infrastrukturalnych i licencyjnych dla potrzeb wykorzystania rozwiązania w strukturach polikliniki.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- |
| ETAP 1. | Dostawa i instalacja Infrastruktury Sprzętowej |
| ETAP 2. | Instalacja i Konfiguracja Systemu PACS |
| ETAP 3. | Integracje systemowe i Migracja danych |

Ilekroć Zamawiający używa nazw własnych produktów lub certyfikatów należy przyjąć, że dopuszcza on rozwiązania równoważne z zachowaniem pełnego zakresu wymagań integracyjnych i parametrów nie gorszych niż wskazane w OPZ. Zamawiający oświadcza, że opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z poszanowaniem zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych,
a w szczególności:

- Opis przedmiotu zamówienia nie prowadzi do uprzywilejowania ani eliminowania określonych wykonawców, produktów lub technologii,

- Nie zawiera odniesień do znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła ani szczególnych procesów produkcyjnych wskazujących konkretnych producentów lub dostawców, chyba że Zamawiający, działając w granicach przepisów, uznał to za niezbędne do precyzyjnego i zrozumiałego określenia przedmiotu zamówienia,

- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia pojawiły się odniesienia do znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub źródła, Zamawiający każdorazowo dopuścił rozwiązania równoważne, a kryteria równoważności zostały określone w sposób jasny, jednoznaczny i weryfikowalny,

- Przy określaniu wymagań Zamawiający kierował się wyłącznie uzasadnionymi potrzebami, mając na celu wybór rozwiązania najlepiej odpowiadającego celowi zamówienia.

WYKAZ NIEZBĘDNEJ FUNKCJONALNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

- Przygotowanie Wdrożenia: przygotowanie i przekazanie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej dotyczącego środowiska serwerowego i sieciowego;

- Etap nr 1: Dostawa i instalacja Infrastruktury Sprzętowej

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg (T/N) | wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INFRASTRUKTURA SERWER - 4 SZTUKI | PRODUCENT |  |
|  | Obudowa: Maksymalnie 1U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi wraz ramieniem do prowadzenia kabli oraz panelem przednim. Możliwość rozbudowy o opcjonalny czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS serwera. | TAK |  |
|  | Procesor: Zainstalowane minimum 2 procesory 2,4GHz 12 rdzeniowe | TAK |  |
|  | Pamięć operacyjna: Min. 256 GB RDIMM DDR5 5600 MT/s w modułach o pojemności 64GB każdy. Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 8 TB. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC z multi-bit error protection, Online spare, Memory Mirror, | TAK |  |
|  | Sloty rozszerzeń: Minimum 2 aktywne PCI-Express 5.0 sloty z prędkością x16 (Bus Width) Możliwość rekonfiguracji serwera do konfiguracji: 3 slotów PCI-Express 5.0 z prędkością x16 każdy w tym dwa sloty obsługujące karty pełnej wysokości. Poza powyższymi slotami PCI-Express serwer wyposażony w dwa złącza dla kart sieciowych lub kontrolerów macierzowych standardu OCP 3.0 | TAK |  |
|  | Dyski twarde: Miejsce na instalacje 8 szt. dysków 2,5" Hot-plug z opcjonalną rozbudową do konfiguracji 10 szt dysków 2,5” Hot-plug. Obsługa dysków SATA/SAS/NVMe. Zainstalowane minimum 2 dyski 960 SSD GB. Możliwość rozbudowy serwera o opcjonalny moduł z dwoma dyskami Hot Plug NVMe Read Intensive M.2 zapewniających minimalną pojemność 480 GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. | TAK |  |
|  | Kontrolery dyskowe: Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy 16Gbs NVMe, 12Gbs SAS, 6Gbs SATA, kontroler RAID zapewniający obsługę RAID 0,1,5,6,10,50,60 z 4GB pamięci cache z podtrzymaniem zawartości pamięci cache w razie zaniku zasilania. Kontrole obsługujący co najmniej 8 fizycznych dysków. Praca w trybie RAID i HBA w trybie mieszanym. Kontroler zainstalowany w slocie OCP. | TAK |  |
|  | Interfejsy sieciowe: Serwer musi być wyposażony w: - Minimum cztery porty sieciowe 10/25 Gb SFP28 wyposażone w cztery wkładki 25Gb SFP28 SR 100m - Min. dwa porty FC 32GB - Min. cztery porty 1GB | TAK |  |
|  | Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1920 x 1200 pikseli. | TAK |  |
|  | Porty: 5 szt. portów USB w konfiguracji 1 port USB 3.2 dostępny z frontu 2 porty USB 3.2 dostępne z tyłu 2 porty USB wewnątrz obudowy co najmniej jeden w standardzie USB 3.2 1x VGA Dodatkowy port USB z przodu obudowy umożliwiający serwisowanie i zarzadzanie serwerem. Możliwość rozbudowy o: - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45. Nie dopuszcza się stosowania kart PCI. Powyższe parametry nie mogą być zrealizowane za pomocą przejściówek i rozgałęziaczy. | TAK |  |
|  | Zasilanie: 2 sztuki zasilaczy typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1200W (sprawność 96%). | TAK |  |
|  | Chłodzenie: Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug | TAK |  |
|  | Karta/moduł zarządzający: Niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: • monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe • wparcie dla pracy w trybie bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP • dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera • wbudowane narzędzia diagnostyczne • zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego • wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników |  |  |
|  | • przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) • obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) • wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i wirtualnych folderów • mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie • funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności • monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji • konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) • zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) • możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów • autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) • wsparcie dla Microsoft Active Directory • obsługa SSL i SSH • enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli • wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API • wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients • możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania: • System zarządzania w oparciu o jednolite oprogramowanie, czyli z jednego panelu o jednym adresie IP. Dostęp do oprogramowania zarządzającego poprzez: interfejs graficzny wykonany w technologii HTML5, REST API (np. PowerShell). • Oprogramowanie zarządzające w formie gotowej wirtualnej maszyny, tzw. virtual appliance. Oprogramowanie wspierane na wirtualizatorach: VMware vSphere ESXi 7.X lub nowszy, Microsoft Hyper-V Server 2019 lub nowszy, RHEL KVM 7.x lub nowszy. • Oprogramowanie w sposób graficzny wizualizujące stan poszczególnych elementów infrastruktury (stan normalnej pracy, ostrzeżenia, awarie). Możliwość modyfikacji panelu głównego aplikacji poprzez zmianę kategorii systemów, dla których prezentowany jest „stan zdrowia” /status, np. możliwość zawężenia prezentacji stanu zdrowia do serwerów o konkretnym modelu. • Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. • Bezagentowe zarządzanie i monitorowanie stanu urządzeń. • Pojedynczy interfejs zapewniający widoki, podsumowanie szczegółowych informacji o sprzęcie i oprogramowania układowego. • Zebrane dane udostępniane poprzez interfejs REST API oraz interfejs graficzny użytkownika; • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników poprzez definiowanie ról użytkowników i przypisywanie im dostępu do poszczególnych urządzeń. • W danym momencie możliwy niezależny, równoległy dostęp do konsol graficznych wszystkich serwerów. • Zdalna identyfikacja fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego | TAK |  |
|  | - Konfiguracja środowiska serwerów w oparciu o logiczne profile serwerowe obejmujące konfigurację serwera w zakresie: - oprogramowania układowego i sterowników z funkcją automatycznej aktualizacji firmware i sterowników w serwerze; - konfiguracji dysków lokalnych zainstalowanych w serwerze – konfiguracja RAID lub JBOD; - ustawienia bootowania (m.in. ustawienie Secure Boot); - konfiguracja BIOS – ustawienie poziomu zabezpieczenia pamięci RAM, włączenie/wyłączenie obsługi wirtualizacji w procesorach Intel, ustawienie technologii Turbo Boost, ustawienie trybu poboru energii (tryb oszczędzania lub maksymalna wydajność, itp.), ustawienie zachowania się serwera w razie krytycznej awarii chłodzenia (wyłączenie lub kontynuowanie pracy); | TAK |  |
|  | - konfiguracja użytkowników i ich poświadczeń dla wbudowanego interfejsu zarządzania serwerem. • Wbudowane raporty dotyczące użycia zasobów jak również zarejestrowanych zdarzeń z możliwością eksportu do plików w formacie xls lub csv lub pdf. • Oprogramowanie zarządzające z wbudowany system tworzenia kopii zapasowych. Kopia automatycznie zapisywana na udostępnionym zasobie sieciowym po protokole SCP lub SFTP. Możliwość utworzenia harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych. • Oprogramowanie zarządzające z możliwością obsługi co najmniej 700 serwerów w swoim interfejsie. • Oprogramowanie zarządzające integrujące się z Active Directory oraz obsługujące dwupoziomowe uwierzytelnianie (Two-factor authentication). • Oprogramowanie zarządzające z funkcjonalnością automatycznego wysyłania zgłoszeń do serwisu producenta, gdy dojdzie do awarii serwera lub jego komponentu. | TAK |  |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych: Microsoft Windows Server 2019, 2022, 2025 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6, 9.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4 VMware ESXi 7.0 U3, 8.0, 8.0 U1, 8.0 U2, Conconical Ubuntu 22.04 | TAK |  |
|  | Wspierane standardy: ACPI 6.4 Compliant PCIe 5.0 Compliant WOL Support Microsoft® Logo certifications PXE Support USB 3.2 Gen1 Compliant SMBIOS 3.4 Redfish API IPMI 2.0 Secure Digital 4.0 TPM 2.0 support Advanced Encryption Standard (AES) Triple Data Encryption Standard (3DES) SNMP v3 TLS 1.2 DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line (SMASH CLP) UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) 2.7 red hat" | TAK |  |
|  | Wsparcie techniczne: Trzyletnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Możliwość zgłoszenia awarii przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z sprzętem oraz oprogramowania wewnętrznego rozwiązania. Uszkodzone dyski pozostają własnością zamawiającego. Gwarancja na rozwiązanie musi być dostarczona i realizowana przez organizację serwisową producenta rozwiązania. | TAK |  |
|  | Certyfikaty i standardy: Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001. Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |
|  | Licencje Systemu Operacyjnego: Microsoft Windows Server 2025 DataCenter lub równoważny, licencja na 24 rdzenie | TAK |  |
|  | INFRASTRUKTURA PRZEŁĄCZNIK SAN - 2 SZTUKI | PRODUCENT |  |
|  | Obudowa typu RACK 1U | TAK |  |
|  | Minimum 24 porty, wszystkie obsadzone wkładkami i zainicjowane dla prędkości 32Gb. W tym 4 wkładki Single Mode do 10km zasięgu | TAK |  |
|  | Rodzaj portów: Porty Fiber Channel z prędkością 64GB i obsługą wkładek 64Gb i 32Gb | TAK |  |
|  | Komplet kabli FC o długości min. 2m | TAK |  |
|  | Gwarancja: Trzyletnia, serwis producenta musi być świadczony w miejscu użytkowania, maksymalnie w następnym dniu roboczym Zaoferowane warunki gwarancyjno-serwisowe muszą wynikać z PN oferowanego produktu lub dołączonej opcji serwisowej z podaniem jej PN, z którego wynikają zaoferowane warunki. | TAK |  |
|  | INFRASTRUKTURA MACIERZ "SZYBKA" - 1 SZTUKA | PRODUCENT |  |
|  | Obudowa i komponenty: System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Podzespoły macierzy tj. wentylatory, zasilacze muszą być w pełni redundantne, żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Pojemność: System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum 10 dysków 3800GB NVME na pętli 100GbE oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski w obudowie do minimum 24 dysków. System wielokontrolerowy musi wspierać dyski o wielkościach: NVME od 1900GB do co najmniej 60 000GB | TAK |  |
|  | Kontroler: Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 64GB cache każdy. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub za pomocą zrzutu danych na pamięć nie ulotną. Procesory macierzy powinny być wykonane w technologii INTEL lub AMD wielordzeniowej z przynajmniej 16 rdzeniami na klaster. Zamawiający dopuszcza alternatywne pojedyncze procesory z min 96 rdzeniami. Macierz musi pozwalać na rozbudowę do klastra 24 kontrolerów lub musi pozwalać na obsługę przynajmniej 1152 dysków w obrębie pary kontrolerów lub klastra w szczególności rozbudowę w technologii NVMe z obsługą min 1152 dysków w technologii NVME. | TAK |  |
|  | Interfejsy: Oferowana macierz musi posiadać minimum: 8 portów 25GbE SFP+ 8 portów 32Gb FC 4 porty 1Gb RJ45 Macierz musi pozwalać na rozbudowę o dodatkowe porty: 8 portów 32Gb FC 4 porty 100GbE Zamawiający wymaga do portów 100GbE dostarczenia wkładek SFP | TAK |  |
|  | RAID: System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID | TAK |  |
|  | Kopie migawkowe: Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności przy odczycie więcej niż 5%. | TAK |  |
|  | Obsługiwane protokoły: Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC; iSCSI; NFS; CIFS/SMB, S3 Zamawiający w tym postępowaniu wymaga dostarczenia licencji na wszystkie protokoły. | TAK |  |
|  | Inne wymagania macierzy: Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych in-line. Macierz musi posiadać także funkcjonalność kompresji danych in-line. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie pozwala na deduplikację i kompresję w locie lub nie posiada możliwości deduplikacji i kompresji zamawiający wymaga dostarczenie 4 krotnej pojemności wyspecyfikowanej w punkcie 2. Zamawiający wymaga by dostarczona licencja nie miała żadnych ograniczeń pojemnościowych a także została dostarczona na najwyższy możliwy stopień deduplikacji/kompresji, jeżeli istnieje takie licencjownowanie. Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Win 2018 i nowszych, Linux, Vmware, Unix Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań w tym ustawienie max parametrów (I/Ops i Mbps) dla poszczególnych LUN. Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji danych z inna macierzą tego samego producenta w trybie synchronicznym i asynchronicznym. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy. Przed procesem replikacji macierz musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych i kompresji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów lub zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiększenia pojemności ze względu na rozważaną w przyszłości replikację całości zasobów. Macierz musi posiadać licencję na tworzenie zasobów typu WORM, Zamawiający wymaga dostarczenia tej licencji. | TAK |  |
|  | Inne wymagania macierzy: Macierz musi posiadać specjalny moduł do zabezpieczenia przez atakiem ransomware w szczególności: - musi informować administratora w przypadku nie standardowego zachowania systemu oraz danych - wykonywać prewencyjną kopię migawkową „snapshot” w przypadku zagrożenia atakiem ransomware Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych bez potrzeby fizycznego kopiowania danych na nośnikach. Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonania spójnego snapshotu dla następujących aplikacji: Vmware, SAP, MS SQL, MS Exchange, MS HyperV W celach bezpieczeństwa macierz musi posiadać funkcjonalność wieloetapowej akceptacji wybranych operacji tj. operacje takie jak: Skasowanie LUN/Wolumeny, skasowanie Snapshotu, wyłączenie replikacji. System musi pozwalać by wykonanie w/w operacji było akceptowane przez przynajmniej dwóch administratorów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia błędów ludzkich. Macierz musi zostać dostarczone w konfiguracji klastra geograficznego pozwalającego na automatyczne przełączanie zasobów pomiędzy macierzami dla zasobów SAN w szczególności wspierający minimum następujące systemy: • VMware • VMFS • Windows • Windows Server Failover Cluster (WSFC) • Hyper-V • Oracle, Oracle RAC, MS SQL, SAP HANA • Linux Automatyczne przełączanie zasobów z jednej macierzy dwukontrolerowej na inną macierz dwukontrolerową musi się odbywać w trybie: - bez ingerencji inżyniera - z ingerencją inżyniera Oferowana konfiguracja macierzy musi pozwalać na osiągnięcie wydajności do 270 000IOPS przy 8Kb bloku i stosunku 70/30% odczyt/zapis. Zamawiający wraz z dostawą wymaga dostarczenia oficjalnego dokumentu producenta z wymiarowaniem wydajności oraz dopuszcza możliwość sprawdzenia wydajności macierzy przy odbiorze. Macierz musi posiadać narzędzie umożliwiające generowanie raportu o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. | TAK |  |
|  | Macierz musi być wyposażona oprogramowanie do audytu zasobów plikowych w szczególności pozwalać na: - blokowanie zapisywania plików z określonym (do zdefiniowania przez administratora) rozszerzeniem - monitorowaniu operacji wykonywanych na plikach | TAK |  |
|  | Inne wymagania macierzy: Macierz musi posiadać funkcjonalność „Tieringu” zimnych danych na: - inną macierz tego samego producenta (z wolnymi dyskami np. NL-SAS) - inną macierz dowolnego producenta z protokołem S3 - Tiering musi być natywnym narzędziem macierzy i wykonywać się automatycznie. - Tiering do chmury na zasób S3 - Replikację asynchroniczną na dowolny zasób S3 dowolnego producenta Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy. Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które pozwala na: - monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy - monitoring grup RAIDowych - monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między macierzami - monitoring wydajności macierzy - analizę i diagnozę spadku wydajności Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność systemu. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność urządzenia i pozwalać na wspólne działanie (żadna funkcjonalność nie może wykluczać działania innej funkcjonalności). | TAK |  |
|  | Gwarancja: Trzy lata serwisu. Dostarczony serwis musi umożliwiać zgłaszanie awarii w trybie 24x7. Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. Zepsute nośniki pozostają u zamawiającego | TAK |  |
|  | Moduł audytu: Moduł do audytu zasobów plikowych na wyspecyfikowanej macierzy po kątem przechowywanych danych wrażliwych/osobowych. W szczególności moduł mu posiadać: Możliwość przeszukiwania zasobów plikowych - na wyspecyfikowanej macierzy - innych serwerach plików jak Windows File server, Google drive, lub równoważne - baz danych: Oracle, MySQL, lub inne równoważne System musi pozwalać na utworzenie kategorii przeszukanych plików na: - nie wrażliwe (ogólne informacje o pracowniku) - dane osobiste (numer NIP, Pesel) - dane wrażliwe (dane zdrowotne, informacje o wynagrodzeniu) | TAK/NIE Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | System musi być zgodny z europejskimi przepisami GDPR (Rodo) w tym móc przeszukiwać i kategoryzować dane po: - NIP/Regon - Pesel - Adresie Email - Kontach bankowych | TAK |  |
|  | INFRASTRUKTURA MACIERZ "WOLNA" - 1 SZTUKA | PRODUCENT |  |
|  | Obudowa i komponenty: System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. Podzespoły macierzy tj. wentylatory, zasilacze muszą być w pełni redundantne, żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 24 dysków 22TB NL-SAS oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski System musi wspierać dyski: • SAS: 900GB do 1800GB • SATA/NL-SAS: od 4TB do 22TB • SSD lub NVME: 800GB do 15 300GB Budowa systemu musi umożliwiać rozbudowę do modeli wyższych bez potrzeby kopiowania/migrowania danych. (zamawiający przez model wyższy rozumie inny model macierzy danego producenta z większą pamięcią cache oraz mocniejszymi procesorami). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które nie pozwala na rozbudowę do wyższego modelu przy założeniu, że zostanie zaoferowany najwyższy model z rodziny z pamięcią Cache min 1TB na kontroler. System musi mieć możliwość rozbudowy do 500 dysków w obrębie pary kontrolerów lub w obrębie klastra wielu kontrolerów (scale-out) w zależności od sposobu realizacji rozbudowy dla oferowanego rozwiązania. W przypadku klastrowania kontrolerów macierzy, system musi działać pod kontrolą jednego systemu operacyjnego od jednego producenta, nie dopuszczalne jest zestawienie systemu klastrowego poprzez wykorzystanie serwerów pośredniczących i oprogramowania dodatkowego. Dla rozwiązań wykorzystujących klastrowanie (scale-out) musi być możliwość rozbudowy rozwiązania do co najmniej 8 kontrolerów w klastrze. Rozwiązanie musi pozwalać na rozbudowę o dyski lub dodatkowe kontrolery (z zachowaniem obecnych) wykonane w technologii NVMe do min 1150 dysków w technologii NVME. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania, które nie posiada takiej możliwości w przypadku, gdy całość zasobów zostanie dostarczona na dyskach flash/SSD. | TAK |  |
|  | Kontroler: Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 512GB cache każdy dla rozwiązania opartego o dyski SSD lub NVME 128GB Cache na kontroler. Zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązanie (dla konfiguracji z dyskami NL-SAS) posiadające co najmniej 64GB cache oparte o RAM na kontroler jeżeli dodatkowo zostanie dostarczona z macierzą dodatkowa pamięć Flash minimum 1024GB pamięci na kontroler (wbudowana w kontroler lub formie dodatkowych dysków Flash skonfigurowanych w RAID 10) System musi pozwalać na rozbudowę pamięci Cache opartej o RAM do 3072GB za pomocą dodatkowych modułów pamięci RAM lub poprzez rozbudowę o kolejne kontrolery. | TAK |  |
|  | Procesory macierzy powinny być wykonane w technologii wielordzeniowej z przynajmniej 16 rdzeniami na każdy kontroler dla procesorów AMD i Intel. Dla innych rodzajów procesorów min 96 rdzenie. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub poprzez zrzut na pamięć nieulotną Macierz musi pozwalać na poszerzenie pamięci Cache za pomocą dysków SSD do 6TB | TAK |  |
|  | Interfejsy: Oferowana macierz musi posiadać minimum 8 portów 32Gb FC 8 portów 25GbE SF 4 porty 1GbE 8 portów 12Gb SAS, | TAK |  |
|  | RAID: System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID | TAK |  |
|  | Kopie migawkowe: Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5% Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które ma wpływ na wydajność przy stosowaniu kopii migawkowych przy zapisie, przy założeniu zaoferowania całej pojemności na dyskach SSD/Flash/NVME. | TAK |  |
|  | Obsługiwane protokoły: Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC, iSCSi, CIFS i NFS, S3 (macierz obiektowa) - jeśli wymagane są licencje zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz z macierzą. | TAK |  |
|  | Inne wymagania macierzy: Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Win 2019 i nowsze, Linux, Vmware, Unix Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań. Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych w trybie in-line oraz off-line na każdym rodzaju danych. Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych którą można stosować na macierzy/danych produkcyjnej dla wszystkich rodzajów danych. Macierz powinna mieć możliwość czynności odwrotnej tzn. Cofnięcia procesu deduplikacji na zdeduplikowanym wolumenie. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie posiada funkcjonalności deduplikacji danych, zamawiający wymaga dostarczenia 4-krotności przestrzeni wyspecyfikowanej. Macierz musi posiadać możliwość skonfigurowania i aktywowania za pomocą licencji replikacji synchronicznej i asynchronicznej pomiędzy macierzami tego samego producenta. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy.. | TAK |  |
|  | Przed procesem replikacji macierz musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów lub zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiększenia pojemności ze względu na rozważaną w przyszłości replikację całości zasobów. System musi posiadać specjalny moduł do zabezpieczenia przez atakiem Ransomware w szczególności: - musi informować administratora w przypadku nie standardowego zachowania systemu oraz danych - wykonywać prewencyjną kopię migawkową „snapshot” w przypadku zagrożenia atakiem ransomware - monitorować niestandardowe zachowanie użytkowników serwera plików Macierz musi posiadać zaimplementowaną funkcjonalność WORM. Jeżeli rozwiązanie wymaga do tego licencji zamawiający wymaga jej dostarczenia. Macierz musi pozwalać na wykonywanie kopi migawkowych „Snapshot” z ustawionym czasem retencji bez możliwości skasowania tej kopii. W celach bezpieczeństwa macierz musi posiadać funkcjonalność wieloetapowej akceptacji wybranych operacji tj. operacje takie jak: Skasowanie LUN/Wolumeny, skasowanie Snapshotu, wyłączenie replikacji. System musi pozwalać by wykonanie w/w operacji było akceptowane przez przynajmniej dwóch administratorów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia błędów ludzkich | TAK |  |
|  | Inne wymagania macierzy: Macierz musi posiadać możliwość automatycznego informowania przez macierz i przesyłania przez pocztę elektroniczną raportów o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonania wirtualnych klonów, które nie wymagają kopiowania bloków danych. Oferowana macierz po rozbudowie o dyski SSD bez zmiany kontrolerów musi pozwalać na osiągnięcie wydajności do 650 000IOPS przy 8Kb bloku i stosunku 70/30% odczyt/zapis. Zamawiający wraz z dostawą wymaga dostarczenia oficjalnego dokumentu producenta z wymiarowaniem wydajności oraz dopuszcza możliwość sprawdzenia wydajności macierzy przy odbiorze. Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które pozwala na: - monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy - monitoring grup RAIDowych - monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między macierzami - monitoring wydajności macierzy - analizę i diagnozę spadku wydajności Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność macierzy. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy | TAK |  |
|  | Producent musi dostarczyć usługę w postaci portalu WWW lub dodatkowego oprogramowania umożliwiającą następujące funkcjonalności: a) Narzędzie do tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania macierzowego. - procedura musi opierać się na aktualnych danych pochodzących z macierzy oraz najlepszych praktykach producenta. - procedura musi uwzględniać systemy zależne np., macierze replikujące - procedura musi umożliwiać generowanie planu cofnięcia aktualizacji. b) Wyświetlanie statystyk dotyczących wydajności, utylizacji, oszczędności uzyskanych dzięki funkcjonalnościom macierzy. c) Wyświetlanie konfiguracji macierzy oraz porównywanie jej z najlepszymi praktykami producenta w celu usunięcia błędów konfiguracji. Portal lub oprogramowanie może pochodzić od innego producenta niż producent macierzy, z tym że zostanie dostarczona odpowiednia licencja do maksymalnej pojemności macierzy. Zamawiający wymaga by wszystkie funkcjonalności działały wspólnie tj. włączenie jednej funkcjonalności nie eliminowało innej. | TAK |  |
|  | Gwarancja: Trzy lata serwisu z 2 godzinnym czasem odpowiedzi i wymianą części na następny dzień roboczy po diagnozie problemu. Dostarczony serwis musi umożliwiać zgłaszanie awarii w trybie 24x7. Dostarczony system musi posiadać również 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. Zepsute nośniki pozostają u zamawiającego | TAK |  |
|  | Moduł audytu: Moduł do audytu zasobów plikowych na wyspecyfikowanej macierzy po kątem przechowywanych danych wrażliwych/osobowych. W szczególności moduł mu posiadać: Możliwość przeszukiwania zasobów plikowych - na wyspecyfikowanej macierzy - innych serwerach plików jak Windows File server, Google drive, Onedrive, Azure files, - baz danych: Oracle, MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Mongo DB, SAP HANA System musi pozwalać na utworzenie kategorii przeszukanych plików na: - nie wrażliwe (ogólne informacje o pracowniku) - dane osobiste (numer NIP, Pesel) - dane wrażliwe (dane zdrowotne, informacje o wynagrodzeniu) System musi być zgodny z europejskimi przepisami GDPR (Rodo) w tym móc przeszukiwać i kategoryzować dane po: - NIP/Regon - Pesel - Adresie Email - Kontach bankowych | TAK/NIE Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt | . |
|  | INFRASTRUKTURA STACJA RADIOLOGICZNA JEDNOMONITOROWA - 5 SZTUK | PRODUCENT I MODEL |  |
|  | Jednostka sterująca: Procesor osiągający w teście PassMark CPU Benchmarks, co najmniej 39900 punktów w kategorii CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień 10.11.2025r. Pamięć RAM min: 64GB DDR5 5600MHz SODIMM z możliwością rozbudowy do minimum 128GB Karta graficzna dedykowana przez producenta monitorów medycznych Karta sieciowa RJ 45 100/1000 Mbps Gigabit Ethernet Dyski min. SSD – 512 GB NVMe PCIe Złącza min.: 2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (2 przód) (ładowanie), 4 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (4 z przodu), 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A, 3 x USB 2.0 - Type A (3 tylne) (dwa z funkcją budzenia), 2 x DisplayPort 2.1 (2 tylne), 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu) (Obsługa zestawów słuchawkowych CTIA i OMTP), 1 x wyjście/wejście liniowe audio (1 tylne), 1 x LAN (Gigabit Ethernet), 1 x HDMI Karta dźwiękowa, zintegrowana, głośnik wewnętrzny Wyposażenie: klawiatura QWERTY + mysz z rolką wyprodukowane przez producenta komputera (ozn. Logo Producenta) System operacyjny klasy PC, który umożliwi podłączenie systemu usługi katalogowej Active Directory, działającej w sieci komputerowej Zamawiającego. System operacyjny nowy, nieużywany nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera. Zamawiający nie dopuszcza licencji Refurbished Inne wymagania Wszystkie komponenty wchodzące w skład zestawu muszą pochodzić od jednego Vendora (być sygnowane jego Logo). Ogólnodostępne sterowniki i ogólnodostępne aktualne oprogramowanie BIOS/UEFI na stronie producenta zestawu komputerowego. Wymagane jest podanie linku do strony ze sterownikami. Gwarancja – Trzy lata w miejscu użytkowania Serwis producenta musi być świadczony w miejscu użytkowania. W przypadku uszkodzenia dysku, pozostaje on własnością Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Monitor LCD: Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT, wielkość matrycy min.: 23,5” Kąty widzenia min.: 178 / 178 stopni, rozdzielczość min.: Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz Jasność min.: 350 cd/m² Kontrast statyczny / dynamiczny Min. 1500:1 / 10000000:1 Złącza Min. DisplayPort 1.2 (HDCP), HDMI (HDCP), USB 3.2 Gen 1 (tylko zasilanie), 3 x USB 3.2 Gen 1, USB (typ B) Regulacja wysokości – min. 145mm, Pivot, pochylenie – min.: -5/+23 stopni, obrót Wbudowany zasilacz Certyfikaty TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Energy Star, EPEAT Gold Gwarancja – Trzy lata w miejscu użytkowania Serwis producenta musi być świadczony w miejscu użytkowania. | TAK |  |
|  | Pojedynczy monitor medyczny: Wielkość przekątnej ekranu min.: 30,0″ Typ ekranu: kolorowa matryca LCD IPS z podświetleniem LED, rozdzielczość natywna 3280 × 2048 ( proporcja 16:10 ) Wielkość plamki (piksel-pitch): 0,1968 × 0,1968 mm Jasność maksymalna min.: 1000 cd/m² Układ stabilizacji jasności: Tak Zalecana jasność do kalibracji: 500 cd/m² Kontrast panela (typowy): 1800 :1 Kąty widzenia min.: 178° / 178° (poziomo / pionowo) Całkowity czas reakcji matrycy black-white-black maks.: 25 ms Ilość wyświetlanych kolorów: 10-bit (DisplayPort) Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 Wbudowany kalibrator: Tak Wbudowany czujnik podświetlenia: Tak Zintegrowany czujnik światła otoczenia: Tak Definiowane tryby pracy monitora: Tryby predefiniowane: DICOM, CAL, Patho, Custom, sRGB, Text. Złącza min.: 1 × USB-C (DisplayPort Alt Mode) 1 × USB-C (daisy chain) 1 × HDMI 2 × DisplayPort 2 × USB B (upstream) 3 × USB A (downstream) Wbudowany zasilacz: AC 100-240 V, 50/60 Hz. Mocowanie VESA: VESA 100 × 100 mm. Zgodny z standardem: CE (wyrób medyczny), UKCA, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC/EN 60601-1 Oprogramowanie producenta do zarządzania jakością obrazu, testów tapet TG18, kalibracji i zarządzania zasobami — Gwarancja 3 lata | TAK |  |
|  | INFRASTRUKTURA DUPLIKATOR PŁYT Z APLIKACJĄ I KOMPUTEREM STERUJĄCYM - 2 SZTUKI | PRODUCENT I MODEL |  |
|  | Duplikator: Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD – min. 30 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD – min. 15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) przy zastosowaniu dysków CD-R Tryb wsadowy - Min. 50 nośników wydruku Prędkość druku min. 65 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), 45 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości) Głowica drukująca Macro Piezo Możliwość drukowania jednokierunkowo i dwukierunkowo Rozdzielczość drukowania min. 1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), 1.440 DPI (tryb wysokiej jakości) Konfiguracja dysz - 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor Tusz typu Dye w 6 kolorach (cyjan, magenta, żółty, jasny cyjan, jasna magenta, czarny) Min. 2 napędy CD/DVD/BD Typy nośników wydruku CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL Gwarancja – Trzy lata Komputer sterujący: Obudowa All in One o przekątnej minimum 23" i rozdzielczości ekranu 1920x1080 dedykowany do współpracy z oferowanym duplikatorem Gwarancja – Trzy lata Aplikacja do nagrywania płyt pacjenta: Aplikacja dedykowana do współpracy z oferowanym systemem Archiwum Obrazowe umożliwiająca nagrywanie płyt pacjenta z badaniami w standardzie DICOM oraz uniwersalną przeglądarką będącą wyrobem medycznym w klasie IIa | TAK |  |

- ETAP 2: Instalacja i konfiguracja Oprogramowania PACS

| LP | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Wymóg (T/N) | wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | System ARCHIWUM OBRAZOWE musi wykorzystywać relacyjny silnik bazy danych, co najmniej w zakresie przechowywania metadanych dotyczących archiwizowanych plików DICOM. W szczególności wymaga się, aby: • zastosowany silnik bazy danych był relacyjny i zapewniał pełną obsługę transakcyjności, integralności danych oraz mechanizmów bezpieczeństwa, • dopuszcza się wykorzystanie relacyjnych serwerów baz danych takich jak Oracle, Microsoft SQL Server lub równoważnych rozwiązań relacyjnych, pod warunkiem zapewnienia funkcjonalności co najmniej równoważnej, • oferowana wersja silnika bazy danych posiadała możliwość objęcia wsparciem technicznym producenta, obejmującym aktualizacje, poprawki bezpieczeństwa oraz wsparcie serwisowe, • środowisko bazodanowe było w pełni kompatybilne z architekturą systemu i umożliwiało jego stabilną oraz bezpieczną pracę. Wymóg ten ma na celu zagwarantowanie wysokiej niezawodności, bezpieczeństwa i możliwości długoterminowego utrzymania systemu. |  |  | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby system był instalowany na dwóch serwerach aplikacyjnych (maszyny wirtualne) oraz baza danych również na dwóch serwerach (maszyny wirtualne). Konfiguracja serwerów bazodanowych i systemu bazodanowego musi zapewniać ciągłość pracy w przypadku awarii dowolnej maszyn. Wymagana jest pełna redundancja (HA). Nie jest wymagana żadna ingerencja użytkownika, aby po awarii dowolnego z serwerów bazodanowych przełączyć system na działający serwer. Dopuszczalny maksymalny czas na przełączenie wynosi do 5 minut. |  |  | TAK |  |
|  | Licencję systemu bazodanowego dostarczy Wykonawca |  |  | TAK |  |
|  | Umiejscowienie instalacji bazy danych jak i plików instancji bazodanowych na macierzy dyskowej RAID zapewniającej zabezpieczenie przed uszkodzeniem co najmniej dwóch dysków z macierzy. |  |  | TAK |  |
|  | Serwer ARCHIWUM OBRAZOWE musi uruchamiać się automatycznie do pełnej funkcjonalności po restarcie systemu, bez konieczności interwencji administratora, w tym w szczególności po nieplanowanych zdarzeniach, takich jak awaria zasilania. Wymaga się, aby: • po ponownym uruchomieniu systemu wszystkie usługi, komponenty oraz procesy niezbędne do prawidłowego działania ARCHIWUM OBRAZOWE wznawiały pracę automatycznie, • system nie wymagał ręcznego logowania, potwierdzania komunikatów ani wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych w celu przywrócenia pełnej operacyjności, • po restarcie zachowana była kompletność konfiguracji, dostęp do danych oraz możliwość realizacji wszystkich funkcji diagnostycznych, archiwizacyjnych i komunikacyjnych. Wymóg ten zabezpiecza ciągłość działania systemu oraz minimalizuje ryzyko przestojów związanych z awariami infrastruktury. |  |  | TAK/NIE Tak - 10pkt. Nie - 0pkt. |  |
|  | System musi posiadać mechanizmy ochrony przed nieautoryzowanym dostępem zarówno na poziomie klienta (aplikacji), jak i na poziomie serwera (w tym serwera baz danych).W szczególności wymaga się, aby: • po stronie klienta zastosowano rozwiązania zapewniające kontrolę dostępu, uwierzytelnianie użytkowników, autoryzację uprawnień oraz ochronę przed próbami obejścia zabezpieczeń aplikacyjnych, • po stronie serwera wdrożono mechanizmy zabezpieczające serwer baz danych i komponenty systemowe, w tym m.in. kontrolę dostępu, izolację zasobów, szyfrowanie komunikacji oraz zabezpieczenia przed nieautoryzowanymi próbami połączeń, • wszystkie elementy systemu działały w oparciu o polityki bezpieczeństwa zgodne z aktualnymi wymaganiami prawnymi oraz dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa informacji. Wymóg ten ma na celu zapewnienie integralności, poufności i bezpieczeństwa danych medycznych w całym środowisku systemowym. |  |  | TAK |  |
|  | System musi zapewniać archiwizację wyników obrazowych w jakości diagnostycznej, zgodnie ze standardem DICOM. W szczególności wymaga się, aby: • wszystkie obrazy medyczne były przechowywane w niezmniejszonej, diagnostycznej jakości, bez strat mających wpływ na możliwość oceny klinicznej, • archiwizacja odbywała się w pełnej zgodności z obowiązującym standardem DICOM, w tym z zachowaniem kompletności metadanych oraz struktur wymaganych do prawidłowej interpretacji badań, • system gwarantował integralność, spójność i niezmienność zapisanych danych obrazowych na każdym etapie ich przechowywania. Wymóg ten ma na celu zapewnienie możliwości wiarygodnej diagnostyki i pełnej zgodności z wymogami jakościowymi dla medycznych systemów obrazowych. |  |  | TAK |  |
| - 8 |  | System musi archiwizować badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być przez Zamawiającego rozszerzana. Możliwe jest tworzenie kolejnych katalogów / partycji / lokalizacji sieciowych, na których będą zapisywane badania po zapełnieniu dotychczasowych. |  | TAK |  |
|  |  | System musi umożliwiać wykonywanie pełnej kopii zapasowej bazy danych co najmniej raz na dobę, bez konieczności zatrzymywania pracy systemu ani ograniczania jego funkcjonalności. W szczególności wymaga się, aby: • proces tworzenia kopii zapasowej odbywał się w trybie online, bez wpływu na dostępność usług systemu, • wykonywana kopia obejmowała całość danych niezbędnych do odtworzenia bazy w stanie spójnym, • mechanizmy backupu gwarantowały integralność i bezpieczeństwo danych, • system umożliwiał harmonogramowanie zadań backupowych oraz ich monitorowanie, • ewentualne obciążenie wynikające z wykonywania kopii zapasowej nie powodowało degradacji wydajności uniemożliwiającej bieżącą pracę użytkowników. Wymóg ten zapewnia bezpieczeństwo danych oraz ciągłość pracy środowiska systemowego. |  | TAK |  |
|  |  | System ARCHIWUM OBRAZOWE musi zapewniać pełną funkcjonalność operacyjną w trybie niezależnym od systemu KS-SOMED. W szczególności wymaga się, aby: • system był zdolny do ciągłej pracy również w sytuacji braku dostępności, awarii lub wyłączenia systemu KS-SOMED, • kluczowe procesy, w tym przyjmowanie, archiwizacja, przeglądanie, dystrybucja badań diagnostycznych, mogły być realizowane bez aktywnego połączenia z KS-SOMED, • mechanizmy zapewniające ciągłość działania umożliwiały późniejszą synchronizację danych z KS-SOMED po jego ponownym uruchomieniu, • niedostępność KS-SOMED nie wpływała na bieżącą obsługę badań, pracę stacji diagnostycznych ani dostępność archiwalnych danych obrazowych. Wymóg ten ma na celu zagwarantowanie odporności operacyjnej systemu ARCHIWUM OBRAZOWE oraz ciągłości procesów diagnostycznych w środowisku medycznym. |  | TAK |  |
|  |  | Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu licencji bezterminowo i bez ograniczeń dla wszystkich programów wymaganych do poprawnego działania systemu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Określenie licencji jako „bezterminowych i bez ograniczeń” oznacza, że muszą one charakteryzować się następującymi cechami: - nie są ograniczone czasowo i nie wygasną po zakończeniu trwania umowy; - nie ograniczają liczby zarejestrowanych w systemie użytkowników; - nie mają ograniczeń stanowiskowych. Zamawiający będzie mógł zainstalować dostarczone oprogramowanie na dowolnej liczbie posiadanych stanowisk komputerowych. Minimalna liczba licencji usług serwera Archiwum Obrazowe (w przypadku limitowania) musi wystarczyć do zaspokojenia potrzeb Zamawiającego, to jest: - 1 x serwer obsługujący min. 125.000 badań/rok; - 2 x klient diagnostyczny radiologiczny; - klient kliniczny przeglądowy - bez limitu; - nielimitowany klient tomograficzny (MIP/MPR/VR); - klient kliniczny webowy - bez limitu - 1 x obsługa DICOM Modality Worklist dla wszystkich podłączanych aparatów; - 1 x integracja z KS-SOMED w zakresie HL7 opisanym poniżej; - integracja z jednym, wskazanym przez Zamawiającego, dostawcą usług teleradiologicznych w zakresie opisanym poniżej; - 1 x integracja z EDM w zakresie opisanym poniżej; - podłączenie przy wdrożeniu wszystkich wskazanych urządzeń diagnostycznych posiadanych przez Zamawiającego posiadających moduł DICOM - liczba wymaganych licencji na min. 40 urządzeń w okresie do 3 lat od momentu zawarcia umowy; W przypadku urządzeń posiadanych Zamawiający potwierdza posiadanie licencji natomiast koszt ewentualnych prac rekonfiguracyjnych spoczywa na wykonawcy. Możliwość podejrzenia historycznej oraz bieżącej ilości zajętych licencji radiologicznych, tomograficznych MIP/MPR, nagrywania lokalnego oraz klinicznych. | TAK |  |  |
|  |  | Archiwum obrazowe oraz jego moduł przeglądarki — w tym klient kliniczny, diagnostyczny, tomograficzny, jak również przeglądarka webowa — muszą posiadać certyfikat co najmniej klasy IIa (lub równoważny), odpowiedni dla urządzeń i oprogramowania medycznego stosowanego w procesach bezpośredniej diagnostyki oraz/lub monitorowania kluczowych procesów fizjologicznych. | TAK |  |  |
|  | Moduły obejmujące: archiwum obrazowe, obsługę DICOM Modality Worklist, klienta klinicznego przeglądowego, klienta diagnostycznego, klienta webowego oraz obsługę DICOM Manifest muszą być dostarczone przez jednego producenta. Wymaga się zachowania pełnej jednorodności i kompatybilności środowiska zgodnie z wymaganiami SWZ. |  |  | TAK |  |
|  | Moduł udostępniania badań dla pacjentów poprzez portal pacjenta. Wymagana jest możliwość udzielenia pacjentowi limitowanego (czas) dostępu do badań poprzez przeglądarkę webową wraz z możliwością pobrania badań w formie skompresowanego pliku ZIP oraz możliwością pobrania wyniku opisowego w formie pliku PDF. Dostęp do modułu udostępniania badań musi być zabezpieczony logowaniem i autoryzacją MFA. |  |  | TAK |  |
|  | Moduł archiwizacji oraz dystrybucji danych obrazowych Archiwum Obrazowe, integracje z innymi systemami i urządzeniami. |  |  |  |  |
|  | System dystrybucji i udostępniania danych obrazowych posiada własne oprogramowanie diagnostyczne oraz kliniczne działające w technice pełny klient-serwer. Aplikacje klienckie korzystają wyłącznie z bazy danych serwera Archiwum Obrazowe. Możliwość skonfigurowania systemu tak, aby obrazy nie były przechowywane na stacji klienta lub były przechowywane w pamięci podręcznej przez określony czas po zakończeniu pracy aplikacji klienckiej. Użytkownik powinien móc wskazywać badania do pobrania ręcznie lub poprzez wskazanie parametrów predefiniowanych, np. badania o modalności DX z dzisiaj. Pobieranie badań musi być procesem w tle. Badania pobrane powinny mieć widoczne na liście roboczej oznaczenie odróżniające je od pozostałych badań (ikona lub kolor). |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego udostępniania danych pacjenta i badania dla aparatów diagnostycznych (DICOM Modality WorkList). Aplikacja umożliwia konfigurowanie list roboczych (MWL, Modality Worklist) dla poszczególnych urządzeń, w tym do ograniczania dostępnych wyników na podstawie oddziału zlecającego. Możliwość wprowadzenia konwersji polskich znaków diakrytycznych do znaków występujących w języku angielskim (np. zastąpienie liter ‘ą’ literą ‘a’) dla komunikacji z wybranymi urządzeniami lub grupą urządzeń. Możliwość zmiany strony kodowej w komunikacji z wybranym urządzeniem spośród co najmniej: Latin1 (IR 100), Latin2 (IR 101), Unicode (IR 192) Aplikacja w przypadku otrzymania z KS-SOMED danych o wzroście i wadze pacjenta udostępnia je na listach roboczych aparatów. |  |  | TAK/NIE Tak - 3pkt. Nie - 0pkt. |  |
|  | System umożliwia skonfigurowanie dostępu do danych dla użytkowników z dowolnego komputera w sieci. Możliwość wymuszenia szyfrowanego połączenia między serwerem a stacją kliencką bez instalacji dodatkowego oprogramowania. W celu uruchomienia szyfrowanego połączenia między stacją kliencką, a serwerem Zamawiający dostarczy i utrzyma aktualny certyfikat SSL. |  |  | TAK |  |
|  | System umożliwia archiwizację i wyświetlanie danych przesyłanych w oparciu o standard DICOM 3.0 lub równoważny, co najmniej klasy SOP (SCU): Standard CR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 Standard Digital X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 Standard Mammography Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 Standard Intra-oral X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 Standard CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 Enhanced CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 Standard US Multiframe Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 Standard US Multiframe Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 Standard MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 Enhanced MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 Standard US Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6 Standard US Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 Standard Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1 Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2 Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3 Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 Standard Overlay Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8 Standard Modality LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10 Standard VOI LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11 Grayscale Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 Standard X-ray Angio Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 Standard X-ray Radio Fluoroscopy Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 Standard NM Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 Raw Data Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66 Spatial Registration Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1 Spatial Registration Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1 Spatial Fiducials Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2 Standard VL Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1 Standard VL Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2 Standard VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 Standard Video Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1 Standard VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 Standard Video Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1 |  |  | TAK |  |
|  | Standard VL Slide Microscopic Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 Standard VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 Standard Video Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1 Standard Ophthalmic Photographic 8 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1 Standard Ophthalmic Photographic 16 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2 Structured Reporting Storage (Basic Text, Enhanced SR, Comprehensive) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50 Key Object Selection Document Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59 Chest CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65 Standard PET Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 Standard PET Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129 Standard RT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 Standard RT Dose Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 Standard RT Structure Set Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 Standard RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 Breast Tomosynthesis Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.13.1.3 Encapsulated PDF Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1 |  |  | TAK |  |
| - 23 | System umożliwia archiwizację i wyświetlanie danych przesyłanych w oparciu o standard DICOM 3.0 lub równoważny, co najmniej klasy SOP (SCP): Standard Echo 1.2.840.10008.1.1 Storage Commitment 1.2.840.10008.1.20.1 Standard Digital X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 Standard Mammography Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 Standard Intra-oral X-ray Image Storage (presentation, processing) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 Standard CR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 Standard CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 Enhanced CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 Standard US Multiframe Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 Standard US Multiframe Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 Standard MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 Enhanced MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 Standard US Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6 Standard US Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 Standard Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1 Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2 Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3 Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 |  |  | TAK |  |
|  | Standard Overlay Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8 Standard Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9 Standard Modality LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10 Standard VOI LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11 Grayscale Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 Standard X-ray Angio Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 Standard X-ray Radio Fluoroscopy Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 Standard NM Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 Raw Data Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66 Spatial Registration Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1 Spatial Fiducials Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2 Standard VL Image Storage (retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1 Standard VL Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2 Standard VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 Standard Video Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1 Standard VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 Standard Video Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1 Standard VL Slide Microscopic Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 Standard VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 Standard Video Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1 Standard Ophthalmic Photographic 8 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1 Standard Ophthalmic Photographic 16 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2 Structured Reporting Storage (Basic Text, Enhanced SR, Comprehensive) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22, 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50 Key Object Selection Document 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59 Chest CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65 Standard PET Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 Standard PET Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129 Standard RT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 Standard RT Dose Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 Standard RT Structure Set Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 Standard RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 Breast Tomosynthesis Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.13.1.3 Encapsulated PDF Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1 Patient Root Query/Retrieve - FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1 Patient Root Query/Retrieve - MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2 Patient Root Query/Retrieve - GET 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.3 Study Root Query/Retrieve - FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1 Study Root Query/Retrieve - MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2 Study Root Query/Retrieve - GET 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.3 Patient Study Only Query/Retrieve - FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.1 Patient Study Only Query/Retrieve - MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.2 Patient Study Only Query/Retrieve - GET 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.3 |  |  | TAK |  |
|  | Obsługa poniższych Transfer Syntax: Implicit VR Little Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2 Explicit VR Little Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.1 Explicit VR Big Endian Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.2 JPEG Baseline Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.50 JPEG Extended Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.51 JPEG Lossless, Non-Hierarchical, First-Order Prediction Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.4.70 JPEG2000 Image Compression (Lossless Only) 1.2.840.10008.1.2.4.90 JPEG2000 Image Compression 1.2.840.10008.1.2.4.91 RLE Transfer Syntax 1.2.840.10008.1.2.5 |  |  | TAK |  |
|  | Zgodność z wymogami zawartymi wyżej zarówno dla serwera Archiwum Obrazowe jak i oprogramowania klienckiego, tzw. DICOM Conformance Statement |  |  | TAK |  |
|  | System umożliwia konfigurację wielu ścieżek, w których będą przechowywane pliki obrazowe. Możliwość określenia typu badań i źródła, z którego obrazy będą zapisywane w wybranej ścieżce. |  |  | TAK/NIE Tak - 3pkt. Nie - 0pkt. |  |
|  | Możliwość nadania priorytetu wybranej ścieżce określającego kolejność zapisywania danych w dostępnych ścieżkach (min. 8 priorytetów). Możliwość określenia maksymalnego zapełnienia dysku wybranej ścieżki, po przekroczeniu którego dane nie będą w niej zapisywane. |  |  | TAK |  |
|  | System musi realizować automatyczną walidację odebranych badań w oparciu o protokół DICOM, porównując dane badania z informacjami wynikającymi ze zlecenia przekazanego z systemu HIS. W szczególności wymaga się, aby: • system automatycznie weryfikował zgodność danych zawartych w plikach DICOM (m.in. identyfikator pacjenta, identyfikator zlecenia, typ badania, datę wykonania) z informacjami znajdującymi się w zleceniu pochodzącym z HIS, • system jednoznacznie oznaczał badania poprawnie zwalidowane, tj. przypisane do właściwego zlecenia oraz posiadające kompletne i prawidłowe metadane, • badania, które nie przeszły procesu walidacji, były wyraźnie oznaczone jako niezwalidowane, z możliwością ich odróżnienia od badań zgodnych ze zleceniem, • dostępna była funkcjonalność filtrowania i wyświetlania wyłącznie badań powiązanych ze zleceniami z KS-SOMED, co podnosi bezpieczeństwo i poprawność dalszych procesów diagnostycznych. Wymóg ten ma na celu zapewnienie pełnej spójności danych klinicznych, ograniczenie ryzyka pomyłek oraz wsparcie prawidłowej identyfikacji badań. |  |  | TAK |  |
|  | Procesy aplikacji uruchamiane na stacjach klienckich muszą działać w środowisku konta standardowego użytkownika systemu Windows, bez konieczności nadawania uprawnień administratora. W szczególności wymaga się, aby: • instalacja, uruchamianie i codzienna eksploatacja aplikacji klienckich nie wymagały podwyższonych uprawnień, • wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika końcowego działały poprawnie w kontekście konta o standardowych uprawnieniach, • aplikacja nie wymagała modyfikacji ustawień systemowych, rejestru czy katalogów chronionych, które wymagałyby praw administracyjnych • zastosowana architektura i sposób dystrybucji aplikacji były zgodne z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa, ograniczającymi konieczność stosowania kont uprzywilejowanych. Wymóg ten podnosi bezpieczeństwo środowiska pracy oraz minimalizuje ryzyko nieautoryzowanych zmian w systemach operacyjnych stacji roboczych. |  |  | TAK |  |
|  | System musi posiadać panel (menedżer) licencji umożliwiający centralne zarządzanie wszystkimi licencjami oprogramowania. W szczególności wymaga się, aby: • dostępny był scentralizowany moduł administracyjny pozwalający na pełną kontrolę nad licencjami dla wszystkich komponentów klienckich, • administrator miał możliwość przypisywania poszczególnych licencji do określonych grup użytkowników lub indywidualnych użytkowników, • mechanizm zarządzania licencjami umożliwiał elastyczne przydzielanie, modyfikowanie oraz odbieranie licencji zgodnie z potrzebami organizacji, • panel prezentował aktualny stan wykorzystania licencji, w tym liczbę licencji aktywnych, wolnych oraz przypisanych. Wymóg ten zapewnia jednolite, przejrzyste i kontrolowane zarządzanie zasobami licencyjnymi w całym środowisku systemu archiwum obrazowego. |  |  | TAK |  |
|  | Archiwizacja wszystkich danych przekazywanych przez urządzenia diagnostyczne. Dane muszą być zapisywane w archiwum on-line a także w kopii zapasowej w formacie DICOM, bez utraty żadnych informacji. Raz zapisane pliki badania w formacie DICOM nie mają aktualizowanych danych, aktualizacja danych badania oraz pacjenta obejmuje jedynie informacje w bazie danych. |  |  | TAK |  |
|  | System musi zapewniać obsługę lokalnego nagrywania płyt CD/DVD z poziomu stacji roboczej, umożliwiając pełną i bezpieczną dystrybucję badań obrazowych. W szczególności wymaga się, aby: • stacja robocza umożliwiała nagrywanie płyt CD/DVD zawierających wybrane badania obrazowe, • możliwe było nagranie pojedynczego badania lub wielu badań na jednej płycie, zgodnie z wyborem użytkownika, • system umożliwiał anonimizację danych pacjenta przed nagraniem, jeśli wymaga tego proces udostępnienia, • zapis na płycie obejmował również opis badania, jeśli jest dostępny w systemie, • system pozwalał na dołączenie do nagrania przeglądarki DICOM, umożliwiającej odczyt badań na dowolnym komputerze, • dołączona przeglądarka DICOM umożliwiała wyświetlanie danych demograficznych pacjenta oraz informacji o badaniu w sposób konfigurowalny, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Wymóg ten zapewnia zgodność z procesami udostępniania wyników diagnostycznych pacjentom i podmiotom zewnętrznym oraz wspiera bezpieczną, przenośną formę dystrybucji danych medycznych. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość określenia rodzaju kompresji dla przechowywanych obrazów pochodzących z danej modalności, w tym co najmniej bez kompresji, skompresowane bezstratnie algorytmem JPEG2000 |  |  | TAK |  |
|  | System musi posiadać graficzny panel administracyjny umożliwiający zaawansowane zarządzanie danymi badań, ich strukturą oraz powiązaniami ze zleceniami, z dostępem ograniczonym odpowiednimi uprawnieniami. W szczególności wymaga się, aby panel ten zapewniał co najmniej: 1. Zarządzanie danymi badań i strukturą obiektów DICOM • możliwość modyfikacji danych pacjenta w wybranym badaniu (np. dane demograficzne), • możliwość zmiany danych badania i danych serii, • funkcje dzielenia badania, • funkcje łączenia badań, • możliwość przenoszenia serii pomiędzy badaniami, • możliwość łączenia i rozłączania badań ze zleceniami pochodzącymi z HIS, • możliwość usuwania badań (zgodnie z polityką uprawnień i retencji). 2. Obsługa zleceń • moduł powinien umożliwiać szybkie wyszukiwanie zlecenia odpowiadającego wskazanemu badaniu, • graficzne oznaczenia statusu powiązania badania ze zleceniem (np. ikoną lub kolorem), w tym: o połączone, o niepołączone, o anulowane. 3. Zaawansowane wyszukiwanie badań Wymaga się, aby moduł umożliwiał wyszukiwanie badań przy użyciu co najmniej trzech jednoczesnych filtrów, obejmujących m.in.: • numer akcesji, • identyfikator pacjenta, • numer PESEL pacjenta, • nazwisko pacjenta, • datę urodzenia pacjenta, • datę wykonania badania, • część ciała, • modalność, • lekarza zlecającego, • oddział zlecający, • powód badania • AETITLE aparatu, • priorytet badania. Moduł musi zapewniać widoczność wszystkich powyższych informacji dla wyników wyszukiwania. 4. Wyszukiwanie po statusach badań System musi umożliwiać filtrowanie badań według statusu procesu medycznego, co najmniej: • „do opisu”, • „w trakcie opisywania”, • „opisane”, • „opisane z uzupełnieniem”. |  |  | TAK |  |
|  | Filtry muszą umożliwiać jednoczesne wybieranie wielu statusów. 5. Wyszukiwanie po statusie powiązania ze zleceniem • możliwość wyszukiwania badań według statusu łączenia ze zleceniem HIS: o połączone, o niepołączone. 6. Podgląd danych obrazowych • możliwość wyświetlania miniatur serii dla wybranego badania. 7. Eksport danych • możliwość wygenerowania listy badań oraz listy zleceń zgodnie z zastosowanymi filtrami wyszukiwania, • eksport do pliku arkusza kalkulacyjnego (xlsx lub csv), obejmujący wszystkie kolumny widoczne w interfejsie użytkownika. Aplikacja musi umożliwiać zmianę danych pacjenta w badaniu znajdującym się w archiwum DICOM w zakresie: - imię, nazwisko pacjenta; - data urodzenia pacjenta; - PESEL pacjenta; - płeć pacjenta; - numer badania; - nazwa badania. Zmiany są zapisywane w bazie danych, nie w plikach DICOM. Przy wysyłce bądź eksporcie danych z Archiwum Obrazowe nagłówki DICOM w tworzonych / wysyłanych plikach są aktualizowane informacjami z bazy danych. Aplikacja musi umożliwiać przenoszenie jednej lub wielu serii obrazów pomiędzy badaniami (np. w przypadku błędu technika). Obok serii powinna być wyświetlona data i godzina wykonania serii, aby uprawniona osoba mogła rozdzielić badanie według czasu realizacji. |  |  | TAK |  |
|  | Panel administracyjny umożliwiający min.: - zarządzanie użytkownikami - zarządzanie grupami użytkowników i prawami tych grup - zarządzanie regułami autoroutingu - zarządzanie parametrami anonimizacji - zarządzanie opisami statusów badań - zarządzaniem modułem do odzyskiwania błędnie usuniętych badań/usuwania permanentnego badań. |  |  | TAK |  |
|  | Rejestrowanie zdarzeń systemowych z datą i godziną oraz stacją źródłową, min: logowanie/wylogowanie użytkownika, niepowodzenie logowania, otworzenie badania, zmiana danych pacjenta, wysłanie badania na inny węzeł DICOM, usunięcie badania, opisanie badania. wywołanie badania w Archiwum Obrazowe z poziomu systemu zewnętrznego, eksport obrazów badania na dysk komputera, eksport obrazów na dysk komputera z opcją anonimizacji, zmiana uprawnień grupy użytkowników. |  |  | TAK |  |
|  | Graficzny panel statystyczny badań opisanych z podziałem na radiologów z możliwością eksportu danych do formatu akceptowanego przez MS Excel, min: liczba badań ze względu na typ, lekarza zlecającego; oddział zlecający, liczby opisanych badań ze względu na radiologa. Dodatkowo możliwość wykonania statystyk: w zależności od technika wykonującego badanie oraz badań nieopisanych w zależności od typu urządzenia. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia naukowej bazy obrazów, pozwalającej na przypisywanie badań lub obrazów do dowolnie skonfigurowanych przypadków prywatnych oraz publicznym- udostępnionych wybranym grupom użytkowników. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość dostępu z oddalonej lokalizacji po szyfrowanym łączu do badań i opisów. Możliwość zdefiniowania poziomów progresywnego ładowania badania w przypadku wolniejszych połączeń internetowych. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość autoroutingu badań po zadanych regułach, min: typ urządzenia, klasa SOP, ID pacjenta, nazwa badania, stacja źródłowa, lekarz zlecający, część ciała, ramy czasowe ze względu na dzień tygodnia i godzinę. Możliwość określenia czy badanie ma być anonimizowane, przesłane zdekompresowane, skompresowane bezstratnie lub stratnie. Możliwość wymuszenia, aby przy autoroutingu przesyłać jednocześnie określoną ilość badań poprzednich danego pacjenta. |  |  | TAK |  |
|  | Administrator musi mieć dostęp do plików logów dla usług powiązanych z systemem Archiwum Obrazowe - w tym m.in.: import badań z urządzeń autorouting; administrator Archiwum Obrazowe; listy robocze MWL; tworzenie kopii obrazów DICOM; system dystrybucji obrazów. |  |  | TAK |  |
|  | Aplikacja umożliwia przeglądanie zawartości danych nagłówkowych plików DICOM oraz wyszukiwanie tagów DICOM. |  |  | TAK |  |
|  | Aplikacja umożliwia wyszukiwanie badań w Archiwum Obrazowe na podstawie kryteriów: nazwisko i imię pacjenta; data urodzenia pacjenta; identyfikator pacjenta; numer badania; zakres dat wykonania badania; zakres dat importu badania do systemu; frazy występującej w opisie do badania; status badania (co najmniej opisane, nieopisane); priorytet; nazwa badania; lekarz zlecający; oddział zlecający; powód badania; lekarz opisujący; data wykonania opisu; modalność; urządzenie, z którego zostało wysłane badanie (AETITLE). |  |  | TAK |  |
|  | Aplikacja musi umożliwiać wyszukiwanie badań na urządzeniach DICOM podłączonych do Archiwum Obrazowe - wraz możliwością pobrania ich do Archiwum Obrazowe lub przesłania do innych urządzeń DICOM podłączonych do Archiwum Obrazowe. |  |  | TAK |  |
|  | Aplikacja musi umożliwiać wysyłanie badań przez DICOM C-STORE do innych węzłów DICOM, w tym możliwość grupowych wysyłek przez wskazanie badania / badań i więcej niż jednego węzła, na które badanie ma być wysłane w jednym zadaniu. Zaznaczenie wielu badań powinno być możliwe za pomocą myszki, bez konieczności używania klawiatury komputera. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość zachowania oryginalnego AETITLE aparatu dla wysyłki badania na inny węzeł DICOM lub zmiany na AETITLE danej stacji w momencie wysyłki badania. |  |  | TAK |  |
|  | Administrator ma możliwość skonfigurowanie serwera Archiwum Obrazowe w zakresie zmian następujących parametrów: nazwa AETITLE, numer portu nasłuchu, poziom logowania zdarzeń, ilość połączeń do serwera, Storage Commitment, |  |  | TAK |  |
|  | Administrator musi mieć możliwość podgląd stanu i kontroli usług (start / stop / restart) związanych z serwerem Archiwum Obrazowe min.: import badań; autorouting; obsługa zapytań query/retrieve moduł list roboczych (MWL); system dystrybucji obrazów. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi woluminów tymczasowych do przetrzymywania części plików. Możliwość eksportu badania przed uprawnionych użytkowników na dysk zewnętrzny w jakości diagnostycznej wraz z przeglądarką obrazów. |  |  | TAK |  |
|  | Portal Pacjenta |  |  |  |  |
|  | Narzędzie do udostępniania badań poza jednostkę, gdzie badanie powstało: - Możliwość udostępniania badań użytkownikom zewnętrznym poprzez udzielenie dostępu do przeglądarki webowej. - Udostępnianie odbywa się poprzez wskazanie użytkownika systemu z przypisanym adresem e-mail lub ręcznego wpisania adresu e-mail osoby spoza placówki, bez dostępu do sieci szpitalnej w celu udostępnienia podglądu obrazów badania. - Osoba odbierająca badanie powinna dostać dostęp do obrazów w osobnych wiadomościach e-mail oraz SMS (1- link do obrazu, 2- hasło umożliwiające wyświetlenie wyników z dostępnego linku). - Zamawiający zapewni WAF (Web Application Firewall) w celu umożliwienia skonfigurowania obsługi rozwiązania poza siecią szpitalną. - Zamawiający dostarczy adres mailowy, z którego wysyłane będą wiadomości z linkami hasłami - Instalacja aplikacji możliwa na systemie Windows Server - Dostęp do konfiguracji udostępniania badań nadawany uprawnieniami - Możliwość udostępniania badań nadawana uprawnieniami - Możliwość wprowadzenia treści wysyłanych wiadomości - Możliwość udostępnienia badania wraz z opisem - Możliwość dostępu do pobrania udostępnionego badania - Możliwość wymuszenia anonimizacji udostępnionego badania - Możliwość udostępnienia pozostałych badań danego pacjenta - Ograniczenie działania linku według ilości otwarć - Ograniczenie działania linku według czasu dostępu – ilość dni - Możliwość żądania udostępniania wyłącznie z hasłem - Z poziomu administratora wgląd do listy udostępnionych badań zawierającej informacje o statusie, użytkowniku udostępniającym, dane badania oraz pacjenta, osoba otrzymująca link, data udostępnienia, data wygaśnięcia; wpisy można wyszukać - Z poziomu administratora wgląd do listy udostępnionych badań wraz z możliwością dezaktywacji i wydłużenia ważności linka - Udostępnianie możliwe zarówno z poziomu Archiwum Obrazowe i przeglądarki |  |  | TAK/NIE Tak - 15pkt. Nie - 0pkt. |  |
|  | Udostępnianie badań przez Pacjenta - Pacjent ma możliwość udostępnienia swojego badania z poziomu interfejsu portalu - Badanie można udostępnić na wpisany adres e-mail - Pacjent ma dostęp do listy udostępnień danego badania, wraz z możliwością wycofania dostępu - Pacjent widzi ważność udostępnionego linku - Ważność linku ustawiana systemowo przez administratora - Udostępniony przez pacjenta link wymaga dodatkowej weryfikacji hasłem - Dostęp do opisu badania, jeśli opis został podpisany elektronicznie w systemie |  |  | TAK/NIE Tak - 15pkt. Nie - 0pkt. |  |
|  | Możliwość konfiguracji systemu, aby powtórnie wysyłane badania były ponownie importowane (nadpisywane), buforowane (zapis w inne niż archiwum główne miejsce), usuwane bez zapisu. Wymagana walidacja na podstawie STUID. |  |  | TAK/NIE Tak - 3pkt. Nie - 0pkt. |  |
|  | Bramka SMS do obsług portalu wraz z pakietem umożliwiającym wysłanie do 450.000 SMS (3 lata x 150.000 SMS) |  |  | TAK |  |
|  | Klient kliniczny – przeglądowy |  |  |  |  |
|  | Dostęp do systemu chroniony hasłem. Możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po zadanym okresie nieaktywności. Możliwość blokowania konta użytkownika po zdefiniowanej próbie nieudanych logowań. Możliwość określenia stopnia skomplikowania haseł użytkowników. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wywołania okna/pola zmiany hasła użytkownika poprzez wybór opcji myszką lub za pomocą skrótu klawiaturowego. |  |  | TAK |  |
|  | Aplikacja automatycznie wykrywa ilość podłączonych monitorów i wybiera odpowiedni tryb wyświetlania na podstawie informacji zapisanych w profilu użytkownika, min: protokoły wyświetlania na poszczególnych monitorach. Możliwość odłączenia dowolnego monitora z pracy z aplikacją na potrzeby np. wykorzystywania go przez system KS-SOMED. |  |  | TAK |  |
|  | System umożliwia skonfigurowanie wyświetlania na 4 podłączonych do komputera monitorach. |  |  | TAK |  |
|  | W przypadku podłączenia czterech monitorów system umożliwia podział na min. następujące obszary wyświetlania: 1-1-1-1; 1-3; 1-2-1; 3-1; 1-1-2; 2-2; 2-1-1; 4. |  |  | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie badań co najmniej wg numeru ID badania, numeru ID pacjenta, nazwiska (imienia) pacjenta, daty wykonania, rodzaju badania, typu urządzenia, nazwy wykonanej procedury, daty wykonania opisu, statusu badania, oddziału zlecającego. Możliwość tworzenia i zapisywania własnych filtrów na podstawie zadanych kryteriów. Możliwość ustawienia stworzonego filtru jako domyślnie używany po zalogowaniu do systemu. (np. nie chcemy widzieć wszystkich badań, a te z ostatniego tygodnia). |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji widoczności, kolejności oraz szerokości kolumn na liście badań oraz liście badań powiązanych dla każdego użytkownika. Konfiguracja jest zapamiętana w systemie, więc zachowana przy ponownym logowaniu czy pracy na innej stacji. |  |  | TAK |  |
|  | Zakładki „Ulubione”, w których przechowywane są odnośniki do wybranych przez użytkownika badań. Możliwość podziału zakładek na foldery i podfoldery. Każdy użytkownik widzi zakładki swoje i udostępnione mu przez innych. |  |  | TAK |  |
|  | Zakładki „Przypadki”, w których przechowywane są odnośniki do wybranych obrazów. Każdy użytkownik widzi swoje i udostępnione mu przez innych katalogi. |  |  | TAK |  |
|  | Moduł „Konsultacje” pozwalający na zapisywanie badań do wglądu dla wybranej grupy lekarzy zgodnie ze stworzonym harmonogramem, wraz z możliwością zapisu zadań do bezpośredniego dostępu oraz dodawaniem notatek dla danego pacjenta na temat diagnozy czy dalszego leczenia. Możliwość dodawania do konsultacji zrzutów ekranowych ze wskazaniem na co grupa konsultujących ma zwrócić szczególną uwagę. |  |  | TAK |  |
|  | Po wybraniu badania na liście roboczej oprogramowanie sygnalizuje obecność innych badań wybranego pacjenta, wyświetla opis badania oraz miniatury obrazów badania. |  |  | TAK |  |
|  | „Widok historii” pacjenta dostępny z poziomu przeglądarki, gdzie mamy widoczne odpowiednio wszystkie lub ograniczone konfigurowalnymi warunkami (min. typ urządzenia, część ciała) badania tego samego pacjenta wraz z opisami i możliwością szybkiego wyświetlenia w przeglądarce DICOM bez konieczności powrotu na listę badań. |  |  | TAK |  |
|  | Automatyczną aktualizacja widoku listy z wykazem badań w wybranych przez użytkownika interwałach czasowych. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość dodawania znaczników badań pozwalających na późniejsze szybkie wyszukanie lub grupowanie. Podział na indywidualne znaczniki użytkownika i znaczniki instytucji. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia tablicy zadań widocznej z poziomu listy roboczej, która wykorzystuje kryteria wyszukiwania z listy badań i pokazuje ilość badań spełniających wybrane warunki. Ilość badań jest aktualizowana wraz ze zmianą ilości badań spełniających warunki, np. status badania z „Wykonane” na „Opisane”. Tablica jest indywidualna dla każdego użytkownika. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość indywidualnej konfiguracji paska narzędzi listy roboczej oraz widocznych katalogów/opcji na liście. |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zachowania często wykorzystywanych katalogów na pasku szybkiego dostępu indywidualnym dla każdego użytkownika. |  |  | TAK |  |
|  | Katalog „KS-SOMED historia przeglądania” pozwalający na szybkie wyświetlenie ostatnio przeglądanych przez użytkownika badań (min. z ostatnich 7 dni). |  |  | TAK |  |
|  | Diagnostyczna, certyfikowana jako wyrób medyczny, przeglądarka działająca w przeglądarce webowej dostępna z programu Archiwum Obrazowe. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość indywidualnej konfiguracji menu kontekstowego dla listy roboczej oraz przeglądarki. |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Szybkie podręczne menu pozwalające na otwarcie badań w wybrany sposób, m. in. połączenie serii, fuzja (dla modalności PT\CT) czy układ obrazu. Opcje widoczne w menu są konfigurowalne. |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość wydruku badania na drukarce lokalnej, sieciowej lub do PDF. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku badania na drukarce medycznej (klisz) w tym na formacie A3 |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość definiowania indywidualnych pasków narzędziowych z dostępnych narzędzi do obróbki obrazu. Graficzny edytor pasków. Przypisywanie różnych pasków narzędziowych do różnych rodzajów badań. |  |  | TAK |  |
|  | Graficzny edytor definiowania indywidualnych protokołów wyświetlania w zależności od m. in. liczby podłączonych monitorów, typu badania, AETITLE źródła badania, nazwy badania. Konfiguracja m.in. wybrania monitorów na którym mają być wyświetlane obrazy; podział obszaru m. in. 1x1,2x2,2x3,3x4,4x3; wybranego paska narzędziowego, wyświetlania poprzednich badań pacjenta, rozmieszczenia serii na ekranie (ustawienie umiejscowienia w zależności od numeru lub kolejności serii) i ustawień okna dla wybranej serii. |  |  | TAK |  |
|  | System umożliwia zapisanie indywidualnych ustawień wyświetlania dla każdego użytkownika centralnie, tak żeby były one dostępne na każdej stacji roboczej. Indywidualne ustawienia zawierają co najmniej: protokoły wyświetlania z podziałem na ilość podłączonych monitorów do stacji klienckiej, skróty klawiszowe, ustawienia konfiguracji listy roboczej, predefiniowane filtry wyszukiwania badań, ustawienia przeszukiwania listy badań. Użytkownik logujący się z dowolnej maszyny otrzymuje ustawienia ze swojego profilu. |  |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie min. badań typu CR, DX, MG, USG, MR, CT, ECG, SC, OT, OP, NM i PET. Wyświetlanie badań pochodzących z różnych urządzeń na tym samym monitorze. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badan różnych pacjentów |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania badania otwartego bezpośrednio z płyty (bez importu do Archiwum Obrazowe) oraz pochodzącego z Archiwum Obrazowe. |  |  | TAK |  |
|  | Sortowanie obrazów w serii według znaczników DICOM min. wg numeru ID obrazu, pozycji warstwy, czasu akwizycji |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość ręcznego ustalenia dowolnej kolejności obrazów w serii. |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość otworzenia badania z wyświetleniem tylko obrazów „istotnych” – kluczowych. |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Organizowanie przeglądania sekwencji obrazów, min: - zmiana kolejności; - tryb animacji (ustawianie prędkości, kierunku, początku i końca zapętlanie animacji); - scalanie kilku serii w jedną grupę przewijanych obrazów) |  |  | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać zapis (eksport) na lokalnym dysku obrazu z adnotacjami jako plik JPEG BMP, TIFF, DICOM, AVI. Przy zapisie plików wieloklatkowych do AVI – możliwość wyboru kodeka (w tym MPEG4). |  |  | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać podział badania wieloklatkowego na pojedyncze obrazy. |  |  | TAK |  |
|  | Otwieranie badań EKG w z możliwością m. in. wyboru ilości widocznych kanałów, prędkości zapisu, powiększenia fragmentu wykresu, wydruk krzywej EKG oraz wykonywania pomiarów wzdłuż krzywej. Wydruk EKG powinien być również możliwy z poziomu listy badań, bez konieczności otwierania badania. |  |  | TAK |  |
|  | Obróbka obrazów w zakresie podstawowym, m. in.: - ustawienia okna; - negatyw / pozytyw; - blendowanie; - obroty 90° i 180°, odbicia lustrzane; - wyświetlanie w trybie skali 1:1 - funkcja ruchomej lupy z płynnym powiększaniem; - ukrywanie danych pacjenta; - płynne powiększanie całości obrazu; - określenie zakresu działania modyfikacji obrazu – jeden obraz, cała seria; - filtr wyostrzający i wygładzający. |  |  | TAK |  |
|  | Pomiary na obrazach w zakresie podstawowym, m. in.: - Odległości po linii prostej; - Odległość po krzywej; - histogram; - Kalibracja geometryczna; - Kąty między dwoma nieprzecinającymi się prostymi (kąt Cobba); - Kąty między kolejnymi nieprzecinającymi się prostymi; - Automatyczne kreślenie linii łączącej środki dwóch innych odcinków; - Kąt między dwoma liniami łączącymi środki par innych odcinków; - Kąt pomiędzy dwoma półprostymi o wspólnych początkach; - Stosunek długości dwóch odcinków; - Długość dwóch linii równoległych i odległość między nimi; - Wyznaczanie linii centralnej; - Wartość piksela znajdującego się pod kursorem myszy (w przypadku badan TK – wartość HU, dla fuzji CT\PT wartość SUV); - Pomiary statystyczne na wybranym ROI (region zainteresowania) w kształcie elipsy, wielokąta lub dowolnego kształtu z wyznaczeniem wartości minimalnej, maksymalnej średniej i odchylenia standardowego oraz prezentacją histogramu zaznaczonego obszaru. |  |  | TAK |  |
|  | Pomiary na obrazach w zakresie: - Balans kręgosłupa; - Kąt Cobba kręgosłupa (pomiar skoliozy); - Wskaźnik sercowo-płucny – dwie metody; - Wskaźnik rozbieżności długości kończyn dolnych; - Kąt panewkowy; - Pomiar objętości obszaru na podstawie obrazów 2D z wyborem algorytmu eliptycznego, sferycznego i Lamberta |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Nanoszenie i usuwanie adnotacji na obrazach: - Tekst dowolny; - Tekst predefiniowany przez użytkownika; - Linie proste; - Strzałki z podpisem; - Notatka dodawana do wybranego miejsca obrazu, z wyświetleniem tylko tytułu tej notatki, z możliwością otworzenia pełnego tekstu; - Prostokąty; - Wielokąty regularne; - Okręgi; - Przesłony; - Edycja (przesuwanie i zmiany zawartości / kształtów); - Szybkie ukrywanie i przywracanie; - Szybkie usuwanie wybranych oraz wszystkich adnotacji; - Etykietowanie kręgów. |  |  | TAK |  |
|  | Predefiniowanie indywidualnych ustawień okna z podziałem na typ badania, min. 10 ustawień, z szybkim dostępem za pomocą skrótów klawiszowych. |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczna synchronizacja i przeglądanie synchroniczne serii TK i MR w obrębie badania. Ręczna synchronizacja i przeglądanie synchroniczne serii TK i MR w różnych badaniach. Możliwość określenia, które serie podlegają synchronizacji – dotyczy synchronizacji automatycznej jak i ręcznej. Możliwość jednoczasowej synchronizacji również powiększenia i przesunięcia obrazu różnych serii. |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość skopiowania wybranego fragmentu obrazu do schowka systemowego. |  |  | TAK |  |
|  | Znacznik informujący użytkownika o wyświetleniu wszystkich obrazów w serii. |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ostrzeżenie w postaci dodatkowego komunikatu przy wykonywaniu opisu, gdy nie wszystkie obrazy z danego badania zostały wyświetlone. |  |  | TAK |  |
|  | Indywidualnie definiowane skróty klawiszowe, m. in. wyświetl opis badania, zamknij badanie, otwórz badanie, zmiana okna, minimalizacja, lista robocza, włącz/wyłącz dane demograficzne, włącz/wyłącz adnotacje i pomiary. |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Prezentacja statusu badania na liście roboczej. m. in. status informujący o oczekiwaniu na opis, zakończeniu opisu, zatwierdzeniu opisu. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia listy badań z DICOMDIR znajdujących się na nośniku optycznym umieszczonym w lokalnym napędzie CD. Możliwość importu tych badań do systemu Archiwum Obrazowe z edycją podstawowych danych pacjenta. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość pobierania badań z innych systemów za pomocą DICOM Query/Retrieve. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość otworzenia pojedynczych plików DICOM z lokalnego folderu |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu lokalnych plików DICOM w lokalnej bazie danych (na danej stacji, dla danego użytkownika). Wybór opcji usunięcia plików po imporcie, generacji UID, anonimizacji plików przed wgraniem. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego otwierania wraz z badaniem komentarza do zlecenia pochodzącego z systemu KS-SOMED bądź wpisanego przez innego użytkownika ręcznie w systemie Archiwum Obrazowe. |  |  | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie przez przeglądarkę obrazów zaimportowanych po otwarciu badania. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji wyświetlanych jako etykiety na otwartych zdjęciach szczegółów badania / obrazu pobieranych z tagów DICOM, w tym możliwość wyświetlenia minimum: Imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, inne id pacjenta, numer badania, data urodzenia pacjenta, parametry ekspozycji i dawki, technik wykonujący badanie Możliwość zmiany wielkości i rodzaju czcionki dla każdej ze szczegółowych informacji, możliwość dodawania prefiksów i sufiksów przed wyświetlanymi informacjami, np. „DAP” przed wartością dawki |  |  | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość konfiguracji wyboru funkcji dostępnych pod klawiszami myszy. |  |  | TAK |  |
|  | System ARCHIWUM OBRAZOWE musi udostępniać dedykowany panel operacyjny umożliwiający wykonywanie wybranych czynności administracyjnych i porządkowych na badaniach, bez konieczności korzystania z pełnego modułu administratora. Dostęp do panelu musi być ściśle kontrolowany poprzez odpowiednie uprawnienia użytkowników. 1. Funkcjonalność panelu operacyjnego Panel musi umożliwiać użytkownikowi uprawnionemu wykonywanie następujących operacji: • zmianę danych pacjenta w danym badaniu, • zmianę danych badania oraz danych serii, • dzielenie badania na kilka badań, • łączenie kilku badań w jedno, • przenoszenie serii obrazowych pomiędzy badaniami, • łączenie i rozłączanie badań ze zleceniami KS-SOMED, • usuwanie badań zgodnie z polityką uprawnień. 2. Wyszukiwanie zleceń Moduł musi umożliwiać: • szybkie wyszukiwanie zlecenia odpowiadającego wskazanemu badaniu, na podstawie danych pozyskanych z KS-SOMED, • prezentację wszystkich danych niezbędnych do jednoznacznego powiązania zlecenia z badaniem. 3. Zaawansowane wyszukiwanie badań Wyszukiwarka musi umożliwiać jednoczesne zastosowanie co najmniej 3 filtrów, obejmujących minimum następujące pola: • numer akcesji, • ID pacjenta, • PESEL pacjenta, • nazwisko pacjenta, • data urodzenia pacjenta, • data wykonania badania, • część ciała, • modalność, • lekarz zlecający, • oddział zlecający, • powód badania, • AETITLE aparatu, • priorytet badania. System musi umożliwiać wyświetlanie wszystkich powyższych informacji dla każdego wyniku wyszukiwania. 4. Status powiązania badania ze zleceniem System musi umożliwiać: • wyszukiwanie badań według statusu powiązania ze zleceniem: o połączone, o niepołączone, • prezentowanie statusu zlecenia w formie graficznej (ikona lub kolor), z rozróżnieniem: o połączone, o niepołączone, o anulowane. 5. Podgląd miniatur serii Panel musi zapewniać dostęp do: • miniatur serii obrazowych znajdujących się w wybranym badaniu, • podglądu umożliwiającego szybkie zlokalizowanie właściwej serii do operacji (np. przeniesienia, podziału, scalania). Podsumowanie funkcjonalne Panel operacyjny musi umożliwiać uprawnionym użytkownikom: • korektę danych badań i pacjentów, • operacje porządkowe na badaniach i seriach, • obsługę powiązań badań ze zleceniami, • szybkie i precyzyjne wyszukiwanie badań, • pełną widoczność informacji klinicznych i technicznych potrzebnych do zarządzania badaniami. |  |  | TAK |  |
|  | Klient tomograficzny - rekonstrukcje MIP/MPR/VR |  |  |  |  |
|  | MIP (maximum intensity projection) – projekcja największych natężeń. |  |  | TAK |  |
|  | MPR (multiplanar reformated reconstruction) – rekonstrukcja w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i osiowej. |  |  | TAK |  |
|  | VR (volume rendering) – rekonstrukcja objętościowa, umożliwiająca uzyskanie trójwymiarowych obrazów. |  |  | TAK |  |
|  | Włączenie/wyłączenie synchronizacji parametrów okna i powiększenia rekonstrukcji MPR |  |  | TAK |  |
|  | Włączenie/wyłączanie linii krzyżowej w oknie rekonstrukcji strzałkowej/osiowej/czołowej. |  |  | TAK |  |
|  | Wskazanie dowolnego regionu zainteresowania dla rekonstrukcji MIP,MinIP, VR. |  |  | TAK |  |
|  | Obrót rekonstrukcji MIP, MinIP, VR. |  |  | TAK |  |
|  | Określenie grubości warstwy rekonstrukcji w rekonstrukcjach MPR. Płynna zmiana grubości warstwy i możliwość ręcznego ustawienia wartości. |  |  | TAK |  |
|  | Wtórne rekonstrukcje MPR warstw TK i MR po dowolnej krzywej (3DMPR). |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany poziomów OTF w rekonstrukcji VR, w celu wyświetlenia wybranych struktur anatomicznych. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczenia kręgów na widoku w płaszczyźnie czołowej lub strzałkowej, tak, że po przejściu do widoku płaszczyzny poziomej system powinien pokazywać informację na wysokości jakiego kręgu znajduje się wyświetlany obraz. |  |  | TAK |  |
|  | Klient diagnostyczny radiologiczny |  |  |  |  |
|  | Klient diagnostyczny tożsamy z klientem klinicznym oraz klientem tomograficznym rozszerzony o poniższe funkcjonalności. |  |  | TAK |  |
|  | System ARCHIWUM OBRAZOWE musi umożliwiać zapisywanie oraz udostępnianie wszystkich zmian wprowadzonych na obrazach przez użytkowników, w szczególności operacji służących analizie diagnostycznej. Wymaga się, aby system obsługiwał zapisywanie co najmniej następujących modyfikacji: • adnotacji (m.in. zaznaczenia, opisy, markery), • pomiary (dystanse, kąty, pola powierzchni, wartości HU itp.), • ustawienia okna (window/level), • kalibrację obrazu, • obrót obrazu, • odbicie lustrzane. Zapisane zmiany muszą być: • archiwizowane w systemie co najmniej jako Secondary Capture , • dostępne dla innych użytkowników zgodnie z nadanymi uprawnieniami, • jednoznacznie powiązane z użytkownikiem oraz wersją badania, • prezentowane każdorazowo przy ponownym otwarciu obrazu. Funkcjonalność ta ma zapewniać spójność procesu diagnostycznego oraz umożliwiać odtworzenie kontekstu pracy użytkownika na każdym etapie. |  |  | TAK |  |
|  | System musi umożliwiać oznaczanie wybranego obrazu w ramach badania jako „obraz kluczowy”. W szczególności wymaga się, aby: • użytkownik mógł ręcznie wskazać dowolny obraz lub serię jako kluczową, • oznaczenie było jednoznacznie widoczne w interfejsie (np. ikoną lub wyróżnieniem), • informacje o obrazach kluczowych były przechowywane w systemie ARCHIWUM OBRAZOWE i dostępne dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia, • obrazy kluczowe były możliwe do szybkiego odszukania i filtrowania. Funkcjonalność ma wspierać proces diagnostyczny, umożliwiając szybkie wskazywanie najistotniejszych fragmentów badania. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania rekonstrukcji MPR jako nowa seria w badaniu ze wskazaniem ilości i odstępów między zapisywanymi rekonstruowanymi obrazami. Możliwość zapisu rekonstrukcji lokalnie jako plik DICOM lub jako pliki w formacie graficznym. |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Tworzenie automatycznych sekwencji obrazów rekonstrukcji MIP w różnych pozycjach i zapisanie ich do Archiwum Obrazowe. |  |  | TAK |  |
|  | Dostępność grupowania badań w ramach katalogów, w których przechowywane są odnośniki do wybranych obrazów wraz z ewentualnymi naniesionymi adnotacjami i pomiarami. Możliwość tworzenia wielu katalogów oraz udostępniania ich innym użytkownikom. Każdy użytkownik widzi swoje i udostępnione mu przez innych katalogi. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia „zadań” (zapisu zrzutów ekranu), w których można zapamiętać chwilowe ustawienia parametrów wyświetlania danego badania (obraz w serii, parametry okna, obrót, rekonstrukcja) tak, aby można było w przyszłości wywołać to badanie z takimi ustawieniami wyświetlania jak zapisane bez konieczności indywidualnego przywracania poszczególnych parametrów wyświetlania – możliwość współdzielenia zapisanych stanów z innymi użytkownikami i otwierania ich bezpośrednio z poziomu konsultacji. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania zmian sposobu i układu wyświetlania badania, aby można było do niego wrócić z poziomu otwartego badania w przyszłości. Obsługa zapisu wielu stanów. Możliwość konfiguracji, aby gdy w pamięci jest zapisany układ wyświetlania badania to był on automatycznie aplikowany przy otwieraniu badania. |  |  | TAK/NIE Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zapisywanie powiększeń obrazu jako plików GSPS (Grayscale Softcopy Presentation State) oraz możliwość włączenia ich automatycznego aplikowania przy uruchamianiu badania. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość edycji opisu z poziomu listy roboczej bez konieczności otwierania badania w przeglądarce. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość dostępu do szablonu opisowego z logiem placówki. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego kopiowania treści poprzednich opisów pacjenta do aktualnie tworzonego. |  |  | TAK |  |
|  | Predefiniowane szablony opisowe wywoływane przyciskiem lub skrótem klawiszowym |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania sentencji/fraz najczęściej wpisywanych prze radiologa. Wpisanie ciągu znaków, np. „art.”+ zatwierdzenie określonym klawiszem na klawiaturze powoduje wstawienie zdefiniowanej sentencji/ frazy w polu opisowym, np. „atrofia mięśniowa”. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia opisu tekstowego i zatwierdzenia badania. Co najmniej dwa stopnie zatwierdzania opisów – opis wstępny (możliwy do edycji), opis końcowy (autoryzowany, bez możliwości edycji). Opis autoryzowany jest widoczny dla wszystkich uprawnionych użytkowników systemu. Zmiana autoryzowanego opisu wymaga utworzenia nowej, zmienionej wersji opisu i zatwierdzenia jej, przy czym można zdefiniować grupę użytkowników z podglądem do archiwalnych treści autoryzowanego opisu, np. radiolodzy, administratorzy. |  |  | TAK |  |
|  | Zatwierdzona wersja opisu jest wysyłana do systemu KS-SOMED (tekst) oaz systemu EDM (podpisany dokument XML) |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia systemu o funkcję nagrywania i odtworzenia głosowego opisu badania. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia systemu o funkcję fuzji serii CT i CT lub CT i PT z wykorzystaniem mapy pseudokolorów i możliwością manipulacji parametrów okna oraz pomiarów wartości SUV dla punktów i obszarów (CT i PT). |  |  | TAK |  |
|  | Funkcjonalność systemu umożliwiająca integrację z systemem Active Directory i obsługę logowania do aplikacji przy pomocy loginu i hasła z Active Directory jak i hasła lokalnego. |  |  | TAK |  |
|  | Klient webowy |  |  |  |  |
|  | Przeglądarka medyczna w klasie minimum IIa oparta na technologii HTML5 Zero Foot Print Viewer do podglądu archiwizowanych badań, która może być wywoływana z systemu KS-SOMED lub całkowicie niezależnie. |  |  | TAK |  |
|  | System responsywnie dopasowuje się do wielkości okna, w którym został wyświetlony. |  |  | TAK |  |
|  | System musi wyświetlać się na komputerach z OS Windows, MAC oraz na urządzeniach mobilnych (OS Android, iOS) |  |  | TAK |  |
|  | Użytkownik ma możliwość logowania się do systemu za pomocą indywidualnego loginu i hasła. |  |  | TAK |  |
|  | Użytkownik ma możliwość zmiany hasła z poziomu swojego konta. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyszukania pacjenta i badania na podstawie kombinacji min. 5 jednoczasowych warunków wyszukiwania. |  |  | TAK |  |
|  | Dostępność następujących filtrów wyszukiwania: Imię i nazwisko pacjenta, Data urodzenia pacjenta, PESEL pacjenta, ID pacjenta, Płeć pacjenta, Technik wykonujący badanie, Nazwa procedury badania, Numer akcesji badania, Modalność badania, AETITLE urządzenia, |  |  | TAK |  |
|  | Data wykonania badania (w tym wyszukiwanie po określonej dacie) Data akwizycji (w tym wyszukiwanie po określonej dacie) Status badania, Opis badania, Jednostka zlecająca badanie, Lekarz zlecający badanie, Instytucja. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyszukiwania danych na podstawie różnych parametrów w ramach tego samego warunku wyszukiwania. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość sortowania kolumn alfabetycznie z wynikami wyszukiwania rosnąco i malejąco. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany/wyłączania widoczności niepotrzebnych kolumn oraz zmiany kolejności wyświetlanych kolumn. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyszukiwania i wyświetlania informacji korzystając z polskich znaków. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania do edytowalnego pliku CSV aktualnie wyświetlanych informacji w kolumnach z wynikami wyszukiwania. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania szczegółowych informacji dotyczących badania wybranego pacjenta na liście z wynikami wyszukiwania, min.: ID pacjenta, Nazwisko i imię pacjenta, Wagę i wzrost pacjenta, Status badania, Ilość serii, Ilość obrazów, Modalność serii, Modalność AETITLE urządzenia, Datę badania, Technika wykonującego badanie, Nazwę badania, Część ciała Podstawowe dane pacjenta (imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, data urodzenia pacjenta, PESEL) |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia grupie użytkowników wspólnych zestawów filtrów i ustawień, które będą zapamiętane w ich profilach i ładowane za każdym razem w momencie zalogowania się użytkownika do systemu do czasu indywidualnej zmiany ustawień przez użytkownika. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia użytkownikowi własnego zestawu filtrów i ustawień, które będą zapamiętane w jego profilu i ładowane za każdym razem w momencie zalogowania się użytkownika do systemu. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia/edycji/usunięcia predefiniowanych filtrów, w postaci szybko dostępnych katalogów, ustawianych na podstawie określonych warunków wyszukiwania. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość domyślnego wyświetlania danych w kolejności od najnowszych do najstarszych wg daty wykonania badania. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania listy historycznych badań danego pacjenta, wybranego z listy badań, po parametrze ID pacjenta. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania kolumny wyszukiwania historycznych badań pacjentów za pomocą jednego kliknięcia. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wybrania rekordu dotyczącego badania/dokumentu z listy wyszukiwania i otwarcie go w oknie podglądu badania. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania listy badań, bez konieczności zamykania badania/dokumentu. |  |  | TAK |  |
|  | Moduł nie przechowuje lokalnie danych obrazowych (lub innych treści) wybranych do otworzenia z listy wyszukiwania. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość dostępu do nawigatora (przestrzeni wyboru serii konkretnego badania). |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania miniatur serii. Po otwarciu badania wszystkie serie aktywnego badania wyświetlane są w oknie miniatur. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania w nawigatorze informacji dotyczących, min.: Numer serii, Ilość obrazów w serii, Nazwa serii, Pasek wyświetlenia obrazów w serii |  |  | TAK |  |
|  | Możliwy wybór serii z listy serii. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość dopasowania automatycznie sposobu wyświetlania badania w zależności od typu urządzenia, podczas otwierania badania, na podstawie wcześniej zdefiniowanych parametrów w ustawieniach. |  |  | TAK |  |
|  | Wyświetlenie archiwalnych badań / dokumentów w postaci widoku historii w oknie przeglądania badań w kolejności chronologicznej, ze wskazaniem daty badania, typu urządzenia oraz części ciała. |  |  | TAK |  |
|  | W oknie podglądu badania wyświetlane są podstawowe informacje o pacjencie, którego badanie aktualnie jest otwarte (min. nazwisko i imię, wiek, płeć) |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia własnego układu wyświetlania badań w zależności od modalności min. w układach: 1x1, 1x2, 1x3, 2x1, 2x2, 2x3, 3x1, 3x2. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania otwartych badań w trybie serii lub w trybie obrazu z uwzględnieniem powyższych układów wyświetlania. Wszystkie serie badania można połączyć ze sobą i wyświetlić w postaci jednej serii. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość otwierania opisów badań z poziomu listy roboczej, jeżeli taki opis istnieje. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu raportów o dawce, tzw. SR (Structure report). |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość powiększania obrazu po dwukrotnym kliknięciu w przypadku wyświetlania badania w innym układzie niż 1x1, oraz następnie powrót do poprzedniego układu po kolejnym dwukrotnym kliknięciu myszą. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania min. 4 różnych badań danego pacjenta w tym samym czasie w układach min. 1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 2x1, 3x1, 4x1, 2x2. |  |  | TAK |  |
|  | Wbudowany tryb porównywania badań jednego pacjenta. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania obrazów z wybranego badania. |  |  | TAK |  |
| - 1 | Możliwość wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta, którego badanie jest otwarte, jak również naniesienia na obrazach badania adnotacji. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania obrazów wieloklatkowych w trybie filmu wraz z możliwością ustawienia biegu animacji w pętli lub w trybie góra-dół. Użytkownik ma możliwość: wyświetlenia pierwszego obrazu z wybranej serii, wyświetlenia poprzedniego/następnego obrazu z wybranej serii, wyświetlenie ostatniego obrazu z wybranej serii |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość powiększania oglądanego obrazu w tym: powiększanie symultaniczne za pomocą myszki, powiększenie 0,5x,1x, 2x, 4x |  |  | TAK |  |
|  | Powiększenie fragmentu obrazu, tzw. Lupa |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji jasności i kontrastu |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania odbicia obrazu w poziomie oraz w pionie |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość inwersji (negatyw) obrazu |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania prostych pomiarów, min.: pomiar linii, kąt 2D, kąt Cobba, pomiar obszarowy (elipsa, prostokąt, w dowolny obszar wyznaczony ręcznie). |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość dodania adnotacji: zaznaczenia obszaru, dodanie dowolnego tekstu oraz dodanie strzałki do obrazu badania. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość obliczania wskaźnika sercowo-płucnego min. 2 metodami |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania/ukrycia adnotacji i pomiarów wprowadzonych przez użytkownika. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania adnotacji na obrazie przez uprawnionego użytkownika z możliwością zobaczenia ich przez innego użytkownika w systemie. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość resetu wykonanych i niezapisanych zmian i pomiarów na obrazie. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów w jednostkach Hounsfielda (HU) dla badań CT. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kalibracji obrazu na podstawie zdefiniowanych odległości pomiędzy pikselami. |  |  | TAK |  |
|  | Dla badań CT możliwość zastosowania predefiniowanych ustawień okna dla prezentacji min. mózgu, płuc, śródpiersia, jamy brzusznej, miednicy, kości. |  |  | TAK |  |
|  | Dla badań CT możliwość definiowania własnych predefiniowanych ustawień okna prezentacji obrazów badania, z uwzględnieniem wartości długości i szerokości okna oraz filtra wyostrzającego obraz. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazu badania do wskazanego folderu jako pliku graficznego np. JPEG (bez adnotacji, z danymi demograficznymi i/lub z adnotacjami). |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu/eksportu kompletnego badania do wskazanego folderu jako pliki DICOM. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wysłania badania na zdefiniowany wcześniej węzeł DICOM. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość anonimizacji całego badania w momencie zapisu/eksportu. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość anonimizacji całego badania w momencie wysyłania na węzeł DICOM. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazów z wielu serii badania otwartego lub serii badań archiwalnych pacjenta. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenie DICOM PR (GSPS) dla wybranego badania. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia badań EKG wraz z: możliwością zmiany prezentacji kanałów, min. 3 kanały, wszystkie kanały możliwością zmiany prezentacji osi prędkości, min. 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, możliwością zmiany prezentacji osi napięcia, min. 5 mm/mV, 20 mm/mV, zastosowanie filtrów HPF (min. 0,05 Hz, 0,5 Hz) i LPF (min. 40 Hz, 100 Hz). |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość skonfigurowania przycisku odnośnika, np. w celu otwarcia badania w innym programie, który obsługuje mechanizm wywołania webowego albo otwarcia innej strony internetowej. |  |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia opis PDF (w tym podpisanego cyfrowo). |  |  | TAK |  |
|  | Moduł do zarządzania pracą radiologów |  |  |  |  |
|  | Panel administracyjny Wyświetlanie statystyk dotyczących liczby badań nieopisanych w ciągu zdefiniowanej ilości dni. Dane te są podzielone na kategorie badań, takie jak: Tomografia, RTG, Rezonans, i dodatkowo rozróżniane według priorytetowych: CITO: Badania oznaczone jako pilne, wymagające natychmiastowego opisu / PLAN przypisane: Liczba badań rutynowych / PLAN nieprzypisane: Liczba badań rutynowych, które nie zostały jeszcze przypisane żadnemu z radiologów. Opisane: Liczba badań, które zostały opisane dla danej grupy modalności Ostrzeżenia: Badania zbliżające się do terminu wykonania opisu, dla których czas pozostały do wykonania jest krótszy niż określona wartość. Przeterminowane: Badania, które przekroczyły termin wykonania opisu. Dane są wizualizowane oprócz tabeli w postaci wykresów kołowych dla kategorii: Nowe, Ostrzeżenie, Przeterminowane, Opisane dla kategorii badań Tomografia, RTG, Rezonans. |  |  | TAK/NIE Tak - 1pkt. Nie - 0pkt. |  |
|  | Panel wyświetlania aktualnie zalogowanych radiologów |  |  | TAK/NIE Tak - 1pkt. Nie - 0pkt. |  |
|  | Tworzenie harmonogramów dla radiologów Możliwość dodawania nowego harmonogramu pracy dla radiologa. Administrator może wprowadzić informacje dotyczące dyżuru, który ma zostać przypisany konkretnemu radiologowi. Możliwość oznaczenia dyżuru jako tryb planowy lub pilny (CITO). Możliwość określenia ilości slotów czasowych dla zdefiniowanego dyżuru co przy powtarzalnych godzinach pracy radiologa znacznie przyspiesza proces. edycja, usuwanie harmonogramów, wyświetlanie harmonogramów dla zdefiniowanych przedziałów czasowych |  |  | TAK/NIE Tak - 1pkt. Nie - 0pkt. |  |
|  | Przegląd i edycja harmonogramów pracy radiologów Możliwość zarządzania oraz przeglądania harmonogramów pracy radiologów. Wyświetlanie harmonogramu pracy radiologa: Moduł pokazuje harmonogram pracy dla wybranego radiologa. Prezentowane są następujące informacje: nazwisko i imię instytucji: główna jednostka pracy radiologa data rozpoczęcia: data i godzina rozpoczęcia pracy. data zakończenia: data i godzina zakończenia pracy. typ: tryb pracy w jakim radiolog ma wykonywać opisy planowe/cito kod dostępu: Kod jednostki medycznej, dla której radiolog ma wykonywać opisy |  |  | TAK/NIE Tak - 1pkt. Nie - 0pkt. |  |
|  | Harmonogramy pracy radiologów: wyświetlanie harmonogramów w kalendarzu z możliwością podglądu na zakresy tygodniowe i miesięczne. wyświetlanie harmonogramów w postaci listy możliwość filtrowania harmonogramów dla konkretnych lekarzy i placówek w ramach podmiotu możliwość filtrowania po trybie pracy planowym i pilnym dla lekarzy i placówek wyświetlanie braków, luk w harmonogramach pracy w postaci listy (oprócz widocznych zakresów w kalendarzu) |  |  | TAK/NIE Tak - 1pkt. Nie - 0pkt. |  |
|  | Monitorowanie zajętości i aktywności radiologów: Możliwość monitorowania zajętości radiologów w chwili wyświetlania oraz sprawdzenia ilości opisanych badań w zdefiniowanych przedziałach czasowych (domyślnie ostatnie 7 i 30 dni). Administrator może na bieżąco śledzić, ile czasu zajętego ma radiolog na podstawie przypisanych do niego badań oraz informacji o godzinach pracy z harmonogramu. Możliwość wyświetlenia informacji o przypisanych badaniach (między innymi: numer akcesji, priorytet, modalność, placówka, data badania, koniec wyznaczonego czasu na opis). Wyświetlane dane: Status pracy radiologa: zalogowanie do systemu Archiwum Obrazowe /użytkownik nieaktywny. Nazwisko i imię E-mail Numer PWZ Kod instytucji: Placówka główna, w której radiolog pracuje. Zajętość: Informacja o liczbie minut, które radiolog ma zajęte w zdefiniowanych przedziałach czasowych. Domyślnie: poniżej 4h, 4 -24h, 24-72h. Opisy 7 dni: Liczba badań opisanych przez radiologa w ciągu ostatnich 7 dni Opisy 30 dni: Liczba badań opisanych przez radiologa w ciągu ostatnich 30 dni Szczegóły: wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących wybranego radiologa, takich jak dokładniejsze statystyki, przypisane badania, ilości badań przypisanych z podziałem na modalności |  |  | TAK/NIE Tak - 1pkt. Nie - 0pkt. |  |
|  | Definiowanie czasu na opis dla różnych modalności, priorytetów, placówek w ramach podmiotu Możliwość zarządzania czasem raportowania badań radiologicznych, uwzględniając priorytet, modalność badania oraz instytucję, dla której opis jest wykonywany. Dzięki temu administratorzy mogą precyzyjnie określić, ile czasu mają radiolodzy na opisanie badań w zależności od ich ważności oraz rodzaju badania. Definiowany jest: Czas do raportu: Określa maksymalny czas, jaki radiolog ma na przygotowanie opisu badania, wyrażony w minutach. Ten czas jest ustalany indywidualnie dla każdej kombinacji priorytetu, modalności i instytucji. Czas do ostrzeżenia: To czas przed upływem pełnego czasu na raport. Ostrzeżenia mają na celu przypomnienie o zbliżającym się terminie zakończenia opisu. |  |  | TAK/NIE Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Moduł analityczny Możliwość monitorowania i analizy liczby badań radiologicznych wykonanych przez poszczególnych radiologów w ciągu ostatnich 7 dni 30 dni lub innego zdefiniowanego zakresu. Umożliwia przegląd statystyk dotyczących różnych typów badań, co pozwala na ocenę obciążenia pracą oraz efektywności zespołu radiologicznego. |  |  | TAK/NIE Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Moduł przypisania badań Możliwość przypisywania badań do opisania konkretnym radiologom na podstawie czasu jaki pozostał na wykonanie opisu, modalności, priorytetu. Funkcjonalności: Lista badań oczekujących na przypisanie do opisu z podaniem szczegółów, takich jak numer akcesji, data badania, pozostały czas na opisanie, podmiot, modalność. Opcja wyboru radiologa z listy i przypisania do niego wybranych badań. |  |  | TAK/NIE Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Moduł Przeglądu Badań Diagnostycznych (Tomografia, RTG, Rezonans) Możliwość przeglądania badań diagnostycznych. Użytkownik ma możliwość filtrowania badań w trzech kategoriach czasowych: nowe, z ostrzeżeniem oraz przeterminowane. Filtracja według instytucji Podział badań według priorytetu i kategorii: Nowe: Badania, które zostały niedawno zarejestrowane i jeszcze nieopisane. Ostrzeżenia: Badania zbliżające się do terminu wykonania opisu, dla których czas pozostały do wykonania jest krótszy niż określona wartość. Przeterminowane: Badania, które przekroczyły termin wykonania opisu. Szczegółowy przegląd badań: Każde badanie jest prezentowane z dokładnymi informacjami, takimi jak numer akcesji, data badania, termin wykonania opisu, pozostały czas do opisu, czas do ostrzeżenia, przypisany lekarz, priorytet oraz instytucja. Funkcja filtrowania: Pozwala na szybkie filtrowanie wyników na podstawie wybranego kryterium, co ułatwia zarządzanie i szybki dostęp do kluczowych badań. |  |  | TAK/NIE Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Moduł przeglądu nieopisanych badań radiologicznych Możliwość przeglądania i monitorowania liczby badań radiologicznych, które nie zostały jeszcze opisane przez radiologów w ciągu zdefiniowanej liczby dni (domyślnie ostatnich 90 dni). Dane są prezentowane w podziale na trzy główne rodzaje badań: RTG, Tomografia oraz Rezonans Magnetyczny (MRI). Moduł ten umożliwia administratorowi na identyfikację badań, które wymagają natychmiastowej uwagi. Funkcjonalności modułu: Wyświetlanie liczby nieopisanych badań: Moduł wyświetla łączną liczbę nieopisanych badań przypisanych do każdego radiologa, z podziałem na trzy rodzaje badań: Ilość badań RTG: Liczba badań radiograficznych (modalności CR i DX) nieopisanych przez radiologa. Ilość badań Tomografia: Liczba nieopisanych badań tomograficznych (modalność CT). Ilość badań Rezonans: Liczba nieopisanych badań rezonansu magnetycznego (modalność MR). Grupowanie i sortowanie danych: Wyniki są grupowane według nazwiska radiologa, co pozwala na szybki przegląd przypisanych zadań dla każdego z nich. Sortowanie danych umożliwia wyświetlenie informacji w kolejności alfabetycznej, ułatwiając nawigację po liście radiologów. Szczegóły badań: Administrator ma możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych badań przypisanych do radiologa, takich jak: Numer akcesji (identyfikator badania), Data wykonania badania, Termin, do którego badanie powinno być opisane, Modalność badania, Przypisana placówka, Priorytet badania. W celu eliminowania błędów użytkowników aplikacja posiada możliwość zmiany priorytetu badania (według określonych reguł przez administratorów) z oddziałów, z których z założenia badania są pilne jak np. z SORu. Istnieje możliwość oznaczania badań i wyświetlania ich jako do opisu dla grupy radiologów poprzez korzystanie z harmonogramów pracy CITO. W razie potrzeby w dalszym ciągu będzie możliwe przypisanie badania do konkretnego radiologa. |  |  | TAK/NIE Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Inne wymagania dotyczące systemu |  |  |  |  |
|  | Replikacja bazy danych w okresie gwarancji Zadanie polega na skonfigurowaniu mechanizmu utrzymywania bieżącego obrazu bazy danych w usłudze chmurowej (replikacja). Obraz bazy danych musi być gotowy na przekształcenie w działającą bazę danych bez konieczności odtwarzania kopii zapasowej bazy danych. Obraz bazy danych musi zawierać wszystkie dane ze źródłowej bazy danych do 15min wstecz. Synchronizacja bazy danych musi opierać się o wbudowane w motor bazy danych mechanizmy synchronizacji. W sytuacji konieczności przekształcenia w działającą bazę danych utrata danych nie może przekraczać 15minut wstecz, a sam proces przekształcenia nie może trwać dłużej, niż 5 minut. Przekształcenie w działającą bazę danych nie może wymagać konieczności modyfikacji danych połączeniowych do bazy danych w aplikacji. Testowe przekształcenie obrazu bazy danych w działającą bazę danych nie może powodować niedostępności źródłowej bazy danych. Z usługą konfiguracji należy dostarczyć mechanizm monitorowania stanu replikacji. Z usługą konfiguracji należy dostarczyć chmurową moc obliczeniową wraz z niezbędnymi licencjami na okres 36 miesięcy. |  |  | TAK |  |
|  | Archiwizacji danych medycznych (pliki DICOM) pochodzących z oferowanego systemu Archiwum Obrazowe w bezpiecznej chmurze publicznej zgodnej z protokołem Amazon S3 API, wraz z konfiguracją, wsparciem technicznym i gwarancją dostępności. Usługa musi umożliwiać przechowywanie danych medycznych (DICOM) w chmurze z zachowaniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. System musi zapewniać pełną kompatybilność z S3 API Przechowywane dane muszą być dostępne natychmiastowo (Hot Storage) bez potrzeby przywracania z warstwy archiwalnej. Archiwum ma wspierać automatyczne lub ręczne przenoszenie badań z oferowanego Archiwum Obrazowe do chmury. System musi zapewniać możliwość pobrania lub przywrócenia pojedynczych badań lub całych serii DICOM. |  |  | TAK |  |
|  | Wszystkie dane muszą być szyfrowane w spoczynku (AES-256) oraz podczas transmisji (TLS 1.2 lub wyższy). Dostawca musi zapewnić możliwość uruchomienia mechanizmu Immutable Storage / WORM – uniemożliwiającego modyfikację lub usunięcie danych przez określony czas (ochrona przed ransomware). Dane muszą być przechowywane wyłącznie w regionie Unii Europejskiej (np. Frankfurt, Amsterdam, Paryż). Usługa musi umożliwiać replikację danych między regionami (geo-redundancy) w celu zapewnienia odporności na awarie. |  |  | TAK |  |
|  | Dostępność usługi (SLA) – co najmniej 99,9% miesięcznie. Średnie opóźnienie dostępu do danych – nie więcej niż 100 ms. Przepustowość połączenia powinna umożliwiać transfer plików DICOM o wielkości do 2 GB bez błędów transmisji. Usługa nie może naliczać opłat za: pobieranie danych (egress), liczbę zapytań API, operacje typu PUT/GET/DELETElub koszty te będą w okresie 36 miesięcy na bieżąco pokrywane przez Wykonawcę. |  |  | TAK |  |
|  | Dostawca musi udostępnić portal administracyjny / konsolę webową z możliwością: - przeglądania zużycia przestrzeni, - tworzenia i zarządzania bucketami, - generowania kluczy API i polityk dostępu, - przeglądania logów operacji. |  |  | TAK |  |
|  | Dostęp do konsoli musi być chroniony mechanizmami MFA (Multi-Factor Authentication). Dane o wykorzystaniu przestrzeni muszą być dostępne w formacie umożliwiającym integrację z systemami monitoringu (np. Zabbix, Power BI, Grafana). |  |  | TAK |  |
|  | Moduł wgrywania obrazów DICOM / non-DICOM |  |  | TAK |  |
|  | Moduł do wgrywania badań/dokumentów z dysku komputera/nośnika USB, płyty CD/DVD bez limitu licencji stanowiskowych |  |  | TAK |  |
|  | Dostęp do wgrywania badań/dokumentów bez konieczności logowania do modułu administratora. |  |  | TAK |  |
|  | Wgrywanie do systemu badań/ dokumentów pacjenta w oparciu o następujące scenariusze: - wgranie badania z zachowaniem danych z importowanego badania - wgranie badania w kontekście istniejącego w systemie identyfikatora pacjenta (nadpisanie id pacjenta z importowanego badania na takie jakie jest w placówce) - wgranie badania do zlecenia z systemu KS-SOMED. Możliwość wgrywania do systemu plików NON-DICOM z rozszerzeniem min. JPG, PNG, TIFF, PDF z konwersją plików do formatu .DCM w celu wyświetlenia w przeglądarce webowej, jak również przeglądarce Archiwum Obrazowe. |  |  | TAK |  |
|  | Licencja system WAF wraz z aktualizacjami na 3 lata |  |  |  |  |
|  | Zabezpieczenia (Security) - Web Application Firewall (WAF) - Ochrona DDoS warstw 3, 4 i 7 - Możliwość tworzenia własnych reguł WAF (custom rules) - Maszynowe wykrywanie ataków (ML) w WAF — skanowanie ataku, np. XSS, SQLi, RCE. |  |  | TAK |  |
|  | SSL / Certyfikaty Automatyczne certyfikaty SSL / TLS (Universal SSL). |  |  | TAK |  |
|  | Reguły (Rules) Możliwość użycia min. 225 reguł (reguły bezpieczeństwa / firewall) |  |  | TAK |  |
|  | Optymalizacja Obrazów i Mobilności - Lossless Image Optimization („Polish”) - Przyspieszone strony mobilne (AMP) |  |  | TAK |  |

- ETAP 3: Integracje systemowe i Migracja Danych

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg (T/N) | wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aplikacja umożliwia proces wysyłki komunikatów HL7 przesyłanych do systemów zintegrowanych (Dostępne filtry i widoczność wyszukiwanych danych, min. ID pacjenta, nazwisko pacjenta, numer badania, typ wiadomości, status wysyłki). Administrator może ponowić wysyłkę komunikatu. | TAK |  |
|  | Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie grupami użytkowników i przypisywanie uprawnień do grupy: Ustawienia autoroutingu Usuwanie badań Eksport badań Zanonimizowany eksport badań Zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników Przesyłanie badań pomiędzy węzłami Zarządzanie węzłami Nagrywanie badań na płyty Dodawanie komentarzy do badań Wydruk zdjęć na drukarce medycznej Wykonywanie opisów Podgląd treści opisu Zapisywanie adnotacji i pomiarów na badaniach Podgląd nagłówków DICOM, Podgląd badania z płyty, Usuwanie badania Łączenie badania ze zleceniem Scalanie i dzielenie badań. | TAK |  |
|  | Możliwość ograniczenia dostępu do badań przechowywanych w Archiwum Obrazowe na podstawie typu badania (modalność), jednostki kierującej, lekarza zlecającego. Użytkownikowi można ograniczyć dostęp tylko do badań mu przypisanych. Możliwość przypisywania badań automatycznie na podstawie reguł jak i ręcznie przez osobę, która do danego badania ma dostęp. | TAK |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS firmy KAMSOFT poprzez interfejs HL7 w zakresie wymiany informacji o pacjentach, zleceniach i opisach. Dostarczony system Archiwum Obrazowe musi współpracować z posiadanym systemem RIS w sposób pozwalający na pracę wg następującego schematu (CZĘŚĆ 1) - badania są rejestrowane w systemie RIS, - informacja o zarejestrowanym badaniu jest wysyłana do Archiwum Obrazowe w celu obsługi DICOM Modality Worklist (min. zakres wymiany danych – ID pacjenta, PESEL, Nazwisko i Imię, numer zlecenia, lekarz i oddział / placówka zlecająca, kod i nazwa procedury, zaplanowana data wykonania badania, termin rejestracji, komentarz do/powód badania, kod pracowni; - system Archiwum Obrazowe informuje KS-SOMED o wykonaniu badania według otrzymanego zlecenia, - opis badań wykonany jest w systemie RIS i przesyłany do Archiwum Obrazowe z datą zaaprobowania treści opisu przez radiologa, lub - opis badań wykonany jest w systemie Archiwum Obrazowe i przesyłany do RIS z datą zaaprobowania treści opisu przez radiologa, - system RIS jest systemem nadrzędnym, wszelkie zmiany danych badania i pacjenta wykonuje się po stronie systemu RIS - w przypadku otrzymania z RIS przez Archiwum Obrazowe zmiany danych wykonywanego badania lub pacjenta zostanie wykonana aktualizacja tych danych w systemie Archiwum Obrazowe, - identyfikatory pacjentów oraz badań (zleceń) które w systemie Archiwum Obrazowe stanowią PatientID (0010,0020) oraz Accession Number (0008,0050) są nadawane przez system KS-SOMED. System Archiwum Obrazowe musi komunikować się z systemem RIS za pomocą protokołu HL7 w wersji 2.3.x System Archiwum Obrazowe musi obsługiwać komunikację HL7 z RIS bezpośrednio System Archiwum Obrazowe musi generować DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie odebranych od systemu RIS wiadomości HL7 Generowana worklista musi mieć możliwość filtrowania wyników osobno dla każdego węzła AETITLE (odpytującego aparatu diagnostycznego). Minimalne kryteria filtrowania wyników zapytań: - modalność - zakres dat - AETITLE aparatu, np. przy wielu aparatach pytających o badania DX system Archiwum Obrazowe wystawi każdemu badania przypisane tylko dla danego aparatu podczas rejestracji w RIS (zgodnie z danymi przesłanymi w HL7 ze zleceniem) System Archiwum Obrazowe musi automatycznie poprawiać/synchronizować dane w generowanej przez system Archiwum Obrazowe DICOM Modality Worklist, na podstawie danych odebranych od systemu RIS w wiadomościach HL7 Automatyczna zmiana statusu zleconego badania w generowanej przez system Archiwum Obrazowe DICOM Modality Worklist, dla urządzeń diagnostycznych wykonuje się w następujących przypadkach: - automatycznej zmianie statusu badania na zakończone po odebraniu obrazu DICOM przypisanego danemu zleceniu przez system Archiwum Obrazowe od urządzenia diagnostycznego, - ręcznego połączenia odebranego badania z pozycją na liście badań DICOM Modality Worklist przez uprawnionego użytkownika (np. w przypadku, gdy badanie zostało najpierw wykonane, a następnie zarejestrowane w systemie KS-SOMED). | TAK |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS firmy KAMSOFT poprzez interfejs HL7 w zakresie wymiany informacji o pacjentach, zleceniach i opisach. Dostarczony system Archiwum Obrazowe musi współpracować z posiadanym systemem KS-SOMED w sposób pozwalający na pracę wg następującego schematu: (CZĘŚĆ 2) System Archiwum Obrazowe musi automatycznie usuwać pozycję DICOM Modality Worklist po wycofaniu (anulowaniu) zlecenia w systemie RIS na podstawie otrzymanego z systemu RIS komunikatu HL7 System Archiwum Obrazowe po odebraniu pierwszego obrazu badania od urządzenia diagnostycznego lub po ręcznym, w interfejsie/panelu użytkownika, wygenerowaniu informacji o zakończeniu, wysyła do systemu RIS za pomocą wiadomości HL7 ORM^O01 lub ORU^R01 następujące informacje: - o zakończeniu badania (wywołuje zmianę statusu zlecenia po stronie RIS np. z "do realizacji" na "nieautoryzowane"), - odsyłacz do przeglądarki klinicznej (link musi się pojawić w załącznikach do wyników po stronie RIS) - identyfikator technika wykonującego badanie, pobrany z tagów DICOM archiwizowanych obrazów, np. 0008,1070 Operator's Name Obsługa uaktualnień w obiegu danych dotyczących pacjenta (HL7 ADT^A08), jego badań (HL7 ORM^O01) zmiany danych pacjenta/zlecenia są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie Archiwum Obrazowe i systemie dystrybucji obrazów. Nowe (aktualne) dane są udostępniane węzłom DICOM podczas operacji FIND, MOVE lub Query/Retrieve. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików (dane w nagłówku pliku DICOM są niezmieniane). Obsługa scalania kart pacjenta – po odebraniu z systemu RIS wiadomości HL7 ADT^A18 lub ADT^A40 (wydarzenie patient merge) lub ADT^A31 system Archiwum Obrazowe automatycznie przypisuje badania scalanego pacjenta do karty docelowego pacjenta i łączy historię badań pacjenta. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie Archiwum Obrazowe i systemie dystrybucji obrazów. Nowe (aktualne) dane są udostępniane węzłom DICOM podczas operacji FIND, MOVE lub Query/Retrieve. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików (dane w nagłówku pliku DICOM są niezmieniane). Administrator systemu Archiwum Obrazowe z panelu administracji ma możliwość połączenia istniejącego w systemie badania z odpowiednią pozycją Modality Worklist utworzoną na podstawie danych zlecenia z systemu KS-SOMED. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie Archiwum Obrazowe i systemie dystrybucji obrazów. Nowe (aktualne) dane są udostępniane węzłom DICOM podczas operacji FIND, MOVE lub Query/Retrieve. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików (dane w nagłówku pliku DICOM są niezmieniane). | TAK |  |
|  | Po połączeniu badania ze zleceniem system Archiwum Obrazowe musi wysłać do systemu KS-SOMED za pomocą wiadomości HL7 ORM^O01 lub ORU^R01 następujące informacje: - o zakończeniu badania (wywołuje zmianę statusu zlecenia po stronie RIS np. z "do realizacji" na "nieautoryzowane”), - link do przeglądarki klinicznej (link musi się pojawić w załącznikach do wyników po stronie RIS) - identyfikator technika wykonującego pobrany z tagów DICOM archiwizowanych obrazów, np. 0008,1070 Operator'sName | TAK |  |
|  | Przygotowanie systemu do obsługi usług teleradiologicznych Wymagany obieg informacji: - wysłanie zlecenia HL7 z systemu Archiwum Obrazowe wraz ze wszelkimi danymi niezbędnymi do odesłania wyniku opisowego w standardzie HL7 CDA PIK. Zlecenie wysłane manualnie albo na podstawie zadanych reguł np. modalność i/lub godzina wykonania badania. - automatyczne wysłanie danych obrazowych korespondującego ze zleceniem badania - odbiór wyniku w formie komunikatu HL7 zawierającego opis w formie tekstowej, cyfrowo podpisany plik PDF oraz cyfrowo podpisany plik XML i przekazanie komunikatu do systemu KS-SOMED/EDM. Zapis opisu tekstowego do bazy danych Archiwum Obrazowe. | TAK |  |
|  | Integracja desktopowa z dowolnego zewnętrznego systemu poprzez wywołanie z niego aplikacji Archiwum Obrazowe. Możliwość uruchomienia przeglądarki Archiwum Obrazowe ze wskazaniem użytkownika z systemu wywołującego. Wywoływanie minimum: Badania po numerze akcesji Badania po parze numerów – akcesji i identyfikatora pacjenta Badania po numerze STUDY INSTANCE UID Wszystkich badań danego pacjenta Z dostępem do listy wyszukiwania badań innych pacjentów Bez dostępu do listy wyszukiwania badań innych pacjentów | TAK |  |
|  | Tworzenie plików DICOM manifest KOS (Key Object Selection) i wysyłanie ich do systemu EDM Zamawiającego po wykonaniu badania. Zapisywanie plików DICOM manifest KOS w zdefiniowanej ścieżce. | TAK |  |
|  | System zapewnia wywołanie usługi WADO RS, pozwalającej na pobranie badania przez system zewnętrzny, np. EDM poprzez wywołanie linku, zawierającego informacje o STUDY INSTANCE UID badania archiwizowanego w Archiwum Obrazowe | TAK |  |
|  | Obsługa DICOM Query/Retrieve dla zewnętrznych węzłów DICOM (stacje diagnostyczne, urządzenia diagnostyczne, duplikatory). Możliwość ustawienia usługi Query/Retrieve na odrębnym porcie i innej nazwie niż usługa DICOM C-STORE. Możliwość konfiguracji unikatowych ustawień dla zapytań Query/Retrieve dla wybranych urządzeń (min. konwersja polskich znaków diakrytycznych na postać znaków dostępnych w języku angielskim). Możliwość konfiguracji dostępu do badań przez DICOM Query/Retrieve dla węzłów DICOM tylko pochodzących z danej grupy urządzeń (np. tylko CT). | TAK |  |
|  | Moduł podpisu elektronicznego |  |  |
|  | Złożenie podpisu elektronicznego pod dokumentem opisu radiologicznego z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, min. certyfikatu ZUS. | TAK |  |
|  | Minimalne możliwości obsługi podpisu elektronicznego opisu radiologicznego to: - Możliwość złożenia podpisu zarówno na dokumencie w formacie XML, jak i PDF. - Budowa dokumentu XML zgodna z aktualną wersją dokumentacji HL7CDA PIK. - Możliwość podglądu pliku XML podczas podpisywania. - Możliwość dodania certyfikatu ZUS samodzielnie na koncie użytkownika, bez udziału administratora oraz dodawania z poziomu serwera. - Funkcja tymczasowego zapamiętywania numeru PIN. - W przypadku niewystarczających informacji do wytworzenia pliku XML, podpis złożony zostanie tylko na pliku PDF. - Możliwość podglądu jakie rodzaje plików (PDF, XML) zostaną podpisane przez użytkownika. - Możliwość dodania loga graficznego placówki na szablonie dokumentu opisowego PDF. | TAK |  |
|  | Oznaczenie badań zawierających opis podpisany elektronicznie na liście roboczej Archiwum Obrazowe. | TAK |  |
|  | Dostępność szybkiego generowania plików PDF zawierających opisy podpisane elektronicznie z poziomu listy roboczej Archiwum Obrazowe. | TAK |  |
|  | Licencja podpisu nie jest limitowana ilościowo i czasowo, co oznacza, że nie ma konieczności zakupu kolejnej licencji w przypadku zatrudnienia kolejnego radiologa oraz nie wygasa po zdefiniowanym czasie. | TAK |  |
|  | Zapewnienie integracji z repozytorium EDM poprzez wysyłanie podpisanych dokumentów XML zakodowanych w strukturze base64 w komunikacie HL7 ORU. Pliki XML tworzone na podstawie wymaganych przepisami prawa informacjami z systemu KS-SOMED otrzymanymi w komunikatach HL7 2.x ORU^001 | TAK |  |
|  | Inne wymagania dla systemu i wdrożenia |  |  |
|  | Interfejs w języku polskim, pomoc w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość wdrożenia wyboru interfejsu pomiędzy językiem polskim a angielskim. | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia o zintegrowany z systemem komunikator umożliwiający podgląd informacji o zalogowanych użytkownikach, wymianę informacji tekstowych między użytkownikami i przekazywanie odniesień do badań wprost z przeglądarki systemu Archiwum Obrazowe. | TAK |  |
|  | Grupowanie użytkowników, możliwość definiowania uprawnień na poziomie grup użytkowników (ról) | TAK |  |
|  | Dzienniki zdarzeń Serwera Archiwum Obrazowe, rejestrowanie zdarzeń związanych z pracą systemu Archiwum Obrazowe | TAK |  |
|  | Notowanie zdarzenia protokołów, przychodzące i wychodzące wiadomości DICOM i HL7 (DICOM Modality Worklist, MPPS, C-FIND) | TAK |  |
|  | Notowanie zdarzenia walidacji badań, zmiany numerów i nazwisk pacjentów, numerów badań, łączenia badania ze zleceniem, scalania badań. | TAK |  |
|  | Obsługa plików DICOM encapsulated PDF. | TAK |  |
|  | Przechowywanie haseł w bazie danych w postaci wyniku funkcji skrótu. Hasła muszą być hashowane z użyciem soli dla każdego hasła, z użyciem bezpiecznego algorytmu skrótu (np. SHA-256 lub wyższe, zalecane bcrypt/scrypt/argon2). Niedozwolone funkcje skrótu: MD1 - MD5, SHA-1 | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania obrazów jako poufne, czyli widoczne jedynie dla uprawnionej grupy użytkowników. | TAK |  |
|  | Migracja posiadanych danych obrazowych z posiadanego systemu PACS w zakresie: ● wczytanie do nowego systemu oryginalnych danych obrazowych ● Zamawiający zapewni dostęp do plików DICOM w zakresie systemów lokalnych, Zamawiający zapewni dostęp do bazy danych lokalnych systemów PACS ze wskazaniem miejsca składowania tych informacji i sposób korelacji z plikami DICOM lub w inny sposób przekaże takie skorelowane dane np. plik CSV. | TAK |  |

- Szkolenia: przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu, radiologów, techników i sekretarek medycznych,

- Wykonanie testów funkcjonalnych, integracyjnych i akceptacyjnych Systemu, usunięcie ewentualnych niezgodności wykazanych w testach akceptacyjnych, przekazanie raportu z testów i potwierdzenia gotowości Systemu do uruchomienia produkcyjnego;

- Uruchomienie produkcyjne i wsparcie rozruchowe: uruchomienie produkcyjne Systemu PACS, świadczenie wsparcia rozruchowego, w tym jednodniowej asysty uruchomieniowej w dniu uruchomienia produkcyjnego.

ASYSTA TECHNICZNA I USŁUGI ROZWOJOWE

- Okres wsparcia na oferowany system informatyczny 36 miesięcy;

- Utrzymanie wszystkich integracji z systemami zewnętrznymi na obecnie posiadanym poziomie;

- Nadzór autorski nad systemem:
Zgłaszanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu odbywać się będzie na zasadach zgłaszania awarii systemu
Udostępnianie nowych wersji oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta. Nowe wersje oprogramowania są instalowane u Zamawiającego przez Wykonawcę, w sposób i liczbie pozwalającej na niezakłócone funkcjonowanie oprogramowania.

- Za aktualizację wersji oprogramowania u Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który ma zaplanować i przeprowadzić proces aktualizacji oprogramowania, w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania po zakończeniu procesu aktualizacji, na wszystkich stanowiskach objętych oprogramowaniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia realizacji czynności serwisowych według poniższego schematu liczonego od momentu zgłoszenia awarii urządzeń do Działu Obsługi Klienta; Helpdesk telefoniczny dostępny 24/7/365:

Wymagane Czasy Reakcji oraz Czasy Diagnozy dla Zgłoszeń awarii:
Priorytet Zgłoszenia - Krytyczny
Czas reakcji - 0,5 godziny, Czas Diagnozy - 1 godzina
Priorytet Zgłoszenia - Wysoki 
Czas reakcji - 0,5 godziny, Czas Diagnozy - 2 godziny
Priorytet Zgłoszenia - Niski 
Czas reakcji - 0,5 godziny, Czas Diagnozy - 2 godziny

Wymagane Czasy naprawy lub Czasy na wykonanie Obejść:
Priorytet Zgłoszenia - Krytyczny
Czas wdrożenia obejścia - 1 godzina, Czas naprawy - 24 godziny
Priorytet Zgłoszenia - Wysoki 
Czas wdrożenia obejścia - 2 godzina, Czas naprawy - 48 godzin
Priorytet Zgłoszenia - Niski 
Czas wdrożenia obejścia - 3 godziny, Czas naprawy - 48 godzin

Zgłoszenie priorytet krytyczny - Awaria uniemożliwia przyjmowanie badań lub ich oglądnie na więcej niż 1 stacji roboczej. System Archiwum Obrazowe lub jego kluczowe moduły są niedostępne, brak dostępu do obrazów, blokada pracy lekarzy i diagnostyki na więcej niż 2 komputerach. 
Zgłoszenie priorytet wysoki - Problem znacząco utrudnia pracę, ale nie blokuje całkowicie diagnostyki. Część funkcji działa, ale występują poważne opóźnienia, błędy lub niedostępność wybranych funkcji (np. opóźnienia w przesyle). 
Zgłoszenie priorytet niski - Usterka kosmetyczna lub drobna niedogodność, która nie wpływa istotnie na proces diagnostyczny. System działa, a problem dotyczy elementów pomocniczych (np. etykiety, drobne błędy UI, prośby o konfigurację).

- Instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie Zamawiający musi spełniać w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom w terminach wejścia ich w życie.
Rozwój oprogramowania (nowe elementy systemu objętego niniejszym postępowaniem zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisami prawa wewnętrznie obowiązującymi wydanymi na podstawie delegacji ustawowej).

- Wykonawca ma obowiązek dostarczać Zamawiającemu nieodpłatnie oprogramowanie podlegające każdorazowo aktualizacji wynikającej ze zmieniających się przepisów prawa, dotyczy to również wszelkich zmian i aktualizacji zakresu przepisów wydawanych przez NFZ.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszego zamówienia, w tym obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne).