Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie nowego dyspersyjnego spektrometru ramanowskiego, który będzie oferował wszechstronność, elastyczność i najwyższą możliwą wydajność:

- W pełni achromatyczny (budowa oparta na zwierciadłach w zakresie 200-2100 nm) jednostopniowy spektrometr ramanowski o ogniskowej min. 750 mm z min. podwójnym torem detekcyjnymi wyposażony w detektor:

  - EMCCD chłodzony TE o minimalnym rozmiarze matrycy min. 1600 x min. 200 pikseli do pracy w zakresie spektralnym co najmniej od 200 nm do 1100 nm    z rozmiarem piksela nie większym niż 16 x 16 mikrometrów z nieliniowością poniżej 0.75%

- Graniczna dyspersja spektralna:

  - nie gorsza niż 0.2 cm-1/piksel dla zakresu VIS

  - nie gorsza niż 0.1 cm-1/piksel dla zakresu NIR

- Mikroskop optyczny prosty typu otwartego tzn. z możliwością łatwego demontażu stolika XY, zintegrowany sztywnym łączem (bez użycia światłowodów) ze spektrometrem ramanowskim, zapewniający możliwość pełnej, prawdziwej (wyposażony w mechaniczne pinhol’e) i konfokalnej mikroskopii Ramana (rozdzielczość przestrzenna poniżej 1 μm dla osi XY oraz poniżej 2 μm dla osi Z mierzona dla 532 nm) do obrazowania powierzchni oraz pomiarów spektralnych próbek o wymiarach mikro, wyposażony w:

- głowicę i kolorową kamerą wizyjną do oglądania próbek w świetle białym        z jednoczesną wizualizacją plamki lasera oraz możliwością zapisu obrazu video,

- obiektywy ze standardową ogniskową o powiększeniu:

- x5, NA co najmniej 0.10, WD  min. 19 mm na zakres VIS

- x10, NA co najmniej 0.25, WD min. 10 mm na zakres VIS

- x100, NA co najmniej 0.90, WD min. 0.20 mm na zakres VIS

- X74 (lustrzany), NA co najmniej 0.65, WD min. 1 mm na zakres 200-2100 nm

- X20, NA co najmniej 0.40, WD min. 12 mm na zakres VIS

- X50, NA co najmniej 0.50, WD min. 10 mm na zakres VIS

- automatycznie sterowany stolik XY o zakresie ruchów (XY) min. 75 mm x 50 mm z minimalnym krokiem nie gorszym niż 10 nm,

- zmotoryzowany przesuw osi Z w zakresie min. 50 mm z minimalnym krokiem nie gorszym niż 10 nm.

- Spektrometr ramanowski wyposażony w następujące siatki (min. 2 lub więcej siatek zamontowanych równocześnie w spektrometrze z łatwą możliwością ich wymiany):

  - 600 gr/mm optymalizowana na 500 nm dla zakresu min. 360-1250 nm,

  - 1800 gr/mm optymalizowana na 500 nm dla zakresu min. 325-900 nm,

- Filtry Rayleigha spektrometru muszą umożliwiać wykonywanie badań ramanowskich od 50 cm-1 dla długości fali 532 nm; 50 cm-1 dla długości fali 633 nm oraz 50 cm-1 dla długości fali 785 nm.

- Spektrometr musi umożliwiać zebranie widma fotoluminescencji w zakresie od 200 do 2100 nm. Wymagane jest, aby sprzężenie ze spektrometrem odbywało się za pomocą luster achromatycznych, tak aby obejmowało zakres od DUV do NIR.

- Spektrometr musi być w pełni automatyczny, zapewniając między innymi:

- automatyczny wybór, automatyczną regulację oraz optymalizację mocy wiązki laserowej padającej na próbkę,

- automatyczną regulację parametrów systemu,

- automatyczne przełączanie między obrazem w świetle białym, a pomiarem    w świetle lasera,

- automatyczny wybór detektorów,

- automatyczne sterowanie filtrami polaryzacyjnymi,

- Spektrometr musi być wyposażony w układ co najmniej 9 filtrów szarych (neutralnych), pokrywających zakres widmowy od min. 250 do 2100 nm, tłumiących równomiernie, umożliwiający regulację mocy wiązki laserowej na próbce w zakresie min. 0.01% - 100%. Wybór filtrów musi odbywać się za pomocą oprogramowania.

- System musi umożliwiać wprowadzenie do min. 6 laserów wzbudzających. System przełączania laserów musi być zmechanizowany i sterowany za pomocą oprogramowania. System musi być wyposażony w następujące lasery (chłodzone powietrzem) wzbudzające (2 lasery):

- laser VIS pracujący na linii 532 nm o mocy min. 100 mW wraz z odpowiednimi filtrami oraz systemem wprowadzania wiązki do spektrometru,

- wbudowany wewnątrz laser VIS pracujący na linii 633 nm o mocy min. 17 mW wraz z odpowiednimi filtrami,

- Spektrometr musi zapewniać możliwość obrazowania/mapowania ramanowskiego wykorzystując metodę:

- punktową z autoogniskowaniem,

- szybkie obrazowanie z synchronicznym przesuwem stolika i/lub ogniskowaniem liniowym i zapewniając analizę zawartości/dystrybucji składników z prędkością nie mniejszą niż 1400 spektr na sekundę

- Spektrometr musi być wyposażony w kompletny zestaw składający się z płytki półfalowej oraz analizatora dla zakresu 400-700 nm, a także potrzebnych uchwytów. Ma on umożliwiać polaryzację światła laserowego oraz analizę sygnału Ramanowskiego.

- Kompletny system komputerowy (jednostka sterująca) wraz z oprogramowaniem do sterowania spektrometrem ramanowskim, do akwizycji i przetwarzania danych, wyposażony w monitor:

  - Minimalne parametry jednostki sterującej: typ wolnostojący (niewbudowany w spektrometr), 16 GB pamięci RAM, 200 GB pojemności dysku twardego SSD, system operacyjny Windows 11, procesor 12-rdzeniowy

  - Minimalne parametry monitora: obszar aktywny 27", rozdzielczość podstawowa 1920 x 1080 px, 60 Hz, podświetlenie w technologii LED, kontrast statyczny 1 000:1, jasności 250 nitów

- Wyposażenie pomocnicze:

  - Próbki referencyjne

  - Nieograniczony czasowo komercyjny dostęp do biblioteki min. 12000 widm

  - Dodatkowe przystosowanie mechaniczne spektrometru do instalacji drugiego detektora wraz ze zmotoryzowanym wyjściem

- Dwudniowe szkolenie (łącznie 16 godzin) dla maksymalnie 2 osób z obsługi systemu przeprowadzone na systemie i w siedzibie Zamawiającego przez osobę posiadającą uprawnienia od producenta spektrometru.

- System musi być łatwo rozbudowany o przystawkę do wykonywania pomiarów tzw. Ramana transmisyjnego.

- System powinien umożliwiać sprzężenie z systemem AFM w celu współlokalizowanego obrazowania AFM/Raman oraz wykonywania pomiarów TERS.

- System powinien być przygotowany do rozbudowy o szybki detektor PMT do detekcji czasu życia fluorescencji.

- Powyższy zestaw powinien być dostosowany do zasilania napięciem sieciowym 230 V/50 Hz i posiadać deklarację zgodności CE.

- Instrukcja w języku polskim lub/i angielskim.

- Minimum 12 miesięcy gwarancji na całość systemu.

- Naprawa i serwis:

1) Czas reakcji serwisu – do 72  godzin od momentu zgłoszenia awarii;

2) Czas naprawy – do 60 dni od momentu zgłoszenia awarii.