Załącznik B do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Technika | Dyspersyjny spektrometr Ramana w podręcznej wersji obsługiwany przez ekran dotykowy |
| --- | --- |
| Zakres spektralny | min. 170– 3200 cm-1 |
| Detektor | CCD |
| Rozdzielczość | min. 10 – 12 cm-1 |
| Liczba falowa wzbudzenia laserem | min. dwie liczby falowe wzbudzenia laserem 785nm i 852nm |
| Zasilanie | Wymienna bateria Li-Ion |
| Moc lasera / wyjście | Laser niskiej mocy, < 150mW dla każdego lasera |
| Klasa laserowa produktu | Spektrometr klasy laserowej 1 |
| Obudowa | Wytrzymała i uszczelniana: stopień ochrony min. IP54 |
| Wyświetlacz | Wygodny, duży, dotykowy wyświetlacz o rozmiarze min. 7” i rozdzielczości min. 1280x800 |
| Stopień ochrony | Min. IP54 |
| Akcesoria | Spektrometr musi być wyposażony w: - dedykowane oprogramowanie do identyfikacji materiałów (szczegóły poniżej) - dwie baterie i ładowarkę - statyw wykonany z aluminium i stali (o długości po złożeniu: 94 cm i wadze poniżej 6.2 kg), z mechanizmem szybkiego zwalniania umożliwiającym łatwą zmianę wysokości za pomocą przycisku. Kąty i długości nóg statywu muszą posiadać zdolność do regulacji indywidualnej oraz jednoczesnej (regulowana wysokość statywu od min.: 44 cm do maks.: 217 cm i obciążenie do 12 kg). W zestawie musi być pasek do noszenia. - głowicę, wykonaną z aluminium (o wadze 2.6 kg), umożliwiającą precyzyjne przechylanie do przodu i na boki oraz obrót spektrometru zamontowanego na statywie (maksymalne pochylenie do przodu: ±30°, maksymalne pochylenie na bok: ±7,5°, obrót panoramiczny: 360°, obciążenie do 10 kg) - adapter do mocowania spektrometru na statywie, umożliwiający ruch w przód/w tył o maks. 120 mm - pasek do noszenia/trzymania spektrometru wraz z narzędziami do demontażu/montażu - stację dokującą umożliwiającą przesyłanie/pobieranie danych i uwierzytelnianie do komputera/sieci, z wewnętrzną komorą na baterię do ładowania baterii, z miejscem do przechowywania jednej końcówki pomiarowej, miejscem do przechowywania próbki referencyjnej polistyrenu oraz ładowaniem baterii wewnątrz spektrometru, dostarczoną w zestawie z wszelkich niezbędnym okablowaniem niezbędnym do jej prawidłowego działania oraz etui do przechowywania o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 470 mm x 357 mm x 176 mm i wadze: 2,9 kg. - zestaw końcówek wykonanych z metalu, z płaskim przodem, z gumową wkładką do kontaktu z płaskimi powierzchniami, składający się z 4 końcówek pomiarowych o ogniskowych 1 mm, 2 mm, 3 mm i 4 mm, wyposażonych w chip pozwalający na rozpoznanie końcówki przez spektrometr - końcówkę pomiarową do substancji stałych, umożliwiająca pomiar przez woreczki PE, wyposażoną w chip pozwalający na rozpoznanie końcówki przez spektrometr - końcówkę pomiarową do substancji ciekłych we fiolkach, wyposażoną w chip pozwalający na rozpoznanie końcówki przez spektrometr - końcówkę pomiarową do aluminiowych pojemników na małe ilości próbek (np. proszkowych), wyposażoną w chip pozwalający na rozpoznanie końcówki przez spektrometr - końcówkę pomiarową do tabletek (o maksymalnej średnicy 26 mm i grubości od 1 mm do 8 mm), wyposażoną w chip pozwalający na rozpoznanie końcówki przez spektrometr - osłona do pomiaru z końcówkami pomiarowymi: końcówką do substancji stałych lub zestawem 4 końcówek pomiarowych w celu ochrony przed światłem z otoczenia oraz z możliwością stosowana, np. do analizy niewielkiej ilości materiału próbki umieszczonej na szkiełkach nakrywkowych mikroskopu lub do pomiarów przez dno małych szklanych fiolek. - walizkę transportową do spektrometru o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 406 mm x 330 mm x 174 mm i wadze 2,5 kg - folię zabezpieczającą ekran - chusteczkę z mikrofibry - zestaw min. 200 fiolek do analiz próbek ciekłych - zestaw min. 1000 woreczków PE do analizy próbek sproszkowanych - zestaw min. 50 pojemników aluminiowych do próbek sproszkowanych - próbkę referencyjną polistyrenu - próbkę referencyjną kalcytu |
| Komputer (laptop) | Ze spektrometrem musi zostać dostarczony laptop o min. parametrach: - procesor Intel min. 4x 2.4GHz - min. 16GB RAM - dysk SSD min. 512GB - monitor min. 14” - posiadający wejścia (porty) niezbędne do prawidłowej obsługi spektrometru - system operacyjny: Windows 11 |
| Wymagane oprogramowanie | Program obsługi spektrometru (wersja na komputer), zapewniający min.: - Interaktywny asystent pomocy „krok po kroku” - Menu pomiarowe - Procedury wstępnej obróbki danych - Opisywanie pasm - Porównywanie widm - Narzędzia interpretacji widm - Przeszukiwanie bibliotek - Bibliotekę startowa - Tworzenie własnych bibliotek - Analizę całkującą - Funkcje automatyzujące pomiary - Tworzenie i uruchamianie własnych makr - Dziennik laboratoryjny - Predefiniowane raporty wydruków wraz z możliwością ich edycji - Łatwy eksport widm do innych formatów - Automatyczne procedury testowania spektrometru, 2 poziomy (OQ, PQ) - Funkcję autonomicznej identyfikacji próbek wieloskładnikowych na podstawie danych widmowych IR lub Ramana, poparta na algorytmie uczenia maszynowego, określająca najlepsze dopasowanie dla widma zapytania (korzystając z referencyjnych baz danych widm) i uzupełniająca podstawowe funkcje wyszukiwania w bibliotekach widm (wyszukiwanie pasm, wyszukiwanie informacji z jednej lub kilku bibliotek widm, nieograniczona konfiguracja i edycja bibliotek widm użytkownika, wyszukiwanie struktur, przeglądarka bibliotek i walidacja bibliotek) Program obsługi spektrometru (wersja na spektrometr, obsługiwana z poziomu ekranu dotykowego, zapewaniająca min.: - pozyskiwanie widm - przeglądanie widm - identyfikacja z biblioteką |
| Biblioteki widm | Oprogramowanie musi posiadać biblioteki min.: - biblioteka min. 15700 wpisów substancji organicznych i nieorganicznych, zawierającą dane referencyjne dotyczące następujących materiałów: polimery, tworzywa sztuczne i dodatki do polimerów, dodatki do żywności i materiały opakowaniowe do żywności, rozpuszczalniki, związki metaloorganiczne i związki zawierające krzem, substancje biochemiczne, w tym witaminy, żywice, skrobie, glicerydy, kwasy tłuszczowe, cukry, węglowodany, białka i peptydy, alifatyczne i aromatyczne aldehydy i ketony, alkohole i fenole, kwasy karboksylowe, estry, laktony i bezwodniki, węglowodory i węglowodory halogenowane, aromaty, substancje zapachowe i składniki stosowane w przemyśle kosmetycznym, pestycydy, w tym insektycydy, herbicydy, algicydy i fungicydy, substancje chemiczne do półprzewodników, materiały kryminalistyczne, barwniki, pigmenty i plamy, związki siarki i fosforu, niebezpieczne substancje chemiczne, toksyczne substancje chemiczne, substancje nieorganiczne, produkty farmaceutyczne, leki i antybiotyki, substancje chemiczne o dużej produkcji (HPV), substancje pomocnicze, białe proszki, powłoki, farby, mikroplastiki i związki pokrewne. Wszystkie wpisy biblioteczne muszą być dobrze scharakteryzowane numerem CAS i zawierać dodatkowe informacje chemiczne, takie jak wzory pierwiastkowe i strukturalne oraz masę cząsteczkową. - biblioteka min. 4600 wpisów substancji polimerowych i wypełniaczy - biblioteka min. 160 wpisów (m.in. pigmentów, żywic, wosków) - biblioteka min. 460 wpisów minerałów |
| Dodatkowe wymagania | - Przyrząd fabrycznie nowy - Urządzenie posiadające certyfikat CE - Czas reakcji serwisu – do 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii; - Czas naprawy – do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności sprowadzania części z zagranicy do 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii; - Minimum 12 miesięcy pełnej gwarancji na całość systemu (aparatury) - Instalacja oraz instruktaż obsługi i użytkowania w wymiarze min. 1 dnia - Oprogramowanie spektrometru na pamięci USB - Dokumentacja na pamięci USB - Skrócona instrukcja obsługi |