załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

MODYFIKACJA Z DNIA 05.02.2026

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Tomograf komputerowy

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | ## Parametry oceniane | ## Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Producent | Tak/podać | Bez ## Punktacji |  |
|  | Model | Tak/podać | Bez ## Punktacji |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/podać | Bez ## Punktacji |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/podać | Bez ## Punktacji |  |
|  | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP na zaoferowany tomograf, oprogramowanie diagnostyczne serwera aplikacji, wstrzykiwacz oraz wszystkie urządzenia dodatkowe, będące wyrobem medycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Wszystkie wymagane licencje / aplikacje są bezterminowe. Żadna z zaoferowanych aplikacji czy funkcjonalności systemu tomografii czy stacji diagnostycznych nie wymaga podłączenia do urządzeń zewnętrznych (znajdujących się poza siedzibą szpitala), wysyłania jakichkolwiek danych na takie urządzenia zewnętrzne i ich funkcjonowanie nie jest od tego uzależnione (nie dotyczy usługi zdalnego serwisu). | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | System wyposażony w min. jeden detektor posiadający min. 256 rzędów aktywnych elementów detekcyjnych w osi Z i obejmujący min. 50 cm pole skanowania (SFoV) (w przypadku wielu układów lampa-detektor, podać sumarycznie) | TAK (podać liczbę rzędów) | 256 rzędów – 0 pkt ## > 256 rzędów – 10 pkt ≥ 320 rzędów – 20 pkt |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający uzyskanie podwojonej liczby warstw submilimetrowych badanego obszaru (względem ilości rzędów zaoferowanych w punkcie powyżej ) w czasie jednego pełnego obrotu układów lampa-detektor (w przypadku wielu układów lampa-detektor, podać sumarycznie) | ≥ 512 (podać liczbę warstw) | Bez ## Punktacji |  |
|  | System wyposażony w min. 1 detektor zapewniający pokrycie anatomiczne w osi Z min. 12 cm (w przypadku wielu układów lampa-detektor, podać sumarycznie) | TAK (podać) | >12 cm i < 16 cm – 0 pkt > 16 cm – 10 pkt |  |
|  | System wyposażony w min. 1 detektor zapewniający pokrycie anatomiczne w osi Z min. 12 cm i obejmujący min. 50 cm pole skanowania (SFoV) | TAK / NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | GANTRY I STÓŁ |  |  |  |
|  | Średnica otworu gantry | ≥76 cm (podać) | 76 cm – 0 pkt ## > 76 cm – 10 pkt |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu i / lub gantry z paneli umieszczonych po min. 2 dwóch stronach gantry (lewa / prawa), zintegrowanych lub przenośnych (np. typu tablet) | TAK (podać) | ## Panele jedynie z przodu – 0 pkt Panele z tyłu i z przodu – 10 pkt |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu i/lub gantry z konsoli operatorskiej | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu za pomocą pedałów nożnych | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna nośność stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania stołu nie gorszej niż ± 1 mm | ≥ 300 kg (podać) | 300 kg – 0 pkt ## > 300 kg – 10 pkt |  |
|  | Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta [cm] | ≤ 55 cm (podać) | 55 cm – 0 pkt ≥ 45 cm i < 55 cm – 5 pkt ## < 45 cm – 10 pkt |  |
|  | Zakres badania bez elementów metalowych i potrzeby przemieszczania pacjenta [cm] | ≥ 200 cm (podać) | Bez ## Punktacji |  |
|  | Centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu i działające w oparciu o kamerę 3D umożliwiającą automatyczne pozycjonowanie pacjenta min. w kierunkach y z. Kamera rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystując dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje kształt nawet gdy pacjenci są w ubraniach lub leżą przykryci kocem lub centrowanie pacjenta poprzez zmianę położenia stołu, i działające w oparciu o skanogram, umożliwiające automatyczne pozycjonowanie pacjenta przy użyciu myszy komputerowej z poziomu konsoli operatorskiej w kierunkach y z wraz z możliwością wygenerowania wirtualnego skanogramu | TAK (podać) | Rozwiązanie działające w oparciu o kamerę 3D – 10 pkt Rozwiązanie działające w oparciu o skanogram – 0 pkt |  |
|  | System wspomagania pozycjonowania pacjenta stosujący algorytmy sztucznej inteligencji | TAK / NIE (podać) | TAK – 10 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Poprzeczny ruch stołu, realizowany z paneli na gantry i/lub protokołu badania, w zakresie min. +/- 40 mm | TAK / NIE (podać) | TAK - 20 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Zakres skanowania w trybie spiralnym | ≥ 195 cm (podać) | Bez ## Punktacji |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy (również w pozycji na wznak) - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi - mata chroniąca stół przed zalaniem płynami | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający uruchomienie skanowania z poziomu gantry | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta, protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry lub urządzeniu mobilnym lub tryb badań nagłych umożliwiający automatyczny dobór parametrów badania oraz włączenie priorytetu rekonstrukcji dla badań pourazowych oraz prospektywne reformatowanie MPR w celu przyspieszenia procesu rekonstrukcji obrazów. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Wskaźnik(i) informujący(e) i widziany(e) przez pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z cyfrowymi licznikami czasu pozostałego do końca skanowania | TAK (podać) | 1 wskaźnik – 0 pkt ## 2 wskaźniki i więcej (umieszczone odpowiednio z przodu i tyłu gantry, widziane przez pacjenta bez względu na kierunek badania) – 10 pkt |  |
|  | Wyświetlanie przebiegów EKG na monitorze na gantry | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG wraz z wymaganym kardiomonitorem | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | GENERATOR I LAMPA |  |  |  |
|  | Maksymalna moc generatora wykorzystywana w protokołach klinicznych) [kW] w przypadku wielu generatorów podać moc sumarycznie. | ≥ 90 kW (podać) | ## 90 kW – 0 pkt > 90kW i ≤ 120 kW – 5 pkt > 120 kW – 10 pkt |  |
|  | Minimalny zakres napięć anodowych możliwy do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≥ 80 – 135 kV (podać) | Bez ## Punktacji |  |
|  | Liczba pozycji napięcia możliwych do ustawienia w protokole badania | ≥ 4 (podać) | Bez Punktacji |  |
|  | Maksymalna wartość prądu lampy przy skanie jednoenergetycznym | ≥ 800 mA (podać) | Bez Punktacji |  |
|  | Automatyczny wybór ogniska lampy | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna anody lampy ≥ 4,2 MHU lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna jeśli szybkość chłodzenia anody takiej konstrukcji jest większa niż 2500 kHU/min | TAK (podać) | Bez ## Punktacji |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody lampy [kHU/min] | ≥ 1300 kHU/min (podać) | Bez ## Punktacji |  |
|  | Odległość ognisko lampy – detektor | Podać | < 110 cm – 10 pkt ## ≥ 110 cm – 0 pkt |  |
|  | SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |
|  | Minimalny czas pełnego skanu (obrotu układu lampa detektor o 360°) dla wszystkich rodzajów badań wymaganych zapisami SWZ | ≤ 0,30 s (podać) | 0,30 s – 0 pkt > 0,23 s i < 0,30 s – 5 pkt ## ≤ 0,23 s – 10 pkt |  |
|  | Zakres skanowania w trybie topogramu | ≥ 185 cm (podać) | Bez Punktacji |  |
|  | Maksymalne, diagnostyczne pole skanowania SFOV [cm] wynikające i zgodne z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY | ≥ 50 cm (podać) | Bez ## Punktacji |  |
|  | Liczba rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV [cm] ≤ 50 cm wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY, dostępnych zarówno w trybie skanowania aksjalnego, jak i spiralnego ≥ 2 | TAK, (podać ilość i wymiary w cm - jeden rozmiar = 1 pole) | 2 pola – 0 pkt ## > 2 pola – 10 pkt |  |
|  | Możliwość wykonywania skanu aksjalnego i spiralnego z gantry pochylonym w pełnym oferowanym zakresie i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów z akwizycji wykonywanej w ten sposób. | TAK / NIE | TAK – 10 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Specjalny tryb akwizycji danych obrazowych zwiększający ochronę szczególnie wrażliwych organów np. oczu, tarczycy, piersi itp. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Modulacja promieniowania rtg w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii, aktualizowana w czasie rzeczywistym w trakcie skanowania, w osiach x ,y, z | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Automatyczny dobór napięcia anodowego w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Dodatkowy filtr lub technologia oparta na oprogramowaniu dedykowane do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu. Algorytm automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z systemem automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) Algorytm możliwy do wykorzystani we wszystkich trybach i rodzajach badań | TAK (podać) | Bez ## Punktacji |  |
|  | Prędkość rekonstrukcji z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w punkcie powyżej, w matrycy 512x512 | ≥ 40 obr/s (podać) | 40 obr /s – 0 pkt ## > 40 obr/s i ≤ 70 – 5 pkt > 70 obr/s – 10 pkt |  |
|  | Algorytm rekonstrukcyjny sztucznej inteligencji (AI) oparty o sieć neuronową, wykorzystujący technologię głębokiego uczenia, (Deep Learning Reconstruction) umożliwiający uzyskiwane obrazów o bardzo niskim poziomie szumu, wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz jednorodności przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek (w porównaniu do innych algorytmów rekonstrukcyjnych ( w tym iteracyjnych zaoferowanych w niniejszym systemie) Możliwość zastosowania algorytmu w wielu obszarach ciała, w tym dla mózgu, serca, płuc, układu mięśniowo-szkieletowego itd. | Tak | Bez ## Punktacji |  |
| 48a. | Tomograf wykonujący badania dwuenergetyczne z możliwością wykorzystania wszystkich algorytmów redukcji dawki promieniowania dostępnych dla klasycznych badań tomografii komputerowej | TAK/NIE | ## TAK-20pkt NIE-0pkt |  |
|  | Prędkość rekonstrukcji obrazów w wykorzystaniem algorytmu zaoferowanego w punkcie powyżej ≥ 35 obr/s | TAK/NIE (podać) | TAK – 5 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Algorytm uczony na obrazach pacjentów | TAK/NIE (podać) | TAK – 10 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze (monitor spełniający wymagania monitora przeglądowego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. z 2025 r. poz 1288) z konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie, w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |  |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy przy akwizycji z maksymalną liczbą zaoferowanych warstw | ≤ 0,65 mm (podać) | < 0,60 mm - 10 pkt ≥ 0,60 mm - 0 pkt |  |
|  | Najlepsza rozdzielczość przestrzenna [mm] | Podać | < 0,25 mm - 10 pkt ## ≥ 0,25 mm - 0 pkt |  |
|  | Maksymalna matryca rekonstrukcyjna | ≥ 512 x 512 [piksel x piksel]. (podać) | Bez ## Punktacji |  |
|  | Maksymalna matryca prezentacyjna | ≥ 1024 x 1024 [piksel x piksel] (podać) | Bez ## Punktacji |  |
|  | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania wizualnej rozdzielczości niskokontrastowej - 5 mm mierzonej w polu akwizycyjnym nie mniejszym niż 50 cm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU i dla napięcia maks. 120 kV w płaszczyźnie xy) i uzyskana z wykorzystaniem zaoferowanego algorytmu rekonstrukcyjnego redukującego dawkę lub bez (Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta dołączonych do oferty). | ≤11,0 mGy (podać) | > 7,0 mGy i ≤11,0 mGy – 0 pkt ≥ 3,0 mGy i ≤7,0 mGy – 10 pkt < 3,0 mGy – 20 pkt |  |
|  | Podłączenie do oprogramowania do monitorowania poziomu dawki dostępnego w szpitalu ( wraz z zakupem potrzebnych licencji) ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Raport dotyczący rzeczywistej dawki jaką otrzymał pacjent w każdej serii dołączany do badania w postaci dodatkowej serii DICOM z możliwością jego zapamiętania i wydruku. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę; wraz z możliwością opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |
|  | Konsola operatorska min. 1 monitorowa. Przekątna kolorowego (kolorowych) monitora (ów) konsoli operatora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat | ≥ 19” (podać) | Bez ## Punktacji |  |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] | ≥ 800 000 obrazów (podać) | Bez ## Punktacji |  |
|  | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive, - Retrieve, - Storage, - Worklist | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Akwizycja obrazów do badań neurologicznych. Akwizycja obrazów do badań perfuzyjnych. Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych. Akwizycja obrazów do badań kolonoskopowych. Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii. Akwizycja obrazów do badań naczyniowych. Akwizycja obrazów do badań subtrakcyjnych i / lub dwuenergetycznych. Akwizycja obrazów do badań kardiologicznych Akwizycja obrazów do badań ortopedycznych | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do prospektywnego lub retrospektywnego skanowania wyzwalanego impulsami EKG | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Korekta miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (eliminacja fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń) przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Automatyczna detekcja arytmii i w przypadku jej wystąpienia zablokowanie ekspozycji lub wykonanie powtórnej ekspozycji po powrocie rytmu serca do normalnego rytmu | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu | TAK /NIE | ## TAK – 5 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Akwizycja kardiologiczna umożliwiająca zbadanie całego serca (min. 12 cm) w jednym uderzeniu niezależnie od częstości jego pracy w zakresie min. 40 - 140 skurczów/minutę (akwizycja danych z wszystkich faz pracy serca) | TAK /NIE | ## TAK – 10 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Akwizycja kardiologiczna umożliwiająca ocenę dynamicznej perfuzji mięśnia sercowego | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie perfuzji mięśnia sercowego w badaniu dynamicznym aksjalnym w sposób, zapewniający jednoczasowe zbieranie danych w całym badanym obszarze (bez przesuwu stołu), obejmującym odcinek badania w osi Z o długości minimum 12 cm | TAK /NIE | ## TAK – 10 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Akwizycja wieloenergetyczna w oparciu o technikę photon counting, dla skanu kardiologicznego bramkowanego EKG, dla skanu ciągłego z zachowaniem rozdzielczości czasowej poniżej 140 ms. Możliwość otrzymania dedykowanych, automatycznych rekonstrukcji wieloenergetycznych dla badań kardiologicznych zawierających wirtualną rekonstrukcję obrazów bez wapnia umożliwiając wizualizację samych naczyń wieńcowych pozbawionych artefaktów obrazowych (np. blooming) oraz dedykowanych, automatycznych rekonstrukcji wieloenergetycznych dla badań kardiologicznych zawierające wirtualną rekonstrukcję obrazów pozbawionych środków cieniujących, umożliwiając pominięcie bezkontrastowego skanu typu Calcium Scoring | TAK /NIE | ## TAK – 20 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie perfuzji mózgowia oraz narządów miąższowych w badaniu dynamicznym o długości minimum 12 cm | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie perfuzji mózgowia oraz narządów miąższowych w badaniu dynamicznym aksjalnym w sposób, zapewniający jednoczasowe zbieranie danych w całym badanym obszarze (bez przesuwu stołu), obejmującym odcinek badania w osi Z o długości minimum 12 cm | TAK /NIE | ## TAK – 10 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań naczyniowych 4D-CTA przy pojedynczym podaniu kontrastu ≥ 300 [mm] | TAK /NIE | ## TAK – 5 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Systemu do wykonywania procedur interwencyjnych fluoroskopowych pod kontrolą tomografu komputerowego, wyposażonego : Min. 1 monitor medyczny LCD min. 19” z podwieszeniem sufitowym lub na wózku jezdnym, do wyświetlania obrazów anatomii objętej procedurą interwencyjną Możliwość planowania i kontrolowania ścieżki narzędzia Możliwość wyświetlania obrazów 2D warstw z obszaru objętego procedurą na ekranie monitora Szybkość odświeżania obrazu min 10 obrazów/s Dedykowany pulpit do procedur interwencyjnych, umożliwiający kontrolę pozycjonowania pacjenta i obsługę monitora montowany do stołu pacjenta Wsparcie systemowe w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta i operatora w trakcie wykonywania procedur interwencyjnych pod kontrolą tomografu komputerowego Nożny przycisk do wyzwalania promieniowania rtg | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające akwizycję i ocenę badań w obszarze szyi i głowy metodą subtrakcyjną Możliwość akwizycji (automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatycznie, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, automatyczne odejmowanie obrazu kości, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną w obszarze płuc Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego (obraz z maską i bez maski) i oceny badań, automatyczne na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub • techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu Możliwość oceny: • Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną dla obszaru płuc dla automatycznego wyodrębnienia tkanki płucnej lub naczyń płucnych, oceny mikrozatorowości, rozedmy, zmian nowotworowych, mapy jodowe, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu – dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania na konsoli operatorskiej lub diagnostycznej (min. jeden jednoczesny dostęp) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną dla oceny narządów miąższowych Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego (obraz z maską i bez maski) i oceny badań, automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub • techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu Możliwość oceny: • Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną dla narządów miąższowych dla automatycznej oceny dystrybucji jodu w narządach miąższowych, oceny perfuzji, zmian nowotworowych, węzłów chłonnych, automatyczne: generowanie i prezentacja obrazu– dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania na konsoli operatorskiej lub diagnostycznej (min. jeden jednoczesny dostęp) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną w obszarze kości Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego (obraz z maską i bez maski) i oceny badań, automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub • techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu Możliwość oceny: • Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną dla obszaru kości dla automatycznego odejmowania obrazu kości, pozostawienie obrazu istoty korowej, ocena szpiku, zmian nowotworowych, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu – dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania na konsoli operatorskiej lub diagnostycznej (min. jeden jednoczesny dostęp) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną w obszarze tułowia, kończyn Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego (obraz z maską i bez maski) i oceny badań, automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub • techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu Możliwość oceny: • Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną dla obszaru tułowia, kończyn dla automatycznego odejmowania obrazu kości, usuwania zwapnień, stentów w obszarze tułowia, kończyn, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu – dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania na konsoli operatorskiej lub diagnostycznej (min. jeden jednoczesny dostęp) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną w obszarze naczyń wieńcowych Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego (obraz z maską i bez maski) i oceny badań, automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub • techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu Możliwość oceny: • automatyczne uzyskiwanie obrazów tętnic wieńcowych, bez artefaktów wywołanych zwapnieniami (blooming effect), poprawiające wizualizację światła naczynia i obszarów zwężenia w naczyniach ze zwapnieniami lub stentem, automatyczne usuwanie stentów. automatyczne generowanie i prezentacja obrazu – dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania na konsoli operatorskiej lub diagnostycznej (min. jeden jednoczesny dostęp) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Algorytm umożliwiający redukcję artefaktów ruchowych i poprawiający jakość obrazowania w badaniach naczyń wieńcowych | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection). | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display). | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique). | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Hybrydowy algorytm rekonstrukcji iteracyjnej zapewniający doskonałą rozdzielczość wyglądu płuc i tkanek miękkich w jednym obrazie, bez konieczności tworzenia dodatkowej serii | TAK/NIE | TAK – 10 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. Możliwość zastosowania algorytmu po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów, bez konieczności powtarzania badania | TAK (podać nazwę rozwiązania) | Bez ## Punktacji |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie badania różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmiennymi wartościami parametrów skanowania spiralnego (pitch, bramkowanie, modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania kontrastu-dla min. 3 obszarów, bez zatrzymania procesu skanowania (oraz bez zatrzymywania stołu) pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi (potwierdzone w oficjalnych materiałach producenta) | TAK / NIE | TAK – 20 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | ## SYSTEM STANOWISK DIAGNOSTYCZNYCH (min. 4 szt.) |  |  |  |
|  | Stanowiska diagnostyczne działające w oparciu o technologię klient serwer. Zaoferowane rozwiązanie ma zapewnić dostęp do wszystkich aplikacji min. 4 jednoczesnym użytkownikom. Serwer ze stanowiskami niezależne od tomografu i konsoli operatorskiej, zasilane niezależnie od tomografu i konsoli operatorskiej, o niezależnej bazie danych obrazowych, opracowywanie uzyskanych badań na stanowisku diagnostycznym możliwe po wyłączeniu tomografu i konsoli operatorskiej. Komputery stanowisk diagnostycznych / serwer(y) w konfiguracji sprzętowej zgodnej z wymogami producenta oprogramowania, zapewniającej płynną pracę i obróbkę, przetwarzanie oraz ocenę badań | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Każde stanowisko diagnostyczne wyposażone w minimum jeden monitor diagnostyczny LCD/TFT o przekątnej monitora min. 30” oraz monitor opisowy o przekątnej min. 21” monitor spełniający wymagania monitora opisowego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz. U. z 2025 r. poz 1288) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive, - Basic Print, - Retrieve, - Storage Commitment. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Zasilacz UPS do serwera i każdej ze stacji o parametrach zapewniających zakończenie pracy (min. 5 minut) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | - Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, NM, PT, XA, XR itp. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | - Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (format STL) dla badań TK i MR. | TAK / NIE | TAK – 5 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | - MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | VR (Volume Rendering ) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR) rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych. itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii z możliwością obliczeń i pomiarów. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. Możliwość rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontraktowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy (automatyczną segmentację i automatyczne pomiary) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT ) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny całego mózgowia umożliwiające co najmniej ocenę 4D-DSA, perfuzji 4D oraz równoczesną prezentację obrazów perfuzyjnych i 4D-DSA | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające wybór między metodami SVD, SVD+ lub Bayesian. | TAK / NIE | TAK – 5 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Pakiet oceny perfuzji mózgu ma różnicować obszary o zwiększonej objętości krwi i obszary o zmniejszonym przepływie krwi oraz prezentować te obszary w formie kolorowych map sumacyjnych (dwubarwna prezentacja obszarów penumbry i zawału) wraz z automatycznym obliczaniem objętości zawału i penumbry w celu szybkiej diagnostyki stanu udarowego | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne na sumarycznym obrazie | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECT (Alberta Stroke Program Early CT Score) umożliwiająca: - automatyczne zaznaczenie obszarów objętych udarem, rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia. - automatyczne generowanie pomiarów/map i skali ASPECT bez konieczności procesowania badania na stacji lekarskiej Automatycznie przetwarzanie obrazów diagnostyki udarowej i skali ASPECT oraz automatyczne wysyłanie ich mailem do zespołu udarowego bez udziału operatora | TAK / NIE | TAK – 10 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji narządów miąższowych | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Najnowsza wersja oprogramowania do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D dla płuc, wątroby i węzłów chłonnych, z możliwością korekty obrysu Możliwość klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami co najmniej RECIST 1.1 i WHO. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające nieinwazyjną ocenę guzów wątroby i planowanie zabiegów chirurgicznych w jej obrębie z możliwością wirtualnego oraz interaktywnego zdefiniowania zakresu resekcji w obrębie wątroby, oceny marginesów tkanki zdrowej dookoła zmian chorobowych oraz identyfikacji i określenia zakresu unaczynienia zajętych gałęzi. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne obliczanie stosunku objętości guza do objętości wątroby, płatu i segmentu, w którym znajduje się guz lub automatycznego obliczania (w %) obciążenia guzem całej wątroby. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji narządów miąższowych umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia) lub oprogramowanie do oceny perfuzji narządów miąższowych umożliwiające uzyskanie map dostępnych z tzw. single input: AF (Arterial Flow), Equiv BV (Patlak) (Equivalent Blood Volume) Flow (Patlak) (usuwanie środka kontrastowego z tkanki) oraz mapy dostępne z tzw. dual input AF (Arterial Flow), PF (Portal Flow), PI (Perfusion Index/ Indeks perfuzji) Możliwość oceny 4D. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc /POCHP i rozedmy miąższowej/ umożliwiające obliczenie rozedmy i analizę dróg oddechowych. Ocenę drzewa oskrzelowego w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, ciężkimi zaburzenia rytmu serca z synchronizacją położenia kursora) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian lub oprogramowanie umożliwiające automatyczne pomiary dróg oddechowych, w tym pomiary powierzchni, średnicy, objętości, zamiany procentowej z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów ścian dróg oddechowych | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające redukcję szumów od pixeli, poprawiające stosunek sygnału do szumu oraz prezentację obrazów 3D oraz MPR CT i XA, zachowujące ostrość i szczegóły krawędzi, rozmiar przestrzenny, strukturę 3D w oryginalnych obrazach, zwłaszcza w obrazach płuc. | TAK/NIE | TAK – 5 pkt ## NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań zapalenia płuc oraz przypadków COVID-19. Możliwość wyliczenia i przedstawienia w postaci tabelarycznej: • indeksu zmian typu matowej szyby i zagęszczeń miąższowych: łącznego, dla lewego i prawego płuca, • objętości: łącznej, dla lewego i prawego płuca, • objętości zmian typu matowej szyby i zagęszczeń miąższowych: łącznej, dla lewego i prawego płuca • udziału procentowego zmian typu matowej szyby i zagęszczeń miąższowych: łącznego, dla lewego i prawego płuca, • Wizualizacja obszaru zmian typu matowej szyby i zagęszczeń miąższowych w widoku osiowym 2D oraz w widoku 3D na tle widoku płuc. • Eksport wyników. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, wyrzutowej, rozkurczowej, frakcji wyrzutowej, grubości ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17-segmentowego diagramu AHA | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych prawej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Automatyczna segmentacja jam serca (min. 2 komory oraz przedsionek) wraz z obliczaniem ich parametrów funkcjonalnych | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych, umożliwiające co najmniej: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatyczne wyznaczanie, segmentację i pomiary stenozy | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny uwapnienia tętnic wieńcowych (wskaźnik: masy, Agatstona) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej wizualizacji blaszek miażdżycowych w naczyniach obwodowych z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa) | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mięśnia serca z wizualizacją w kolorze zmian hemodynamicznych w obszarach niedokrwiennych | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Wsparcie w badaniach CT w procesie planowania stentu, polegające na generowaniu raportów zawierających pomiary oraz zdjęcia, do automatycznego planowania i wypełniania formularzy do zamówienia stentów | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Możliwość szczegółowej oceny pierścienia aortalnego do planowania przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI, TAVR) z automatycznym lub półautomatycznym wyznaczaniem ustawień LAO/RAO i CRAN/CAUD dla ramienia C. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do planowania procedur elektrofizjologicznych umożliwiające wizualizację analizę i ocenę stanu serca, w tym przedsionków, żył płucnych i zatok wieńcowych | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | ## INNE |  |  |  |
|  | Interkom pomiędzy sterownią a pokojem badań | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu sprzężony z tomografem w klasie CAN IV i spełniający co najmniej następujące parametry: - Tłokowy bezwkładowy trzykanałowy wstrzykiwacz środka kontrastowego do badań metodą tomografii komputerowej. - System o gwarantowanej sterylności zestawu dziennego przez 24 godziny - Ciśnienie w regulowanym zakresie od 50 do 300 PSI z regulacją co 1 PSI - Technologia tłokowa - generowane ciśnienie 300 PSI - Dwa ekrany sterujące z identycznym interfejsem użytkownika połączone za pomocą Wi-Fi - Zasilanie sieciowe i akumulatorowe: czas pracy akumulatorów - 16 godzin lub 60 iniekcji - Zdalna diagnostyka serwisowa poprzez łącze VPN z możliwością oceny poszczególnych modułów urządzenia | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Podłączenie urządzeń (TK, serwera aplikacyjnego) do systemu PACS/RIS | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Instalacja tomografu wraz z konsolami lekarskimi / serwerem aplikacyjnym w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Maksymalna moc przyłączeniowa tomografu komputerowego (wraz z systemem chłodzenia, jeśli jest wymagany do zapewnienia prawidłowej pracy systemu) | Podać | ## ≤ 125 kVA – 10 pkt ## >125 kVA – 0 pkt |  |
|  | Osłony koc dwuwarstwowego bezołowiowego o wartości w równoważnika osłabienia promieniowania: 1,0 mm Pb wymiary 100 cm na 200 cm | Tak | Bez ## Punktacji |  |
|  | Osłony na oczy co najmniej 10 szt o wartości równoważnika osłabienia promieniowania: 1,0 mm Pb | Tak | Bez ## Punktacji |  |
|  | Osłony na piersi do TK co najmniej 2 szt o wartości równoważnika osłabienia promieniowania: 1,0 mm Pb | Tak | Bez ## Punktacji |  |
|  | Osłony na tarczyce do TK co najmniej 2 szt o wartości równoważnika osłabienia promieniowania: 1,0 mm Pb | Tak | Bez ## Punktacji |  |
|  | UPS pozwalający, w sytuacji zaniku prądu, na dokończenie badań i bezpieczne wyłączenie aparatu. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Demontaż (bez uszkadzania) znajdującego się w pracowni aparatu RTG i przetransportowanie go w miejsce wskazane przez Zamawiającego | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Prace adaptacyjne w pracowni, w której zamontowany zostanie aparat, w zakresie niezbędnym, który okaże się konieczny do uruchomienia aparatu (świadczenia usług medycznych). | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Fantom do testów podstawowych tomografii komputerowej pozwalający na wykonanie testów podstawowych zgodnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. poz. 2759 ). | Tak | Bez ## Punktacji |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. 36 miesięcy (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego), obejmująca wszystkie elementy systemu, w tym lampę rtg, naprawy, dojazdy, przeglądy (ilość zgodna z zaleceniami producenta) realizowana przez autoryzowany serwis producenta tomografu na terenie RP i w oparciu o oryginalne części producenta tomografu. Czynności muszą być wykonywane przez inżynierów serwisowych władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi serwisowej dostarczonego modelu tomografu | TAK | 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesiące – 7 pkt ## 48 miesięcy – 15 pkt |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 24 godzin (przyjazd na wezwanie). | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego – pierwsze po uzyskaniu pozwoleń min. 5 dni po 8 godzin/dzień potwierdzone wydanymi certyfikatami, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z zamawiającym w wymiarze min. 5 dni x 8 godz. Czynności muszą być wykonywane przez specjalistów aplikacji władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi aplikacyjnej dostarczonego modelu tomografu | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Dostępność części zamiennych tomografu komputerowego min. 10 lat, min. 5 lat dla części IT | TAK | Bez ## Punktacji |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa komputerowa z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół (z podpisami osób przeszkolonych) z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych i podstawowych zgodnie z polskim ustawodawstwem dla aparatu i monitorów, pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy pracowników oraz za osłonami | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem zgód i zezwoleń pozwalających Zamawiającemu prowadzenie działalności medycznej na urządzeniu będących przedmiotem niniejszego postępowania po dokonaniu odbioru końcowego. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej (obliczeń osłon stałych dla pracowni przeznaczonej do instalacji aparatu) i ich zatwierdzenie | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie oferenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego sprzętu komputerowego minimum 10 lat, od daty przekazania urządzenia do eksploatacji. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym – maksimum 5 dni roboczych. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 10 dni roboczych. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Karta katalogowa producenta lub oświadczenia oficjalnego dystrybutora na terenie Polski potwierdzające oferowane parametry | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | W okresie gwarancji Oferent zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Drukarka laserowa kolorowa – model drukarki zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy. | Tak, 1szt | Bez Punktacji |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia w standardzie HL7 CDA z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja standardzie HL7 CDA z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Podłączenie do systemu Dosecare. Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. Podłączenie do modułu dawek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): do 31 maja 2026 roku | Tak/Podać | Bez Punktacji |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa Tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |  |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Wykonawca zamontuje urządzenia minimalizujące zużycie wody | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie | Bez Punktacji |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak | Bez Punktacji |  |
|  | Materiały budowlane wykorzystywane do pracy mogą emitować nie więcej niż 0,06 mg formaldehydu oraz mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1A i 1B na m3 materiału lub elementu | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK | Bez Punktacji |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK | Bez Punktacji |  |

Suma punktów: 390

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem medycznym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie niemedyczne | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Roboty budowlane (adaptacja pomieszczeń) oraz prace projektowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

…………………………

Podpis wykonawcy