Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Zadanie nr 1

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. I.; Defibrylator; szt.; 3. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

Defibrylator zewnętrzny z możliwością prowadzenia stymulacji zewnętrznej, monitorowania EKG 12 kanałowego, monitorowania ciśnienia tętniczego, saturacji SPo2, kapnografii.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | Tak/Podać |  |
|  | Stymulacja i pełne monitorowanie w jednym przenośnym urządzeniu | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjny defibrylator / monitor | Tak |  |
|  | Tryby pracy: - defibrylacja ręczna - defibrylacja automatyczna AED - monitorowanie - stymulacja | Tak |  |
|  | Zaawansowana dwufazowa krzywa wyładowania | Tak |  |
|  | Defibrylacja za pomocą twardych łyżek (zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci) oraz elektrod samoprzylepnych/jednorazowych. | Tak |  |
|  | Analiza EKG z 12 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Dostępna pełna gama parametrów, w tym monitorowanie 3/5/12 odprowadzeń EKG (Glasgow University lub równoważny), pulsoksymetria Nellcor (lub równoważny ) SPO2, NIBP Omron (lub równoważna), IBP, temperatura i EtCO 2 Respironics (lub równoważna) | Tak |  |
|  | Półautomatyczny tryb AED z intuicyjnymi wskazówkami audiowizualnymi, prowadzącymi krok po kroku przez proces defibrylacji | Tak |  |
|  | Dwufazowy manualny defibrylator z maksymalna energią 360J z synchroniczną kardiowersją | Tak |  |
|  | Nieinwazyjna stymulacja zwykła lub na żądanie, z wartościami stymulacji regulowanymi w zakresie od 30 do 180 imp./min. | Tak |  |
|  | Efektywny dwufazowy impuls trapezoidalny z kompensacją impedancji (25 do 175 Ohm) | Tak |  |
|  | Możliwość przechowywanie danych numerycznych, krzywych EKG, EtCO2 i IBP. Zapisywanie danych do 100 pacjentów i 250 zdarzeń | Tak |  |
|  | System podwójnej baterii z automatycznym przełączaniem. Każda bateria zapewnia nie mniej niż 100 wyładowań lub 5 godzin ciągłej pracy | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka z papierem 80 mm, mogąca wydrukować aż do 3 krzywych wraz z raportem defibrylacji i informacjami o pacjencie | Tak |  |
|  | Zgodność z wytycznymi AHA/ERC | Tak |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa: Biphasic Truncated Exponential | Tak |  |
| Wyświetlacz |  |  |  |
|  | Wyświetlacz : Rozmiar min. 8” TFT-LCD | Tak/Podać |  |
|  | Typ ekranu: kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: min. 800*600 pikseli | Tak/Podać |  |
| Sterowanie |  |  |  |
|  | Sterowanie: standardowe pokrętło; przełącznik trybów (OFF,AED, Manual (ręczny),Pacing (stymulacja) i Monitor; 12 przycisków funkcyjnych (Paddle Energy Level (+, --), Patient type, ECG Lead, ECG Size, Print, Energy Level, Charge, Analyze, Shock, Sync, Event and Alarm button); 5 przycisków programowych | Tak |  |
|  | Wydzielony przycisk zmiany pacjenta (2 grupy pacjentów: dziecko, dorosły) | Tak |  |
|  | Wydzielony przycisk zmiany odprowadzenia EKG, amplitudy krzywej EKG, wydruk | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru/zmiany języka (wybór spośród min. 9 języków) | Tak/Podać |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Kategorie: stan pacjenta oraz stan systemu; | Tak |  |
|  | Priorytety: niskie, średnie i wysokie; | Tak |  |
|  | Powiadomienia: dźwiękowe i wizualne; | Tak |  |
|  | Ustawienia: domyślne i indywidualne; | Tak |  |
|  | Poziom głośności alarmu: 45-85dB; | Tak |  |
| Specyfikacja fizyczna |  |  |  |
|  | Wymiary: 300*290*215 (mm) (szer.*wys.*gł.*) ±5% | Tak/Podać |  |
|  | Waga: 6.5 kg ±5%, w tym akumulator, nie zawiera elektrod, opcji dodatkowych i akcesoriów | Tak/Podać |  |
|  | Tryb pracy: ciągły | Tak |  |
| Drukarka |  |  |  |
|  | Typ: termiczna | Tak |  |
|  | Liczba kanałów: 1-3 | Tak |  |
|  | Rodzaj papieru: Termiczny | Tak |  |
|  | Szerokość papieru: 80mm | Tak |  |
|  | Prędkość drukarki: 25 mm/s, 50 mm/s | Tak |  |
| Zasilanie |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100 - 240V, 50/60Hz, 140 - 130VA; Zasilanie DC 18Vdc, 7.0A z adapterem DC/DC | Tak |  |
| Tryb manualny |  |  |  |
|  | Tryb manualny: poziomy wyładowywań: Dorośli:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,300, 360J Dorośli/Dzieci: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,40,50J | Tak |  |
|  | Czas auto rozładowywania: 20s, 60s | Tak |  |
|  | Czas ładowania do 200J: max 6s (z głównym zasilaniem/DC (bateria max 7s) | Tak/Podać |  |
|  | Czas ładowania do 360J: max 8s( z głównym zasilaniem/DC (bateria max 9s) | Tak/Podać |  |
|  | Kardiowersja: przekaz energii rozpoczyna się w ciągu 60ms od szczytu QRS | Tak |  |
| Tryb AED |  |  |  |
|  | 1-kanałowy pomiar EKG | Tak |  |
|  | Odprowadzenie: II | Tak |  |
|  | Impedencja pacjenta: Z podłączonymi łyżkami zewnętrznymi: 25 do 175 Ohm Z podłączonymi łyżkami wewnętrznymi:15-175 Ohm | Tak |  |
|  | Czas analizy wstrząsu: <10s | Tak/Podać |  |
|  | Tętno: 20-300 BPM | Tak |  |
|  | Czas ładowania do 200J: Max 5s przy zasilaniu sieciowym Max 6s przy zasilaniu z pełni naładowanej baterii | Tak/Podać |  |
| Tryb stymulacji |  |  |  |
|  | Tempo stymulacji: na żądanie lub nie na żądanie | Tak |  |
|  | Częstotliwość: 30-180 ppm (pulse per minute) jednostką narastania co 2 bpm (beats per minute) | Tak |  |
|  | Dokładność: +/- 1.5% | Tak |  |
|  | Prąd wyjściowy: 0mA do 140 mA | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: 2mA | Tak |  |
|  | Znacznik QRS: w trybie żądania | Tak |  |
|  | Dokładność: +/- 5% lub 5mA | Tak |  |
| EKG |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 0,20-300 /min. | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: 1bpm | Tak |  |
|  | Dokładność: +/- 1bpm lub +/- 1% | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG z: 3 odpr.: I, II, III 5 odpr.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 10 odpr. (opcjonalnie): II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 za pomocą łyżek oraz elektrod | Tak |  |
|  | Informacja o odłączeniu elektrod: rozpoznanie i wyświetlenie na wyświetlaczu | Tak |  |
|  | Wykryte impulsy stymulatora o wartości od +/-2 mV do +/-700mV o szerokości impulsu od 0,1 do 2msek i czasie narastania 10% szerokości, nieprzekraczającym 100msek | Tak |  |
|  | Impedencja wejściowa: 2,5 M Ohm lub więcej (dla 0,05 do 40 Hz, z przewodem głównym i przewodem przekaźnika) | Tak |  |
|  | Wejściowy zakres dynamiczny: +/- 5mV AC, +/- 300mV DC | Tak |  |
|  | Zakres napięcia: +/-0.3mV~+/-5mV | Tak |  |
|  | Szerokość sygnału: 40 do 120 ms (Q do S) | Tak |  |
|  | Wyjściowy zakres dynamiczny: Filtr EKG: interpretacja: 0.0Hz do 150Hz niski: 0.05 do 40Hz średni: 0.5~40Hz wysoki: 0.5~30Hz Filtr szumów:50Hz, 60Hz Wysokość amplitudy EKG: Auto, 5.0,10.0,15.0,20.0 mm/mV | Tak |  |
|  | Prędkość przesuwu: 25.0 mm/sec. | Tak |  |
|  | Czułość: 10 mm/mV | Tak |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulujących: wł./ wył. | Tak |  |
|  | Alarm odłączenia elektrody: wyświetlenie na ekranie lub/i sygnał dźwiękowy | Tak |  |
|  | CMRR: 90 db lub więcej | Tak |  |
|  | Powrót do stanu wyjściowego defibrylatora: mniej niż 5 sekund zgodnie z IEC 60601-2-27 | Tak |  |
|  | Ochrona przed defibrylacją | Tak |  |
| Oddech |  |  |  |
|  | Metoda I (IM): pneumografia impedancyjna | Tak |  |
|  | Zakres: 0~150 BPM | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: 1BPM | Tak |  |
|  | Dokładność: +/-3BPM | Tak |  |
|  | Impedancja podstawowa: 500 do 2000ohm | Tak |  |
|  | Impedancja delta: ≥ 3ohm | Tak |  |
|  | Alarm odłączenia elektrody | Tak |  |
|  | Metoda II (AW): niedyspersyjna spektroskopia w podczerwieni | Tak |  |
|  | Zakres: 0 do 150 oddech./min. | Tak |  |
|  | Dokładność: +/- 1 oddech./min. | Tak |  |
| NIBP |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pulsu: dorośli/dzieci/noworodki 30 do 240 bpm | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: 1bpm | Tak |  |
|  | Dokładność: +/- 5% | Tak |  |
|  | Metoda: Pomiar oscylometryczny | Tak |  |
|  | Tryby pomiaru: wył., stały, 1,2,2.5,5,10,15,30,60,120 minut. Możliwość edycji odstępu pomiarowego | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: dorośli/dzieci | Tak |  |
|  | SYS: 40 do 270 mmHg | Tak |  |
|  | DIA: 20 do 200 mmHg | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: noworodek | Tak |  |
|  | SYS: 40 do 120 mmHg | Tak |  |
|  | DIA: 20 do 90 mmHg | Tak |  |
|  | Dokładność: +/- 3 mmHg | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: 1 mmHg | Tak |  |
|  | Początkowe ciśnienie napełniania mankietu: dorośli/dzieci Auto,120,140,160,180,200,220,240,260,280 mmHg (16.0,18.7,21.3,24.0,26.7,29.3,32.0,34.7,37.3 kPa) noworodki: Auto, 80,100,120,140 mmHg (10.7,13.3,16.0,18.7 kPa) | Tak |  |
|  | Automatyczna ochrona podczas napełniania: Dorośli/dzieci: 300mmHg, Noworodki: 150mmHg | Tak |  |
|  | Ochrona przed defibrylacją | Tak |  |
| IBP |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pulsu: dorośli/dzieci/noworodki 20 do 250 bpm | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: 1bpm | Tak |  |
|  | Dokładność: +/- 1bpm | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy: -50mmHg do 300mmHg | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: 1 mmHg | Tak |  |
|  | Czułość wejściowa: 5μV/V/mmHg | Tak |  |
|  | Pasmo przenoszenia: 25Hz | Tak |  |
|  | Współczynnik wyświetlania kształtu fali: Auto, 0~50, 0~100, 0~200, 0~300 mmHg | Tak |  |
|  | Ochrona przed defibrylacją | Tak |  |
| SpO2 |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: moduł I:0~100% Moduł II: 1~100% | Tak |  |
|  | Dokładność: Moduł I: +/- 2 (70%-100%) nieokreślony, jeśli mniej niż 70%); Moduł II: jeśli nie ma ruchu:+/- 2(70% do 100%) niska saturacja: +/- 3 (60%-80%) niska perfuzja: +/- 2 (70% do 100%) jeśli jest ruch: +/- 3 (70% do 100%) | Tak |  |
| Kapnografia - EtCO2, InCO2 |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: 0 do 150 mmHg (0kPa-20kPa, 0% -20%) | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: 0 do 40mmHg +/- 2% 41 do 70mmHg +/- 5% 71 do 100mmHg +/- 8% 101 do 150mmHg +/- 10% nie zmniejsza się w zależności od częstości oddechów i stosunku I/E | Tak |  |
|  | Dokładność wyświetlania: +/- 2mmHg | Tak |  |
|  | Czas odpowiedzi: Mainstream: mniej niż 60ms Sidestream: mniej niż 3sec | Tak |  |
|  | Korekcja ciśnienia barometrycznego: 152.4-4572 m. 775-429mmHg, Auto | Tak |  |
|  | Kompensacja gazu: wybór użytkownika przy O2>60% i N2O>50% | Tak |  |
|  | Prędkość przesuwu: 6.25, 12.5,25.9 mm/s | Tak |  |
| Temperatura |  |  |  |
|  | Typ sond: sonda termistorowa typ zgodny z YSI | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: 0.0 do 50°C | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: 0.1°C | Tak |  |
|  | Ochrona przed defibrylacją | Tak |  |
| Trendy |  |  |  |
|  | Typ: 12 kanałów, Zdarzenia, Trendy | Tak |  |
|  | Przechowywanie danych: pamięć wewnętrzna, karta SD | Tak |  |
|  | Pamięć - 12 kanałów: - zapis 100 danych - zapis krzywych EKG - zapis wyniku analizy EKG - zapis daty i czasu analizy EKG - zapis parametrów: HR/PR, NIBP, SpO2, Oddech, Temperatura, IBP, EtCO2, dane numeryczne - zapis alarmów | Tak |  |
|  | Pamięć – zdarzeń: - zapis 250 danych - zapis informacje o defibrylacji: liczba defibrylacji, poziom energii, rzeczywista energia defibrylacji, impedancja - zapis informacji o stymulacji: tempo, natężenie, tryb asynchroniczny - zapis listy działań klinicznych - zapis krzywej EKG (1 kanał) - zapis daty i czasu zdarzenia - zapis parametrów: HR/PR, NIBP, SpO2, Oddech, Temperatura, IBP, EtCO2, dane numeryczne - zapis alarmów | Tak |  |
|  | Pamięć – trendów: - zapis 5000 danych - zapis daty i czasu - zapis parametrów: HR/PR, NIBP, SpO2, Oddech, Temperatura, IBP, EtCO2, dane numeryczne - - zapis alarmów | Tak |  |
|  | Defibrylator wyposażony w dodatkowy, zewnętrzny, 12 kanałowy, bezprzewodowy moduł EKG, o wymiarach max. 84x89x29 mm i wadze max 153g, z możliwością podglądu sygnału z wszystkich odprowadzeń na dotykowym ekranie do 3” Zasilanie modułu z wbudowanego akumulatora min, 3200 mAh ładowanego na dedykowanej stacji dokującej. Sygnał z bezprzewodowego modułu EKG, zapisywany w kompleksowej platformie kardiologicznej (pozwalającej na analizę EKG spoczynkowego, holtera EKG, holtera ABPM, próby wysiłkowej, spirometrii, ergospirometrii), w której można wykonać m.in. analizę sygnału pod kontem ryzyka nagłej śmierci sercowej, według aktualnych kryteriów Seattle i International | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o komunikację Wi-Fi/3G | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową LAN transmisję danych | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkową baterię | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągły monitoring temperatury | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjne pomiary ciśnienia krwi za pomocą mankietów i wężyków do mankietów | Tak |  |
|  | Urządzenie odporne na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP44) | Tak |  |
|  | Możliwość zamocowania defibrylatora przy pacjenta łóżku oraz w karetce | Tak |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla personelu, w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uruchomieniu przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – II kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): 7 tygodni | Tak |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  |
|  | Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………………………

Wykonawca