Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Zadanie nr 2

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. I.; Generator elektrochirurgiczny AEX wraz z elektrodami i nożami plazmowymi; szt.; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

Generator elektrochirurgiczny AEX wraz z elektrodami i nożami plazmowymi – 1 szt.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | Tak/Podać |  |
|  | Generator elektrochirurgiczny zasilany energią RF | Tak |  |
|  | Generator łączący energię monopolarną i bipolarną | Tak |  |
|  | Generator kompatybilny z elektrodami bipolarnymi do uzyskiwania hemostazy tkanek miękkich oraz nożami plazmowymi do cięcia tkanek miękkich | Tak |  |
|  | Generator umożliwia symultaniczne korzystanie z elektrod monopolarnych i bipolarnych | Tak |  |
|  | Urządzenie identyfikuje podłączone jednorazowe narzędzia i odpowiednio dostosowuje ustawienia na ekranie | Tak |  |
|  | Generator posiada gniazda do elektrody monopolarnej, elektrody bipolarnej, elektrody neutralnej oraz wbudowaną pompę do podawania soli fizjologicznej | Tak |  |
|  | Sygnały dźwiękowe – aktywacji i alarmów | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji | Tak |  |
|  | Automatyczny sekundowy test urządzenia po uruchomieniu. Test poniżej 20 sekund. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zestaw startowy 50 szt. noży plazmowych | Tak |  |
|  | Generator wyposażony w wielorazowy kabel do elektrod neutralnych wraz z 50 szt. elektrod neutralnych (zestaw startowy) oraz kabel zasilający o długości 460 cm +/-5% | Tak |  |
|  | Parametry techniczne urządzenia - panel przedni |  |  |
|  | Przycisk włączania/wyłączania | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który wyświetla komunikaty informacyjne dotyczące błędów i awarii; | Tak |  |
|  | Regulacja głośności sygnałów aktywacji w sposób dotykowy | Tak |  |
|  | Wyświetlanie i sterowanie dotykowe nastawów mocy noża plazmowego w zakresie: cięcie od 1 do 10, koagulacja od 1 do 10 | Tak/Podać |  |
|  | Wyświetlanie i sterowanie dotykowe nastawów mocy elektrod bipolarnych w zakresie od 20 do 220 W oraz poziomu przepływu soli fizjologicznej w 3 stopniach: niski, średni, wysoki. | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja dotykowa nastawów mocy elektrod bipolarnych w zakresie od 20 do 100 W w krokach co 5 W oraz w zakresie od 100 do 220 W w krokach co 10 W | Tak/Podać |  |
|  | Funkcja napełniania elektrod bipolarnych roztworem soli fizjologicznej przed ich użyciem, a po prawidłowym podłączeniu do generatora. Funkcja aktywowana wciśnięciem przycisku na wyświetlaczu urządzeniu. | Tak/Podać |  |
|  | Min. cztery przyciski pamięci ustawień, aby przechować i przywołać preferencje użytkownika (ustawienia domyślne i poziom głośności) | Tak/Podać |  |
|  | Parametry techniczne urządzenia - panel tylni |  |  |
|  | Gniazdo serwisowe | Tak |  |
|  | Gniazdo USB | Tak |  |
|  | Złącze uziemienia wyrównawczego | Tak |  |
|  | Złącze podłączenia przełącznika nożnego | Tak |  |
|  | Złącze zasilania | Tak |  |
|  | Szuflada na bezpieczniki | Tak |  |
|  | Tabliczka znamionowa | Tak |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Masa generatora poniżej 9 kg | Tak/Podać |  |
|  | Wymiary generatora 370 x 430 x 165 mm +/-5% | Tak/Podać |  |
|  | Paramatery częstotliwości dźwiękowych - cięcię: 1109 Hz; koagulacja: 554 Hz; hemostaza bipolarna: 932 Hz; symultaniczne cięcie i hemostaza bipolarna: 330 Hz; symultaniczna koagulacja i hemostaza bipolarna: 415 Hz | Tak |  |
|  | Wyrób zgodny z normami ES60601-1; IEC 60601-1, 60601-1-4, 60601-1-2, 60601-2-2; CAN/CSA C22.2 NO. 601.1. | Tak |  |
|  | Noże plazmowe |  |  |
|  | 10 trybów cięcia monopolarnego, w tym tryby 1-5 umożliwiające cięcie skóry | Tak/Podać |  |
|  | 10 trybów koagulacji monopolarnej, dotykowej | Tak/Podać |  |
|  | Pracuje w temperaturze od 40°C do 170°C | Tak/Podać |  |
|  | Posiada izolację termiczną ostrza | Tak/Podać |  |
|  | Plazma generowana jest na zewnętrznej krawędzi ostrza, grubość krawędzi tnącej 12,5 μm +/-5% | Tak/Podać |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku w całym okresie gwarancji, od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | Tak |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla personelu, w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uruchomieniu przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): 7 tygodni | Tak |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  |
|  | Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………………………

Wykonawca