Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. I.; System centralnego monitorowania pacjentów składający się z: - 20 kardiomonitor kompaktowo-modułowych - 3 Central monitorujących; szt.; 1. 2.; System centralnego monitorowania pacjentów składający się z: - 17 kardiomonitor kompaktowo-modułowych - 2 Central monitorujących; szt.; 1. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę dwóch niezależnych systemów, które muszą być objęte jedną ofertą.

1. System centralnego monitorowania pacjentów składający się z:

- 20 kardiomonitor kompaktowo-modułowych

- 3 Central monitorujących

2. System centralnego monitorowania pacjentów składający się z:

- 17 kardiomonitor kompaktowo-modułowych

- 2 Central monitorujących

W tabeli wskazane są wymagane parametry kardiomonitorów oraz central.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać | Parametr punktowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak, podać |  |  |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Centrala monitorująca |  |  |  |  |
|  | System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 11 lub System operacyjny macOS w wersji aktualnie wspieranej przez producenta Apple lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii. | TAK |  |  |  |
|  | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na kolorowym ekranie typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD. 3 stacje robocze z przydzielonymi licencjami wg zapotrzebowania Zamawiającego. | TAK |  |  |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego. | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK |  |  |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | TAK |  |  |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK |  |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. | TAK |  |  |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | TAK |  |  |  |
|  | Monitorowanie centralne wyposażone w funkcjonalność autoryzowanego dostępu w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę, który jest możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu. Możliwość prezentacji na jednym ekranie wybranych pacjentów z całego systemu. | TAK |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu w formacie A4. Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki marki Sharp model MX-B427W. Zamawiający wymaga dostarczenia konkretnej drukarki, ponieważ jest to związane z faktem, że szpital wyposażony jest w całości w drukarki tego producenta i będzie miał możliwość wykorzystywania wspólnych materiałów eksploatacyjnych, wspólnych części zamiennych. | TAK |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny typu UPS. | TAK |  |  |  |
|  | Sieć LAN dla kardiomonitorów, centrali oraz połączeń z serwerem po stronie Wykonawcy. Pełna infrastruktura konieczna do działania przedmiotu postępowania do wykonania przez Wykonawcę. Standard okablowania min. kat.6A. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość doposażenia systemu monitorowania pacjentów w system archiwizacji i analizy badań EKG. Rozwiązanie składa się z systemu do archiwizacji, analizy i opisu badań 12 odprowadzeniowego EKG. Opis systemu: - ponowna analiza zarchiwizowanych badań (przechowanie zapisów cyfrowych w formacji XML) oraz w formacie PDF - przechowywanie do min. 500 000 źródłowych badań EKG, bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie oraz nieograniczona ilość urządzeń(kardiomonitorów, aparatów EKG) pracujących jednocześnie w systemie - funkcje pomiarowe: filtry pozwalające na wygładzenie linii przebiegów EKG, zwiększenie lub zmniejszenie prędkości przesuwu, manualne dokonywanie pomiarów za pomocą opcji cyrkla pomiarowego, pomiar odcinka PR, czas trwania QRS, QT, pomiar interwałów RR. System oparty na bazie danych (np. MS SQL server, Oracle). Możliwość przeglądu i analizy danych poprzez przeglądarkę internetową. Dostawca musi zapewnić: - koszty dostawy, instalacji oraz uruchomienie całości zamówienia - niezbędne bezterminowe licencje na oprogramowanie standardowe typu systemy operacyjne, systemy bazo-danowe oraz inne wykorzystywane przez siebie niezbędne oprogramowanie. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Integracja danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólno-szpitalnym HIS. Zakres danych będących przedmiotem integracji: - integracja w zakresie ruchu chorych (ADT) z odsyłaniem wyników razem z krzywą EKG - współpraca dwukierunkowa systemu z systemem HIS wg protokołu HL7 (integracja HL7 min. dla modułu zapytań (QRY), raportowania (ORU)) - odczyt kodów paskowych z ID pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów oraz import danych pacjenta z systemu HIS (ADT) bezpośrednio do systemu monitorowania. Wszelkie koszty związane z potrzebnymi urządzeniami, licencjami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | TAK |  |  |  |
| Kardiomonitor kompaktowo-modułowy min. 15” |  |  |  |  |  |  |
|  | Producent | Tak, podać |  |  |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy |  |  |  |  |
|  | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do opcjonalnej szuflady modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez metalowe złącza elektroniczne (styki elektryczne). | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb pracy dla dorosłych, dzieci i noworodków. Podczas przełączania pomiędzy poszczególnymi trybami monitor automatycznie dostosowuje granice alarmowe do danej grupy wiekowej. Przełączanie poszczególnych trybów monitorowania: dorosły, dziecko, noworodek nie wymaga konieczności wyłączania lub restartowania monitora. | TAK |  |  |
|  | Monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru następujących parametrów, przy czym poszczególne pomiary realizowane są przy pomocy modułów pomiarowych, sterowanych z ekranu dotykowego monitora (ilości wymaganych parametrów opisane w dalszej części): - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2 Masimo Rainbow SET lub FAST - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura 1 kanał - ciśnienie krwi metodą inwazyjną do 2 kanałów - min. 2 uniwersalne porty do rozbudowy typu plug&play. | TAK, podać |  |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran kolorowy typ TFT o przekątnej min. 15 cali (rozdzielczość min. 1920 x 1080), zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Sterowanie wyłącznie poprzez ekran dotykowy monitora. | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia, monitor oraz moduły pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. Wysoka klasa ochrony kardiomonitora przed kurzem i kroplami wody – min. IP32. | TAK |  |  |
|  | Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów. | TAK |  |  |
|  | Niska waga z baterią <7kg. | Tak |  |  |
|  | Monitor wyświetla jednocześnie wszystkie dane numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 8 różnych krzywych dynamicznych. | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja tworzenia, zapisywania i łatwego przywołania własnych układów ekranu do różnych typów przypadków (min. 20 zapamiętywanych ekranów). | TAK, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania. | TAK |  |  |
|  | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 96 godzin. Możliwość ustawienia rozdzielczości trendów w zakresie 12sek – 5min. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | TAK, podać |  |  |
|  | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi. | TAK, podać |  |  |
|  | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. | TAK |  |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. | TAK, podać |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | TAK |  |  |
|  | Czasowe wyciszenie alarmów. Ustawiany czas wyciszania do min. 10 minut. | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. Wyłączanie alarmów dla pojedynczych pomiarów. | TAK |  |  |
|  | Monitor posiada możliwość rozbudowy o opcję, która pozwala na podłączenie do min. 2 urządzeń zewnętrznych w tym: pomp, respiratorów, monitorów hemodynamicznych, aparatów do znieczulania, urządzeń do hemodializy, inkubatorów oraz specjalistycznych monitorów np. do kalorymetrii. Prezentacja wybranych krzywych, parametrów cyfrowych na ekranie kardiomonitora oraz identyfikacja alarmów. W przypadku kardiomonitora podłączonego do centralnego monitorowania obsługa danych w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej. | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar EKG | x | x | x |
|  | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 20 do 350 [ud./min.] z dokładnością 1%. | TAK, podać |  |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie. Zakres pomiaru minimum od -20 mm do +20 mm. | TAK |  |  |
|  | Analiza odcinka ST, QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG. | TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia kardiomonitora w funkcjonalność prezentacji ST z graficzną reprezentacją zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | TAK |  |  |
|  | Analiza odcinka QT i QTc dostępna jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami. | TAK |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Podstawowa klasyfikacja alarmów arytmii. | TAK, podać |  |  |
|  | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK |  |  |
|  | Monitor umożliwia obserwację rekonstruowanych 12 odprowadzeń EKG z 5-ciu i 6-ciu elektrod rejestrujących oraz monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG w jakości diagnostycznej (z przewodu 10-żyłowego – możliwość rozbudowy). | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancji | x | x | x |
|  | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu. | TAK |  |  |
|  | Minimalny zakres 0-170 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min. Możliwość ręcznej regulacji progu detekcji oddechów. | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną | x | x | x |
|  | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 minuty do 24 godzin. Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawiania 4 sekwencji. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. Wyświetlanie ostatnich wyników pomiarowych na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK |  |  |
|  | Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg. | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar saturacji SPO2 | x | x | x |
|  | Pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii – technologia Masimo Rainbow SET lub FAST. | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. od 30 do 240 ud./min. | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej. | TAK |  |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w dodatkowe pomiary takie jak: SpMet, SpOC oraz parametry PVI, RRa. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pomiar temperatury | x | x | x |
|  | Pomiar temperatury 1-kanałowy, zakres pomiarowy min. 0 – 45°C. | TAK, podać |  |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiar temperatury przewidywalnej w technologii Welch Allyn SureTemp Plus lub równoważne umożliwiającej wykonywanie szybkich pomiarów u dzieci i dorosłych pod pachą i z ust. Rozbudowa typu plug&play bez ingerencji serwisu. | TAK |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi | x | x | x |
|  | Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +360 mmHg. 1 kanał pomiarowy z możliwością rozszerzenia do 2 kanałów po podłączeniu opcjonalnego adaptera rozdzielającego sygnał. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. | TAK |  |  |
|  | Pomiar pulsu w zakresie min. 25-350 ud/min. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) i zmienności ciśnienia tętna (PPV). | TAK |  |  |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o co najmniej następujące parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: - Pomiar temperatury (do min. 4) - Rzut serca Picco oraz C.O. Swan-Ganza - EEG / aEEG - Moduł gazów anestetycznych z pomiarem tlenu paramagnetycznego oraz 2 anestetyków jednocześnie - Moduł drukarki termicznej - Zwiotczenie mięśni NMT - BIS / SedLine - Oksymetria mózgowa O3 | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł lub urządzenie zewnętrzne umożliwiające pomiaru bólu poprzez wykrywanie zmian przewodnictwa skóry bezpośrednio korelujących ze współczulnym układem nerwowym skóry. Prezentacji danych na ekranie kardiomonitora głównego. Możliwość prezentacji min. parametrów dotyczących poziomu bólu, indeksu wybudzenia oraz indeksu blokady nerwowej. Pomiar niezależny od niestabilności hemodynamicznej lub oddechowej. | TAK |  | Pomiar wszystkich grup wiekowych: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - aplikacja typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o system powiadamiania o zdarzenia, pozwalający na zarządzanie zdarzeniami na poziomie całego szpitala. Powyższy system powiadomienia o zdarzeniach wyposażony w: - Monitor zdarzeń, który daje łatwy dostęp do stanu zdarzeń za pomocą scentralizowanego widoku pulpitu na stacji roboczej. - Moduł przypisywania personelu na postawie ról umożliwia przydział personelu według łóżek z uwzględnieniem indywidualnego charakteru pracy na danym oddziale. Dostęp do modułu przypisywania personelu opieki można uzyskać z poziomu systemu nadzory, stacji roboczej lub dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne - Informacje o zdarzeniach mogą być przekazywane użytkownikowi ręcznie lub automatycznie – według wstępnie zdefiniowanej śnieżki eskalacji, po upływie określonego czasu i bez reakcji ze strony użytkownika. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Na wyposażeniu zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące wyposażenie: - 1x wielorazowy przewód główny EKG 3- lub 5- lub 6-odpr. + odprowadzenia wielorazowe - 1x wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi - 1x zestaw wielorazowych mankietów w 3 rozmiarach - 1x czujnik saturacji do wyboru Zamawiającego - 1x czujnik temperatury wielorazowy - podstawa jezdna z koszem na akcesoria lub mocowanie ścienne z hakiem na kable (do wyboru Zamawiającego). | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 150 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego lub stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta. | Tak/Podać |  |  |
|  | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do posiadanych paneli ściennych lub mocowanie bezpośrednio do ściany, z możliwością regulacji nachylenia i wysokości. Uchwyty certyfikowane jako wyroby medyczne – do decyzji Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | Tak |  |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Dostawa – 7 tygodni (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak/Podać |  |
|  | Do zadań oferenta należy montaż kardiomonitorów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z położeniem nowej infrastruktury informatycznej: kabel standard 6a, gniazda RJ45, Przełącznik: Huawei S5735-L48LP4XE-A-V2 - Zamawiający wskazuje konkretny model, ponieważ jest on kompatybilny i integralny z posiadanymi, przez Zamawiającego, przełącznikami. | Tak |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  |
|  | Delkracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |

SUMA punktów 40.

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy