załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Aparat USG mobilny – 1 szt.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | Tak/Podać |  |
|  | Echokardiograf przenośny do diagnostyki, kardiologicznej i naczyniowej | TAK |  |
|  | System składający się z konsoli typu laptop z uchwytem do przenoszenia oraz głowicy i zamontowanym videoprinterem, całość umieszczona na mobilnym wózku z regulowaną wysokością blatu, z 3 aktywnymi portami do podłączenia głowic obrazowych (wybieranych z konsoli aparatu). | TAK |  |
|  | Płaska konsola bez wystających pokręteł – umożliwiająca czyszczenie | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu wózka | TAK |  |
|  | Waga konsoli z monitorem i akumulatorem max. 6 kg | Tak/Podać |  |
|  | Monitor dotykowy obrazowy LCD min. 15,6 cala | Tak/Podać |  |
|  | Monitor dotykowy z funkcjami typu tablet: - regulacja wzmocnienia, głębokości skanowania, zoom poprzez przesunięcie palca po monitorze | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pixeli | Tak/Podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe standardowe 220 -240V / 50Hz | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy wbudowany w wózek lub w konsolę. | TAK |  |
|  | Dodatkowy, przenośny zasilacz sieciowy, jeżeli nie jest on wbudowany w konsolę | TAK Jeżeli dotyczy |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Czas pracy aparatu na zasilaniu bateryjnym min. 45 minut | Tak/Podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu 2 – 18 MHz | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 30 cm | Tak/Podać |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥900.000 | Tak/Podać |  |
|  | Tryby pracy/obrazowanie: |  |  |
|  | 2D | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne – THI. | TAK |  |
|  | Miejscowe powiększenie obrazu Zoom 8x | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu FR 650 obr./sek. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (z ang. compounding, np. SonoCT) | TAK |  |
|  | Obrazowanie z wygładzaniem plamek bez utraty rozdzielczości (ang. SpeckleReduction) | TAK |  |
|  | M-mode | TAK |  |
|  | Kolor M-mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybie 2D/kolor doppler/ PW-doppler (triplex) | TAK |  |
|  | Minimalna wielkość bramki Dopplera - 1 mm | Tak/Podać |  |
|  | Maksymalna wielkość bramki Dopplera - 15 mm | Tak/Podać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość - 8 m/sek | TAK |  |
|  | Maksymalny kąt uchylności wiązki dopplera - . ± 20º | Tak/Podać |  |
|  | PW-doppler HPRF | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą o wiązce sterowanej pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie – 12,5 m/s | TAK/podać |  |
|  | Kolor Doppler – CD | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i wzmocnienia kolor doppler w czasie rzeczywistym i na obrazach odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum | TAK |  |
|  | Niedopplerowska metoda wizualizacji przepływów | TAK |  |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | TAK |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy | TAK |  |
|  | Moduł sygnału EKG | TAK |  |
|  | Podstawowe pomiary fizyczne: odległości, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Podstawowe pomiary parametrów Dopplera: prędkości,(wartości min., max., śred.), indeksów PI i RI, zwężeń, gradientów, czasu, HR, stosunków, z automatycznym obrysem i automatycznym wyznaczeniem wartości | TAK |  |
|  | Program kardiologiczny, pomiary: EF, CO, MVA, AVA, E/E’, dp/dt, Qp/Qs, S’ | TAK |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zautomatyzowane, oparte na technice Speckle Tracking, narzędzie do analizy typu 2D- strain dla prawej komory. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zautomatyzowane, oparte na technice Speckle Tracking, narzędzie do analizy typu 2D-strain dla lewego przedsionka | TAK |  |
|  | Głowice: |  |  |
|  | Głowica sektorowa, elektroniczna matrycowa, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych - Szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie pracy min. 1,5 – 4,0 MHz - Obrazowanie harmoniczne, minimum 4 pary częstotliwości - Możliwość zmiany częstotliwości PW-doppler, minimum 4 różnych częstotliwości - Kąt pola obrazowania min. 100 stopni - Ilość kryształów w głowicy min. 192 | Tak/Podać |  |
|  | Głowica liniowa do diagnostyki naczyniowej - Szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie pracy. 5,0 – 11,0 MHz - Obrazowanie harmoniczne, minimum 2 pary częstotliwości - Możliwość zmiany częstotliwości PW-doppler, minimum 2 różnych częstotliwości - Szerokość pola obrazowania 40 mm±10% - Ilość kryształów w głowicy min. 192 | Tak/Podać |  |
|  | Archiwizacja: |  |  |
|  | System archiwizacji umożliwiający zapis obrazów na co najmniej: - Wbudowanym HDD lub SSD - pamięciach zewnętrznych USB (Pendrive) | Tak/Podać |  |
|  | Pamięć filmowa CINE, 250.000 obrazów | TAK |  |
|  | Zapis pacjentów, wyników pomiarów i raportów na wbudowanym twardym dysku | TAK |  |
|  | Zapisywanie obrazów i pętli obrazowych na nośnikach USB w formatach kompatybilnych ze standardowymi formatami systemu Windows (minimum jpg i avi) | TAK |  |
|  | Zapis obrazów na nośnikach USB w formacie DICOM | TAK |  |
|  | Porty USB – min. 4 porty | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o oprogramowanie do automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z głowic wewnątrzsercowych | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmująca przedział 4-6 MHz i regulacji płaszczyzny skanowania w zakresie 0-180º | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową, umożliwiającą jednoczesne obrazowanie w minimum 2 wybranych płaszczyznach skanowania. Zakres częstotliwości min. 3,5-7,5 MHz, ilość kryształów min. 2000. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej, | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do wyliczania wielkość Strain i StrainRate | TAK |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Dostawa – 7 tygodni (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  |
|  | Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |

| Nazwa towaru - asortyment |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG mobilny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| RAZEM | xxx | xxx | xxxxx |  | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy