załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2

Aparat USG z trzema głowicami i przystawką biopsyjną – 1 szt.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | Tak/Podać |  |
|  | Model wprowadzony do produkcji minimum w 2021r (nie ewolucja starszego modelu), wersja oprogramowania nie starsza niż 6 miesięcy, system operacyjny Windows 11 lub nowszy | Tak |  |
|  | Waga aparatu max. 83 kg | Tak/Podać |  |
|  | Poziom hałasu emitowanego przez ultrasonograf poniżej 35dB | Tak/Podać |  |
|  | 14- bitowy przetwornik z systemem cyfrowego formownia wiązki ultradźwiękowej. Minimum 16 wiązek jednocześnie. Ponad 190 fizycznych kanałów Tx/Rx. Liczba kanałów cyfrowych minimum 8 250 000 | Tak/Podać |  |
|  | Procesor minimum intel i5 2,5 GHz 8 generacji, dwie karty graficzne w tym karta graficzna min NIVIDA GeForce GTX 1650 lub równoważna, Pamięć RAM 16 GB DDR4 | Tak/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony w minimum 2 równoważne gniazda HDMI o rozdzielczości min 1920x1080 px | Tak/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony w min 4 porty USB (min 2 w technologii 3.0 z czego jeden typu C), minimum 2 umiejscowione w pulpicie aparatu | Tak/Podać |  |
|  | Regulowany pulpit aparatu góra/dół w zakresie min 18cm i obrót lewo/prawo min 30°. | Tak/Podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania oraz dostępna na ekranie dotykowym w wersji cyfrowej | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min 370 dB | Tak/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony w min 4 jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych (gniazda i konektory głowic-bezpinowe) z możliwością rozbudowy o kolejne równoważne gniazdo obrazowe bez konieczności aktywacji dodatkową licencją. | Tak/Podać |  |
|  | Monitor kolorowy OLED o przekątnej minimum 26” rozdzielczości min. 2,560 x 1,440 x 30bit | Tak/Podać |  |
|  | Panel dotykowy, pojemnościowy o przekątnej min 14” z regulowanym pochyłem i rozdzielczości minimum 1920 x 1080 px | Tak/Podać |  |
|  | Cyfrowe, minimum 9 strefowe sterowanie kompensacją wzmocnienia sygnału ultradźwiękowego w czasie oraz minimum 9 strefowa horyzontalna kompensacja wzmocnienia sygnału. Ustawienie dostępne z poziomu panelu dotykowego z możliwością zapamiętywania minimum 5 ustawień. | Tak/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD NVME na system i bazę danych o pojemności minimum 500 GB z możliwością rozbudowy do pojemności 1TB. Minimalne parametry prędkości odczytu / zapisu: 2000MB/s | Tak/Podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) minimum 1-22 MHz | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji (np print/send/save) pod jednym z dwóch wybranych klawiszy funkcyjnych z możliwością wybrania docelowej drukarki oraz docelowego miejsca wysyłki - możliwe do skonfigurowania inne parametry dla każdego z przycisków (np. Dwie różne drukarki) | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość skonfigurowania min jednego przycisku do automatycznego wysłania w czasie rzeczywistym wykonanego zdjęcia lub filmu na dysk sieciowy lub komputer. | Tak |  |
|  | Wymagane parametry obrazowania oraz funkcje: |
|  | Technologia obrazowania wieloczęstotliwościowego wykorzystująca sposób obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie | Tak |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu diagnostycznego na cały ekran dla trybów 2D, CW, PD oraz CD tak, aby obraz ten wypełniał więcej niż 80% powierzchni ekranu. Możliwość wykonywania pomiarów przy uruchomionej opcji powiększenia obrazu | Tak |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D - M-Mode - M-Mode Anatomiczny - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny i HPRF - Doppler kolorowy - Doppler ciągły CW - Tkankowy Doppler kolorowy TDI | Tak |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - B + M - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | Tak/Podać |  |
|  | Oprogramowanie podnoszące jakość oraz kontrastowość obrazu, poprawiające widoczność drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładnej wizualizacji włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Dostępny na głowicach convex oraz linia | Tak |  |
|  | Funkcja obrazowania wykorzystująca pełne spektrum częstotliwości pracy przetwornika ultradźwiękowego. Jednoczesna emisja i odbieranie sygnałów o niskiej, średniej i wysokiej częstotliwości poprawiająca wizualizację zacienionych struktur. Funkcja może być włączana i wyłączana za pomocą jednego przycisku. Rozwiązanie, podobne do technologii HDR w aparatach fotograficznych, pozwalające na lepsze zobrazowanie zacienionych obszarów, np. Mózgowia czy jamy brzusznej płodu w późnym okresie ciąży | Tak |  |
|  | Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami, z możliwością dostosowania skali do przedmiotu badania | Tak |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 - 25,0 mm | Tak/Podać |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min +/-80° | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min +/-80° | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min +/-30° | Tak/Podać |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min 1,05 – 35 KHz | Tak/Podać |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego dla zerowego kąta min +/- 14m/s | Tak/Podać |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 680 klatek/sek. | Tak/Podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min 4800 Hz | Tak/Podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania aparatu regulowana w zakresie min od 2 cm do 45 cm | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom, możliwość regulacji wzmocnienia obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min 29x | Tak |  |
|  | System ultrasonograficzny wykorzystujący sztuczną inteligencję do ciągłego doskonalenia algorytmów automatycznego obrysowywania struktur anatomicznych, uwzględniając indywidualne wzorce pracy użytkownika. | Tak |  |
|  | Automatyczne dopasowanie obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. optymalizacja wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku. | Tak/Podać |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound”. Ultradźwięki wysyłane pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min 7 kątów i 6 ustawień | Tak/Podać |  |
|  | Funkcja przestrzennej wizualizacji toru biopsyjnego z możliwością dostosowania kąta, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji | Tak |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pomiarami do badań min: brzusznych, ginekologicznych, mięśniowo szkieletowych, położniczych, pediatrycznych, małych narządów w tym piersi, transkranialnych, urologicznych, naczyniowych, kardiologicznych. Wszystkie wymienione typy badań dostępne bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. | Tak/Podać |  |
|  | Automatyczne pomiary płodu min BPD, HC, AC, FL, NT, AFI, HUM, CRL, VP | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość stworzenia własnej formuły obliczeniowej | Tak |  |
|  | Lupa pomiarowa powiększająca kursor pomiarowy na osobnym obrazie (wyświetlanym jednocześnie z obrazem emitowanym przez głowicę) | Tak |  |
|  | Pamięć dynamiczna cine min 85 000 obrazów | Tak/Podać |  |
|  | Menu systemu dostępne minimum w języku polskim, angielskim, niemieckim, | Tak/Podać |  |
|  | Fabrycznie wbudowane zasilanie bateryjne o pojemności min 13000 mAh umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min 40min | Tak/Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi z wyszukiwarką fraz dostępna po wciśnięciu przycisku na klawiaturze. Instrukcja w językach minimum: polskim, angielskim, niemieckim. Instrukcja multimedialna z grafikami oraz filmami instruktażowymi. | Tak/Podać |  |
|  | Przycisk nożny do obsługi aparatu bez użycia rąk z możliwością zaprogramowania wykonywanych funkcji | Tak |  |
|  | Moduł elastografii akustycznej ShearWave umożliwiający ilościową ocenę sztywności tkanek poprzez analizę prędkości fal poprzecznych. System oferuje możliwość dostosowania obszaru badania oraz prezentuje wyniki w postaci kolorowej mapy elastyczności oraz współczynnika RMI (Reliable Measurement Index) w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie. Moduł jest kompatybilny z głowicami konweksowymi oraz liniowymi, a wyniki pomiarów mogą być wyrażone zarówno w kilopaskalach (kPa), jak i metrach na sekundę (m/s). Wyniki wyświetlane na profilu z zaznaczeniem linii mediany, 25 percentyla i 75 percentyla Możliwość automatycznego i półautomatycznego edytowania profilu, odcinając wartości mające wartość IQR/Med wyższą lub równą 30%. Możliwość regulacji pola powierzchni bramki mapowania sztywności tkanki w zakresie 1,4-14cm2. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie do ilościowej oceny stłuszczenia wątroby na podstawie analizy tłumienia i rozproszenia wstecznych fal ultradźwiękowych. Na jednym skanie możliwość analizy tych dwóch wartości, naprzemiennie przechodząc między nimi używając jednego klawisza bądź na panelu dotykowym. Wyniki dostępne w formie szczegółowego raportu, z określeniem % wartości stłuszczenia. Jednostki pomiarowe do wyboru: dB/cm/MHz lub dB/m. Aparat ma wyliczać % frakcji tłuszczowej wątroby odpowiadającej I, II I II stopniowi stłuszczenia wątroby. | Tak |  |
|  | Wymagane parametry archiwizacji: |
|  | Videoprinter czarno biały do zdjęć i raportów w formacie A6 | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dowolnej drukarki formatu A4, wspieranej przez system operacyjny Windows 11 | Tak |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak |  |
|  | Otwarty moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist. Wsparcie dla kodowania znaków: - ISO_IR 192 - ISO_IR 144 - ISO_IR 100 - ISO_2022_IR 87 - ISO_2022_IR 149 - GB18030 | Tak |  |
|  | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów | Tak |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive | Tak |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |
|  | Możliwość wysyłania zdjęć, filmów oraz raportów z badań bezpośrednio na dysk sieciowy lub komputer. | Tak |  |
|  | Wymagane Funkcje: |
|  | Quasi-trójwymiarowa wizualizacja przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inne niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska - dostępna na zaoferowanej głowicy convex oraz liniowej | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wyliczania procentu unaczynienia w zaznaczonym obszarze obrazu (obszar możliwy do kalkulacji min. 50cm2) | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość współpracy z urządzeniem do termo ablacji z uwidocznieniem parametrów na ekranie aparatu USG | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z analizą i przedstawieniem wyniku z podziałem na ryzyko dla grup wiekowych. | Tak |  |
|  | Oprogramoiwanie służące do wykonywania w sposób w pełni automatyczny pomiarów mięśnia sercowego w trybach 2D/ M-mode / PW/ CW oraz Dopplera tkankowego z użyciem EKG lub bez zapisu EKG, automatycznie wykrywającego fazę skurczu oraz rozkurczu. Oprogramowanie te ma w sposób automatyczny wykrywać przekrój anatomiczny serca i wybierać właściwy pomiar dla danego trybu pracy. Pomiary minimum: tryb B (LAX): IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, RVIDd, Ao Diam, LA Diam; (A4C / A2C): LA Volume, LV Volume wraz z wyliczeniem frakcji wyrzutowej, dla trybu M: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs; Ao Diam, LA Diam; dla trybów Dopplerowskich (CW/PW): RVOT, LVOT, MV, MR, AV, AR, PV, PR, dla Dopplera tkankowego E’, A’, S’. | Tak/Podać |  |
|  | Oprogramowanie do śledzenia ruchu ściany (śledzenie plamek tzw. Speckle-tracking, Wall Motion Tracking lub podobne) umożliwiające analizę ilościową Strain i Strain Rate. Funkacja dostępna dla lewej komory, prawej komory oraz lewego przedsionka serca. Zastosowanie funkcji możliwe z sygnałem EKG oraz bez sygnału EKG. | Tak |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji A2C oraz A4C, automatyczne rozpoznanie projekcji i wyznaczenie objętości LV dla skurczu i rozkurczu za pomocą jednego kliknięcia. Analiza możliwa z sygnałem EKG oraz bez sygnału EKG | Tak |  |
|  | Wymagane Głowice: |
|  | Głowica sektorowa przezklatkowa wykonana w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy 1-5 MHz Liczba elementów 80 Kąt skanowania 90 stopni | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 2-14 MHz Liczba elementów 256 Pole skanowania 50 mm Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości Przystawka biopsyjna Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji Możliwość pracy z elastografią typu SWE Możliwość wykonania Freehand 3D | Tak |  |
|  | Głowica Convex wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 1-7 MHz Liczba elementów 192 Głębokość penetracji do 55 cm Kąt skanowania min 90 stopni Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości Przystawka biopsyjna Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS Możliwość wykonania Freehand 3D Możliwość pracy z elastografią typu SWE | Tak |  |
|  | Możliwości rozbudowy: |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję informującą o postępie porodu dzięki automatycznemu pomiarowi Aop (kąt progresji) i kierunku głowy płodu. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia kształtu szyjki macicy. Automatyczne wyodrębnienie linii środkowej i grubości endometrium z płaszczyzny koronalnej w obrazowaniu 3D. Identyfikacja wad rozwojowych macicy zgodnie z wytycznymi ESHRE/ESGE lub ASRM | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o w pełni automatyczne (jednoprzyciskowe) narzędzie służące do detekcji macicy i określenia jej kształtu w trybie 2D wraz z automatycznymi pomiarami min. grubość endometrium (wraz z detekcją obecności płynu), długości/wysokości/szerokość macicy wraz z podaniem objętości (w projekcjach strzałkowej i poprzecznej, wyznaczeniem Asymetrii ściany przedniej do tylnej (A/P). Możliwość edytowania zmiennych: obecność płynu, zgięcie i pochylenie macicy, echogeniczność, faza menstruacyjna. Możliwość dostosowania zakresu prawidłowych wartości grubości endometrium w różnych okresach cyklu menstruacyjnego. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zautomatyzowane oprogramowanie do obliczenia indeksu wątrobowo-nerkowego, które na podstawie analizy obrazu ultrasonograficznego automatycznie porównuje echogeniczność miąższu wątroby z korą nerki. System samodzielnie umieszcza markery pomiarowe w odpowiednich strukturach anatomicznych, umożliwiając ocenę stopnia stłuszczenia wątroby na podstawie wyświetlanej wartości HRI. Możliwość dostosowania rozmiaru markerów pomiarowych do rozmiaru narządu. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowane rozwiązanie do badań ultrasonograficznych z kontrastem, zoptymalizowane dla niskiego indeksu mechanicznego z zaawansowanymi narzędziami do analizy obrazu. CEUS | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję fuzji obrazów w czasie rzeczywistym, umożliwiająca nakładanie danych uzyskanych z tomografii komputerowej (CT) i rezonansu magnetycznego (MR) na obraz ultrasonograficzny w trybie B-mode. System zapewnia synchronizację płaszczyzn obrazowania oraz możliwość zastosowania na różnych typach sond, w tym konweksowych, endokawitarnych i liniowych | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zawansowane oprogramowanie działające bez konieczności połączenia z internetem, licencją wieczystą (nie model subskrypcyjny) do badania piersi w trybie B-Mode, wykorzystujące sztuczną inteligencję, dające możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem zmian nowotworowych i pomiarem wielkości oraz głębokości położenia zmiany. Narzędzie daje możliwość klasyfikacji nowotworowej ze skalą BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi, na którym jest minimum: graficzne położenie zmiany, zdjęcie zmiany, wymiary zmiany, prawdopodobieństwo łagodności/złośliwości, wartość w jednej z dostępnych skali, oznaczenie kształtu, granic zmiany, obecności zwapnień i unaczynienia – z możliwością ręcznej zmiany klasyfikacji wybranego czynnika. Dostępne 2 metody klasyfikacji piersi BI-RADS 2003/ BI-RADS 2013 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające przewidywanie przedwczesnego porodu wykorzystujący elstografię z głowicy endowaginalnej oraz Elasticity Contrast Index. Funkcja przedstawiająca współczynnik odkształcenia pomiędzy ujściem wewnętrznym i zewnętrznym szyjki macicy, wykorzystując wibracje powodowane przez naturalne ruchy wewnętrzne. Oprogramowanie wykorzystujące do 50 obrazów elastograficznych zebranych poniżej 4 sekund. Po zakończeniu pomiarów wyniki zostają automatycznie wprowadzone do raportu | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiary Z-score dla płodu oraz neonantologii | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o funkcję do półautomatycznego pomiaru objętości kości ramienia lub uda z 3 punktów | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające strumieniowe i sieciowe przesyłanie obrazów diagnostycznych w czasie rzeczywistym wraz z dźwiękiem oraz obrazem z kamery na komputery, tablety znajdujące się w innych placówkach (w dowolnym miejscu na świecie) w celu współpracy/konsultacji online. Oprogramowanie umożliwia zdalne wykonywanie pomiarów oraz zmianę parametrów obrazowania ultrasonografu. | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o moduł umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie wskazanych obrazów na telefony i tablety za pomocą sieci WIFI z wykorzystaniem kodu QR wyświetlanego na ekranie aparatu. | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o zaawansowane oprogramowania działające bez konieczności połączenia z internetem, licencją wieczystą (nie model subskrypcyjny) do badania tarczycy w trybie B-Mode, wykorzystujące sztuczną inteligencję, dającą możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych i pomiarem wielkości oraz głębokości położenia zmiany. Narzędzie daje możliwość klasyfikacji nowotworowej ze skalą TI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania tarczycy, , na którym jest minimum: graficzne położenie zmiany, zdjęcie zmiany, wymiary zmiany, prawdopodobieństwo łagodności/złośliwości, wartość w jednej z dostępnych skali, oznaczenie granic i kształtu zmiany, obecności zwapnień i unaczynienia – z możliwością ręcznej zmiany klasyfikacji wybranego czynnika. Minimum 3 metody klasyfikacji tarczyc K-TIRADS, ATA, EU-TIRADS | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne badanie według IOTA ADNEX. Raport wyświetlający ryzyko bazowe i ryzyko pacjenta w formie kolorowego grafu, grafu liniowego i procentowych wartości estymujący prawdopodobieństwo złośliwości guza przydatków jako łagodny, graniczny, stopnia I, stopnia II-IV i wtórnych przerzutów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na nagrywanie w czasie rzeczywistym przebiegu całego badania na dysk zewnętrzny np. PenDrive | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalającą na wykonanie szerokokątnego skanu (obrazowania panoramicznego) przy użyciu co najmniej głowic konweksowej i liniowej, z możliwością dokonywania pomiarów na uzyskanych obrazach | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii uciskowej (strain elastography) umożliwiający w czasie rzeczywistym wizualizację względnej sztywności tkanek z możliwością dostosowania skali do preferencji użytkownika. Zaawansowane funkcje obejmują: wskaźnik optymalnego nacisku głowicy, pomiar odległości i powierzchni oraz oprogramowanie do porównywania elastyczności co najmniej dwóch obszarów, w tym obliczenie stosunku strain (strain ratio). | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznej identyfikacji i śledzenia w czasie rzeczywistym kluczowych struktur anatomicznych, takich jak nerwy, kości, mięśnie i naczynia krwionośne. System zapewnia wizualizację każdej struktury za pomocą unikalnego koloru, umożliwiając precyzyjną analizę i interpretację obrazów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję bazująca na zaawansowanych algorytmach przetwarzania obrazu, poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej w czasie rzeczywistym dla precyzyjnego określenia położenia igły w przestrzeni podczas procedury wkłucia. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję AI do automatycznego wykrywania i śledzenia zmian w piersiach w czasie rzeczywistym. System po rozpoznaniu podejrzanej struktury samoistnie zaznacza ją na ekranie i zaznacza kolorową bramka oraz śledzi w czasie rzeczywistym sugerując operatorowi obszar wymagający szczególnej uwagi. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do renderingu trójwymiarowego w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice: |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica Liniowa, Zakres częstotliwości pracy 2-12MHz Liczba elementów 192 Pole skanowania 44 Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość wykonania Freehand 3D | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica Liniowa śródoperacyjna typu „hokey” Zakres częstotliwości 3-22MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość wykonania Freehand 3D | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica microconvex, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-12 MHz Liczba elementów 128 Kąt skanowania 91 stopni Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-22MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość wykonania Freehand 3D | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica Liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 4-18 MHz Liczba elementów 288 Pole skanowania max 39 mm Obrazowanie harmoniczne min 5 częstotliwości Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość wykonania Freehand 3D | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica kardiologiczna pediatryczna, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-8 MHz Liczba elementów min 96 Kąt skanowania min 90° | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica kardiologiczna neonatologiczna, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 4-12 MHz Liczba elementów min 96 Kąt skanowania min 90° | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica Convex Volumetryczny, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 1-8 MHz Liczba elementów 192 Kąt skanowania 70 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica Liniowa typu hockey Zakres częstotliwości pracy 3-22 MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 30 mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość wykonania Freehand 3D | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica rektalna Zakres częstotliwości pracy 2-11 MHz Liczba elementów 192 Kąt skanowania min 200 stopni Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Dostawa – 7 tygodni (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  |
|  | Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |

| Nazwa towaru - asortyment |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG z trzema głowicami i przystawką biopsyjną | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

| RAZEM | xxx | xxx | xxxxx |  | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy