załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3

Aparat echokardiograficzny z oprogramowaniem do obróbki badań echokardiograficznych – 1 szt.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | Tak/Podać |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Echokardiograf umożliwiający pracę w częstotliwościach min. 1,5 – 18,0 MH | TAK/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony w monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD, o minimalnej przekątnej min 22’’, oraz o minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli | TAK/Podać |  |
|  | Aparat posiadający regulację głębokości pola obrazowania w zakresie minimum 2,0 - 48,0 cm | TAK/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony we wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem o przekątnej minimum 15 cali | TAK/Podać |  |
|  | Aparat z ciągłym, dynamicznym ogniskowaniem wiązki odbieranej umożliwiający powiększenie obrazu minimum 8x w stosunku do jego rzeczywistej wielkości | TAK/Podać |  |
|  | Aparat z możliwością podnoszenia, obniżania i obrotu klawiatury wraz z monitorem | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony we wbudowany dysk twardy typu SSD o pojemności minimum 1 TB umożliwiający archiwizację raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych | TAK/Podać |  |
|  | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D minimum 2000 obrazów | TAK/Podać |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler minimum 2000 obrazów | TAK/Podać |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w prezentacji dopplera spektralnego minimum 300 sekund | TAK/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony we wbudowany napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania w formacie minimum: jpeg, avi lub mpeg, DICOM | TAK/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony w videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w Interface DICOM | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne pozwalające na pracę aparatu przy zaniku zasilania – min. 40 min. | TAK,/Podać |  |
|  | Tryby obrazowania |
|  | Tryb 2D z możliwością podziału ekranu na minimum 2 niezależne obrazy. Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK/Podać |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Tryb 2D+M, M-mode | TAK |  |
|  | Uzyskania prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na zapisanych pętlach obrazowych w trybie 2D w archiwum aparatu | TAK |  |
|  | M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego, Strain, Strain Rate | TAK |  |
|  | Kolor M-mode | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D): - automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem - automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem - regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum - regulacja zakresu korekcji kąta minimum +/- 85° - regulacja wielkości bramki minimum 1 - 15 mm | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) - sterowalny pod kontrolą obrazu 2D - możliwość pomiaru prędkość przy zerowym kącie minimum 12 m/s | TAK |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI) | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3/4D | TAK |  |
|  | Oprogramowania do cieniowania oraz iluminacji kolorów w relacji do głębokości na głowicach 3/4D | TAK |  |
|  | W pełni zintegrowany półautomatyczny pakiet do kwantyfikacji prawej komory w obrazowaniu 3/4D | TAK |  |
|  | W pełni zintegrowany półautomatyczny pakiet do kwantyfikacji lewego serca w obrazowaniu 3/4D | TAK |  |
|  | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) | TAK |  |
|  | Obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie | TAK |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla lewej komory bazujące na technologii śledzenia plamki („speckle tracking”) | TAK |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla prawej komory | TAK |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla lewego przedsionka | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wyznaczenia parametru pracy i jego pochodnych (krzywa zależności odkształcenie- ciśnienie, indeks pracy, efektywność pracy dla lewej komory serca i jej pochodne | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do Stress echo | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | TAK |  |
|  | Automatyczne pomiary w prezentacji 2D oraz w dopplerze spektralnym | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa 2D – 1 sztuka |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min 1,5 – 4,5 MHz | TAK/Podać |  |
|  | Ilość kryształów/elementów tworzących obraz min 230 | TAK/Podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min 30 cm | TAK/Podać |  |
|  | Kąt pola obrazowania min 110º | TAK/Podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-dopplera (triplex) | TAK |  |
|  | Głowica liniowa – 1 sztuka |
|  | Głowica liniowa 2D, szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział minimum 3,0 – 10,0 MHz | TAK/Podać |  |
|  | Ilość kryształów/elementów tworzących obraz minimum 192 | TAK/Podać |  |
|  | Szerokość obrazowania 45mm+/-5% | TAK/Podać |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa przezklatkowa 3/4D – 1 sztuka |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 – 4,5MHz. | TAK/Podać |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 5000 | TAK/Podać |  |
|  | Kąt obrazowania min 90° | TAK/Podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-dopplera (triplex) | TAK |  |
|  | Głowica przezprzełykowa 3/4D – 1 sztuka |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 3,0 – 7,0 MHz. | TAK/Podać |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 2400 | TAK/Podać |  |
|  | Kąt obrazowania min 90° | TAK/Podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | TAK |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Dostawa – 7 tygodni (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  |
|  | Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |

| Nazwa towaru - asortyment |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat echokardiograficzny z oprogramowaniem do obróbki badań echokardiograficznych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

| RAZEM | xxx | xxx | xxxxx |  | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy