załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4

Aparat echokardiograficzny w wersji kompaktowej – 1 szt.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | Tak/Podać |  |
|  | KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |
|  | System w pełni cyfrowy, kompaktowy o konstrukcji laptopa i wadze max. 11 kg | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość wyjęcia systemu USG z podstawy jezdnej (bez użycia narzędzi) i używania go jako aparat przenośny wyposażony w min. 1 port głowicy | Tak/Podać |  |
|  | Aparat wyposażony w wózek transportowy z portami umożliwiającymi jednoczesne podłączenie min. 4 głowic | Tak/Podać |  |
|  | Wózek transportowy do oferowanego aparatu wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą oraz: z regulacją góra/dół, wieszakami na głowice, klawiaturą alfanumeryczną | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 4 600 000 | Tak/Podać |  |
|  | Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu min. 15” i o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli | Tak/Podać |  |
|  | Panel dotykowy o przekątnej min. 10”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet | Tak/Podać |  |
|  | Panel dotykowy z możliwością regulacji kąta położenia względem pulpitu od 0 do 60 stopni | Tak |  |
|  | Panel (touchpad) zastępujący manipulator kulowy z trzema „programowalnymi” przyciskami gładzika | Tak |  |
|  | Min. 8 cyfrowych regulatorów wzmocnienia głębokościowego (TGC) | Tak/Podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz wysuwana z wózka transportowego | Tak |  |
|  | Praca na baterii fabrycznie zainstalowanej/wbudowanej w aparat/wózek do aparatu min. 115 minut. Wyklucza się UPS lub inne niefabrycznie zainstalowane urządzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rączka/uchwyt do przenoszenia aparatu bez torby | Tak |  |
|  | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych min. 2D, 2D/CD, 2D/CD/PW | Tak/Podać |  |
|  | Tryb pełnoekranowy, gdzie obraz diagnostyczny wypełnia więcej niż 80 % powierzchni monitora | Tak |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis Dopplera Spektralnego min. 45 sekund | Tak/Podać |  |
|  | Dynamika aparatu min. 300 dB | Tak/Podać |  |
| 23. | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | Tak/Podać |  |
| 24. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1,0 do 20,0 MHz | Tak/Podać |  |
| 25. | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Tak |  |
| 26. | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np. możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala | Tak |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU | Tak |  |
| 27. | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm | Tak/Podać |  |
| 28. | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 29. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | Tak |  |
| 30. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosząca maksymalnie min. 1900 Hz | Tak/Podać |  |
| 31. | Doppler pulsacyjny (PWD), Doppler (CWD) Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) | Tak |  |
| 32. | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s | Tak/Podać |  |
| 33. | Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie CD min. 220 obrazów/s | Tak/Podać |  |
| 34. | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
| 35. | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicach sektorowych z maksymalną prędkością min. 19 m/s mierzoną przy 0 kącie korekcji | Tak/Podać |  |
| 36. | Doppler pulsacyjny (PWD) - rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9 m/s do 0 oraz od 0 do +9 m/s, Korekcja kąta bramki PWD min. +/- 80° | Tak/Podać |  |
| 37. | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | Tak |  |
| 38. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 1 mm - 20,0 mm | Tak/Podać |  |
| 39. | Doppler Tkankowy Kolorowy oraz Spektralny obrazujący z wysokim trybem odświeżania (frame rate) min. 240 Hz | Tak/Podać |  |
| 40. | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | Tak |  |
| 41. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | Tak |  |
| 42. | Anatomiczny M-mode | Tak |  |
| 43. | Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań: - jamy brzusznej - naczyń ( TCD ) - małych narządów - układu mięśniowo-szkieletowego - kardiologicznych osób dorosłych | Tak |  |
| 44. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. 16x | Tak/Podać |  |
| 45. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak/Podać |  |
| 46. | Opcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak/Podać |  |
| 47. | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | Tak/Podać |  |
| 48. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D | Tak/Podać |  |
| 49. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI, RI, HR) | Tak/Podać |  |
| 50. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | Tak |  |
| 51. | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak/Podać |  |
| 52. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  |
| 53. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Tak |  |
| 54. | Konfigurowana opcja umożliwiająca zabezpieczenie systemu hasłem zapewniającym ochronę danych pacjentów. | Tak |  |
|  | GŁOWICE: | Tak |  |
| 55. | Głowica convex - Zakres częstotliwości obrazowania min. 1.0 – 5.0 MHz. (±1 MHz) - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Obrazowanie harmoniczne - Liczba elementów min. 300 - Kąt obrazowania w trybie B minimum 70º - Szerokość płaszczyzny obrazowania min 63 mm | Tak/Podać |  |
| 56. | Głowica sektorowa - Zakres częstotliwości obrazowania min. 1.0 – 5 MHz. (±1 MHz) - Obrazowanie harmoniczne - Liczba elementów min. 78 - Kąt obrazowania w trybie B minimum 85º | Tak/Podać |  |
| 57. | Głowica liniowa - Zakres częstotliwości obrazowania min. 2.0 – 12.0 MHz. (±1 MHz) - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Obrazowanie harmoniczne - Liczba elementów min. 300 - Szerokość płaszczyzny obrazowania max 39 mm | Tak/Podać |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | Tak |  |
| 58. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye min. 17 segmentów. Automatyczne rozpoznawanie projekcji dwu, trzy i czterojamowej bez konieczności ręcznego wskazywania projekcji i punktów obrysu. | Tak |  |
| 59. | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę: Głowica przezprzełykowa TEE matrycowa w technologii Single Crystal lub analogicznej o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 7.0 MHz - Liczba elementów min. 2400 - Kąt pola widzenia głowicy ≥90° | Tak/Podać |  |
| 60. | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę sektorową pediatryczną o zakresie częstotliwości min. 3 – 8 MHz - Kąt pola widzenia głowicy min. 88° - Liczba elementów min. 95 | Tak/Podać |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Dostawa – 7 tygodni (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  |
|  | Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |

| Nazwa towaru - asortyment |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat echokardiograficzny w wersji kompaktowej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  | xxx |  | xxx |  |  | xxx |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy