załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Modyfikacja z dnia 16.02.2026

Opis przedmiotu zamówienia

|  | Łóżko szpitalne elektryczne z materacem | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. Systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. | TAK |  |
| 2 | Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52 | TAK |  |
| 3 | Nieruchomy szczyt górny | TAK |  |
| 4 | Długość łóżka 235 cm z możliwością skracania do 224 cm i wydłużania do 247cm | TAK |  |
| 7 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów 250kg | TAK |  |
| 8 | Leże łóżka 4 segmentowe, wypełnione lekkimi panelami z tworzywa. Wyjmowane panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji | TAK |  |
| 9 | Liczba ruchomych segmentów łóżka - 3 | TAK |  |
| 10 | Możliwość 3 stopniowej regulacji długości leża. Możliwość przedłużenia leża o 23 cm | TAK |  |
| 11 | Centralny hamulec w formie dźwigni zlokalizowanej przy każdym z kół, zarówno do strony nóg jak i głowy pacjenta | TAK |  |
| 12 | Łóżko wyposażone w panel uzupełniający leże po jego wydłużeniu. Przy krótkiej pozycji leża panel umieszczony na leżu łóżka bez wpływu ułożenie materaca. | TAK |  |
| 13 | Pojedyncze koła o średnicy 125 mm | TAK |  |
| 14 | Koło sterujące umieszczone od strony głowy pacjenta | TAK |  |
| 15 | Leże wypełnione zakrzywionymi płytami tworzywowymi wspomagającymi prawidłowe utrzymanie materaca niwelując ryzyko przypadkowego zakleszczenia | TAK |  |
| 16 | Regulacja elektryczna wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125 mm w zakresie 34-78 cm | TAK |  |
| 17 | Szerokość zewnętrzna łóżka 103 cm | TAK |  |
| 18 | Szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z akcentem kolorystycznym do wyboru | TAK |  |
| 19 | Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdujący się przy nogach łóżka - wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, wskaźnik baterii, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja krzesła, przechyły Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, przycisk CPR, przycisk blokowania funkcji | TAK |  |
| 20 | Możliwa opcja sterowania podstawowymi funkcjami łóżka pilotem dla pacjenta, w tym regulacją wysokości | TAK |  |
| 21 | Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża da opuszczającego łóżko pacjenta równą 34 cm | TAK |  |
| 22 | Regulacja elektryczna segmentu pleców 0-62⁰ | TAK |  |
| 23 | Regulacja elektryczna części nożnej (segmentu uda i podudzia) 0-36⁰ | TAK |  |
| 24 | Regulacja elektryczna segmentu uda 0-20⁰ | TAK |  |
| 25 | Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn | TAK |  |
| 26 | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga 12⁰ | TAK |  |
| 27 | Elektrycznie regulowana pozycja anty-Trendelenburga 12⁰ | TAK |  |
| 28 | Funkcja autoregresji segmentów pleców i uda zapobiegająca powstawaniu odleżyn | TAK |  |
| 29 | Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji ratunkowej CPR) | TAK |  |
| 30 | Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego uzyskiwana jednym przyciskiem | TAK |  |
| 31 | Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku na panelu sterującym. Po wciśnięciu przycisku łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów do osiągnięcia pozycji reanimacyjnej. | TAK |  |
| 32 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i dla funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 33 | Łóżko wyposażone w system elektronicznej kontroli kąta nachylenia segmentu pleców 30⁰. Działanie systemu polega na chwilowym zatrzymaniu unoszenia segmentu pleców, po uzyskaniu 30⁰ nachylenia. | TAK |  |
| 34 | Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna także przy opuszczonych barierkach w kolorze wyraźnie odróżniającym się od innych funkcji łóżka | TAK |  |
| 35 | Segment oparcia wyposażony w sprężynę gazową która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół tak by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta | TAK |  |
| 36 | Funkcja autokontur - równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg celem uzyskania komfortowej pozycji pacjenta | TAK |  |
| 37 | Funkcja biokontur - równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg celem uzyskania komfortowej pozycji pacjenta | TAK |  |
| 38 | W każdym rogu łóżka – koło odbojowe | TAK |  |
| 39 | Barierki boczne metalowe 3/4 składane wzdłuż ramy leża (zgodne z normą 60601-2-52) | TAK |  |
| 40 | Rama łóżka wyposażona w wizualne wskaźniki kąta nachylanie segmentu oparcia | TAK |  |
| 41 | Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia oraz dwa gniazda od strony nóg. Możliwość zainstalowania różnych akcesoriów (np. rama ortopedyczna, wieszaki kroplówek, uchwyty pacjenta | TAK |  |
| 42 | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |
| 43 | Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku (nie dotyczy oświetlenia pod łóżkiem jeśli występuje). Zasilanie wyposażone w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie naładowania baterii oraz informujący o korzystaniu z akumulatorowego zasilania | TAK |  |
| 44 | Łóżko wyposażone w wysięgnik z pasem i uchwytem do rąk ułatwiający podnoszenie pacjenta. | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
| 45 | Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, redukujący ucisk, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2, o grubości min 15 cm | TAK |  |
| 46 | Wymiary materaca dopasowane do wymiarów leża 200 x 90 cm +/- 3 cm | TAK |  |
| 47 | Materac dostosowany dla pacjentów o wadze do 120 kg | TAK |  |
| 48 | Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych | TAK |  |
| 49 | Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) | TAK |  |
| 50 | Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca. | TAK |  |
| 51 | Pokrowiec dwukierunkowo rozciągliwy | TAK |  |
| 52 | Materac „oddychający”, tj. paroprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze | TAK |  |
| 53 | Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca | TAK |  |
| 54 | Materiał pokryty powłoką o właściwościach przeciwbakteryjnych, bakteriostatycznych i grzybostatycznych | TAK |  |
| 55 | Materac bezpośrednio kładziony na ramę łóżka | TAK |  |
| 56 | Materac rotowany dwu-kierunkowo zwiększający „żywotność” materaca | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 90. | Szkolenie z obsługi sprzętu dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | TAK |  |
| 91. | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | TAK |  |
| 92. | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe. Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy - 0 pkt 25 - 36 miesiące - 10 pkt >36 miesięcy - 20 pkt | 24 miesięcy - 0 pkt 25 - 36 miesiące - 10 pkt >36 miesięcy - 20 pkt TAK/Podać podać dokładnie ILE |  |
| 93. | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | TAK |  |
| 94. | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 48 godziny. Czas skutecznej naprawy sprzętu do 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 95. | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | TAK |  |
| 97. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
| 98. | Bezpłatny przegląd gwarancyjny na miesiąc przed końcem gwarancji | TAK |  |
| 99. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK/Podać |  |
| 100. | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie). Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | TAK |  |
| 101. | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | TAK |  |
| 102. | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | TAK |  |
| 103. | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |

Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, paszport techniczny (dostarczone wraz z urządzeniem)

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łóżka rehabilitacyjne | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

…………………………….

Podpis Wykonawcy