Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Zadanie nr 3

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. I.; Aparat KTG; szt.; 3. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/Podać |  |
|  | Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej z monitoringiem matki 3 szt. |  |  |
|  | Aparat służący do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu oraz parametrów życiowych matki. Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna. Pomiar parametrów życiowych matki: NIBP, SpO2, EKG, HR/PR | Tak |  |
|  | Aparat służący do monitorowania zarówno ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Weryfikacja nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt oraz weryfikacja nakładających się sygnałów tętna płodu i tętna matki | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w Inteligentny algorytm, który rozwiązuje problem podwajania i zmniejszania tętna. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję inwazyjnego monitorowania bezpośredniego (DECG) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ruchów płodu za pomocą znacznika | Tak |  |
|  | Możliwe monitorowanie ruchów płodu automatycznie | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej. | Tak |  |
|  | Zapis tętna matki z głowicy TOCO (MHR) | Tak |  |
|  | Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obliczanie zmienności długoterminowej LTV [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów. | Tak |  |
|  | Kompaktowa obudowa aparatu, waga ≤8.0 kg, możliwość zamocowania aparatu na ścianie oraz na wózku jezdnym, możliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie | Tak |  |
|  | Obsługa aparatu za pomocą ekranu dotykowego | Tak/Podać |  |
|  | Ekran składany z możliwością regulacji pochylenia ekranu min 0-60 [stopni] | Tak/Podać |  |
|  | Dotykowy Ekran LCD kolorowy o przekątnej powyżej 15 cali, rozdzielczość ekranu nim. 1920 x 1080 [px], możliwość regulacji jasności monitora, Interfejs w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany trybu prezentacji danych min. 3 tryby | Tak/Podać |  |
|  | Wyświetlanie na kolorowym, dotykowym ekranie jednocześnie trendów (FHR, TOCO, SpO2, MECG, MHR) oraz wartości numerycznych (FHR, TOCO, SpO2, MHR). | Tak |  |
|  | Wskaźnik jakości sygnału, stanu naładowania baterii (w przypadku korzystania z zasilania bateryjnego) | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości podstawowej TOCO (5,10, 15, 20 jednostek) | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm]. | Tak |  |
|  | Wyświetlany zakres sygnału TOCO 0-100 [%] | Tak |  |
|  | Głowice Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe, stopień ochrony IP68 | Tak/Podać |  |
|  | Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 [bpm] | Tak |  |
|  | Częstość powtarzania ≥2 kHz | Tak/Podać |  |
|  | Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 [MHz] | Tak |  |
|  | Natężenie emitowanej fali US ≤ 5 mW/cm2 | Tak/Podać |  |
|  | Głowice TOCO wodoodporne, stopień ochrony IP68 | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru TOCO 0 - 100 [%], Błąd nieliniowości głowicy TOCO ≤ 10 [%] | Tak/Podać |  |
|  | Automatyczne i manualne zerowanie TOCO | Tak |  |
|  | Jednakowe gniazda przetworników (głowic). Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | Tak |  |
|  | Wprowadzanie i wydruk notatek. Możliwość samodzielnej konfiguracji notatek. | Tak |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii | Tak/Podać |  |
|  | Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienia dolnego progu i górnego progu z krokiem 5 [bpm] | Tak |  |
|  | Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 [s] | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe. | Tak |  |
|  | Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawienia się alarmu wyświetlana na ekranie | Tak |  |
|  | Funkcja ciągłego monitorowania przez 24 godzin. Zapis w archiwum całego badania z możliwością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku na drukarce termicznej z szybką prędkością (min. 18,5 [mm / sek]) | Tak/Podać |  |
|  | Pamięć archiwum min. 5000h zapisów z możliwością zwiększenia pamięci poprzez zapis na urządzeniu przenośnym typu pendrive. Funkcja automatycznego wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzonego ID pacjenta lub nazwy | Tak/Podać |  |
|  | Możliwość zapisu badań na przenośnej pamięci typu pendrive | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna w rozdzielczości 200 dpi. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min], Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 18.5 mm/sek | Tak/Podać |  |
|  | W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 [min] | Tak/Podać |  |
|  | Kompatybilność drukarki z papierem o szerokości 150 oraz 152 [mm]. Wydruk na papierze typu składanka Z. Drukarka kompatybilna ze skalą FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm] | Tak |  |
|  | Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz Nazwa pacjenta, wiek ciążowy, trend FHR oraz TOCO, trend AFM lub znacznik AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2, Offset FHR3 | Tak |  |
|  | Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, gniazdo HDMI, złącze DB-15 | Tak |  |
|  | Współpraca z telemetrią płodową o zasięgu obu głowic cardio min. 100 metrów | Tak |  |
|  | Wbudowany Litowo-jonowy akumulator zapewniający ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez min. 2 godziny | Tak |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł Wi-fi | Tak |  |
|  | Wskaźniki na ekranie: Alarm, ładowanie akumulatora, zasilanie sieciowe | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu aparatu: 3 szt. papieru do drukarki termicznej o szerokości 150 [mm], 3x pas do KTG, żel, akumulator, głowica US - 2 szt., głowica TOCO 1 szt., mankiet i przewód NIBP - 1 szt., przewód EKG - 1 szt., czujnik SpO2 1 szt., czujnik TEMP 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek do aparatu z szufladami oraz blokadą kół. | Tak |  |
|  | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem nadzoru okołoporodowego | Tak |  |
|  | Podłączenie zakupywanych aparatów do posiadanego przez Zamawiającego systemem nadzoru okołoporodowego | Tak |  |
|  | Telemetria płodowa – 1 szt. |  |  |
|  | Przetworniki Cardio i Toco w postaci nadajników bez przewodów | Tak |  |
|  | 2-kolorowy wyświetlacz OLED | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | Tak |  |
|  | Antena wbudowana w stację roboczą | Tak |  |
|  | Swoboda ruchu dla pacjenta w trakcie monitoringu | Tak |  |
|  | Możliwość dokowania i ładowania głowic w dowolnym porcie | Tak |  |
|  | Ilość kryształów w przetwornikach radiowych US ≥ 12 | Tak |  |
|  | Zasięg przetworników ≥ 110 metrów. | Tak/Podać |  |
|  | Wodoodporność przetworników Cardio i Toco min. IPX8 | Tak/Podać |  |
|  | Wskaźnik zasięgu oraz stanu naładowania baterii. | Tak |  |
|  | Czas pracy przetworników Toco i Cardio przy w pełni naładowanych akumulatorach min. 17 godz. | Tak/Podać |  |
|  | Sonda Cardio o częstotliwości 1MHz | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu 2 bezprzewodowe głowice Cardio, 1 bezprzewodowa głowica Toco | Tak |  |
|  | Telemetria współpracująca z oferowanymi aparatami KTG | Tak |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi narzędzi dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta (załączyć do oferty kopię dokumentu oryginalnego wraz z tłumaczeniem na język polski, jeżeli dokument oryginalny został sporządzony w innym języku) | Tak |  |
|  | Oświadczenie o klasie wyrobu zgodnie z MDR | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta (załączyć do oferty kopię dokumentu oryginalnego wraz z tłumaczeniem na język polski, jeżeli dokument oryginalny został sporządzony w innym języku) | Tak |  |
|  | Zgłoszenie do EUDAMED Oświadczenie, że oferowany wyrób jest zarejestrowany w EUDAMED (SRN/UDI). Kopia zgłoszenia nie jest wymagana ale Oferent może ją załączyć. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE (załączyć do oferty kopię dokumentu oryginalnego wraz z tłumaczeniem na język polski, jeżeli dokument oryginalny został sporządzony w innym języku) |  |  |
|  | Oświadczenie o dopuszczeniu wyrobu do obrotu i używania na terenie RP | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa – 4 tygodnie (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak/Podać |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy