| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Fotel stomatologiczny | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana |  | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe: |  |  |  |  |
|  | Zasilanie AC 230V; 50HZ; poniżej 1000W | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników i rur ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym | Tak |  |  |
|  | Segment oparcia pleców, siedzisko, segment nożny pokryte tkaniną powlekaną, tapicerka – poszycie bezszwowa odporne na działanie środków dezynfekujących i promieni UV, | Tak |  |  |
|  | Tapicerka dopuszczona do stosowania w placówkach służby zdrowia, posiadająca atest higieniczny, odporna na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych | Tak |  |  |
|  | Podłokietniki oraz zagłówek wykonane ze specjalnych odlewów z pianki poliuretanowej | Tak |  |  |
|  | Podłokietniki odchylane z możliwością łatwego demontażu | Tak |  |  |
|  | Zagłówek unieruchamiający głowę pacjenta, znajdujący się w segmencie pleców. Zagłówek wykonany z dwóch odlewanych części z pianki poliuretanowej na stelażu ze stali nierdzewnej. Zagłówek regulowany w 3 płaszczyznach | Tak |  |  |
|  | W segmencie oparcia pleców oraz siedziska znajdują się listwy euro ze stali nierdzewnej do montażu dodatkowego wyposażenia i osprzętu | Tak |  |  |
|  | Podstawa fotela zabudowana osłoną z tworzywowa ABS łatwą do dezynfekcji i utrzymania czystości | Tak |  |  |
|  | Wysokość leżyska regulowana za pomocą kolumny elektrycznej obudowanej aluminiową osłoną łatwą do utrzymania w czystości, zapobiegającej przenikaniu cieczy i cząstek stałych o współczynniku IPX6 | Tak |  |  |
|  | 2 podwójne koła o średnicy ø100 mm w obudowie antystatycznej z przodu fotela z dźwigniami do centralnej blokady, 2 podwójne koła o średnicy ø125 mm w obudowie antystatycznej z tyłu fotela. Cały system jezdny z centralnym blokowaniem | Tak |  |  |
|  | Fotel regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego lub za pomocą pedału nożnego z wyraźnie oznaczonymi piktogramami | Tak |  |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie 0-80° | Tak, podać |  |  |
|  | Elektryczna regulacja podparcia nóg w zakresie 0-73° | Tak, opisać |  |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu siedziska w zakresie 0-18° | Tak, podać |  |  |
|  | Elektryczna regulacja do pozycji Trendelenburga w zakresie od 0 do -15° uzyskiwana za pomocą 1 wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie kolorem czerwonym | Tak, podać |  |  |
|  | Elektryczna regulacja do pozycji Anty- Trendelenburga w zakresie od 0 do 3° | Tak, podać |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości fotela w zakresie 615-980 mm oparta na kolumnie elektrycznej w obudowie aluminiowej | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia fotela w pozycji wyjściowej/ krzesełkowej ułatwiającej pacjentowi zajęcie wygodnej pozycji na fotelu oraz zejście z fotela. Ustawienie to odbywa się za pomocą jednego wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie | Tak |  |  |
|  | Pilot przewodowy zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem kluczykiem magnetycznym | Tak |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania ustawienia ulubionego fotela za pomocą 1 wyraźnie oznaczonego przycisku na pilocie | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyboru wersji kolorystycznej tapicerki - co najmniej 20 kolorów | Tak, podać |  |  |
|  | Segment nożny oraz segment siedziska tapicerowane bezszwową tapicerką łatwą do utrzymania czystości, odporną na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV oraz dezynfekcję. | Tak |  |  |
|  | Przy segmencie nożnym fotel posiada metalowe, malowane proszkowo uchwyty, do przetaczania fotela | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia fotela w pozycji poziomej do podłoża i wykorzystanie jako stołu zabiegowego lub łóżka do krótkiego pobytu | Tak |  |  |
|  | Podłokietniki zintegrowane z segmentem oparcia pleców, poruszają się wraz z nim | Tak |  |  |
|  | Uchwyt na pilot wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany do podstawy fotela | Tak |  |  |
|  | Długość całkowita fotela 2100 do 2180 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość siedziska oraz oparcia pleców 590 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość całkowita fotela nie więcej niż 805 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Długość segmentu nóg 475 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Długość siedziska 510 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Długość segmentu oparcia pleców od 580 do 650 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Tworzywowa osłona podstawy o wymiarach 580 x 990 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość montażu regulowanego statywu na płyny infuzyjne z 4 hakami, Stojak na kroplówki z możliwością montażu z prawej lub lewej strony fotela bez użycia jakichkolwiek narzędzi | Tak |  |  |
|  | Stojak na kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg | Tak, podać |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025/2026. |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). |  | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) |  | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania sprzętu i termin następnego przeglądu – dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów |  | TAK |  |
|  | Oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada wymagane regulacjami certyfikaty i odpowiednie klasy energetyczne poświadczające jego energooszczędność, których kopia zostanie dostarczona wraz z urządzeniem. |  | TAK/NIE |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny). Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. |  | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) |  | TAK |  |
|  | W ramach dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi sprzęt we wskazanym przez Zamawiającego miejscu |  | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy |  | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach |  | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. |  | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji |  | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) |  | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od momentu dostarczenia |  | TAK Podać |  |