Sprawa nr: 12/2026								SPECYFIKACJA TECHNICZNA			Załącznik nr 4 do SWZ

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Lupa 3,5 x | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | # Lupy 3,5/4,5 x panoramiczne | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | # Oświetlenie dedykowane do oferowanych lup | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana |  | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lupa 3,5 x oraz 3,5/4,5 x : |  |  |  |  |
|  | Lupy na stałe mocowane i wklejane w szkła optyczne | TAK |  |  |
|  | Wzmocniona bariera przed naciskiem | TAK |  |  |
|  | Umieszczone jak najbliżej gałki ocznej | TAK |  |  |
|  | Głębia ostrości uzależniona od dobranego powiększenia | TAK |  |  |
|  | Mocowane pod różnym kątem w zależności od wymagań i dobranego powiększenia | TAK |  |  |
|  | Rozstaw źrenic jest dopasowany i mierzony z dokładnością do 1mm | TAK |  |  |
|  | Ogniskowa (odległość pracy) dopasowana wg wymagań użytkownika | TAK |  |  |
|  | Wielkość ramki, szerokość noska, długość zausznika, odpowiednio dobrane dla użytkownika | TAK |  |  |
|  | Noski regulowane (dopasowujące ułożenie okularów) | TAK |  |  |
|  | Możliwość wbudowania pełnej korekcji wady wzroku w szkłach podtrzymujących i lupach | TAK |  |  |
|  | Zapewniona trójtorowość widzenia: dal, bliż i lupa | TAK |  |  |
|  | Zaopatrzone w boczne osłony, zabezpieczające | TAK |  |  |
|  | Bezpieczne opakowanie (pudełko) z paskiem do wygodnego przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Na zauszniku ramek wygrawerowane nazwisko lekarza użytkującego | TAK |  |  |
|  | Tabliczka z nazwą użytkownika do przyklejenia na pudełko | TAK |  |  |
|  | Silikonowe sznurki dla stabilizacji ułożenia, które można dezynfekować, ale także sterylizować w autoklawie | TAK |  |  |
|  | Ściereczka do czyszczenia szkieł optycznych | TAK |  |  |
| Oświetlenie UltraMini HDi dedykowane do oferowanych lup: |  |  |  |  |
|  | Światło Led w technologii HDi (świeci na całej powierzchni pola równomiernie) | TAK |  |  |
|  | Kabel do zamontowania światła | TAK |  |  |
|  | Zasilacz ( bateria) x 2 szt. w skórzanych pokrowcach z uchwytami | TAK |  |  |
|  | Ładowarka | TAK |  |  |
|  | Śrubokręty do regulacji | TAK |  |  |
|  | Mocowanie światła: na ramce okularowej lub lekkiej opasce czołowej | TAK |  |  |
|  | Natężenie światła: wysokie 55000 luksów, niskie 34000 luksów w odległości 30 cm | TAK |  |  |
|  | Temperatura barwowa: 5800 kelvinów | TAK |  |  |
|  | Rozmiar plamki: 7,6 cm w odległości 30 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Blokada pozycji: tytanowy osprzęt blokujący | TAK |  |  |
|  | Kontrola termiczna: maksymalne chłodzenie diody LED w celu przedłużenia ogólnej żywotności | TAK |  |  |
|  | Masa optyczna: maksymalnie 15 g | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilacz ze wskaźnikiem poziomu zasilenia | TAK |  |  |
|  | Akumulatory 2-ogniwowe Li-ion o pojemności umożliwiającej co najmniej 8 godzin pracy | TAK, opisać |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025/2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, demonstracyjnych. |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). |  | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) |  | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów |  | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) |  | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy |  | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach |  | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. |  | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji |  | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu |  | TAK Podać |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY