Sprawa nr: 12/2026						FORMULARZ CENOWY							Załącznik nr 5 do SWZ

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Analizator pomiaru funkcji płytek krwi | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana |  | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator: |  |  |  |  |
|  | Analizator do oceny reaktywności płytek krwi u chorych przyjmujących leki przeciwpłytkowe. | TAK |  |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o krew pełną cytrynianową. | TAK |  |  |
|  | Maksymalna objętość krwi nie przekraczająca 2 ml. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna detekcja rodzaju kartridża, oraz obecności krwi. | TAK |  |  |
|  | Uzyskanie wyniku dla leków blokujących receptory płytkowe w czasie nie dłuższym niż 5 minut od momentu rozpoczęcia badania. | TAK |  |  |
|  | Aspiracja krwi bezpośrednio z probówki systemu zamkniętego bez konieczności jej otwierania i nakrapiania materiału – brak ryzyka biohazardu. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna elektroniczna kalibracja. | TAK |  |  |
|  | Praca z probówkami systemu zamkniętego. | TAK |  |  |
|  | Metoda oznaczenia skorelowana z LTA (lighttransmissionagregometry). | TAK |  |  |
|  | Materiał kontrolny na 2 poziomach. | TAK |  |  |
|  | Podłączenia analizatora do systemu informatycznego z możliwością nadzoru POCT. | TAK |  |  |
| Kasety testowe: |  |  |  |  |
|  | Kasety testowe do oceny reaktywności płytek krwi. | TAK |  |  |
|  | Kasety pomiarowe jednorazowego użytku dedykowane konkretnemu lekowi. | TAK |  |  |
|  | Kasety oznakowane kodem kreskowym, automatycznie rozpoznawanym przez analizator i określającym rodzaj oznaczanego leku, numeru serii testu, oraz datę ważności. | TAK |  |  |
|  | Wysoka czułość i specyfika testu receptora P2Y12 dzięki zastosowaniu ADP i PGE1 blokującego receptor P2Y1. | TAK |  |  |
| Pozostałe: |  |  |  |  |
|  | Cena oferty musi zawierać zestaw odczynników umożliwiający uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Integracja urządzenia z systemem Kamsoft (KS Medis). | TAK |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025/2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej (np.pdf) dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). |  | TAK |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia do URLWMiPB |  | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów |  | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. |  | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) |  | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy |  | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach |  | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. |  | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych |  | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji |  | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu |  | TAK Podać |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY