## Zadania
Uwagi i legenda dla wszystkich zadań
1) O ile nie podano inaczej czasy kontaktu dla poszczególnych norm określone są dla warunków czystych.
2) Oznaczenia skrótów literowych w opisie przedmiotu zamówienia: B- działanie bakteriobójcze, F- działanie grzybobójcze, V - działanie wirusobójcze, Tbc - działanie prątkobójcze, S- działanie sporobójcze, Y- drożdżakobójcze, QAV - czwartorzędowe związki amoniowe, TAED - Tetraacetyloetylenodiamina
3) Zamówienie przewiduje zastosowanie "prawa opcji" zgodnie z art.441 ustawy Pzp. zwiększające całkowitą ilość opakowań o 50% względem zamówienia podstawowego i umożliwiającą wydłużenie czasu umowy o 12 miesięcy względem zamówienia podstawowego (24 m.). Łączna długość umowy przy zastosowaniu "prawa opcji" 30 miesięcy.
4) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono normy, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania i parametry wskazane w tych normach. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających równoważność proponowanego rozwiązania.
5) Wykonawca w celu potwierdzenia realizacji poszczególnych norm europejskich wymaganych przez Zamawiającego winien wraz z ofertą dostarczyć kartę techniczną lub inny dokument zawierający minimum następujące dane:
a) numer normy realizowanej przez zaoferowany produkt,
b) stężenie roztworu roboczego zaoferowanego produktu, dla którego przeprowadzano badanie zgodności z normami ( o ile dotyczy)
c) wykaz drobnoustrojów referencyjnych, na których testowano realizację poszczególnych norm dla zaoferowanego produktu
d) czas kontaktu zaoferowanego produktu w celu osiągnięcia działania bójczego dla danej normy,
e) warunki "czyste" lub "brudne" w jakich testowano realizację danej normy przez zaoferowany produkt.
Ważne: Zamawiający wymaga aby badania były przeprowadzone dla wszystkich drobnoustrojów referencyjnych wskazanych w danej normie chyba, że Zamawiający określił inaczej w opisie przedmiotu zamówienia.
L.p. | Zakres działania | Związki aktywne | Uwagi | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość roztworu roboczego / m2 | Stężenie roztworu roboczego (jeśli dotyczy) | Ilość opakowań na 24 m. (zam. podstawowe). | Wielkość oferowanego op. w litrach / szt / m2 | Nazwa handlowa, nr katalogowy, EAN | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Ilość op. (prawo opcji) +50% + 1 rok | Wartość netto opcji | Wartość brutto opcji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18.
[6 empty] | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca | wypełnia Wykonawca
Zadanie 1 |  | Środki do mycia i dezynfekcji instrumentów i wyposażenia w tym sprzętu endoskopowego (EUS,kolonoskopy,gastroskopy,duodenoskopy).
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i endoskopów. wykazujący następujące spektrum bójcze: B zgodnie z EN13727 (2/1), EN14561 (2/2/) - do 5 minut. F i Y zgodnie z EN13624 (2/1), EN14562 (2/2) - do 5 minut. Tbc (Mycobacterium terrae i Mycobacterium avium) zgodnie z EN14348 (2/1), EN14563 (2/2) - do 5 minut. V (minimum wobec wirusów osłonkowych) zgodnie z normą EN14476(2/1) - do 5 minut. | substancje powierzchniowoczynne, kompleks enzymatyczny bez aldehydów | mycie i dezynfekcja, wyrób medyczny | pojemnik do 5 litra | 100000 | [5 empty] | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 1 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zadanie 2 |  | Środki do urządzeń centralnej sterylizatorni (WD290IQ,WD750, myjnia ultradźwiękowa Medisafe).
1 | Czyszczenie i dezynfekcja nieinwazyjnych wyrobów medycznych w procesach automatycznych. Produkt będący mieszaniną czwartorzędowych związków amoniowych oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych, niezawierający aldehydów. Wykazuje następującą skuteczność bójczą: B (E. faecium) zgodnie z EN 13727 w czasie do 1 minuty, Y (C. albicans) zgodnie z EN 13624 w czasie do 3 minut, Tbc (M. terrae) zgodnie z EN 14348 w czasie do 3 minut, V (minimum wirusy otoczkowe) zgodnie z EN 14476 w czasie do 3 minut. | Czwartorzędowe związki amoniowe, niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze. Produkt nie zawiera aldehydów. | Wyrób medyczny | 10 - 20 l | 50000 | [5 empty] | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Środek przeznaczony do termiczno-chemicznej dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym elastycznych endoskopów, stosowany w procesach automatycznych. Preparat na bazie aldehydu glutarowego, niewykazujący właściwości myjących (bez dodatku środków powierzchniowo czynnych). Wykazuje następującą skuteczność bójczą: B (w tym E. faecium) zgodnie z EN 13727 oraz EN 14561 w czasie do 5 minut, F zgodnie z EN 13624 oraz EN 14562 w czasie do 5 minut, Tbc (w tym M. terrae) zgodnie z EN 14348 oraz EN 14563 w czasie do 5 minut, V (wirusy otoczkowe i nieotoczkowe) zgodnie z EN 14476, w warunkach termiczno-chemicznych. | Aldehyd glutarowy, rozpuszczalniki, substancje pomocnicze. Produkt nie zawiera środków powierzchniowo czynnych. | Wyrób medyczny | 10 - 20 l | 80000 | [5 empty] | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Łagodny, enzymatyczny środek myjący przeznaczony do ręcznego oraz maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i endoskopów, w tym endoskopów elastycznych. Preparat niskopieniący, odpowiedni do stosowania w myjniach-dezynfektorach oraz myjniach ultradźwiękowych. Skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych, w tym białek, tłuszczów i polisacharydów. | Kompleks enzymów (m.in. proteazy, lipazy, amylazy oraz inne enzymy hydrolityczne), substancje pomocnicze. Produkt nie zawiera fosforanów ani krzemianów. | Wyrób medyczny | 10 - 20 l | 2000 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 2 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uwagi: | Dotyczy Zadanie 2
1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kalibracji posiadanych przez Zamawiającego urządzeń (WD290IQ,WD750, myjnia ultradźwiękowa Medisafe).
2) Zaoferowany preparat w poz. 2 i 3 musi być komaptybilny z akcesoriami wielorazowego użytku do robota chirurgicznego da Vinci Xi SK8242- oświadczenie Wykonawcy / oświadczenie Producenta / wykonawcy /wyciąg z instrukcji obsługii.
3) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w poz 1 -3 pompki do każdego opakowania produktu.
Zadanie 3 |  | Środek do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni oraz wyrobów medycznych bez spłukiwania
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji różncych powierzchni i wyrobów medycznych bez spłukiwania posiadający następujące spektrum bójcze B: EN13727 - do 5 minut, EN 16615 - do 5 minut Y: EN 13624 - do 15 minut , 16615 do 5 minut, F: EN 13624 - do 15 minut Tbc (min. M.Terrae): EN 14348 - do 15 minut V: EN14476 (min., Adeno, Noro, wirusy osłonkowe): - do 60 minut | na bazie QAV i ich pochodnych | duża kompatybilność materiałowa, preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, podwójna rejestracja produkt biobójczy i wyrób medyczny | do 6l | 175000 | [5 empty] | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 3 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zadanie 4 |  | Środki do dezynfekcji ślinociągów oraz precyzyjnych narzędzi stomatologicznych
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych o spektrum działania wobec: B, Y, F, V - do 5 minut, Tbc - do 15 minut. | bez aldehydów, bez chloru i jego pochodnych, bez fenoli środki powierzchniowo czynne, składniki chroniące przed korozją | preparat gotowy do użycia lub koncentrat do sporządzania roztworu roboczego. Wyrób medyczny. | butelka do 2l | 300 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mycie i dezynfekcja systemów ssących, umywalek w unitach stomatologicznych i separatorów amalgamatu o spektrum działania wobec: B, Y, V (min. wirusy osłonkowe), Tbc - do 60 minut | nie zawiera aldehydów, bez chloru i jego pochodnych, bez fenoli związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, na bazie QAV, bez alkoholi | nie tworzy piany, preparat do mycia i dezynfekcji, Wyrób medyczny. | butelka do 2l | 4000 | [5 empty] | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 4 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uwaga: Wykonawca wraz z preparatami dostarczy 5 szt. pojemników do dezynfekcji wierteł.
Zadanie 5 |  | Preparaty do myjek-dezynfektorów Clinox 3A Total oraz Miele PWD 8545 (Chirurgia - Clinox 3A. Pulmonologia - Miele)
1 | Preparat myjący + odkamieniacz + środek zwilżający (3w1). |  | Preparat kompatybilny z myjniami Clinox 3A Total oraz Miele PWD 8545. Wyrób medyczny | do 5 l | 250 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Preparat myjący + odkamieniacz + środek zwilżający (3w1), działający B, Y, S |  | Preparat kompatybilny z myjniami Clinox 3A Total oraz Miele PWD 8545. Wyrób medyczny | do 1,5 l | 30 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 5 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uwaga: Zaoferowane preparaty muszą posiadać pozytywną rekomendację producenta / dystrybutora / wykonawcy / wyciag z instrukcji myjni Clinox 3A TOTAL oray MIELE PWD 8545 - oświadczenie
Zadanie 6 |  | Środki do odkażania błon śluzowych jamy ustnej.
1 | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej. | Na bazie diglukonianiu chlorheksydyny 0,2% | Różne smaki. Rejestracja produkt leczniczy / kosmetyk | butelka 0,2 -0,3 l | 450 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 6 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zadanie 7 |  | Preparaty do myjek-dezynfektorów ETD firmy Olympus
1 | Detergent oparty na środkach powierzchniowo czynnych, który zapewnia optymalną skuteczność czyszczenia w niższych temperaturach. | Niejonizujące środki powierzchniowo czynne, glikole, solubilizatory (środki upłynniające), przyspieszacz czyszczenia. | Skutecznie usuwa cząstki organiczne oraz resztki białka za pomocą specjalnego przyspieszacza czyszczenia, rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | 3 x 5 litrów | 150 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Środek dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym (PAA), zapewniający szeroki zakres skuteczności. | Składnik aktywny: Kwas nadoctowy Inne składniki: Nadtlenek wodoru, kwas octowy, stabilizator. | rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | 3, x 2,8 litra | 504 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Środek w połączeniu z preparatem w pozycji 2 pozwala na działanie w zakresie neutralnych wartości pH i w ten sposób aktywnie chroni czułe materiały endoskopu. Dodatek do preparatu w pozycji 2. | Fosforany, wodorotlenek sodu. | rejestracja produkt biobójczy lub wyrób medyczny. | 3 x 5 litrów | 450 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 7 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uwaga: Zaoferowane preparaty muszą posiadać pozytywną rekomendację producenta / dystrybutora / wykonawcy / wyciag z instrukcji myjni-dezynfektora ETD marki Olympus - oświadczenie
Zadanie 8 |  | Preparaty do leczenia ran na bazie PHMB i betainy oraz stosowania przed wkłuciami na bazie alkoholowego roztworu powidonu jodowanego.
1 | Sterylny roztwór stosowany do wszystkich rodzajów ran, zarówno zakażonych, jak i niezakażonych. Skuteczny w leczeniu ran ostrych, przewlekłych, oparzeń, odleżyn, przetok i ropni. | kombinacja poliheksanidu 0,1% oraz betainy 0,1% | bezbarwny, gotowy do użycia. skuteczny przez 8 tygodni od otwarcia opakowania, rejestracja: produkt leczniczy lub wyrób medyczny. | roztwór do 350 ml | 455 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sterylny roztwór stosowany do wszystkich rodzajów ran, zarówno zakażonych, jak i niezakażonych. Skuteczny w leczeniu ran ostrych, przewlekłych, oparzeń, odleżyn, przetok i ropni. | kombinacja poliheksanidu 0,1% oraz betainy 0,1% | bezbarwny, gotowy do użycia. skuteczny przez 8 tygodni od otwarcia opakowania, rejestracja: produkt leczniczy lub wyrób medyczny. | roztwór do 1 l | 20 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sterylny żel stosowany do wszystkich rodzajów ran, zarówno zakażonych, jak i niezakażonych. Skuteczny w leczeniu ran ostrych, przewlekłych, oparzeń, odleżyn, przetok i ropni. | kombinacja poliheksanidu 0,1% oraz betainy 0,1% | bezbarwny, gotowy do użycia. skuteczny przez 8 tygodni od otwarcia opakowania, rejestracja: produkt leczniczy lub wyrób medyczny. | żel do 250 ml | 10 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Preparat antybakteryjny do płukania i dekontaminacji jamy ustnej i gardła, wykazujący działanie wobec szczepów MDRO, w tym MRSA, ESBL, VRE. Skuteczność wobec bakterii (w tym MRSA) i grzybów (Candida albicans) potwierdzona w czasie 30 s (EN 13727) | PHMB, Polihexanide 0,15 % | Wyrób medyczny. Bezbarwny, nietoksyczny; Nie zawiera chlorheksydyny, Wysoka tolerancja tkankowa; Przedłużony efekt działania do 24 h; Może być używany do 8 tygodni po otwarciu opakowania; | opakowanie do 250 ml | 375 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Alkoholowo-jodowy preparat do dezynfekcji nieuszkodzonej skóry przed zabiegami chirurgicznymi, iniekcjami, pobraniem krwi lub cewnikowaniem. Zawiera alkohol izopropylowy 50% (v/v) i powidon jodowany 1% (co odpowiada 0,1% jodu aktywnego); działa szybko i szerokospektralnie – bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo, prątkobójczo i sporobójczo | Alkohol izopropylowy (Propan-2-ol) 50 g / 100 g Powidon jodowany 1 g / 100 g (10% kompleks jodu, ok. 0,1 g jodu aktywnego) | barwiony, produkt leczniczy | but. do 1 l | 200 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 8 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zadanie 9 |  | Preparat na bazie kwasu podchlorawego
1 | Przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, neutralne pH, brak cytotoksyczności; nawilżanie i płukanie ran ostrych i przewlekłych, w tym szczelinowych i penetrujących bez odpływu; niwelowanie nieprzyjemnego zapachu z ran; | HOCl (kwas podchlorawy) 40 ppm, NaOCl (podchloryn sodu) 40 ppm | stabilność min. 30 dni po otwarciu, rejestracja: produkt leczniczy lub wyrób medyczny. | płyn do 500 ml | 100 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, neutralne pH, brak cytotoksyczności; nawilżanie i płukanie ran ostrych i przewlekłych, w tym szczelinowych i penetrujących bez odpływu; niwelowanie nieprzyjemnego zapachu z ran; | HOCl (kwas podchlorawy) 40 ppm, NaOCl (podchloryn sodu) 40 ppm | stabilność min. 30 dni po otwarciu, rejestracja: produkt leczniczy lub wyrób medyczny. | płyn do 990 m NPWT | 49.5 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, neutralne pH, brak cytotoksyczności; nawilżanie i płukanie ran ostrych i przewlekłych, w tym szczelinowych i penetrujących bez odpływu; niwelowanie nieprzyjemnego zapachu z ran; | HOCl (kwas podchlorawy) 40 ppm, NaOCl (podchloryn sodu) 40 ppm | stabilność min. 30 dni po otwarciu, rejestracja: produkt leczniczy lub wyrób medyczny. | płyn do 5 l | 50 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, neutralne pH, brak cytotoksyczności; nawilżanie i płukanie ran ostrych i przewlekłych, w tym szczelinowych i penetrujących bez odpływu; niwelowanie nieprzyjemnego zapachu z ran; | HOCl (kwas podchlorawy) 60 ppm, NaOCl (podchloryn sodu) 60 ppm | stabilność min. 30 dni po otwarciu, rejestracja: produkt leczniczy lub wyrób medyczny. | żel do 250 g | 100 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 9 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zadanie 10 |  | Środki do dezynfekcji lini wodnych w stacji dializ
1 | B, Y, F, Tbc, V wobec adenowirusa i wirusa polio | kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru | wyrób medyczny | kanister do 6 litrów | 100 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | paski do testowania roztworów w poz 1. |  | wyrób medyczny | op. 50-100 szt. | 500 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 10 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zadanie 11 |  | Środek do dezynfekcji
1 | Tabletki chlorowe przeznaczone do dezynfekcji urządzeń i powierzchni w obiektach służby zdrowia oraz w obszarze medycznym o posiadające następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 15 minuty Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 15 minuty Tbc (minimum wobec Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - do 15 minut V (minimum ograniczone spektrum wirusobójcze) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 15 minut. | na bazie substancji uwalniających aktywny chlor | produkt biobójczy lub wyrób medyczny | opakowanie do 300 tabl. | 210000 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 11 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zadanie 12 |  | Preparaty do oczyszczania oraz przyszpieszania gojenia ran.
1 | Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) łącznie z MRSA) do 10 minut. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Potwierdzona badaniem jałowość produktu. | Roztwór do płukania ran z atomizerem, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%. | Wyrób medyczny | 250ml z atomizerem | 35 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) łącznie z MRSA) do 10 minut. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. Potwierdzona badaniem jałowość produktu. | Roztwór do płukania ran z atomizerem, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1%. | Wyrób medyczny | 1000ml | 40 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Usuwa i zapobiega powstawaniu biofilmu. Preparat przebadany zgodnie z EN 13624 warunki brudne (drożdże) oraz EN 13727 warunki brudne (bakterie) do 15 minut. Do oczyszczania i nawilżania powierzchni rany. Przetestowany dermatologiczne. Preparat o następujących wskazaniach do zastosowania: po zabiegach chirurgicznych, do pielęgnacji szwów pooperacyjnych, do opatrywania odleżyny oraz owrzodzeń żylnych, do opatrywania przewlekłe ran pourazowych, do oparzeń 1. i 2. stopnia. | Hydrożel do leczenia ran, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 1% | Wyrób medyczny | Tuba 100g | 7000 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Maść do leczenia ran zakażonych i niezakażonych. Maść jest wskazana do stosowania w przypadku: otarć pęknięć, uszkodzeń skóry, ran oparzeniowych, odleżyn, rany cukrzycowych, powikłań ran pooperacyjnych lub ran powstałych na skutek otwarcia pęcherzy. | na bazie żywicy świerku norweskiego, zawierająca kwasy: abietynowy, pimarowy, palustrowy i lignany, glicerol. | Wyrób medyczny | Tuba 15g | 750 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 12 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zadanie 13 |  | Preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w szczególności zewnętrznych częsci cewników
2 | Preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, w szczególności zewnętrznych elementów cewników centralnych i obwodowych. Wykazuje działanie bójcze wobec: B zgodnie z: EN 13727 - do 1 minuty, Y zgodnie z EN 13624 - do 1 minuty, ,Tbc (min. Mycobaterium terrae) zgodnie z EN 14348 - do 1 minuty, V (min wirusy osłonkoiwe oraz rota) zgodnie z EN14476 - do 1 minuty | Diglukonian chlorheksydyny 2% (2 g/100 g), alkohol izopropylowy 70% v/v (62 g/100 g) | Wyrób medyczny. | Butelka do 250 z atomizerem | 75 | gotowe do użycia | 300 | 0.25 |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
| Zadanie 13 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zadanie 14 |  | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni o skuteczności wobec Clostridioides difficile
2 | Preparat sporobójczy na bazie nadtlenku wodoru opartego w technologii AHP w formie piany ( opakowanie 750 ml ), przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni i przedmiotów. Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: B – EN 13727 ( do 30 s), EN 16615 (do 60 s), EN 13697 (do 60 s) Y – EN 13624 (do 60 s), EN 16615 (do 60 s), EN 13697 (do 60 s) F – EN 13624 (A. brasiliensis) (do 6 min.), EN 13697 (do 5 min.) Tbc – EN 14348 (M. terrae, M. avium) (do 10 min) V – EN 14476: pełne spektrum (do 1 min) S – EN 13704 (Bacillus subtilis – do 30 min), EN 17126 (C. difficile rybotyp 027) ( do 5 min), EN 13704 (C.difficile) (do 3 min.) | Substancja czynna w 100 g produktu: nadtlenek wodoru (70g /kg) oraz kwas glikolowy (9,8 g/kg), związki powierzchniowo czynne. | szybki czas działania; bez aldehydów i fenoli; nie wymaga spłukiwania; bezpieczny dla powierzchni odpornych na alkohol (ABS, skóra, guma, silikon); Dualna rejestracja produkt biobójczy oraz wyrób medyczny | Butelka 750 ml ze spryskiwaczem | 225 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 14 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zadanie 15 |  | Preparaty do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi na posiew na bazie alkoholi
1 | Dezynfekcja skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów. Działanie bójcze wobec: B, Y, V, Tbc | Ethanolum + Isopropanolum ≥75% | bezjodowy, bezbarwny, produkt leczniczy | but. do 1 l | 140 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dezynfekcja skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów. Działanie bójcze wobec: B, Y, V, Tbc | Ethanolum + Isopropanolum≥75% | bezjodowy, barwiony, produkt leczniczy | but. do 1 l | 140 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 15 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zadanie 16 |  | Chusteczki do mycia i dekontaminacji pacjentów.
1 | Mycie pacjentów i dekontaminacja bez użycia wody, w szczególności do mycia skóry przy kolonizacji MRE (drobnoustrojami wielolekoopornymi). Możliwość użycia w ramach przygotowania pacjenta do zabiegu (preoperacyjnie). Normy europejskie: Produkt wykazuje działanie: B zgodnie z EN 13727 (przy niskim i wysokim obciążeniu), Y, (wobec C. albicans) zgodnie z EN 13624 (przy niskim i wysokim obciążeniu). | 100 g roztworu zawiera 2 g Diglukonianu chlorheksydyny | produkt biobójczy | chusteczki min. 20 cm x 30 cm | 60 | gotowe do użycia |  |  |  |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 16 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zadanie 17 |  | Preparat do mycia wanien z hydromasażem
1 | Preparat przeznaczony do okresowej dezynfekcji instalacji wodnych wanien z hydromasażem i urządzeń hydroterapeutycznych. Skuteczne działanie wobec: bakterii, grzybów i drożdżaków, alg i biofilmu biologicznego. Preparat nie może zawierać chloru i nie może być mieszany z produktami chlorowymi. Preparat musi być bezpieczny dla urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, w szczególności dla : - Wanny do hydroterapii MAGELLAN (s. 11, 13, 18), - Wanna wielofunkcyjna do hydroterapii MAGELLAN, - Katedra biczów szkockich CORDOBA/P, - Wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych PIZARRO, - Wirówka do kąpieli kończyn górnych CASTILLO, - Wanny czterokomorowe TASMAN/N i TASMAN/E, - Wanna PRIMO. Środek dezynfekcyjny musi być bezpieczny dla materiałów, z których wykonane są powyższe urządzenia (m.in. akryl sanitarny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, elementy silikonowe), a także nie powodować korozji, matowienia, pęknięć ani odbarwień. Możliwość stosowania zarówno w wannach z automatycznym systemem dezynfekcji, jak i bez automatycznego systemu. | Preparat bezchlorowy. Główny składnik aktywny chlorek didecylodimetyloamonium (Numer CAS: 7173-51-5). | produkt biobójczy | but do 1-5 l | 140000 | [5 empty] | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zadanie 17 | Razem | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uwaga: Zaoferowane preparaty muszą posiadać pozytywną rekomendację producenta/ dystrybutora sprzętu/ wykonawcy / wyciag z instrukcji - oświadczenie
KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY