załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

MODYFIKACJA z dnia 24.02.2026 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4

Pompy objętościowe do żywienia pozajelitowego – 4 szt.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skład zestawu: |  |  |  |  |
|  |  | Producent | Tak/Podać |  |
|  |  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  |  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  |  | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/Podać |  |
|  |  | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym.-4 szt. | TAK |  |
|  |  | Napięcie 11-16 V DC, możliwość zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego 4 szt. w dostawie i opisanej poniżej Stacji Dokującej | TAK |  |
|  |  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  |
|  |  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | TAK |  |
|  |  | Możliwość podaży żywienia dojelitowego, dostępne dreny do podaży żywienia dojelitowego ze złączem ENFit | TAK |  |
|  |  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | TAK |  |
|  |  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 16 h. przy przepływie 25 ml/h. lub 13 h przy przepływie 100ml/h | TAK |  |
|  |  | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  |  | Masa pompy max.1,5 kg | Podać | Masa < 1,5 kg = 5 pkt ₌ 1,5 kg = 0 pkt |
|  |  | Wymiary max. 214 x 68 x 124 mm (szer. x wys. x gł.) Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 2 500 cm3 | TAK |  |
|  |  | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. | TAK |  |
|  |  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia zestaw 2 i 3 pomp zasilanych jednym przewodem 4 szt | TAK |  |
|  |  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 9 poziomach | TAK/Podać |  |
|  |  | Regulacja głośności w zakresie od 59dBA do 74dBA na min. 9 poziomach | TAK/Podać |  |
|  |  | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na min. 9 poziomach | TAK/Podać |  |
|  |  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  |  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  |  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBI) min. 9999 ml. | TAK |  |
|  |  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
|  |  | Wypełnienie drenu z wyświetloną na ekranie prędkością i możliwością przerwania procesu. | TAK |  |
|  |  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | TAK |  |
|  |  | Możliwość skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie. | TAK |  |
|  |  | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. | TAK |  |
|  |  | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. | TAK |  |
|  |  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  |  | Automatyczne prowadzenie infuzji dołączanej (piggyback) | TAK |  |
|  |  | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. | TAK |  |
|  |  | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości. | TAK |  |
|  |  | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie programowanym, z możliwością zaprogramowania 12 faz. Każda faza o określonych parametrach takich jak prędkość, czas, objętość | TAK |  |
|  |  | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji. | TAK |  |
|  |  | Automatyczne przekazywanie danych o podawanym żywieniu (pozajelitowym i dojelitowym) do systemu kontrolowanej insulinoterapii. W bibliotece leków zawarte dane żywienia. | TAK |  |
|  |  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie. Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |
|  |  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  |
|  |  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
|  |  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
|  |  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  |  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  |  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  |
|  |  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  |  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
|  |  | Zakres ciśnienia okluzji od 225 mmHg do 900mmHg, z wyborem na 9 poziomach. | TAK |  |
|  |  | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 50 mmHg, 100 mmHg, 150 mmHg | TAK |  |
|  |  | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej z interfejsem /stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  |
|  |  | Pompa przygotowana do rozbudowy o moduł do bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | TAK |  |
|  |  | W przypadku niewłaściwej dawki 1,4 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. | TAK |  |
|  |  | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. | TAK |  |
|  |  | Historia pracy obejmująca 3000 wpisów. | TAK |  |
|  |  | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
|  |  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii będącego na wyposażeniu Zamawiającego | TAK |  |
|  |  | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji będącej na wyposażeniu Zamawiającego | TAK |  |
|  |  | Zużycie energii - pobór mocy przez jedną pompę maksymalnie 8VA | Podać | Najniższy pobór mocy = 10 pkt. Pozostałe = 0 pkt. |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Dostawa – 7 tygodni (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  |
|  | Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy Oświadczenie producenta o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |

SUMA punktów 15.

| Nazwa towaru - asortyment |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompy objętościowe do żywienia pozajelitowego | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

| xxx | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxxxx |  | xxx | xxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy