## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY
LP. | RODZAJ ŚRODKA | j.m. |  | Cena netto ( jedn.) | % VAT | Cena brutto (jedn.) | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | UWAGI
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ZADANIE 32 Lódówka medyczna - witryna chłodnicza
1 | • wyrób fabrycznie nowy, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty • szerokość: 595 mm głębokość: 640 mm wysokość: 1980 mm • zakres temperatur: od +1 do +10°C • praca w otoczeniu (°C/RH): +15 ... +25 / 60% • pojemność komory użytkowej: 374 l • ilość półek: 5 szt • max. obciążenie półki: 20 kg • wymiary półki: 485 x 360 mm • chłodzenie: obieg wymuszony • regulator temperatury: elektroniczny z wyświetlaczem • oświetlenie LED: w standardzie • odszranianie: automatyczne automatyczne odparowanie skroplin: w standardzie • rodzaj drzwi: przeszklone • klasa energetyczna: D • napięcie / moc znamionowa: 230V / 290W • dobowe zużycie energii: 3,4 kWh • ekologiczny czynnik chłodniczy: R600a • chłodzenie dynamiczne moduł alarmowy z sygnalizacją dźwiękową (zbyt wysoka temperatura, zbyt niska temperatura, zbyt długi czas otwarcia drzwi) rejestrator temperatury w wewnątrz urządzenia z wyjściem USB do odczytu korpus izolowany pianką poliuretanową drzwi przeszklone z szybą zespoloną • automatyczne odparowanie skroplin wnętrze szafy wykonane z tworzywa w kolorze białym korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały 5 półek siatkowych w kolorze białym z możliwością zmiany wysokości zawieszenia oświetlenie wnętrza LED zamek drzw POZOSTAŁE WYMAGANIA • Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie • Szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej w/w sprzętu odbędzie sie w dniu dostawy i uruchomienia sprzetu.Certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia. • Wykonawca musi zapewnić na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia. • Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji obsługi sprzętu sporządzonej w języku polskim w formie elektronicznej na etapie składania ofert oraz w formie papierowej wraz z dostawą urządzenia • Serwis gwarancyjna i pogwarancyjny –podać adres, telefon • Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta • Karty charakterystyki, katalog,i zdjęcia, foldery z zaznaczonymi wszystkimi parametrami oferowanego urządzenia • Certyfikaty i dokumenty dopuszczenia do obrotu/użytkowania • Gwarancja min. 24 miesiące, maksimum 60 miesięcy obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej trzech przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych • Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. • Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. • Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy tego samego modułu) • Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. • Dostępność części zamiennych przez okres, co najmniej 8 lat, • Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych, przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. • Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu przez wykonawcę gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów • Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych przeglądów dostarczonej aparatury. • Złożenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. • Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | szt. | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0
Razem
UWAGA: Do podanych wymiarów dopuszcza się tolerancję +/- 10%.
Zamawiający pod pojeciem TERMIN DOSTAWY rozumie - dostawę , instalację we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, uruchomienie przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenie personelu wraz z odbiorem w podanym przez Wykonawcę terminie
Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii)
KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY