| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EKG | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika A/C: 12 bitów. | TAK |  |
|  | Tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń). | TAK |  |
|  | Zapis wsteczny EKG (1-30 sekund). | TAK |  |
|  | Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3). | TAK |  |
|  | Dodatkowe prędkości zapisu (6,25 m/s, 12,5 m/s). | TAK |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci. | TAK |  |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu. | TAK |  |
|  | Wydruk na drukarce zewnętrznej. | TAK |  |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy. | TAK |  |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund. | TAK |  |
|  | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym. | TAK |  |
|  | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka. | TAK |  |
|  | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL. | TAK |  |
|  | Wydruk z bazy pacjentów. Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | TAK |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku. | TAK |  |
|  | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego. | TAK |  |
|  | Baza pacjentów i badań; pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań. | TAK |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości. | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta. | TAK |  |
|  | Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu. | TAK |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących. | TAK |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja przez Wi-Fi. | TAK |  |
|  | Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemem szpitalnym KS-SOMED - KS-MEDIS. | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią USB). | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Aparat EKG wyposażony w: - wózek z blatem z rantem, z uchwytem/wysięgnikiem na kable, na podstawie jezdnej, półka na drukarkę, plastikowy pojemnik na akcesoria, - drukarkę laserową, zewnętrzną, - kabel EKG, - elektrody przyssawkowe EPP, - elektrody kończynowe klipsowe EKK. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające w 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta, zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu | TAK |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY