| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko szpitalne elektryczne z barierkami, leże 4-segmentowe | 16kompletów |  |  |  |  |  |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie. | TAK |  |
|  | Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci. | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania. | TAK |  |
|  | Leże o wymiarach 2000x900 mm. | TAK |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+10mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2510mm (+10mm). | TAK |  |
|  | Element przedłużający leże z możliwością ustawienia podpórki o minimum 31cm. | TAK |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach max. 990mm (+10mm). | TAK |  |
|  | Rama łóżka metalowa pokryta farbą elektrostatyczną. Leże podzielone na 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. 3 segmenty leża wypełnione łatwo zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego i/lub płytą HPL zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem w zakresie minimum 15 cm. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg dla każdej pozycji leża. Waga pacjenta minimum 215 kg. | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 340mm do 760mm (+/- 10 mm). | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża z poziomu elementów sterujących od strony wewnętrznej barierek dla pacjenta maksymalna osiągana wysokość nie więcej niż 490mm. | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad. | TAK |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy: - zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu medycznego, - sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku, - pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej. | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna nachylenia pleców 0-65° +/- 5°. | TAK |  |
|  | Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG, z uchwytem na kasetę. | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna nachylenia oparcia nóg 0-30° +/- 2°. | TAK |  |
|  | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi. | TAK |  |
|  | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców. | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), na panelu sterowniczym dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg, pilot sterowania dla pacjenta oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej. | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 0° - ± 12° +/- 3° sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej. | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego/siedząca – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej. | TAK |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej. | TAK |  |
|  | Elektryczna pozycja naczyniowa - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej. | TAK |  |
|  | Elektryczna pozycja do badań, sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej. Wysokość leża (bez materaca) w zakresie 720mm-740mm. | TAK |  |
|  | Elektryczna pozycja ułatwiająca wejście i zejście z łóżka pacjentowi (wypoziomowanie segment nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) - sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej. | TAK |  |
|  | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym głównym od strony nóg i w sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zew.) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości, - regulacji części plecowej, - regulacji części nożnej. | TAK |  |
|  | Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew. i wew.) za pomocą sygnalizacji diodowej LED. | TAK |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka w połowie długości. Widoczne i łatwo dostępne w każdej pozycji leża. | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) oraz na panelu sterowniczym dla personelu medycznego. | TAK |  |
|  | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym. | TAK |  |
|  | Wskaźnik hamulca – podświetlone oznaczenie gdy hamulec jest włączony lub zwolniony, wskaźnik widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe. | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji. | TAK |  |
|  | Podwójne koła o średnicy min. 12,5 cm bez widocznej metalowej osi. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców 0° - 90° oraz kąta nachylenia ramy łóżka 0° - 15°. | TAK |  |
|  | Barierki boczne samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca. | TAK |  |
|  | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie. Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji. | TAK |  |
|  | Barierki od strony głowy poruszające się z segmentem pleców. | TAK |  |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania. | TAK |  |
|  | Wysokość barierek bocznych w najwyższym punkcie od poziomu leża – minimum 41 cm. | TAK |  |
|  | Listwy odbojowe tworzywowe na krótszych bokach łóżka. | TAK |  |
|  | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża – minimum 8. | TAK |  |
|  | Szyna/listwa z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża. | TAK |  |
|  | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub chowania centralnego panelu sterowniczego). | TAK |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia. | TAK |  |
|  | Kabel zasilający, skręcany, wzmocniony, rozciągliwy. | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności produktu IPX6. | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia w pionowy uchwyt na butlę z tlenem z możliwością zamontowania bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Materac z pianki poliuretanowej: - wymiary min. długość 200 cm, min. szerokość 87cm, wysokość 14 cm, - szwy zgrzewane, osłona wodoodporna, pokrowiec bez zawartości lateksu, - długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka. Ilość: 16 sztuk. | TAK |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy, wielokomorowy: - z ręczną regulacją ciśnienia, - wizualnym alarmem wyłączania zasilania i funkcją resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR), - wyposażenie: materac z wymiennymi komorami, pompa, pokrowiec, zawór reanimacyjny CPR, - wymiary materaca: długość min.196cm , wysokość min.12,5 cm, szerokość min.86 cm, - liczba komór min.20, - pompa do materaca - waga max.2,5kg. Ilość materacy zmiennociśnieniowych (komorowych): 16 sztuk. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające w 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta, zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od momentu dostarczenia, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu | TAK |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY