| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżka w sali POP oraz ITK 110/220 | 8kompletów |  |  |  |  |  |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator. | TAK |  |
|  | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża min. 213,4 cm. | TAK |  |
|  | Możliwość przedłużenia leża o 20 cm. | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach min. 88,9 cm. | TAK |  |
|  | Zintegrowana waga umożliwiająca monitorowanie masy ciała pacjenta w czasie jego hospitalizacji. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w poręcze boczne z możliwością blokowania w trzech pozycjach, zagłówek oraz podnóżek . | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągnięcia wysokości minimalnej. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym. | TAK |  |
|  | Zakres wysokości: od 29,2 cm do 76,2 cm. | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem 20,3 cm. | TAK |  |
|  | Regulowane, tworzywowe klamry obejmujące materac, 2 szt. po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców ze zintegrowaną, zaawansowaną funkcją autokontur. Podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia pleców powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, z 5 sekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud. Brak wydzielonych przycisków do regulacji funkcji autokontur. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0-65°. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża Manualna regulacja segmentu podudzia min. -3° do -20°. | TAK |  |
|  | Regulacja podparcia kolan do 30° (+/- 2°). | TAK |  |
|  | Ruch wsteczny segmentu oparcia. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. +12° do -10°. | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca repozycjonowanie pacjenta - łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów aż do uzyskania pozycji horyzontalnej a następnie przechyla leże do pozycji Trendelenburga do -7°. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów tj. poziomuje segment ud, podnosi jednocześnie segment oparcia do 45° oraz obniża powierzchnię leża do wymaganej wysokości, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka. | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne. | TAK |  |
|  | 4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy 150 mm. | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
|  | Koło sterujące pod segmentem oparcia. | TAK |  |
|  | Alarm niezaciągniętego hamulca. | TAK |  |
|  | Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia oraz wyrównanie wysokości łóżka po wyższej stronie, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek. | TAK |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego przycisku w kolorze żółtym zlokalizowanym po zewnętrznej stronie barierek bocznych. Łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu wypoziomowania leża, rama wyrównuje się z obniżoną stroną. | TAK |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. | TAK |  |
|  | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek. | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne łatwe w dezynfekcji z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło. | TAK |  |
|  | Przestrzeń niezbędna na opuszczenie/podniesienie barierek bocznych - 40 mm z każdej strony łóżka. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w graficzny interfejs użytkownika -dotykowy, kolorowy ekran LCD zlokalizowany po jednej stronie łóżka na barierce bocznej służący do obsługi zintegrowanego materaca, alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka. | TAK |  |
|  | Automatyczne wygaszenie ekranu LCD po 10 minutach. | TAK |  |
|  | Alarm opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45° z możliwością zawieszenia podnoszący stopień bezpieczeństwa pacjentów. | TAK |  |
|  | Alarm wyjścia pacjenta z łóżka z możliwością zaprogramowania jednego z 3 trybów, tj. 1. pacjent porusza się na łóżku, 2. pacjent próbuje wyjść z łóżka, 3. pacjent znajduje się poza łóżkiem. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta klasy III w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania ostatniego pomiaru wagi w celu porównania zmiany masy ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością 100g. | TAK |  |
|  | Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian. | TAK |  |
|  | Automatycznie wygaszana po 30 sekundach wartość masy ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Nieruchomy szczyt górny. | TAK |  |
|  | Dodatkowa półka na pościel. | TAK |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. | TAK |  |
|  | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta. | TAK |  |
|  | 4 gniazda na statywy infuzyjne. | TAK |  |
|  | Obustronny pedał regulacji wysokości z blokadą przed przypadkowym uruchomieniem. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 249,5 kg. | TAK |  |
|  | Statyw infuzyjny min. 2 haki z regulacją wysokości. | TAK |  |
|  | Potwierdzona przez producenta możliwość czyszczenia parowego. | TAK |  |
|  | Materac typ 1 – 4 sztuki | TAK |  |
|  | Materac powietrzny wspomagający profilaktykę i leczenie: odleżyn oraz powikłań płucnych związanych z unieruchomieniem. | TAK |  |
|  | Długość materaca 203 cm. | TAK |  |
|  | Szerokość materaca 92 cm. | TAK |  |
|  | Grubość materaca 25 cm. | TAK |  |
|  | Waga materaca do 26 kg. | TAK |  |
|  | Moduł sterujący oraz zasilający materac. | TAK |  |
|  | Materac obsługiwany z poziomu zewnętrznego panelu sterowania wyposażonego w dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD i niezależny przycisk RKO wyraźnie oznaczony. | TAK |  |
|  | Automatyczna blokada ekranu dotykowego po 2 minutach braku aktywności. | TAK |  |
|  | Materac terapeutyczny składający się z pięciu stref: - strefa sekcji głowy (cztery komory powietrzne), - strefa sekcji pleców (pięć komór powietrznych), - strefa sekcji krzyżowej (osiem komór powietrznych), - strefa sekcji ud (dwie komory powietrzne), - strefa sekcji pięt (11 komór powietrznych). | TAK |  |
|  | Materac z możliwością pracy w trybie zmiennego niskiego ciśnienia bądź ciągłego niskiego ciśnienia. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w ręczną regulację ustawień komfortu z zakresie od 1 do 5. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w zintegrowaną kieszeń na kasetę RTG minimalizującą konieczność repozycjonowania pacjenta do wykonania badania. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w zintegrowany system zarządzania mikroklimatem, który został zaprojektowany w celu obniżenia temperatury i wilgotności na styku ciała pacjenta z materacem. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję wspomagającą mobilizację pacjenta (obroty na boki). | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję pomagającą zmniejszyć nacisk na kość krzyżową poprzez obroty w obrębie górnej części ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia funkcji pomagającej zmniejszyć nacisk na kość krzyżową w trybie ręcznym (możliwość wyboru strony i siły wychylenia w 4-stopniowej skali oraz czasu trwania pozostawania w danej pozycji od 30 minut do 4 godzin. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia funkcji pomagającej zmniejszyć nacisk na kość krzyżową w trybie automatycznym (możliwość niezależnego określenia czasu trwania wychylenia na każdy z boków oraz w pozycji płaskiej w zakresie od 2 minut do 2 godzin a także siły wychylenia na każdy z boków w 4-stopniowej skali). | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia trybu podglądu ustawionej funkcji w celu weryfikacji warunków komfortu pacjenta. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję pomagającą w zapobieganiu powikłaniom płucnym dzięki konfigurowalnym cyklom rotacji bocznej. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia funkcji rotacji bocznej w trybie ręcznym (możliwość wyboru strony i siły wychylenia w 4-stopniowej skali oraz czasu trwania pozostawania w danej pozycji od 30 minut do 4 godzin. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia funkcji ciągłej rotacji w trybie automatycznym (możliwość niezależnego określenia czasu trwania wychylenia na każdy z boków oraz w pozycji płaskiej w zakresie od 2 minut do 2 godzin a także siły wychylenia na każdy z boków w 4-stopniowej skali). | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w tryb wspomagający układanie pacjenta na brzuchu. | TAK |  |
|  | Możliwość opróżnienia strefy głowy wraz ustawieniem timera w zakresie 1-99 godzin z rozdzielczością 30 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość opróżnienia strefy klatki piersiowej, brzucha oraz miednicy z wykorzystaniem akcesorium do układania pacjenta w pozycji brzusznej wraz ustawieniem timera w zakresie 1-99 godzin z rozdzielczością 30 minut. | TAK |  |
|  | Materac z możliwością ustawienie alarmu wyjścia pacjenta z łóżka. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję maksymalnego napełnienia w przypadku gdy pacjent jest przenoszony, zmieniana jest jego pozycja lub gdy chce wstać z łóżka. Materac wraca automatycznie do trybu terapeutycznego po upływie 30 minut od uruchomienia funkcji maksymalnego napełnienia w celu zmniejszenia ryzyka powstania odleżyn. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta 185 kg. | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie robocze min. 249,5 kg. | TAK |  |
|  | Materac z funkcją szybkiej deflacji po wciśnięciu przycisku na panelu sterowania. Podczas pierwszych 30 sekund potrzebnych do spuszczenia powietrza kontrolka zlokalizowana obok przycisku CPR miga i emitowane są dwa sygnały dźwiękowe co 15/20 sekund. Następnie kontrolka pozostaje włączona do momentu wyłączenia trybu. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu dotykowego na panelu sterowania. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w 4 uchwyty ewakuacyjne. | TAK |  |
|  | Informacja o uruchomieniu funkcji CPR dostępna na dotykowym wyświetlaczu . | TAK |  |
|  | Funkcje sterowania materacem dostępne na ekranie dotykowym: - tryb zmiennego ciśnienia, - tryb ciągłego niskiego ciśnienia, - tryb MCM, - funkcja mobilizacyjna i wspomagania obrotu, - funkcja przeciwodleżynowa z odciążeniem kości krzyżowej, - funkcja programowalnej ciągłej rotacji bocznej, - tryb ułożenia w pozycji pronalnej, - funkcja szybkiej deflacji, - alarm zejścia pacjenta z materaca, - manualna regulacja komfortu pacjenta. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec poliuretanowy na poliestrze, o niskim współczynniku tarcia, oddychający, bakteriostatyczny, grzybostatyczny i antybakteryjny. | TAK |  |
|  | Materac typ 2 – 4 sztuki | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w zaawansowany, zintegrowany materac powietrzny. | TAK |  |
|  | Materac wymiarami dostosowany do wymiarów leża. | TAK |  |
|  | Grubość materaca 21,5 cm. | TAK |  |
|  | Materac z możliwością pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwość wyboru): ciągłego i zmiennego niskiego ciśnienia. Wyposażony w 5 sekcji w skład których wchodzą: 3 sekcje mikrokomór: klatki piersiowej, krzyżowej i udowej oraz 2 sekcje specjalne dedykowane do profilaktyki i leczenia odleżyn pięt i głowy. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w czujnik pomiaru ciśnienia, który automatycznie i w czasie rzeczywistym, bez udziału personelu dobiera ciśnienia w komorach niezależnie od wagi i pozycji pacjenta. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w zintegrowaną kieszeń na kasetę RTG minimalizującą konieczność repozycjonowania pacjenta do wykonania badania. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w system odprowadzania wilgoci oraz ciepła w głąb pokrowca a następnie wraz z przepływem powietrza usuwa go na zewnątrz materaca. | TAK |  |
|  | Limit wagowy gwarantujący skuteczność prewencji w pozycji leżącej 160 kg. | TAK |  |
|  | Aktywacja maksymalnego napompowania materaca poprzez menu na dotykowym wyświetlaczu oraz poprzez krótkie naciśnięcie przycisku służącego do repozycjonowania pacjenta. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające w 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta, zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od momentu dostarczenia, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu | TAK |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY