Załącznik nr 6G

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator parametrów krytycznych | 3 komplety |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych, pracujący w systemie ciągłym, zestawy odczynnikowe w postaci jednej lub kilku (ale nie więcej niż trzech) kaset zawierającej kontrolę jakości, odczynniki, sensory, elektrody oraz płyny kalibracyjne i pojemniki na ścieki. Przy kalibracji fabrycznej płyny kalibracyjne nie są wymagane w kasecie. | TAK |  |
|  | Zestawy odczynnikowe przechowywane w temperaturze pokojowej. | TAK |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|  | Pomiar z jednej próbki minimum: - gazometria (pH, pO2, pCO2) – moduł RKZ, - elektrolity (Cl, K+, Na+, Ca++, ), - mleczany (Lac), - glukoza (Glu), - So2, -tHb, - MetHb, - HHb, -HbF, -COHb, - O2Hb, - hematokryt (Hct) (mierzony lub wyliczany). | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry wyliczane: - HCO3, - luka anionowa, - osmolalność osocza, - ABE, - SBE, - Ca++ (7.4). | TAK |  |
|  | Zakres liniowości oznaczania wapnia zjonizowanego minimum 0,10-2,5 mmol/l. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badania krwi żylnej, tętniczej lub włośniczkowej bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary. | TAK |  |
|  | Podświetlany port podawania próbki zamykany automatycznie. | TAK |  |
|  | Objętość wymaganej próbki do badania maksimum 160µl. | TAK |  |
|  | Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją skrzepów. | TAK |  |
|  | Czas pomiaru od momentu wprowadzenia próbki maksymalnie 120 sekund. | TAK |  |
|  | Stała gotowość do pracy. | TAK |  |
|  | Archiwizacja wyników badań (z okresu 12 miesięcy, przy założeniu do 1000 badań/miesiąc), z możliwością wglądu, wydruku oraz zgrania na nośnik typu Pendrive i/lub Zewnętrzny dysk twardy poprzez USB 2.0 i/lub płytę CD. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja, bez konieczności ingerencji Użytkownika lub kalibracja fabryczna. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji Użytkownika. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości zapewniająca codzienną kontrolę aparatu, minimum 1 raz dziennie, na jednym z trzech poziomów naprzemiennie, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub ingerencji Użytkownika przez co najmniej 14 dni lub okres ważności kasety (jeśli kontrola jest w tej samej kasecie co odczynniki). | TAK |  |
|  | Prezentacja kontroli jakości w postaci wykresów levey-jenningsa lub delta chart - możliwość wydruku oraz zgrania na nośnik typu Pendrive i/lub zewnętrzny dysk twardy poprzez USB 2.0 i/lub płytę CD. | TAK |  |
|  | Archiwizacja kontroli jakości (z okresu 12 miesięcy, przy założeniu codziennej kontroli na jednym z trzech poziomów), z możliwością wglądu, wydruku oraz zgrania na nośnik typu Pendrive i/lub Zewnętrzny dysk twardy poprzez USB 2.0 i/lub płytę CD. | TAK |  |
|  | Monitorowanie stanu odczynników lub ilości możliwych badań do wykonania. | TAK |  |
|  | Graficzny wykres trendów pacjenta lub wyniki pacjenta zestawione w tabeli. | TAK |  |
|  | Menu aparatu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka. | TAK |  |
|  | Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania minimum przez 30 minut wraz z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (UPS) . | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu ofertywjęzykupolskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,że przedmiot ofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, -dokonaniainstalacjiwewskazanymmiejscuprzez Zamawiającego, -dokonaniaszkoleniawzakresieobsługiprzedmiotuzamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |

|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające w 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta, zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od momentu dostarczenia, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu. | TAK |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY