| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego | 2komplety |  |  |  |  |  |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów: - powolna ciągła ultrafiltracja SCUF, - ciągła hemofiltracja żylno-żylno CVVH z pre i/lub postdylucją - ciągła hemodializa żylno-żylno CVVHD - ciągła hemodiafiltracja CVVHDF - plazmafereza TPE, - hemoperfuzja HP. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego odprowadzania ultrafiltratu bez konieczności zmiany worka ściekowego podczas zabiegu lub możliwość podłączenia worka/worków na filtrat min. 14 kg jednocześnie i ich drenażu bez zdejmowania z aparatu. Możliwość wymiany worków substytutu, cytrynianu lub dializatu w każdym czasie zabiegu. | TAK |  |
|  | Funkcja wyboru dylucji: przed filtrem lub za filtrem. | TAK |  |
|  | Funkcja wykonywania zabiegu hemofiltracji z równoczesną predylucją i postdylucją z wykorzystaniem antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej lub heparynowej. | TAK |  |
|  | Moduł do usuwania CO2. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów cytrynianowych CVVHD i CVVHDF. | TAK |  |
|  | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia. | TAK |  |
|  | Kasetowy system drenów z kodem kolorystycznym lub kreskowym lub QR dla łatwej identyfikacji przed zabiegiem, umożliwiający łatwy i szybki montaż. Zestaw zintegrowany w jedną całość niewymagający podłączenia żadnych elementów (filtr, dodatkowe linie, rozdzielacze) w trakcie instalacji na urządzeniu. Jeden zestaw dla terapii CVVHD lub CVVHDF z antykogaulacją cytrynianem lub heparyną. | TAK |  |
|  | Zestaw drenów z filtrem zarejestrowany na min. 72 godziny terapii. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania worków z płynami od różnych producentów. | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK |  |
|  | Zakres przepływu substytutu w zakresie minimum 50-8000 ml/godz. | TAK |  |
|  | Zakres przepływu dializatu min. 50-8000 ml/godz. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji temperatury w zakresie minimum 36 - 39 °C. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony min. 1 zintegrowany z urządzeniem, nie wymagający oddzielnego zasilania system do podgrzewania płynu substytucyjnego lub dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu. | TAK |  |
|  | Wydajność pompy krwi w zakresie minimum 10-500 ml/min. | TAK |  |
|  | System bilansujący: min. cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu, itp. | TAK |  |
|  | Dokładność ważenia na każdej wadze min.: 5g lub ± 0,1%. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w min. 5 pomp umożliwiających podaż i oddawanie krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, filtratu, antykoagulantu cytrynianowego. Aparat wyposażony w: - pompę krwi, - pompę i wagę antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego, - pompę i wagę dializatu, - pompę i wagę substytucji, - pompę i wagę ściekową. | TAK |  |
|  | Detektor przecieku krwi. | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim poprzez ekran dotykowy minimum 12”. | TAK |  |
|  | Dwa niezależne detektory powietrza. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania worków z płynami dowolnego producenta. | TAK |  |
|  | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w tryb „opieki nad pacjentem” ze zmniejszonym przepływem krwi, z wyłączonym bilansowaniem i rozszerzonymi limitami alarmów ciśnień. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia min. 2 worków z płynem dializacyjnym. | TAK |  |
|  | Jeziorka płynów i krwi w pełni regulowane automatycznie z możliwością regulacji z poziomu menu aparatu bez użycia strzykawki. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max 90 kg. | TAK |  |
|  | Zestaw drenów z filtrem do terapii z antykoagulacją cytrynianem oraz możliwością podłączenia dodatkowego absorbera. | TAK |  |
|  | Aparat jezdny z czterema skrętnymi kołami, z blokadą oraz hamulcem przynajmniej na dwóch kołach. | TAK |  |
|  | Pamięć zdarzeń co najmniej 400 Mb lub 10 ostatnich zabiegów. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające w 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta, zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od momentu dostarczenia, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu | TAK |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY