Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Spektrometr Ramana do badań gemmologicznych:

- Rozdzielczość: 18 bit A/D

- zakres: ~ 200-7500 cm-1

- kalibracja identyfikowalna do NIST

- rozdzielczość: 11 cm-1 FWHM

- zautomatyzowany system identyfikacji kamieni szlachetnych i ozdobnych

- możliwość analizy kamieni luźnych i oprawionych

- dostarczone wraz ze spektrometrem narzędzie do kalibracji lasera

- niewielka waga umożliwiająca swobodne przenoszenie aparatury, do 8 kg

- Spektrometr UV-Vis-NIR do badań gemmologicznych:

- rozdzielczość: ~ 1.3 nm

- zakres: 365 – 1000 nm

- rozdzielczość 16-bit A/D

- niewielka waga umożliwiająca swobodne przenoszenie aparatury, do 6 kg

- Komputer przenośny (laptop) z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi spektrometrów i biblioteką widm Ramana, PL i UV-Vis-NIR; bezpłatna aktualizacja biblioteki przez Internet; oprogramowanie umożliwiające równoczesne porównywanie do 50 widm.

Parametry laptopa – laptop o nie gorszych parametrach niż: CPU Core Ultra|u5-235U, 2000 MHz; RAM 16 GB, DDR5, 5600 MHz; SSD 512 GB; Windows 11 Pro; Okres gwarancji: min. 12 miesięcy.

- Dodatkowe wymagania:

- możliwość instalacji i uruchomienia aparatury przez użytkownika, bez konieczności udziału przedstawiciela wykonawcy;

- minimalny okres gwarancji na aparaturę: 24 miesiące;

- czas reakcji serwisu – do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii;

- czas naprawy – do 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, do 90 dnia w przypadku konieczności sprowadzania części z zagranicy;

- maksymalny okres realizacji zamówienia: 15 tygodni od dnia podpisania umowy.