10WSzKzP SPZOZ 							Bydgoszcz dnia: 2026-02-25

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 1691/26

Sprawa nr: 4/2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa asortymentu wraz z dzierżawą aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów dla Zakładu Analityki Lekarskiej na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 4/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytania dotyczące SWZ do przedmiotu zamówienia oraz umowy dostawy - Dot. SWZ Rozdz 9 pkt 9.1. Przedmiotowe środki pkt 1 oraz Rozdz 10.1.1.- Czy Zamawiający odstąpi od złożenia materiałów informacyjnych i wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się aktualne dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. - Dot. SWZ Rozdz 9 pkt 9.1. Przedmiotowe środki pkt 3 oraz Rozdz 10.1.3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko ten asortyment oferowany w formularzu cenowym w części IIb posiadał deklaracje CE wg ustawy z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych oraz Dyrektywy Unii Europejskiej 98/79/EC., który musi podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację? Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane wyroby są wyrobami medycznymi. O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu. Wykonawca zaznacza, iż są to materiały zużywalne. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. - Dotyczy formularza zamówienia termin ważności odczynników i podłoży: Czy Zamawiający odstąpi od terminy ważności określonego jako 3/5 czasu ważności i wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności określonym w miesiącach jako min 4-6 mcy, a dla podłóż choromogennnych wrazi zgodę na zaoferowanie min 4 tygodni? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)? Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla niezbędnej aparatury, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oraz udzielanie wsparcia technicznego i merytorycznego pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, uprzejmie prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy następującego zapisu: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów z oprogramowaniem, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oraz udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących powierzenia i przetwarzania danych osobowych.” Alternatywnie, prosimy o przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania, np. w formie odrębnej umowy Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza do SWZ załącznik nr 14 pn. „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”. 6. Czy w poz.I.4 Zamawiający wymaga zaoferowania kart do szczepów wielolekoopornych ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Zamawiający wprowadza stosowną modyfikację do formularza cenowego i zamieszcza zaktualizowany formularz cenowy pod nazwą „Formularz cenowy AKTUALNY” 7. Czy Zamawiający wymaga świadectwa kompatybilności wymaganych podłoży chromogennych z aparatem do lekowrażliwości i identyfikacji drobnoustrojów ? Posiadanie takiego świadectwa umożliwia pobranie kolonii bezpośrednio z płytki do aparatu bez wykonania przesiewu, co przekłada się na skrócenie czasu identyfikacji oraz zmniejszenie kosztów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 8. Czy Zamawiający wymaga, aby odczyt na płytkach w poz.III.3 odbywał się bez lampy UV i innych urządzeń zewnętrznych ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Zamawiający wprowadza stosowną modyfikację do formularza cenowego i zamieszcza zaktualizowany formularz cenowy pod nazwą „Formularz cenowy AKTUALNY” 9. Czy w poz.III.4 Zamawiający wymaga, zaoferowania podłoża , w którym na jednej stronie dwudzielnej płytki rosną Enterobacteriaceae wytwarzające głównie karbapenemazy typu KPC oraz metalo-beta-laktamazy typu NDM-1, VIM, IPM a druga strona płytki jest specyficzna wyłącznie dla wykrywania Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu OXA-48 ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 10. Czy Zamawiający wymaga, zaoferowania aparatu do lekowrażliwości i identyfikacji drobnoustrojów w pełni automatycznego , w którym wszystkie procesu , w tym napełnianie testów, inkubacja, inookulacja zawiesiny AST* odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie zachodzą na pokładzie aparatu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 11. Czy Zamawiający wymaga, aby testy do ID oraz AST były pakowane osobno oraz do przeprowadzenia badania i wywołania reakcji biochemicznej nie wymagały żadnych dodatkowych odczynników znaczników? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 12. Czy Zamawiający wymaga, aby system posiadał ponad 430 gatunków drobnoustrojów w bazie do identyfikacji CE IVD ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 13. Czy Zamawiający wymaga, aby system był wyposażony w urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej wraz ze standardami oraz umożliwiał automatyczny przesył wartości McFarlanda z densytometru do systemu ID/AST? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 14. Czy Zamawiający wymaga, aby standardy dostarczone do densytometru miały bezterminowy czas użycia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 15. Czy Zamawiający wymaga, aby system posiadał możliwość oznaczania lekowrażliwości dla grzybów drożdżopodobnych na osobnych kartach/panelach? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby system posiadał możliwość oznaczania lekowrażliwości dla drożdżaków na osobnych kartach/panelach, co zostało wskazane w SWZ. 16. Czy Zamawiający wymaga, aby waga panelu/kart nie przekraczała 20 g, ze względu na minimalizacje kosztów utylizacji? Koszt utylizacji odpadów znacznie wpływa na całkowity realny koszt oznaczenia/badania , a żaden sposób nie jest ujmowany w wycenie . Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pytania do Umowy dzierżawy 17. § 1 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu dzierżawy do 6 tygodni ? Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy analizatora z dotychczasowych czterech tygodni do sześciu tygodni. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 18. § 1 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:,,Wydzierżawiający zobowiązuje się przeszkolić personel w zakresie przedmiotu dzierżawy w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy lub w terminie do 7 dni liczonych od daty montażu i uruchomienia przedmiotu dzierżawy”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 19. § 5 ust. 1 pkt 1 — - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na:„0,05% wartości brutto urządzenia, którego dotyczy nieusunięta terminowo awaria – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony w dniach roboczych, po 2-dniowym okresie karencji, nie więcej jednak niż 10% wartości tego urządzenia; kary nie nalicza się w okresie zapewnienia urządzenia zastępczego o równoważnych parametrach.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 20. § 5 ust. 1 pkt 2 — Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na:„0,05% wartości brutto urządzenia – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązkowego przeglądu, liczony w dniach roboczych po 2-dniowym okresie karencji, nie więcej jednak niż 10% wartości tego urządzenia.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 21. § 5 ust. 1 pkt 3 — Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na:„0,10% wartości brutto urządzenia – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4, z limitem 5% wartości tego urządzenia.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 22. § 5 ust. 1 pkt 4 — Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na:„0,10% wartości brutto urządzenia – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przeszkoleniu personelu w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 5, liczony w dniach roboczych, z limitem 5% wartości tego urządzenia.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 23. § 5 ust. 1 pkt 5 — Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na:„50,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu faktury dzierżawy w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 5, po uprzednim 2-dniowym okresie karencji.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 24. § 5 ust. 1 pkt 6 — Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na:„0,02% wartości brutto urządzenia – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu dzierżawy w sposób określony w § 8 ust. 7, przy czym kara przysługuje wyłącznie w przypadku zwłoki zawinionej przez Wydzierżawiającego i nie przekroczy 5% wartości tego urządzenia.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 25. § 5 ust. 2 —Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych niniejszym paragrafem nie może przekroczyć 15% wartości brutto wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot umowy.”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na „Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych niniejszym paragrafem nie może przekroczyć 20 % wartości brutto wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot umowy” Pytania do Umowy dostawy : 26. § 2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca może złożyć fakturę za pomocą platformy faktur elektronicznych pefexpert.pl (wg nazwy szpitala lub numeru NIP) lub na adres faktury.cm@10wsk.mil.pl w ciągu 48 godzin od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia”? Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 2 ust. 5 projektu umowy na dostawy na następujące: „ Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w ciągu 48 godzin od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi go przepisami i powiadomienia Zamawiającego o zmianach w tym zakresie, w szczególności o rozpoczęciu wystawienia faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Brzmienie § 2 ust. 6 projektu umowy na dostawy pozostaje bez zmian. 27. § 2 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji oraz do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem odmowy uznania zasadności reklamacji.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 28. § 8 ust. 1 pkt 1 — - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na:„10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy – wyłącznie po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do wykonania z terminem co najmniej 5 dni roboczych, przy czym kara nie przekroczy 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 29. § 8 ust. 1 pkt 2 — - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na:„0,1% wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie ponad termin określony w § 2 ust. 1, liczony w dniach roboczych, z 2-dniowym okresem karencji i limitem 10% wartości tej partii.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 30. § 8 ust. 1 pkt 3 — - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na:„0,1% wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji ponad termin określony w § 2 ust. 10, z 2-dniowym okresem karencji i limitem 10% wartości tej partii.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 31. § 8 ust. 1 pkt 4 — - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na:„0,1% wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad ponad termin określony w § 2 ust. 10, z 2-dniowym okresem karencji i limitem 10% wartości tej partii.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 32. § 8 ust. 1 pkt 5 — - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na:„50,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu użyczenia, z 2-dniowym okresem karencji, potwierdzonym protokołem przekazania sprzętu.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 33. § 8 ust. 2 — - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 5.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 34. § 8 ust. 3 — - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na: „Skorzystanie z prawa zakupu zastępczego poprzedza uprzednie bezskuteczne wezwanie Wykonawcy do dostawy z dodatkowym terminem co najmniej 2 dni roboczych; Wykonawca pokryje wyłącznie rzeczywistą, udokumentowaną różnicę ceny, nie wyższą niż 10% wartości danej partii.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. 35.§ 8 ust. 8 — - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia na: „Kary umowne nie kumulują się za to samo zdarzenie – należna jest jedna kara w najwyższej wysokości; odstąpienie od umowy nie wyłącza dochodzenia kar należnych za zdarzenia powstałe przed odstąpieniem, z zastrzeżeniem limitu z ust. 2.”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 2 1. Dotyczy: - Zadanie 1 Asortyment dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów na okres 24 miesięcy, I. Asortyment do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, POZYCJA NR 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie manualnych testów do oznaczania lekowrażliwości drożdżaków metodą mikrorozcieńczeń w bulionie wraz nośnikiem zawiesiny i niezbędnymi odczynnikami, które zawierają następujące leki przeciwgrzybicze wg najnowszych wytycznych EUCAST: Amphotericin B 0,03-16 μg/ml 5-Fluorocytosin 0,06-32 μg/ml Anidulafungin 0,002-8 μg/ml Caspofungin 0,002-8 μg/ml Micafungin 0,002-8 μg/ml Fluconazole 0,002; 0,25-128 μg/ml Itraconazole 0,03-4 μg/ml Posaconazole 0,008-8 μg/ml Voriconazole 0,008-8 μg/ml ? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 2. Dotyczy: - Zadanie 1 Asortyment dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów na okres 24 miesięcy, I. Asortyment do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, POZYCJA NR 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisu „Karty/panele do oznaczania lekowrażliwości szczepów”, jakie dokładnie szczepy Zamawiający zamierza oceniać pod względem lekowrażliwości? Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację formularza cenowego dla pozycji I.4, która otrzymuje brzmienie: „Karta/panele do oznaczania lekowrażliwości szczepów wielolekoopornych”. 3. Dotyczy: - Zadanie 1 Asortyment dla aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów na okres 24 miesięcy, II. A. Asortyment do oznaczania identyfikacji drobnoustrojów, POZYCJA NR 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyszczególnienie: liczby testów/kart/paneli do identyfikacji bakterii Gram pozytywnych, liczby testów/kart/paneli do identyfikacji bakterii Gram negatywnych, liczby testów/kart/paneli do identyfikacji drożdżaków. Poszczególne grupy drobnoustrojów wymagają innych testów i odczynników oraz posiadają różną cenę jednostkową. Szczegółowa informacja pozwoli realnie wycenić każdą grupę testów/kart/paneli. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 4. Dotyczy: - Zadanie 1 Parametry techniczne, Wymagania techniczne POZYCJA NR 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania aparatu o pojemności komory inkubacyjno – pomiarowej 40 miejsc. Taka liczba miejsc pozwala w okresie kontraktu 24 miesięcy przeanalizować około 20 000 testów do identyfikacji i lekowrażliwości. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 5. Dotyczy: - Zadanie 1 Parametry techniczne, Inne wymagania POZYCJA NR 9 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania aparatu używanego po pełnym autoryzowanym przeglądzie serwisowym z 2019 roku. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. 6. Dotyczy: - Zadanie 1 - UMOWA UŻYCZENIA do umowy nr 4-…../P/2026/TU W związku z zapisami w umowie użyczenia następujących sprzętów dodatkowych, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie większej liczby parametrów, jakie powinny spełniać: 1. Chłodnia laboratoryjna – 1 komorowa o pojemności 386 L, 2. Chłodnia laboratoryjna – 1 komorowa o pojemności 386 L, 3. Wytrząsarka – 1 sztuka Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ – tym samym uznać należy, że nie stawia dodatkowych wymogów w zakresie parametrów technicznych użyczanego sprzętu.

PYTANIE NR 3 Dotyczy: - Zadanie 1 Parametry techniczne, Inne wymagania POZYCJA NR 8 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy analizator będzie podłączony jako nowy/dodatkowy czy w zamian za inny analizator oraz czy będzie tworzone nowe stanowisko, czy podłączenie analizatora będzie do wymienianej bądź działającej w systemie stacji roboczej? Odpowiedź: W związku z zakończeniem obowiązującej umowy, obecny analizator zostanie zabrany i na jego miejsce zostanie wstawiony nowy analizator, a wymogiem technicznym jest podłączenie systemu tego analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS - CENTRUM firmy Marcel.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: kornowska4835@10wsk.mil.pl

Data: 2026-02-25