Poznań dnia: 2026-02-25

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup defibrylatorów zewnętrznych, pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej IABP, pompy do wspomagania mechanicznego lewej komory serca oraz generatora elektrochirurgicznego AEX wraz z elektrodami i nożami plazmowymi w ramach realizacji zadania: Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/12/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy w Zadaniu 3 (pompa do kontrapulsacji) mogła się wkraść techniczna omyłka: W pkt 21 opisu wymogów: Dysk bezpieczeństwa min 512 GB Oraz w opisie asortymentu zarówno w nagłówku oraz w tabeli: Generator elektrochirurgiczny AEX wraz z elektrodami i nożami plazmowymi Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej IABP Generator elektrochirurgiczny AEX wraz z elektrodami i nożami plazmowymi Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej IABP - 1 szt. Czy opis Generator itd do słowa "plazmowymi" [...] jest zamieszczony omyłkowo? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wprowadził modyfikację. 1. Pytanie do pakietu 4 : czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w zakresie wymaganego serwisu w Polsce, biorąc pod uwagę, że Abiomed Europe GmbH realizuje wszystkie naprawy i przeglądy wyłącznie w swojej siedzibie w Aachen (Niemcy), a procedura polega na przesłaniu przez producenta jednostki zastępczej i odesłaniu urządzenia uszkodzonego do Niemiec? W związku z tym najkrótszy możliwy czas dostarczenia sprzętu zastępczego wynosi minimum 2 dni robocze, co uniemożliwia spełnienie wymogu serwisu i reakcji w Polsce w czasie 24 godzin. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje czas reakcji serwisu na 48h. 2. Do pakietu 4 : w §7 Projektu Umowy przewidziano wskazanie okresu gwarancji dla dostarczonego sprzętu, liczonym od dnia podpisania protokołu odbioru. Czy Zamawiający dopuszcza ustalenie okresu gwarancji dla konsoli Automated Impella Controller (AIC) na maksymalnie 12 miesięcy, zgodnie z polityką producenta? Wyjaśniamy, że Wykonawca dostarcza konsole AIC na własność Zamawiającego, natomiast dalsze przedłużanie ochrony wymaga zawarcia odrębnej umowy serwisowej na przegląd roczny, który każdorazowo przedłuża gwarancję o kolejny rok. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Dotyczy SWZ pkt. 10 (3) (INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH) Czy zamawiający dopuści przedstawienie certyfikatów równoważnych do ISO 13485, wydawanych przez jednostki notyfikowane w ramach procedur oceny zgodności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR) lub w przypadku wyrobów objętych przepisami przejściowymi Dyrektywą 93/42/EWG (MDD). Uzasadnienie. Certyfikaty potwierdzajace wdrożenie systemu zarządzania jakością wydawane przez jednostki notyfikowane w ramach procedur oceny zgodności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR) lub w przypadku wyrobów objętych przepisami przejściowymi Dyrektywą 93/42/EWG (MDD) odpowiadają wymaganiom ISO 13485, a w wielu aspektach nawet je przewyższają. Certyfikaty te obejmują ocenę zgodności systemu jakości bezpośrednio z wymaganiami regulacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych. Certyfikaty te są więc równoważnym potwierdzeniem wdrożenia przez producenta systemu zarządzania jakością zgodnie z obowiązującymi przepisami UE. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy zał. nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy - generator, pkt 58 Wnosimy o dodanie w treści wymagania "jeżeli to możliwe" lub "jeżeli dotyczy". Uzasadnienie: Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przekazanie odpadów uprawnionemu podmiotowi powoduje przejęcie odpowiedzialności za dalsze gospodarowanie odpadami przez posiadacza prowadzącego przetwarzanie. Ostateczny sposób zagospodarowania odpadów zależy więc od decyzji i możliwości instalacji posiadających stosowne zezwolenia, ich dostępności na danym obszarze oraz aktualnych uwarunkowań prawnych i technologicznych. Wykonawca, mimo dochowania należytej staranności w zakresie selektywnego zbierania i przekazywania odpadów do recyklingu, nie ma pełnej kontroli nad końcowym procesem ich przetwarzania, w tym nad faktycznym poziomem recyklingu. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, że wpisanie w tym punkcie NIE, nie spowoduje odrzucenia oferty. Dotyczy zał. nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy - generator, pkt 61 Wnosimy o usunięcie tego punktu w całości lub alternatywnie dodanie w treści wymagania (jeśli dotyczy). Uzasadnienie. Wymóg przedstawienia Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD) lub innego dokumentu potwierdzającego niski ślad węglowy nie ma zastosowania do wyrobów medycznych, ponieważ obowiązujące przepisy dla tego typu produktów, w szczególności Rozporządzenie (UE) 2017/745 (MDR) nie przewidują takiego obowiązku. MDR określa pełny zakres wymagań dotyczących bezpieczeństwa, jakości i zgodności wyrobu medycznego, ale nie nakłada na producentów obowiązku przygotowania deklaracji środowiskowych ani analizy śladu węglowego. Wyroby medyczne podlegają osobnym przepisom środowiskowym dotyczącym gospodarki odpadami, a nie systemowi EPD, który stosowany jest głównie w branży budowlanej i materiałowej. Wprowadzanie wymogu EPD wobec wyrobów medycznych oznaczałoby nałożenie dodatkowych i niewspółmiernych obowiązków, które nie wynikają z przepisów regulujących tę kategorię wyrobów. Z tego względu wymaganie EPD nie powinno być stosowane, a zgodność z MDR jest wystarczająca, aby potwierdzić możliwość bezpiecznego wprowadzenia wyrobu do obrotu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje wymaganie przedstawienia Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu. Zamawiający wskazuje, że Rozporządzenie (UE) 2017/745 (MDR) określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności wyrobów medycznych, natomiast nie ogranicza uprawnienia zamawiającego do określenia dodatkowych wymagań jakościowych lub środowiskowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wymóg ten stanowi element realizacji polityki środowiskowej zamawiającego oraz podejścia opartego na analizie cyklu życia produktu. Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentu równoważnego, potwierdzającego parametry środowiskowe produktu, w szczególności dotyczące śladu węglowego. Dotyczy zał. nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy - generator, pkt 63 Wnosimy o usunięcie tego punktu w całości lub alternatywnie dopuszczenie przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o działaniu zgodnie z zasadą DNSH. Uzasadnienie. Wymóg przedstawienia oświadczenia o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH (Do No Significant Harm) nie ma zastosowania, ponieważ zasada DNSH odnosi się przede wszystkim do projektów i procesów a nie do samego wyrobu medycznego jako produktu. Wyroby medyczne podlegają szczegółowym regulacjom określonym w Rozporządzeniu (UE) 2017/745 (MDR), które nie przewidują ocen zgodności wyrobu z zasadą DNSH. Zwracamy uwagę, że w obowiązujących przepisach dotyczących realizacji zasady DNSH, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2020/852 (Rozporządzeniu o Taksonomii) brakuje wytycznych odnoszących się bezpośrednio do wyrobów medycznych. Zasada ta odnosi się do realizacji danej inwestycji a nie do parametrów technicznych urządzenia medycznego. Z tego względu właściwe byłoby oświadczenie o spełnianiu zasady DNSH przez wykonawcę, ponieważ: odzwierciedla ono realny zakres obowiązków związanych z DNSH i jest zgodne z praktyką stosowaną w zamówieniach finansowanych ze środków UE, gdzie DNSH dotyczy projektu lub działalności, a nie produktu jako takiego. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w pkt 63 załącznika nr 2 do SWZ. Wymóg ten wynika z obowiązku zapewnienia zgodności realizowanego przedsięwzięcia z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), mającą zastosowanie do projektów finansowanych ze środków UE. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o spełnianiu zasady DNSH przez wykonawcę lub producenta. Zamawiający nie wymaga formalnej certyfikacji wyrobu w systemie taksonomii ani odrębnej oceny zgodności produktu z Regulation (EU) 2020/852, lecz jedynie oświadczenia potwierdzającego, że oferowany sprzęt - w zakresie jego parametrów technicznych, zastosowanych materiałów oraz charakterystyki energetycznej - nie powoduje znaczącej szkody dla środowiska w rozumieniu zasady DNSH, w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu zamówienia. Dotyczy projektu umowy § 7 (część 2) Mając na uwadze, że naprawy realizowane są wyłącznie w naszym centrum serwisowym, a ich czas może w niektórych przypadkach przekroczyć 7 lub 14 dni kalendarzowych, prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie przez Wykonawcę urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany sprzęt - dostarczonego w terminie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia usterki i pozostającego do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres naprawy - będzie uznane za spełnienie wymagań określonych w SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. UWAGA: Dotyczy każdego zadania, w który Zamawiający oczekuje dostarczenia drukarki. Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki marki Sharp model MX-B427W. Zamawiający wymaga dostarczenia konkretnej drukarki, ponieważ jest to związane z faktem, że szpital wyposażony jest w całości w drukarki tego producenta i będzie miał możliwość wykorzystywania wspólnych materiałów eksploatacyjnych, wspólnych części zamiennych. Zamawiający informuje, że oprócz udzielonych odpowiedzi zamieszcza zmodyfikowane dokumenty – formularz asortymentowo-cenowy – pompa do kontrapulsacji o wzór umowy. Ponadto, w związku z treścią udzielonych odpowiedzi termin składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony z 26.02.2026r. na 02.03.2026r. Miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający

/-/ Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Aneta Jałowiecka