Sprawa nr: 144/2025		SPECYFIKACJA TECHNICZNA 			Załącznik nr 2B do SWZ

ZADANIE 2

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Mobilny stół chirurgiczny z systemem obrazowania RTG | 1 komplet |  |  |  |  |

Z uwagi na zapisy umowy dotacyjnej Wykonawca zobowiązany jest do wyceny oddzielenie poz. 1 i oddzielnie poz. 2 zadania.  Do kosztów zakupu sprzętu nie wlicza się kosztów materiałów.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| L.p. | Nazwa | Ilość | Producent/typ | Wartość netto [PLN] | VAT [%]* | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sterylne, jednorazowe obłożenia ramienia | 1 op. – 100 sztuk |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w dokumencie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor: |  |  |  |
|  | Płaski ekran | Tak |  |
|  | Rozmiar ekranu (przekątna) ≥ 27" | Tak, podać |  |
|  | Rozmiar obrazu na żywo i referencyjnego (przekątna) ≥ 38,5 cm | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlacza ≥ 1920 × 1080 piksele (Full HD) | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne kąty widzenia (poziomy/pionowy, typowy): 178° / 178° | Tak, podać |  |
| Generator RTG (Monoblock): |  |  |  |
|  | Nominalna wielkość ogniska: 0,3 (zgodnie z EN 60336:2005) | Tak |  |
|  | Moc wyjściowa (maks.): 70 W | Tak, podać |  |
|  | Napięcie znamionowe lampy: 40–70 kV | Tak, podać |  |
|  | Prąd lampy: 0,1–1,0 mA | Tak, podać |  |
|  | Obciążenie lampy RTG (maksymalne): 70 kV/1 mA (ciągłe), odpowiadające 70 Wh | Tak, podać |  |
|  | Całkowita filtracja: ≥ 2,5 mm równ. Al | Tak, podać |  |
| Cyfrowy detektor płaski: |  |  |  |
|  | Scyntylator: jodek cezu | Tak |  |
|  | Powierzchnia czuła detektora 145,4 x 114,9 mm | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość: 1944 x 1536 piksele | Tak, podać |  |
|  | Wielkość piksela: 74,8 μm | Tak, podać |  |
|  | Kwantowa efektywność detekcji (DQE): > 0,7 przy 0,5 parach wierszy/mm | Tak, podać |  |
| Kontrola fluoroskopii: |  |  |  |
|  | Wielofunkcyjne sterowanie nożne: - akwizycja obrazów i sekwencji filmowych - składane w górę i dół ramię wsporcze generatora – zapisywanie lub drukowanie (możliwość konfiguracji) | Tak |  |
|  | Panel sterowania (w polu sterylnym): - poziome pozycjonowanie pola fluoroskopii - zapisywanie - oświetlenie miejsca pracy – laserowe urządzenie naprowadzające | Tak |  |
|  | Laserowe urządzenie naprowadzające: - Klasa 3R (według normy EN 60825-1:2007) - Moc wyjściowa (maks.) 10 mW - Długość fali 635 nm | Tak, podać |  |
| Przetwarzanie obrazu: |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola dawki (ADRC) | Tak |  |
|  | Zatrzymanie ostatniego obrazu (LIH) | Tak |  |
|  | - Liczba pełnowymiarowych obrazów, które można podejrzeć jednocześnie: 2 (1 obraz na żywo + 1 obraz referencyjny): - Formatowanie obrazów: - Obraz lustrzany w poziomie i w pionie - Jasność (5 poziomów) - Wyostrzanie (4 poziomy) - Tłumienie szumów (4 poziomy) | Tak, opisać |  |
|  | Filmy z fluoroskopii w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| Dokumenty i komunikacja: |  |  |  |
|  | Port USB 2.0 | Tak |  |
|  | Przechowywanie, Lista robocza, Przechowywanie mediów | Tak |  |
|  | Wydruki na papierze termoczułym, rozmiar 90 x 90 mm | Tak |  |
| Wymiary i waga: |  |  |  |
|  | Stół do obrazowania/zabiegowy : Wymiary (S x G x W) Ramię wsporcze generatora w ustawieniu poziomym: 1153 × 509 × 1421 mm Ramię wsporcze generatora w ustawieniu 50°: 1141 × 509 × 2056 mm Zakres ruchu pionowego blatu stołu: 150 mm Odległość pomiędzy podłogą a górną krawędzią blatu stołu (min. / maks.): 742 mm / 892 mm Odległość pomiędzy blatem stołu (krawędź górna) a ramieniem wsporczym generatora (krawędź dolna): 498 mm Odległość ognisko-detektor: 695 mm Odległość ognisko-skóra: 595 mm Ustawienia spoczynkowe ramienia wsporczego generatora: 0° / 25° / 50° Zakres ruchu poziomego pola fluoroskopii: 550 mm Waga (w tym kamera wideo): max 160 kg Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach +/- 10 % | Tak, podać |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
|  | Wykonawca w cenie przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych urządzenia oraz integrację (podłączenie) z systemem szpitalnym PACS (DICOM). Koszt ewentualnej licencji PACS po stronie Wykonawcy. Szczegółowe wymagania pod tabelą. *** | TAK |  |
|  | Wykonawca w cenie przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania projektów osłon stałych dla pomieszczeń, w których użytkowany będzie oferowany sprzęt tj. w sal zabiegowych nr 3 i 4. Dotychczasowe projekty osłon stałych w załączniku. Projekty osłon należy dostarczyć wraz z dostawą urządzenia | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu | TAK Podać |  |

***

1. Aparat cyfrowy musi być zgodny ze standardem DICOM 3.0 oraz obsługiwać i posiadać zainstalowane licencje na protokoły DICOM Storage oraz DICOM MWL (Modality Worklist).

2. Aparat cyfrowy musi być zgodny z posiadanym przez szpital systemem PACS - Agfa IMPAX 6.6.1. Zgodność aparatu można sprawdzić w oparciu o dokument DICOM Conformance Statement znajdujący się na stronie: https://www.agfahealthcare.com/dicom-conformance/
Dokument: IMPAX 6.6.x Solution  – Doc. 001470

3. Oferent powinien również zapewnić wszelkie licencje, wymagane przez system PACS posiadany przez szpital, niezbędne do podłączenia aparatu.
Kontakt do producenta systemu PACS: e-mail: DEX_Helpdesk@agfa.com, tel. 22 311 19 23.

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY