## Wykaz czynności
Sprawa 17/2026 ZAKRES CZYNNOŚCI załącznik nr 15 do SWZ
Nr zadania | Nazwa zadania | Wykaz czynności - przeglądy
1. | Usługa serwisowa agregatu wody lodowej AERMEC ANL202 współpracującego z aparatem MRI - SmartPath to dStream for 1,5T i oraz agregatu wody lodowej COOL SWN 4CS-R407-Z2P współpracującego aparatem z MRI 3T (2 pozycje) | 4 przeglądy techniczne w roku Czyszczenie wymienników - skraplaczy agregatów 2/rok lub w zależności od potrzeb Czyszczenie/wymiana filtrów hydraulicznych 2/rok lub w zależności od potrzeb Kontrola szczelności obiegów chłodniczych 1/rok Kontrola parametrów glikolu, uzupełnianie (nie objmuje naprawy) Wszystkie naprawy (wymiana bezpieczników, uszczelek odpowietrzników, łożysk, itp.) po akceptacji przedstawionego wcześniej kosztorysu. Wykonawca podejmie się diagnostyki zgłoszonej awarii na miejscu do 1 dnia roboczego od zgłoszenia Wykoanwca przedstawi koszt naprawy wymagającej wymiany części i ustali go indywidualnie w przypadku wystąpienia nagłej awarii lub potrzeby wymiany wyekspoatowanych podzespołów. Naprawy nie będą obejmowały wymiany agregatu na nowy ani kosztów związanych z tą usługą. Wykonawca przedstawi niezwłocznie po zawarciu umowy plan przeglądów okresowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i zmiejszenia raty miesięcznej bądź wcześniejszego zakończenia umowy w przypadku wybrakowania wszystkich sprzętów objętych umową. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania raportu technicznego bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego.
2. | Usługa serwisowa aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej (2 pozycje) | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa Aktualizacja oprogramowania
3. | Usługa serwisowa stołów operacyjnych STERIS SAS/CMAX3 (4 pozycje) | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa Aktualizacja oprogramowania Wymiana zestawu serwisowego podczas przeglądów
4. | Usługa serwisowa kardiomonitorów Philips (9 pozycji) | Testy funkcjonalne Kontrola poprawności pomiarów Test bezpieczeństwa elektrycznego Kalibracja Konserwacja
5. | Usługa serwiowa wirówki laboratoryjnej MPW M-Diagnostic | Sprawdzanie szczelności pokrywy Sprawdzanie działania systemu awaryjnego otwierania pokrywy Kalibracja prędkości obrotowej rotora - wzorcowanie Kalibracja temperatury Pomiar prędkości obrotowej. Pomiar czasu wirowania dla wybranych nastaw Pomiar temperatury.
6. | Usługa serwisowa mikroskopu BX53 | Sprawdzenie stanu technicznego Sprawdzenie działania Czyszczenie Sprawdzenie stanu technicznego głowicy mikroskopu Wykonanie testów
7. | Usługa serwisowa ultradźwiękowych aspiratorów tkanek Cusa Clarity (2 pozycje) | Wykonawca wymienia filtr ochronny ssania CUSA Clarity co 6 miesięcy Przeglądy okresowe wykonywane raz na rok Testy funkcjonalne Kontrola poprawności pomiarów Test bezpieczeństwa elektrycznego Kalibracja Konserwacja
8. | Usługa serwisowa aparatu USG Versana Premier Black Edition | Kontrola wizualna Wykonanie czynności konserwacyjno-diagnostycznych Sprawdzenie poprawności działania podzespołów Aktualizacja oporogramowania Kontrola zasilania Testy serwisowe Czyszczenie wewnętrzne Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego
9. | Usługa serwisowa wyświetlacza optotypów YPB-2100 YEASN | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa Aktualizacja oprogramowania
10. | Usługa serwisowa lampy szczelinowej S260 Mediworks ze stolikiem | Czyszcenie optyki Test funkcjonalny Sprawdzenie dokładności pomiaru, kontrola parametrów pracy oraz kalibracja Testy bezpieczeństwa elektrycznego
11. | Usługa serwisowa laserów optycznych (2 pozycje) | Laser okulistyczny Optimis Fusion: Sprawdzenie stanu obudowy i połączeń kablowych oraz elementów mechanicznych Kalibracja toru optycznego lasera Kalibracja elektroniczna lasera Czyszczenie zewnętrznych elementów optycznych Pomiar mocy lasera Laser okulistyczny VITRA2: Sprawdzenie stanu obudowy i połączeń kablowych oraz elementów mechanicznych Czyszczenie zewnętrznych elementów optycznych Kalibracja elektroniczna i optyczna lasera Testy kontrolne
12. | Usługa serwisowa aparatu USG Siemens Acuson Sequoia | Regularne przeglądy okresowe i konserwacje – interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów – uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. Kontrola występowania usterek zewnętrznych. Inspekcja zużycia części. Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. Smarowanie ruchomych części mechanicznych. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego. Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. Umowa obejmuje wymianę zestawów przeglądowych (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. Sprawdzenie jakości obrazu. Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów. Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.
13. | Usługa serwisowa aparatu do fakowitrektomii Stellaris Elite | 1. Ogólne czynności przy wyłączonym systemie: Odłączenie systemu od zasilania. Kontrola i czyszczenie otworów wentylacyjnych z kurzu i zabrudzeń. Inspekcja i ewentualna wymiana pękniętych przewodów. Kontrola i czyszczenie złączy CAN/Power oraz połączeń w systemie. 2. Podstawa Elektromechaniczna (EMB): Sprawdzenie i czyszczenie prowadnic ramienia tacy. Sprawdzenie kółek,osłon oraz gniazda zasilania pod kątem uszkodzeń. Kontrola i ewentualna wymiana uszczelek wodoodpornych w uchwytach. 3. Maszt kroplówki (IV Pole): Inspekcja i czyszczenie masztu oraz uszczelek pod kątem zabrudzeń BSS. Demontaż i czyszczenie górnej uszczelki kołnierza. 4. Moduł Ciśnieniowo - Płynowy (VFM) i HFM: Kontrola i czyszczenie obudowy modułu, uchwytu kasety oraz detektora płynu. Wymiana filtra hydrofobowego - jeżeli istnieje taka potrzeba. Czynności po uruchomieniu systemu: Sprawdzenie wersji sprzętu i oprogramowania. Weryfikacja pracy wentylatorów. 6. Komputer Interfejsu Użytkownika (UIC / UPC / EIC): Kalibracja ekranu dotykowego. 7. Moduł kompresora (CPA): Sprawdzenie i kalibracja ciśnień na wyjściach. Kontrola szczelności układu i poziomu hałasu pompy. 8. Moduł Kompresora Posterior (PCM): Weryfikacja i regulacja ciśnień Sprawdzenie funkcji wymuszonej infuzji. 9. Maszt kroplówki – inspekcja ruchu: Czyszczenie elementów podnoszących maszt i weryfikacja maksymalnego zakresu ruchu. 10. Sterownik nożny: Inspekcja baterii, osłon przycisków i szczelności obudowy. Kalibracja i sprawdzenie potencjometru sterownika. 11. MMC: Weryfikacja portów USB oraz wyjścia wideo. 12. Moduł Płynowy Posterior (PFM) i HPM: Inspekcja i czyszczenie obudowy, uchwytu kasety i detektora płynu. 13. Moduł Ultradźwiękowy: Inspekcja i czyszczenie złącz Coagulation, Ultrasound, High Speed Vitrectomy RCA, Laser SMA i pinów sprężynowych. 14. Moduł Oświetlaczy Posterior (PIM): Sprawdzenie poprawności mocowania wszystkich złączy i przewodów. Weryfikacja aktualności wersji sprzętowej i oprogramowania po uruchomieniu systemu. Sprawdzenie stanu źródeł oświetlenia 15. Moduł zasilania z baterią UPS: Wymiana baterii co 3 lata. 16. Moduł zasilania SPS oraz Moduł Lasera: Sprawdzenie stanu złączy oraz okablowania. Sprawdzenie wersji oprogramowania oraz prawidłowości pracy podzespołów. 17. Montaż końcowy: Złożenie wszystkich elementów systemu po serwisie. 18. Bezprzewodowy pilot: Czyszczenie obudowy i inspekcja. 19. Obudowa systemu : Czyszczenie i inspekcja obudowy systemu z wykorzystaniem bezpiecznych środków (alkohol izopropylowy, łagodny detergent).
14. | Usługa serwisowa wiertarki szybkoobrotowej nDrive+ (2 pozycje) | Sprawdzanie szczelności pokrywy Sprawdzanie działania systemu awaryjnego otwierania pokrywy Kalibracja prędkości obrotowej Kalibracja temperatury Pomiar prędkości obrotowej. Pomiar temperatury.
15. | Usługa serwisowa wieży endoskopowej wraz z wyposażeniem | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa Aktualizacja oprogramowania
16. | Wykonanie sprawdzianu oceny jakości badań laboratoryjnych | Wykonanie badań laboratoryjnych
17. | Usługa serwisowa systemu do diagnostyki i terapii niedowładów krtani oraz zaburzeń połykania vocaSTIM-Master | Sprawdzenie parametrów funkcjonalnych Kontrola akcesoriów Test bezpieczeństwa elektrycznego
18. | Usługa serwisowa videonasopharynoskopów EF28 (2 pozycje) | Sprawdzanie szczelności aparatów Sprawdzanie styków elektroniki oraz pracy modułu wifi WT200 Sprawdzenie końcówki roboczej Sprawdzenie oświetlenia LED i kamery CMOS Sprawdzenie rejestracji video oraz zdjęć Sprawdzenie obrazowania Sprawdzenie okablowania oraz ogólnego stanu aparatu
19. | Usługa serwisowa aparatu do laseroterapii biosymulacyjnej PhysioGo 400 oraz laseru wysokoenergetycznego EVO Easy 13W (2 pozycje) | Sprawdzenie stanu obudowy i połączeń kablowych oraz elementów mechanicznych Czyszczenie zewnętrznych elementów optycznych Kalibracja elektroniczna i optyczna lasera Testy kontrolne
20. | Usługa serwisowa podnośnika kąpielowego Bolero - CEB6000-01 | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa
21. | Usługa serwisowa myjni Sofinor SAS Clinox 3A Total | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa Aktualizacja oprogramowania
22. | Usługa serwisowa mikrosilnika z przewodem fizjodyspensera MD11 | Sprawdzenie mikrosilnika Sprawdzenie temperatury mikrosilnika Sprawdzenie wnętrza mikrosilnika Sprawdzenie wibracji Sprawdzenie zasilania Sprawdzenie działania sterownika nożnego Sprawdzenie końcówek: prostnica, kątnica, piły Testowanie zestawu Testowanie bezpieczeństwa elektrycznego
23. | Usługa serwisowa kolumn endoskopowych z ramieniem pod monitor (2 pozycje) | Sprawdzenie aktualnej wersji oprogramowania Sprawdzenie ewentualnych błędów po podłączeniu komputera Sprawdzenie napięcia akumulatorów Sprawdzenie klawiatury kolumny czy wszystkie funkcje działają prawidłowo Sprawdzenie inclination sensor oraz motorów / tilt/Trendelenburg/ główny motor Sprawdzenie poprawności kodu IR kolumny z pilotem Wykonanie dwukrotnie tzw. final check celem sprawdzenia poprawności działania wszystkich podzespołów Pozostałe czynności: Sprawdzenie tabliczki znamionowej Wykonanie niezbędnych smarowań w kolumnie stołu Sprawdzenie obudów kolumny pod kątem uszkodzeń Sprawdzenie hamulców Sprawdzenie elementów obudowy oraz kół Wykonanie Testów elektrycznych BE Testy pracy pilota IR lub przewodowego + ocena stanu wizualnego obudowy pilota Blat operacyjny: Sprawdzenie poprawności działania wszystkich sekcji Sprawdzenie wszystkich materacy Sprawdzenie wszystkich punktów stykowych z kolumną Sprawdzenie szyn akcesoryjnych oraz zacisków jeżeli występują Sprawdzenie paska napędowego blatu Sprawdzenie punktów mocowań poszczególnych sekcji Sprawdzenie sensora wszystkich pozycji końcowych (wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia stołu) Sprawdzenie zakresu przesuwu wzdłużne
24. | Usługa serwisowa systemu ogrzewania pacjenta WARMAIR CS-135 oraz SE-DUO310 (4 pozycje) | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa
25. | Usługa serwisowa Videoendoskopu intubacyjnego 11303BNXK | Weryfikacja stanu technicznego Weryfikacja obrazu Test szczelności Ocena zakresu ruchu końcówki dystalnej
26. | Usługa serwisowa do pomiaru ACT Hemonart CompactONE 9 | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa Aktualizacja oprogramowania
27. | Usługa serwisowa sterylizatorów parowych ENBIO S (pozycje 4) | Ocena stanu technicznego Czyszczenie autoklawu Sprawdzanie stanu grzałek urządzenia. Wymiana niezbędnych elementów z części podstawowych Odkamienianie (jeżeli jest potrzeba) Testy urządzenia Sprawdzenie parametrów pracy
28. | Usługa serwisowa zaklejarek, zatapiarek, barwiarek oraz procesów próżniowych (9 pozycji) | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa
29. | Usługa serwisowa spirometrów i kabiny bodypletyzmograficznej (3 pozycje) | Wykonanie przeglądu zgodnie z wytycznymi producenta Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego aparatu, zgodnie z normą IEC 62353:2014 - jeśli konieczne Sprawdzenie poprawności działania funkcji mechanicznych Sprawdzenie poprawności działania funkcji pomiarowych Przeprowadzenie jakościowych procedur producenta
30. | Usługa serwisowa pomp infuzyjnych objętościowych oraz strzykawkowych (5 pozycji) | Ocena stanu technicznego pompy Kontrola działania funkcji i ustawień pompy Kalibracja przepływów (jeśli jest taka konieczność) Kontrola działania alarmów Test bezpieczeństwa elektrycznego Czyszczenie i dezynfekcja obudowy
31. | Usługa serwisowa aparatu do badań słuchowych potencjałów wywołanych | Sprawdzanie urządzenia i oprogramowania Skanowanie i defragmentacja HDD Skanowanie pamięci RAM Testowanie urządzenia po przeglądzie
32. | Usługa serwisowa aparatów RTG zdjęciowych SIEMENS MULTIX TOP (2 pozycje) | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa Aktualizacja oprogramowania
33. | Usługa serwisowa ultrasonografu SIEMENS ACUSON X300 | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa Aktualizacja oprogramowania
34. | Usługa serwisowa ultrasonografu APLIO I700 | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa Aktualizacja oprogramowania
35. | Usługa serwisowa endoskopu oraz toru wizyjnego (3 pozycje) | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa
36. | Usługa serwisowa bronchofiberoskopu | 1. Wstępna kontrola wizualna Ocena zewnętrznego stanu bronchoskopu Sprawdzenie powłoki tuby wziernikowej (płaszcz, przetarcia, pęknięcia) Stan króćca ssania, przycisków sterujących, zaworów Ocena zewnętrznych złączy: światłowodowego, wody/powietrza Weryfikacja czy nie ma śladów korozji, pęcherzy, 2. Test szczelności Podłączenie do testera szczelności Napełnienie układu powietrzem Zanurzenie w wodzie i obserwacja ewentualnych pęcherzyków przez ~1–3 min 3. Kontrola kanałów wewnętrznych Kanał ssania, kanał biopsji, kanał wody/powietrza Drożność i brak zwężeń (testy wziernikowe) Sprawdzenie czy nie ma śladów zanieczyszczeń, deformacji, blokad 4. Kontrola giętkości i sterowania końcówką Sprawdzenie zakresu zgięcia końcówki góra/dół/prawo/lewo Porównanie z parametrami fabrycznymi Ocena płynności ruchu, luzów, tarcia 5. Sprawdzenie systemu optycznego / wideo Czystość i stan okularu lub przetwornika Kontrola ostrości i jasności obrazu Wykrycie martwych pikseli (w videoendoskopach) Ocena jakości światłowodu – procent uszkodzonych wiązek (tzw. „czarne punkty”) 6. Kontrola oświetlenia Test przewodu światłowodowego Sprawdzenie intensywności światła Brak przepaleń, uszkodzeń gwintu, wtyku 7. Sprawdzenie kanału wody/powietrza Test sprawności podawania wody i powietrze Kontrola złącz i zaworów 8. Kontrola zaworów i przycisków Funkcjonalność zaworu ssania Zaworu powietrza/wody Przycisków foto/video (w modelach cyfrowych) Elastyczność uszczelek i membran
37. | Usługa serwisowa kardiomonitorów transportowych AQUARIUS PLUS (8 pozycji) | Ocena stanu technicznego urządzenia Testy Kontrola poprawności działania Test bezpieczeństwa elektrycznego Sprawdzenie stanu akumulatora Do wykonania przeglądu potrzebny jest tester bezpieczeństwa elektrycznego i symulator funkcji życiowych pacjenta
38. | Usługa serwisowa monitorów rzutu serca metodą nieinwazyjną EV1000 (3 pozycje) | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa
39. | Usługa serwisowa automatycznej myjni endoskopowej MEDIPIA ENDOCLEAN 2000 | Kontrola parametrów pracy Testy funkcjonalne Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego Wykaz części zamiennych podczas przeglądu: Wymiana wkładu filtra wody Wymiana uszczelnień osi zraszacza Wymiana węży podłączeniowych uzależniona od stosowanych środków chemicznych i ich agresywności Wymiana podzespołów pomp dozujących/myjących uzależniona od stosowanych środków chemicznych i ich agresywności
40. | Usługa serwisowa aparatów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT wraz z pompą (2 pozycje) | • Sprawdzenie wizualne. o Dostępność instrukcji obsługi. o Kompletność wyposażenia. o Prawidłowość umieszczenia wskaźników i ostrzeżeń. o Kable przyłączeniowe, wtyczki – nieuszkodzone. o Wygląd zewnętrzny – czysty, brak widocznych uszkodzeń. o Osłony wlotu powietrza – czyste i nie zablokowane. • Bezpieczeństwo elektryczne. o Połączenia uziemienia ochronnego. o Rezystancja przewodu ochronnego o Prądy upływu. o Rezystancja izolacji. o Bezpieczniki. o Podłączenie przewodu wyrównania potencjałów. • Bezpieczeństwo funkcjonalne.  Konsole  Prawidłowość działania kółek jezdnych.  Zewnętrzny wygląd modułów.  Prawidłowość sygnalizowania kontrolek LED w modułach.  Kompletność wyświetlaczy 7-mio segmentowych.  Kontrola stanu akumulatorów Systemu zasilania awaryjnego UPS – konieczność wymiany, co trzy lata lub, gdy pojemność spadnie poniżej t_cap<5000 (aparat S III).  Prawidłowość działania modułu przełącznika zasilania awaryjnego.  Prawidłowość działania funkcji ręcznego uruchomienia modułu przełącznika zasilania awaryjnego.  Prawidłowość działania funkcji: obejścia zabezpieczeń wewnętrznych systemu zasilania awaryjnego UPS. System UPS posiada funkcję autokontroli, która w przypadku wadliwej pracy systemu ostrzega o zagrożeniu uszkodzenia aparatu. W razie konieczności można zignorować ostrzeżenia i kontynuować pracę aparatu pod groźbą jego zniszczenia.  Prawidłowość działania funkcji umożliwiającej rozładowanie akumulatorów systemu UPS poniżej wartościkrytycznej (zera względnego pojemności), jednoznacznej z ich uszkodzeniem.  Prawidłowość działania systemu UPS przy symulowanym obciążeniu maksymalnym.  Kontrola stanu baterii bufora CDM (panelu centralnego na pulpicie sterowania) – konieczność wymiany, co pięć lat (aparat S III)  Sprawdzenie Modułu kontroli temperatury wewnętrznej Bloku elektroniki oraz pracy wentylatora (aparat S III). o Pompy perystaltyczne  Sprawdzenie kierunków obrotów głowicy pompy – zgodność ze wskazaniami, działanie przełącznika kierunku obrotów.  Sprawdzenie z zastosowaniem testera potencjometru regulacji prędkości obrotowej głowic - zakresu regulacji oraz płynności zmiany prędkości obrotowej – konieczność wymiany, co 3000 godzin nie rzadziej, niż co trzy lata.  Sprawdzenie symetrii okluzji.  Sprawdzenie osiowości głowicy pompy względem bieżni drenów.  Łatwość ruchu głowicy pompy, rolek dociskowych drenu i prowadnic drenu.  Kompletność wskazań wyświetlaczy 7-mio segmentowych i ekranu ciekłokrystalicznego.  Sprawdzenie działania przycisków i przełączników.  Wyświetlanie punktu zerowego prędkości obrotowej głowic.  Sprawdzenie działania funkcji MASTER / SLAVE i funkcji specjalnych ustawiania  Kalibracja wskazań i realnej prędkości obrotowej głowic.  Kalibracja wskazywanych wartości przepływu względem prędkości obrotowej.  Sprawdzenie współdziałania pomp i instrumentów hemodynamicznej kontroli pracy aparatu.  Działanie pompy przy 100 obr./min. Na zasilaniu awaryjnym.  Napięcie zasilania.  Sprawdzenie Modułu kontroli temperatury wewnętrznej pompy oraz pracy wentylatora. o Moduł kontroli ciśnień.  Kontrola prawidłowości pomiaru czujników ciśnień.  Kalibracja wskazań panelu wyświetlacza względem ciśnienia realnego.  Kalibracja modułu przy zastosowaniu symulatora ciśnień oraz kalibracja zera. o Moduły kontroli temperatury.  Kalibracja wskazań panelu wyświetlacza względem temperatury realnej.  Test prawidłowości działania przy zastosowaniu symulatora temperatur. o Moduł kardioplegii  Sprawdzenie prawidłowości dozowania dawki.  Kontrola prawidłowości pomiaru czujnika ciśnień.  Kalibracja wskazań wyświetlacza ciśnień względem ciśnienia realnego.  Kalibracja ciśnień przy zastosowaniu symulatora ciśnień oraz kalibracja zera.  Prawidłowość działania alarmów i współdziałanie z pompami perystaltycznymi czujników: ciśnień i detektora mikrozatorów. o Monitor gazowy  Kontrola szczelności monitora i przyłączy gazowych.  Kontrola wskazań monitora. o Wymienniki ciepła  Szczelność i przepustowość połączeń wodnych.  Prawidłowość działania pomp wody.  Prawidłowość działania mieszacza wody.  Prawidłowość działania czujników temperatury, termostatów i awaryjnych czujników temperatury.  Kalibracja wartości temperatury realnej względem temperatury nominalnej.  Kalibracja wskazań panelu wyświetlacza względem temperatury realnej.  Działanie systemu zabezpieczeń krytycznych wartości temperatur.  Wymiana węży wodnych, zestawu rurek odpływowych, uszczelek zaworów i uszczelniaczyodpowietrzników zaworów – co 12 miesięcy lub w razie pojawienia się biofilmu wewnątrz obwodów.  Dekontaminacja i/lub dekalcyfikacja układu.
41. | Usługa serwisowa aparatu do badań EEG | Kontrola poprawności działania podzespołów komputerowych Kontrola poprawności instalacji i działania oprogramowania EEG DigiTrack Wizualna kontrola akcesoriów Kontrola poprawności działania systemu Holter EEG
42. | Usługa serwisowa urządzeń do barwienia (8 pozycji) | Badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z PN-EN-62353 Kontrola poprawności pracy Smarowanie mechanizmów ruchomych Czyszczenie elementów newralgicznych Wymiana filtra oparów – barwiarka gemini
43. | Usługa serwisowa defibrylatorów dwufazowych CARDIOLIFE TEC-7731 (11 pozycji) | Wizualna inspekcja urządzenia, Wymiana akumulatora co 12 miesięcy, Przeprowadzenie testów kontrolnych, Przeprowadzenie testów kondensatora, drukarki, Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353,
44. | Usługa serwisowa kardiomonitorów NIHON KOHDEN LIFE SCOPE TR (3 pozycje) | Ocena wizualna urządzeń (zanieczyszczenia, pęknięcia obudowy, deformacje, poprawne podłączenie kabli, kontrola etykiet, kontrola diod itp.), Testy funkcjonalne (kontrola przycisków, kontrola ekranu dotykowego, wskaźnika alarmów, głośnika, karty SD, podświetlenia ekranu, kontrola jednostek ROM, RAM, FRAM, VRAM, kontrola monitorowanych parametrów, daty/czasu, akumulatora); Test bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353, Test i konfiguracja połączenia sieciowego ze switchem i centralą, (jeśli dotyczy) Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
45. | Usługa serwisowa aparatów do hemodializy DIALOG+ 710200C z fotelem (2 pozycje) | Przegląd wizualny Wymiana komponentów (Wymiana uszczelek, drenów i filtrów z zestawu konserwacyjnego) Kontrola funkcji Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z EN 62353/EN 60601-1
46. | Usługa serwisowa stołów operacyjnych MAGNUS 1180 MAQUET | Oględziny zewnętrzne pod względem stopnia zużycia i ew. uszkodzeń Sprawdzenie pilota przewodowego i/lub bezprzewodowego i/lub panelu sterującego Sprawdzenie układu ładowania akumulatorów Sprawdzenie urządzeń blokujących, czyszczenie i smarowanie Sprawdzenie zakresów ruchów blatu i jego części Sprawdzenie i regulacja położenia zerowego blatu Sprawdzenie stanu i mocowania szyn akcesoryjnych Sprawdzenie akcesoriów Sprawdzenie stanu gumowego miecha i metalowych osłon kolumny Sprawdzenie stanu przewodów wewnątrz kolumny Czyszczenie i smarowanie elementów prowadzących w kolumnie Sprawdzenie i regulacja luzu prowadnic w kolumnie Sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego, poziomu oleju i uzupełnienie Sprawdzenie wersji oprogramowania i aktualizacja, jeśli dotyczy Odczyt błędów stołu Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg PN 62353 Pomiar ciągłości uziemienia kolumny i zasilacza Pomiar rezystancji izolacji kolumny i zasilacza Pomiar prądu upływu
47. | Usługa serwisowa stołu operacyjnego bariatrycznego | Sprawdzenie aktualnej wersji oprogramowania Sprawdzenie ewentualnych błędów po podłączeniu komputera Sprawdzenie napięcia akumulatorów Sprawdzenie klawiatury kolumny czy wszystkie funkcje działają prawidłowo Sprawdzenie inclination sensor oraz motorów / tilt/Trendelenburg/ główny motor Sprawdzenie poprawności kodu IR kolumny z pilotem Wykonanie dwukrotnie tzw. final check celem sprawdzenia poprawności działania wszystkich podzespołów Pozostałe czynności: Sprawdzenie tabliczki znamionowej Wykonanie niezbędnych smarowań w kolumnie stołu Sprawdzenie obudów kolumny pod kątem uszkodzeń Sprawdzenie hamulców Sprawdzenie elementów obudowy oraz kół Wykonanie Testów elektrycznych BE Testy pracy pilota IR lub przewodowego + ocena stanu wizualnego obudowy pilota Blat operacyjny: Sprawdzenie poprawności działania wszystkich sekcji Sprawdzenie wszystkich materacy Sprawdzenie wszystkich punktów stykowych z kolumną Sprawdzenie szyn akcesoryjnych oraz zacisków jeżeli występują Sprawdzenie paska napędowego blatu Sprawdzenie punktów mocowań poszczególnych sekcji prawdzenie sensora wszystkich pozycji końcowych (wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia stołu) Sprawdzenie zakresu przesuwu wzdłużne
48. | Usługa serwisowa kompilacji klatki piersiowej w czasie CPR (2 pozycje) | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa
49. | Usługa serwisowa łóżka bariatrycznego Compella, podnośników bariatrycznych LIKO FREESPAN i VIKING xl (3 pozycje) | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa
50. | Usługa serwisowa kardiomonitorów Bene Vision N12 z oprogramowaniem (2 pozycje) | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa
51. | Usługa serwisowa nebulizatorów AERONEB Pro, podgrzewacz płynów infuzyjnych FLUIDO (8 pozycji) | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa
52. | Usługa serwisowa USG: HITACHI ALOKA ARIETTA S60 BLACK, Arietta V70A, ALOKA 7z z endoskopem USG MAJ-1597, ALOKA SSD PROSUND ALPHA 6 3D | Kontrola wizualna ultrasonografu i głowic Kontrola poprawności działania funkcji mechanicznych (ruch pulpitu góra/dół, ruch na boki, ustawienia monitora) Kontrola jakości obrazowania na poszczególnych głowicach Sprawdzenie działania poszczególnych klawiszy i pokręteł panelu operacyjnego Sprawdzenie funkcjonowania klawiatury alphanumerycznej Sprawdzenie funkcjonowania trackballa Sprawdzenie działania funkcji pw, coor Doppler, m-mode, cx Sprawdzenie ilości wolnej przestrzeni dyskowej Sprawdzenie działania urządzeń peryferyjnych Sprawdzenie wersji oprogramowania Sprawdzenie stanu komunikatów systemowych Wykonanie testów serwisowych Czyszczenie aparatu, filtrów Czyszczenie modułu trackballa Czyszczenie monitora Czyszczenie filtrów Czyszczenie kanałów wentylacyjno-termicznych Czyszczenie złącz i płyt elektroniki Czyszczenie gniazd głowic oraz konektorów Czyszczenie głowicy termicznej videoprintera Sprawdzenie baterii CPU Sprawdzenie działania wentylatorów Kontrola napięć modułu zasilacza Ustawienie daty i godziny Wydanie orzeczenia o stanie technicznym urządzenia Wykonanie testów bezpieczeństwa
53. | Usługa serwisowa systemów PCR 9700 z termoblokiem (2 pozycje) | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa
54. | Usługa serwisowa sekwenatora kapilarnego z oprogramowaniem AB 3130, systemu detekcji w czasie rzeczywistym PCR 7500, termocyklera PCR 9700 (3 pozycje) | Ocena stanu technicznego Kontrola działania Kalibracja Konserwacja Testy funkcjonalne Testy bezpieczeństwa
55. | Usługa serwisowa dermatomu, Acculana 4 oraz napędu ortopedycznego (6 pozycji) | Acculan 4, Acculan 3: • Inspekcja wizualna o Akcesoria  Pokrywa GA675 (zwłaszcza stan uszczelki silikonowej GA675204)  Akumulator (czytelność naklejek i oznakowań bezpieczeństwa o Urządzenie  Czytelność naklejek i oznakowań bezpieczeństwa  Stan ogólny • Test funkcjonalny o Akcesoria  Pokrywa  Akumulator o Urządzenie  Test szczelności, sprawdzenie wszystkich uszczelek (wymiana w razie konieczności)  Działanie blokady zabezpieczającej przycisk spustowy (przełącznik on/off)  Możliwość regulacji położenia głowicy tnącej (tylko dla GA331)  Głębokość cięcia (funkcja)/wycinek testowy materiału TA014097 ma odpowiednią grubości jest ona jednakowa w każdym miejscu (GA340/GA341)  Przełączanie kierunku obrotów prawo/lewo (tylko GA344 i GA330)  Przełączanie pomiędzy trybem obrotowym i oscylacyjnym (dla GA344 i GA330) o Działanie urządzenia w połączeniu z akcesoriami  Płynne działanie nasadek i uchwytów narzędzi  Płynne działanie przycisków sterujących przy włożonym akumulatorze Ładowarka Acculan 4: • Inspekcja wizualna (zgodnie z instrukcją serwisową o Akcesoria (kontakty, części mechaniczne, uszkodzenia, zanieczyszczenia)  Kabel zasilający o Urządzenie  Wszystkie bezpieczniki zgodne ze specyfikacją producenta  Czytelność naklejek i oznakowań bezpieczeństwa  Mechaniczne elementy nie uszkodzone i wolne od zanieczyszczeń • Test elektryczny urządzenia (zgodnie z instrukcją serwisową) o Rezystancja przewodu uziemiającego włącznie z kablem zasilającym o Pomiary upływu  LF- prąd upływu do ziemi (wg. IEC60601-1:2012)  LF- prąd upływu obudowy (wg. IEC60601-1:2012)  LF- prąd upływu pacjenta (wg. IEC60601-1:2012) o Rezystancja izolacji (wg. IEC 62353:2007)  Pomiędzy zasilaniem sieciowym a częściami aplikacyjnymi  Pomiędzy częściami aplikacyjnymi a obudową  Pomiędzy zasilaniem sieciowym a obudową • Test funkcyjny (zgodnie z instrukcją serwisową i i instrukcją obsługi Akumulator krótki Acculan 3: • Inspekcja wizualna (uszkodzenia, zabrudzenia, luźne elementy) o Inspekcja wizualna produktu łącznie z akcesoriami o Czytelność naklejek i oznakowań bezpieczeństwa o Powierzchnia • Test funkcjonalny ( właściwe funkcjonowanie wszystkich ruchomych elementów operacyjnych zgodnie z Instrukcją Obsługi) o Produkt o Produkt w kombinacji z akcesoriami Ładowarka Acculan 3: • Inspekcja wizualna o Sprawdzenie czy kabel zasilający nie posiada widocznych pęknięć, wgnieceń czy innych uszkodzeń o Sprawdzenie tabliczki, naklejki oraz oznaczeń związanych z bezpieczeństwem obsługi o Ocena stanu urządzenia, czystości, widocznych uszkodzeń o Sprawdzenie czy wszystkie kable nie posiadają widocznych pęknięć, wgnieceń czy innych uszkodzeń o Wszystkie bezpieczniki zgodne ze specyfikacją producenta • Pomiary elektryczne o Rezystancja uziemienia (natężenie testowe ≥02,A) zgodnie z IEC62353  Rezystencja uziemienia, urządzenie razem z kablem zasilania  Rezystancja uziemienia, tylko kabel zasilania o Rezystancja izolacji (napięcie testowe4 500V d.c.) zgodnie z IEC62353  Pomiędzy gniazdem zasilającym a obudową  Pomiędzy gniazdem zasilającym a częścią aplikacyjną  Pomiędzy częścią aplikacyjną a obudową o Pomiar prądu upływu zgodnie z IEC62353  Prąd (niskiej częstotliwości) upływu urządzenia (metoda alternatywna)  Prąd (niskiej częstotliwości) upływu części aplikacyjnej (metoda alternatywna) • Test funkcyjny o Działanie wszystkich pięciu wentylatorów o Natężenie prądu we wszystkich portach ładowania powyżej 1,1A o Test z baterią typu „238” o Ocena czy stwierdzono usterki dotyczącde bezpieczeństwa
56. | Usługa serwisowa strzykawka automatyczna MEDRAD MARK V+ PEDESTAL | Wizualne sprawdzenie stanu technicznego aparatu, Sprawdzenie nastaw, Pomiary ciśnień, Pomiary przepływu, Wykonanie czynności konserwacyjnych takich jako czyszczenie i smarowanie, Czyszczenie tłoka, Smarowanie tłoka i jego prowadzeń Regulacja mechaniczna lub programowa parametrów, Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego,
57. | Usługa serwisowa sprężarek śrubowych CHAMPION FM 15 (3 pozycje) | Wymiana oleju sprężarki Wymiana filtra powietrza , Wymiana filtra oleju, Separator, Kontrola pracy zaworu MPV, próżniowego, serwozaworu i zaworu wlotowego Czyszczenie chłodnicy, Kontrola elektrozaworów i styczników, Pomiar poboru prądu i temperatury, Sprawdzenie przekazania napędu, Aktualizacja nastaw sterownika, Ogólne sprawdzenie poprawności działania urządzenia
58. | Usługa serwisowa dwóch sprężarek śrubowych ATLAS COPCO GA5D (2 pozycje) | Wymiana filtra powietrza Wymiana filtra oleju Wymiana separatora dokładnego Wymiana oleju sprężarkowego Atlas Copco endurance Wymiana pozostawienie minimum 5l oleju do późniejszych uzupełnień Przegląd osuszacza ziębniczego Atlas Copco FX 1-5 Kontrola licznika godzin Kontrola pasków i kół pasowych Kontrola ciśnienia i temperatury Kontrola wycieków oleju Kontrola zaworu zassania Kontrola zaworu zwrotnego i minimalnego ciśnienia Kontrola zaworu odciążającego Kontrola chłodnic Kontrola wentylatora Kontrola termostatu Osuszacz: Kontrola skraplacza, czyszczenie zewnętrzne Kontrola/czyszczenie odwadniacza(y) Wymiana zaworu elektronicznego spustu kondensatu (Model Ldi)
59. | Usługa serwisowa wraz z regeneracją sprężarek medycznych RENNER RS TOP 15 (3 pozycje) | Wymiana filtra powietrza, Wymiana filtra oleju, - wymiana separatora dokładnego, Wymiana oleju sprężarkowego, Pozostawienie minimum 5 l oleju do późniejszych uzupełnień, Kontrola licznika godzin, Wymiana filtrów wstępnych CE 0018 NB, Wymiana filtrów węglowych CE 0018 ND, Kontrola pasków i kół pasowych, Kontrola ciśnienia i temperatury, - kontrola wycieków oleju, Kontrola zaworu zassania, Kontrola zaworu zwrotnego i minimalnego ciśnienia, Kontrola zaworu odciążającego, Kontrola zaworu dociążającego, Kontrola chłodnic, Kontrola wentylatora, Kontrola termostatu.
60. | Naprawa echokardiografu EPIQ CVx poprzez wymianę głowicy X8-2t | Wymiana głowicy X8-2t na nową
61. | Testy specjalistyczne Mammografu cyfrowego | Kalibracja fantomu wraz z wykonaniem testów specjalistycznych Sprawdzenie poprawności działania eksploatowanych urzadzeń Kontrola poprawności obrazu, w tym ich rozdzielczości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urzadzeń pomocniczych Eliminacja ewentualnych błędów diagnostycznych w ocenie uzyskanych wyników