Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Zestaw 5 szt. Holterów EKG wraz z centralą do odczytywania wyników

Zadanie nr 2

| Lp. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. | Tak/Podać |  |
|  | Oprogramowanie + komputer | Tak |  |
|  | System komputerowy All-in-One do obsługi i sterowania holteriami: Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark, 25200 pkt. w kategorii Average CPU Mark - Multithread Rating wynik co najmniej pkt. według wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Wynik nie starszy niż 60 dni od daty złożenia oferty. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. RAM: min 16GB, DDR5 4800MHz w trybie Dual Channel. Możliwość rozbudowy do min. 64GB Dysk SSD M.2 PCIe: min 1TB, Monitor min 24 cale Full HD. System operacyjny min. Windows 11 Wbudowana fabrycznie w obudowę komputera nagrywarka DVD. Zintegrowana karta graficzna z procesorem. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości 10/100/1000 Wbudowana karta sieci bezprzewodowej, pracująca w standardzie AX Bluetooth min. 5.1 Przewodowa USB: klawiatura w układzie US + mysz z rolką Zaoferowany komputer musi w sposób bezproblemowy współpracować z zaoferowanymi holterami. | Tak |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | Tak |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zawiera licencję na stanowisko lekarskie (do opisu badań) oraz licencję na stanowisko pielęgniarskie (do zakładania i zdejmowania) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | Tak |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu - możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | Tak |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | Tak |  |
|  | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi | Tak |  |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia | Tak |  |
|  | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV w formie tabelarycznej HRV trendy - Analiza ST w formie tabelarycznej ST trendy -QT, QTc w formie analizy tabelarycznej QT, QTc trendy Analiza QTc wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a Wykresy QT/RR oraz QT/HR - PQ w formie analizy tabelarycznej PQ trendy Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR | Tak |  |
|  | Monitor aktywności pacjenta- graficzna zobrazowanie aktywność pacjenta-kolor różowy: pacjent aktywny fizycznie; kolor niebieski- pacjent w stanie spoczynku | Tak |  |
|  | Obrazowanie Waterfall | Tak |  |
|  | Obrazowanie Relief - umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków | Tak |  |
|  | Obrazowanie Poincaré | Tak |  |
|  | Histogramy RR | Tak |  |
|  | Wykres PSD | Tak |  |
|  | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej | Tak |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady | Tak |  |
|  | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta | Tak |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD | Tak |  |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu do programu hasłem | Tak |  |
|  | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika | Tak |  |
|  | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | Tak |  |
|  | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie | Tak |  |
|  | Możliwość scalania szablonów | Tak |  |
|  | Możliwość usunięcia szumów | Tak |  |
|  | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu | Tak |  |
|  | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | Tak |  |
|  | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. | Tak |  |
|  | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. | Tak |  |
|  | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii | Tak |  |
|  | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | Tak |  |
|  | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | Tak |  |
|  | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej | Tak |  |
|  | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG | Tak |  |
|  | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | Tak |  |
|  | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. | Tak |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | Tak |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | Tak |  |
|  | Rejestrator 3 kanałowy - 4 szt. |  |  |
|  | Rejestrator 3-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | Tak |  |
|  | Zapis danych w trybie 3 kanałowym z 5 elektrod | Tak |  |
|  | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 | Tak |  |
|  | Klawiatura: Mikroprzełączniki | Tak |  |
|  | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | Tak |  |
|  | Czas zapisu: min. 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin | Tak/Podać |  |
|  | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) | Tak |  |
|  | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD, min. 2” o rozdzielczości 128x64 | Tak/Podać |  |
|  | Waga rejestratora – max 110g | Tak/Podać |  |
|  | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 25 mm | Tak/Podać |  |
|  | Transmisja danych za pomocą USB, Karta SD | Tak |  |
|  | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz | Tak |  |
|  | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity | Tak |  |
|  | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | Tak/Podać |  |
|  | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB | Tak |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora | Tak |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz | Tak |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów | Tak |  |
|  | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | Tak |  |
|  | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | Tak |  |
|  | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | Tak |  |
|  | Zasilanie za pomocą akumulatorów AA. W zestawie do każdego holtera ładowarka oraz dwa komplety akumulatorów. | Tak |  |
|  | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany akumulatorów. | Tak |  |
|  | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: 40-90 cm | Tak |  |
|  | Obudowa z PC-ABS | Tak |  |
|  | Warunki pracy : Temperatura 1°C - 55°C, Wilgotność 10% - 95%, Ciśnienie atmosferyczne 700 hPa – 1060 hPa | Tak |  |
|  | Zakres dynamiczny: 66 mVPP | Tak |  |
|  | Napięcie: 152 μV | Tak |  |
|  | Maksymalny zasięg napięcia wejściowego: ±393 mV DC | Tak |  |
|  | Rejestrator 12 kanałowy - 1 szt. |  |  |
|  | Rejestrator 3, 7, 12-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | Tak |  |
|  | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod i 12-kanałowym z 10 elektrod | Tak |  |
|  | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - 12 odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | Tak |  |
|  | Klawiatura: Mikroprzełączniki | Tak |  |
|  | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | Tak |  |
|  | Czas zapisu : min. 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony | Tak/Podać |  |
|  | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) | Tak |  |
|  | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD, min. 2” o rozdzielczości 128x64 | Tak/Podać |  |
|  | Waga rejestratora – max. 110g | Tak/Podać |  |
|  | Wymiary rejestratora: max 105 x 65 x 25 mm | Tak/Podać |  |
|  | Transmisja danych za pomocą USB, Karta SD | Tak |  |
|  | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz | Tak |  |
|  | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity | Tak |  |
|  | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | Tak |  |
|  | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB | Tak |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora | Tak |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz | Tak |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów | Tak |  |
|  | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | Tak |  |
|  | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | Tak |  |
|  | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | Tak |  |
|  | Zasilanie za pomocą akumulatorów AA. W zestawie do każdego holtera ładowarka oraz dwa komplety akumulatorów. | Tak/Podać |  |
|  | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany akumulatorów. | Tak |  |
|  | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: 40-90 cm | Tak |  |
|  | Obudowa z PC-ABS | Tak |  |
|  | Warunki pracy : Temperatura 1°C - 55°C, Wilgotność 10% - 95%, Ciśnienie atmosferyczne 700 hPa – 1060 hPa | Tak |  |
|  | Zakres dynamiczny: 66 mVPP | Tak |  |

| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla personelu, w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uruchomieniu przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych (również akumulatorów), wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): 31 maja 2026 roku | Tak |  |
|  | Oferowane urządzenie musi być wyrobem medycznym zgodnym z MDR 2017/745, oznakowanym CE, zdeklarowanym w EUDAMED lub URPL (jeżeli dotyczy) oraz wyprodukowanym przez producenta posiadającego certyfikat ISO 13485. | Tak |  |
|  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. | Tak |  |

|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  |
|  | Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

| Nazwa towaru - asortyment |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 5 szt. Holterów EKG wraz z centralą do odczytywania wyników | zestaw | 5 |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  | xxx |  | xxx | xxx |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

…………………………………………

Wykonawca