Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy / Opis przedmiotu zamówienia

Mobilny monitor parametrów życiowych – 9 szt.

Zadanie nr 3

| Lp. |  | Wymagania Zamawiającego (warunek) |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany/podać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent |  | TAK/Podać |  |  |  |
|  |  | Model/Typ (pełna symbolika) |  | Tak/Podać |  |  |  |
|  |  | Kraj pochodzenia |  | Tak/Podać |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy nie rekondycjonowany, nie powystawowy, w najnowszej wersji oprogramowania. |  | Tak/Podać |  |  |  |
|  |  | Automatyczną identyfikację pacjentów i personelu medycznego poprzez skanowanie kodów kreskowych lub korzystanie z menu rozwijanego, integrując się z systemem HL7 Admit Discharge Transfer (ADT) szpitala. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Mobilne gromadzenie danych dla szerokiego zakresu zintegrowanych pomiarów, takich jak: - saturacja tlenem hemoglobiny krwi tętniczej (SpO₂), - tętno (HR), - częstość oddechów (RRp), - nieinwazyjne ciśnienie krwi (NIBP), - temperatura (T), - nieinwazyjna hemoglobina (SpHb®) – opcjonalnie. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Rejestrację do 30 dodatkowych parametrów, skonfigurowanych zgodnie z protokołem szpitalnym, co umożliwia natychmiastową dokumentację i walidację przy łóżku pacjenta. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Funkcję Early Warning Score (EWS), wspierającą wczesne wykrywanie pogorszenia stanu pacjenta na podstawie 14 zmierzonych i ręcznie wprowadzanych parametrów. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Czytelny min. 10-calowy wyświetlacz LCD TFT z intuicyjną, dotykową nawigacją, zapewniający łatwość obsługi. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozszerzenia o dodatkowe moduły, takie jak: - SedLine® – monitorowanie funkcji mózgu podczas znieczulenia i sedacji, - Kapnografia Phasein™ – pomiar stężenia CO₂ w strumieniu bocznym, - Oksymetria regionalna O3 – ciągłe, nieinwazyjne monitorowanie saturacji tlenem w tkance, - Monitor hemodynamiczny LIDCO – wsparcie w ocenie stanu układu krążenia. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Natychmiastowe przesyłanie danych do elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR) szpitala za pomocą jednego przycisku. W przypadku braku połączenia sieciowego system może przechować do 1000 sesji i automatycznie przesłać dane po ponownym uzyskaniu dostępu do sieci, minimalizując potrzebę ręcznej dokumentacji |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Monitor funkcji życiowych z wyposażeniem: |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Statyw jezdny z koszem na akcesoria |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Pełny zestaw mankietów dla dzieci i dorosłych (6 rozmiarów) |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Dwa czujniki napalcowe SpO2 z pomiarem RRp |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Termometr dotykowy |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Termometr bezdotykowy, bezprzewodowy |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Czytnik kodów kreskowych 2D/3D |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Moduł WiFi |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do obsługi EWS |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Licencja na transfer danych |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Zasilanie akumulatorowe pozwalające na przynajmniej 8h ciągłej pracy |  | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Integracja danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólno-szpitalnym HIS. Zakres danych będących przedmiotem integracji: - integracja w zakresie ruchu chorych (ADT) z odsyłaniem wyników zebranych przez ofertowane urządzenie zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. - współpraca dwukierunkowa systemu z systemem HIS wg protokołu HL7 (integracja HL7 min. dla modułu zapytań (QRY), raportowania (ORU)) - odczyt kodów paskowych z ID pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów - Wszelkie koszty związane z potrzebnymi urządzeniami, licencjami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. |  |  |  |  |  |
|  |  | Szkolenie z obsługi sprzętu dla personelu, w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uruchomieniu przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń, z podpisami osób przeszkolonych, bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt |  | Tak/Podać |  |  |  |
|  |  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym maksimum 7 dni kalendarzowych. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni kalendarzowych. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę (serwis na terenie Polski) gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): 31 maja 2026 |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Oferowane urządzenie musi być wyrobem medycznym zgodnym z MDR 2017/745, oznakowanym CE, zdeklarowanym w EUDAMED lub URPL (jeżeli dotyczy) oraz wyprodukowanym przez producenta posiadającego certyfikat ISO 13485. |  | Tak |  |  |  |
|  |  | Zamawiający oczekuje, że wszystkie dokumenty załączone do oferty (elektroniczne) zostaną opisane nazwą informującą o zawartości. Zamawiający oczekuje, że plik będzie zawierał tylko jeden dokument. |  | Tak |  |  |  |

|  | Wymagania związane z niewyrządzaniem znaczącej szkody środowisku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca prowadzi selekcję odpadów (potwierdzone kartami katalogowymi) | Tak |  |
|  | Wykonawca przeznaczy 70% masy odpadów do recyklingu | Tak/Nie |  |
|  | Rejestracja odpadów w BDO | TAK |  |
|  | Rejestracja Wykonawca w BDO | Tak |  |
|  | Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) lub równoważnego dokumentu potwierdzająca niski ślad węglowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie potwierdzające zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE – brak substancji niebezpiecznych w komponentach urządzenia | TAK |  |
|  | Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z zasadą DNSH | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

| Nazwa towaru - asortyment |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilny monitor parametrów życiowych | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  | xxx |  | xxx | xxx |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

…………………………………………

Wykonawca