Bydgoszcz dnia: 2026-03-03

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy5

85-681Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 1887/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 25/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”)wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8ust. 1 (zał. nr 8): 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 1)10% niezrealizowanejwartości umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 2)0,5 % niezrealizowanejwartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 3)0,5 % wartości brutto wadliwej części przedmiotuumowy, o której mowa w § 1 ust. 4za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 4)0,5% niezrealizowanejwartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 4za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 2.Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej: [W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane prze Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Zapisy zamieszczone w § 2 ust 3 odzwierciedlają powyższe.

Pytanie nr 2 Pytanie nr 1 dot. pakiet 10 "Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca" pkt. 2 Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator odporny na zalanie wodą zgodnie z klasą IP22? Jest to odporność wystarczająca na urządzenia stacjonujące w warunkach wewnątrzszpitalnych. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 2 dot. pakiet 10 "Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca" pkt. 3 Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator: - odporny na drgania zgodnie z normą IEC 68-2-6; - odporny na wstrząsy zgodnie z normą IEC 68-2-27, 50g 6mS? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 3 dot. pakiet 10 "Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca" pkt. 5 Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator bez uchwytu na ramę łóżka? Niska waga oferowanego defibrylatora oraz zintegrowany uchwyt do przenoszenia zapewniają komfort pracy podczas transportu aparatu bez konieczności zawieszania go na ramę łóżka. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 4 dot. pakiet 10 "Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca" pkt. 43, 44,45 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w punktach 43-45 43; Łyżki do defibrylacji wewnętrznej , autoklawowalne, ze sterownikiem: - o średnicy 1,0 cm - 1 komplet oraz o średnicy 2,0 cm – 1 komplet * zestaw dla jednego defibrylatora. 44; Łyżki do defibrylacji wewnętrznej , autoklawowalne, ze sterownikiem: - o średnicy 2,0 cm - 1 komplet oraz o średnicy 2,7 cm - 1 komplet * zestaw dla drugiego defibrylatora. 45; Łyżki do defibrylacji wewnętrznej , autoklawowalne, ze sterownikiem: - o średnicy 2,7 cm - 2 komplety * zestaw dla trzeciego defibrylatora. Nie popełnił omyłki pisarskiej zmieniając omyłkowo cale ["] na centymetry [cm] i będzie oczekiwał dostarczenia: 44; Łyżki do defibrylacji wewnętrznej , autoklawowalne, ze sterownikiem: - o średnicy 1,0” - 1 komplet oraz o średnicy 2,0” – 1 komplet * zestaw dla jednego defibrylatora. 45; Łyżki do defibrylacji wewnętrznej , autoklawowalne, ze sterownikiem: - o średnicy 2,0” - 1 komplet oraz o średnicy 2,7” - 1 komplet * zestaw dla drugiego defibrylatora. 46; Łyżki do defibrylacji wewnętrznej , autoklawowalne, ze sterownikiem: - o średnicy 2,7” - 2 komplety * zestaw dla trzeciego defibrylatora. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej i zamiast centymetrów winno być cale. W dniu dzisiejszym Zamawiający prześle na stronę internetowa zamawiającego oraz na platformę prowadzonego postępowaniahttps://e-propublico.pluaktualnioną specyfikację techniczną pn. Specyfikacja techniczna zadanie-10 AKTUALNA.docs

Pytanie nr 3 Załącznik 6G, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, pkt.5 parametrów wymaganych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator o zakresie liniowości oznaczania wapnia zjonizowanego 0,11-5 mg/mL? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 PYTANIE 1: Czy Zamawiający w ZADANIU NR 9- Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego – zgodzi się na zaoferowanie aparatu spełniający wszystkie wymogi konieczne dla aparatów wykonujących ciągłe terapie nerkozastępcze, a ze względu na różnice w konstrukcji technicznej, różniący się w kilku szczegółach technicznych do opisanego w SWZ: Pkt.12 Zakres przepływu substytutu w zakresie 0-8000 ml/h Pkt.13 Zakres przepływu dializatu 0-8000 ml/h Pkt.14 Zakres regulacji temperatury w zakresie 35-38° C Pkt.15 Aparat wyposażony w podgrzewacz krwi – wymagający oddzielnego zasilania. Pkt.16 Wydajność pompy krwi w zakresie minimum 10-450 ml/min Pkt.18 Dokładność ważenia na każdej wadze 7,0 g Pkt.22 Jeden niezależny detektor powietrza na linii powrotu. Pkt.24 Możliwość wyłączenia bilansowania oraz redukcji alarmów ciśnień poprze opcje „zmień worki” Pkt.25 Możliwość podłączenia jednego worka z płynem dializacyjnym lub substytucyjnym. Pkt.26 Jeziorko płynu/krwi w pełni regulowane automatycznie z możliwością regulacji z poziomu menu aparatu bez użycia strzykawki Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza PYTANIE 2 – dot. Projekt umowy – Załącznik nr 8 do SWZ W § 8 p1, pp. 3 Zamawiający wskazuje karę umowną „za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad” nie podając terminu w jakim wada ma być usunięta. Prosimy o doprecyzowanie Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dookreślił termin w Specyfikacji technicznejw pkt 43.

Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych: Ad 4. Leże o wymiarach min.2000x880 mm(+20mm). Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca wycofał ww. pytanie, w związku z czym Zamawiający nie udziela na nie odpowiedzi. Czy Zamawiający dopuści do przetargu, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe onastępujących parametrach techniczno-użytkowych: Ad 1,2.Całkowita długość zewnętrzna łóżka – 2200mm z możliwością przedłużania leża dominimum długości 2510mm Ad 3. Szerokość łóżka 990mm Ad 6. Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 340mm do 760mm Ad 7. Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Leże podzielone na 4segmenty z czego 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione łatwo zdejmowanymi panelami zezmywalnego tworzywa sztucznego i/lub płytą HPL zapewniającymi stabilną podstawę dla materacaoraz bezpieczną resuscytację. Panel pleców przezierny dla promieni RTG z uchwytami na kasetę.Konstrukcja zapewniająca prześwit 15,5 cm pod łóżkiem. Ad 8. Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkamibocznymi. Ad 9,13. Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dlawygodniejszej pozycji dla pacjenta), na panelu sterowniczym dla personelu med. montowanego naszczycie łóżka od strony nóg, pilot sterowania dla pacjenta oraz na sterownikach wbudowanych wbarierki boczne od strony wewnętrznej Ad 20. 4 podwójne kółka o średnicy 150 mm. w tym jedno koło antystatyczne. Ad 22. Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji. Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe. Ad 24. Łóżko wyposażone w cztery dzielone, tworzywowe barierki zintegrowanymi uchwytamiułatwiającymi wyjście pacjenta. Aktywacja ruchu barierki przy użyciu jednej ręki. Wbudowane wbarierki wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30o i 45o orazkąta nachylenia ramy łóżka. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek. Ad 26. Barierki boczne ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże,poniżej wysokości materaca. Barierki tworzywowe dzielone, zabezpieczające pacjenta na całejdługości leża. Barierki od strony głowy poruszające się z segmentem pleców Ad 27. Wysokość barierek bocznych w najwyższym punkcie od poziomu leża – 42 cm Ad 30. Łóżko wyposażone w listwy odbojowe tworzywowe na krótszych bokach łóżka Ad 33. Bezpieczne obciążenie robocze min260kg. Ad 35. Łóżko szpitalne posiadające klasę szczelności IPX6 - rama i elektroniczny panel sterującyłóżka odporne na czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem, co pozwala na dokładneczyszczenie. Możliwość dezynfekcji łóżka zalecanymi przez producenta środkami: czwartorzędoweśrodki czyszczące niezawierające eterów glikolowych (aktywny składnik – chlorek amonu), roztwórwybielacza na bazie chloru (5,25% - mniej niż 1 część wybielacza na 100 części wody), 70% alkoholizopropylowy Ad 36. Powierzchnia wsparcia wykonana z pianki wysokoplastycznej, przeznaczona do stosowaniau pacjentów z odleżynami lub objętych ryzykiem powstania odleżyn w placówce służby zdrowia Ad 37. Waga materaca z wypełnieniem pianki wysokoplastycznej 11 kg. Ad 38,39,40,41,44,45. Materac z pianki poliuretanowej i wiskoelastycznej, wymiary: długość 200cm, szerokość 87cm, wysokość 14 cm. Szwy zgrzewane, osłona wodoodporna, pokrowiec bezzawartości lateksu. Długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leżałóżka. Ad 43. Specjalistyczny materac przeciwodleżynowy z pianki poliuretanowej i wysokoelastycznej, ogęstości 32±2 kg/m3 i 50±10 kg/m3 Ad 47,48. Materac wykoanany z pianki wysokoplastycznej, pokrowiec nie zawierający lateksu,obciążenie robocze min.225kg. Ad 49. Długość materaca 200cm, materac o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka Ad 50. Szerokość materaca 87cm, materac o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści do przetargu, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie noweo następujących parametrach techniczno-użytkowych: Ad 3. Możliwość wydłużenia leża o min.30cm Ad 10. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min.14cm Ad 11. Uchwyty/klamry obejmujące materac,min. 2 szt. po każdej ze stron, zapobiegająceprzesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjentamiędzy materacem a barierkami bocznymi. Ad 12. Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców oraz segmentu podparcia nóg.Podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia pleców oraz uniesienie (lubopuszczenie) sekcji kolan przyciskami umieszczonymi w barierkach bocznych, brakwydzielonych przycisków do regulacji funkcji autokontur. Ad 13. Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomuramy leża 0-65° (+/- 5°) Ad 14. Możliwość ustawienia leża łóżka do pozycji autokontur z wykorzystaniemprzycisków regulujących oparcie pleców oraz segment podudzia (kolan) Ad 15,16. Elektryczna regulacja segmentu oparcia podudzia (kolan), możliwość sterowaniaprzyciskiem zlokalizowanym w panelu sterowania w barierki boczne oraz panel głównymontowany na szczycie od strony nóg, zakres regulacji podparcia kolan w zakresie 0-30°(+/- 5°) Ad 19. Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga +12?(+/- 5°)– sterowanie z panelu sterowniczego zamontowanego na szczycie łóżka od strony nóg.Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga -10˚ (+/- 5°) - sterowanie z panelu sterowniczegozamontowanego na szczycie łóżka od strony nóg Ad 20. Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca repozycjonowanie pacjenta – łóżkorozpoczyna serię skoordynowanych ruchów aż do uzyskania pozycjiTrendelenburga+12?(+/- 5°). Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. Ad 22. Elektrycznie regulowana pozycja pozioma. Łóżko rozpoczyna serięskoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża. Pozycja uzyskiwana za pomocąjednego przycisku – ustawia produkt w pozycji poziomej 0˚ Ad 23. Pozycja wyjściowa uzyskiwana przy użyciu jednego przycisku/piktogramu –regulowana elektrycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów oraz obniżapowierzchnię leża do wymaganej wysokości, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka. Ad 24. Podwójne koła o średnicy 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzonew osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantującedoskonałą mobilność. Łóżko wyposażone w łańcuszek uziemiające. Ad 25. Koło sterujace zapewniające sterowność łóżka podczas transportu, zlokalizowanepod segmentem oparcia nóg. Ad 29,30. Manualna funkcja CPR w postaci dźwigni oznaczonej kolorem czerwonym,zlokalizowana w centralnej części obu dłuższych boków leża z nieograniczonym dostępemw każdej pozycji łóżka. Wspomaganie opuszczania segmentu opracia pleców poniżej 7sek.do pozycji poziomej. Ad 32. Barierki boczne wyposażone w wizualne wskaźniki kąta zagięcia segmentu plecówwskazujący nachylenie 30?, widoczne na głównym panelu sterowania usytuowanym wmiejscu od strony nóg oraz na panelach sterowania usytuowanych w barierkach od stronyzewnętrznej Ad 33. Barierki boczne, samoblokujące się w trzech pozycjach (najniższa, pośrednia inajwyższa). Barierki w konfiguracji wysokości pośredniej dające w środkowej częścibrzegów leża przestrzeń umożliwiającą siedzenie pacjentowi i jednoczesne wsparcieoburącz na barierkach z obu stron pacjenta, z możliwością wstawania z łóżka orazwczesnego uruchomienia pacjenta Ad 34. Barierki zwalniane i opuszczane wzdłuż leża, możliwość opuszczania barierek wwąskiej przestrzeni, w sąsiedztwie blisko zlokalizowanych szafek i sprzętów. Ad 35. Konstrukcja łóżka nie przewiduje wizualnego wskaźnika naładowania baterii Ad 37. Wszystkie barierki - segmentu pleców jak i nóg z wyprofilowanymi uchwytamiumożliwiającymi pełny chwyt, mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczaswstawania i wczesnego uruchomienia. Ad 38. sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu medycznegozintegrowanego na stałe na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy lub ikonypozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnegoprzycisku, panel z kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD Ad 39. Automatyczne wygaszanie ekranu podczas nie używania panelu sterowania. Ad 40. Funkcja umożliwiająca sprawdzenie stanu łóżka w celu upewnienia się, że łóżkoznajduje się w bezpiecznym położeniu. Funkcja monitoruje podniesienie poręczybocznych, minimalną wysokość, położenie szczytu łóżka od strony głowy pacjenta i wysyłaużytkownikowi alerty graficzne, jeżeli parametry są niezgodne z wymaganiami. Ad 42,45. Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta . Umożliwia pomiar wczasie rzeczywistym, odczyt przyrostu/spadku masy ciała i przeglądanie historii pomiarów;wyświetla inteligentne komunikaty przypominające personelowi medycznemu owyzerowaniu łóżka przed położeniemw nim nowego pacjenta i umożliwia uwzględnienie masy zastosowanego sprzętu. Ad 44. Możliwość wyświetlania wagi pacjenta w zakresie±2 kg w przypadku pacjentów o masie ciała od 100 kg do 250 kg Ad 45. Waga wyposażona w system zapamiętywania masy pacjenta oraz masy przedmiotówdodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku Ad 46. Interfejs użytkownika obsługiwany z poziomu ekranu dotykowego, przyciskinatychmiastowego dostępu do najważniejszych czynności bez wchodzenia w menu(minimum: waga, blokada głównego panelu sterowania, opcje/menu, sterowaniepozycjami leża, alarm zejścia z łóżka, monitorowanie bezpiecznej konfiguracji łóżka) Ad 47. Szczyty łóżka wyjmowane od strony głowy i nóg, umożliwiające łatwy dostęp dopacjenta bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad w przypadku koniecznościszybkiego podjęcia RKO. Szczyty poruszające sie wraz z leżem. Ad 48. Konstrukcja łóżka nie przewiduje dodatkowej półki na pościel Ad 49. Łóżko wyposażone w specjalne elementy umieszczone od strony głowy i od stronynóg, zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi Ad 51. Łóżko standardowo wyposażone w wieszak kroplówki umieszczony od strony głowypacjenta, możliwość składania wszerz leża. Ad 52. Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 290mm-760mm (+/-5mm) ,gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” orazeliminująca ryzyko upadków. Ad 55. Dopuszczalne i zalecane środki stosowane do dezynfekcjiurządzenia:czwartorzędowe środki (aktywny składnik – chlorek amonu), fenolowe środki(aktywny składnik – o-fenylofenol), roztwór wybielacza chlorowego (10 000 ppm chloru,941 ml roztworu podchlorynu sodu o stężeniu 5,25% na 4000 ml wody), alkohol (aktywnyskładnik - 70% alkohol izopropylowy), przyspieszony nadtlenek wodoru (5000 ppmnadtlenku wodoru) Ad 56-100.Czy Zamawiający dopuści rezygnację z wymogu dostarczenia dwóch konkretnych typów materacy (typ 1 – 4 szt., typ 2 – 4 szt.), których opis wskazuje na produkty firmyBaxter/Hillrom. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązań równoważnych,zapewniających profilaktykę przeciwodleżynową na każdym etapie powstawania urazów,w tym urazów tkanki głębokiej: Ad 57. Materac przeciwodleżynowy z zaawansowaną technologią żelową, zapobiegającawszystkim kategoriom odleżyn, uwzględniając najważniejsze czynniki ryzyka uszkodzeń skóry Ad 58. Długość materaca 214 cm Ad 59. Szerokość materaca 90,2cm Ad 60, 94. Grubość materaca 24,1cm Ad 61. Waga materaca 38,6kg. Ad 62. Moduł sterujący/pompa do obsługi dla oferowanego materaca. Podłączona dopowierzchni wsparcia dostarcza powietrze umożliwiające napełnianie i opróżnianiepęcherzy powietrznych. Ad 64. Panel sterowania pompy wyposażony w: przycisk/ikona włączenia i wyłączeniapompy, przycisk/ikona anulowania , przycisk/ikona wstrzymania bieżącej funkcji,przycisk/ikona zablokowania i odblokowania, przycisk/ikona powrotu do ekranupoprzedniego, przycisk/ikona minimalnej utraty powietrza, przycisk/ikona zmniejszenialub zwiększenia przechyłu , przycisk/ikona wyłączenia alarmu Ad 63,65-82, 85-90Ze względu na zastosowanie nowoczesnej konstrukcji żelowo-piankowej, zwracamy sięz prośbą o dopuszczenie rozwiązań równoważnych, zapewniających profilaktykęprzeciwodleżynową na każdym etapie powstawania urazów, w tym urazów tkanki głębokiej. Materac przeciwodleżynowy składający się ze struktur żelowych, umożliwiająceredystrybucję nacisku przez odkształcanie się i absorbowanie masy ciała pacjenta. Struktura żelowa złożona z pionowych graniastosłupów o podstawie sześciokątnej wraz zkonstrukcją żelową i funkcją minimalnej utraty powietrza, ułatwiającą przepływ powietrzaprzez materac i jego bezpośredni dopływ do skóry pacjenta. Materac wyposażony w materiał, zapewniający redystrybucję nacisku przez odkształcaniesię i absorbowanie masy ciała pacjenta Materac o nachylonej części piętowej ograniczającej ryzyko uszkodzenia piętMaterac układany bezpośrednio na ramie łóżka. Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji. Funkcja napełniania pęcherzy powietrznych dostępna dla powierzchni wsparcia umożliwiazmianę nachylenia o maksymalnie 30 stopni. Funkcja zmniejsza obciążenie odcinkakrzyżowego. Kąt nachylenia można dostosować do tolerancji i wygody pacjenta. Górna osłona powierzchni odprowadza nadmiar wilgoci z dala od miejsca stykania się skóry pacjenta z powierzchnią wsparcia. Zapewnia przepływ powietrza, ułatwiajączarządzanie mikroklimatem skóry Materac zbudowany z dolnej i górnej osłony, korpus żelowo-piankowy, funkcjazapewnienia przepływu powietrza, ułatwiając zarządzanie mikroklimatem skóry-popodłączeniu do pompy, materiał dystansowy poprawiający przepływ powietrza, uchwyty,paski mocujące Ad 83,84,99. Bezpieczne obciążenie robocze powierchni wsparcia 227kg Ad 92. Materac przeciwodleżynowy z zaawansowaną technologią żelową, zapobiegającawszystkimkategoriom odleżyn, uwzględniając najważniejsze czynniki ryzyka uszkodzeń skóry Ad 95-100. Ze względu na zastosowanie nowoczesnej konstrukcji żelowo-piankowej, prosimy o akceptację oferty na poniższy materac: Materac przeciwodleżynowy składający się ze struktur żelowych, umożliwiająceredystrybucję nacisku przez odkształcanie się i absorbowanie masy ciała pacjenta Struktura żelowa złożona z pionowych graniastosłupów o podstawie sześciokątnej wraz zkonstrukcją żelową i funkcją minimalnej utraty powietrza, ułatwiającą przepływ powietrzaprzez materac i jego bezpośredni dopływ do skóry pacjenta Materac wyposażony w materiał, zapewniający redystrybucję nacisku przez odkształcaniesię i absorbowanie masy ciała pacjenta Materac o nachylonej części piętowej ograniczającej ryzyko uszkodzenia piętMaterac układany bezpośrednio na ramie łóżka. Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji. Funkcja napełniania pęcherzy powietrznych dostępna dla powierzchni wsparcia umożliwiazmianę nachylenia o maksymalnie 30 stopni. Funkcja zmniejsza obciążenie odcinkakrzyżowego. Kąt nachylenia można dostosować do tolerancji i wygody pacjenta.Górnaosłona powierzchni odprowadza nadmiar wilgoci z dala od miejsca stykania się skórypacjenta z powierzchnią wsparcia. Zapewnia przepływ powietrza, ułatwiając zarządzaniemikroklimatem skóry. Materac zbudowany z dolnej i górnej osłony, korpus żelowo-piankowy, funkcjazapewnienia przepływu powietrza, ułatwiając zarządzanie mikroklimatem skóry-popodłączeniu do pompy, materiał dystansowy poprawiający przepływ powietrza, uchwyty,paski mocujące Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 ZESTAW PYTAŃ nrII -dotyczące Wzoru umowy ( Załączniki nr 8do SWZ dla ZADANIA NR 9) Pytania do Załącznika nr 8 do SWZ. 1.Czy możemy zmienić § 2 ust. 7 Umowy w ten sposób, że zamiast fragmentu "a dotyczących umowy na ryzyko Wykonawcy" zostanie wpisany w fragment "w zakresie podpisania protokołu odbioru lub przyjęcia zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, gdyż obecne brzmienie postanowienia prowadziłoby do bardzo szerokiego - a wręcz nieograniczonego - upoważnienia pracownika do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma świadomość brzmienia przytoczonych zapisów projektu umowy. Jednocześnie zwraca uwagę na zasady dotyczące reprezentacji podmiotów oraz przepisy dotyczące pełnomocnictwa wynikające z zapisów Kodeksu Cywilnego. Z dotychczasowej praktyki wynika, że osoby dostarczające przedmiot umowy są skutecznie poinformowane co do zakresu czynności, które mogą podejmować wobec Zamawiającego. 2.Czy możemy usunąć § 2 ust. 9 Umowy, gdyż sporządzenie Raportu Zgodności po Realizacji Zamówienia stanowi ustawowy obowiązek Zamawiającego, a nie Wykonawcy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Wymagany raport DNSH dotyczy elementów realizowanych przez Wykonawcę, ponadto obowiązek jego sporządzenia został jednoznacznie określony w SWZ i projekcie umowy. Złożenie raportu DNSH stanowi element realizacji umowy, a nie odpowiedzialności Wykonawcy wobec instytucji finansującej. 3.Czy możemy zmienić § 3 ust. 1 w ten sposób, że zamiast fragmentu "chyba, że niewykonanie umowy lub niewłaściwe wykonanie dostawy nastąpi w skutek okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialności ponosi Zamawiający" zostanie dodany fragment "w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego", gdyż obecne brzmienie tego postanowienia obciążałoby Wykonawcę nieuzasadnioną odpowiedzialnością za zdarzenia siły wyższej, a nawet - odpowiedzialnością za działania podwykonawców zamawiającego (w przypadku których Zamawiający zgodnie z prawem ponosi odpowiedzialność, przy czym nie ma ona charakteru wyłącznego jak w projekcie przepisu)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie widzi potrzeby powielania zapisów Kodeksu Cywilnego w projekcie umowy w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, bo wynika to z istoty tych przepisów. Do zasad odpowiedzialności Wykonawcy z realizacji umowy będą miały zastosowanie m.in. przepisy KC dotyczące zobowiązań, co eliminuje ryzyko nieuzasadnionej lub nadmiernej odpowiedzialności Wykonawcy. 4.Czy możemy dodać postanowienie w umowie, które wprowadzi regulację odnośnie do podwyższenia wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 439 ust. 1 p.z.p.? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przewiduje, że termin wykonania przedmiotu umowy będzie krótszy niż 6 miesięcy, wobec czego zapisy przytoczonego artykułu ustawy Pzp nie będą miały zastosowania.

Pytanie nr 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu, wysokiej jakości łóżko szpitalne, fabrycznie nowe o następujących parametrach techniczno-użytkowych: Ad 4. Leże o wymiarach min.2000mm x 870mm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 Specyfikacja techniczna – zadanie 12 - Przyłóżkowy aparat usg 2 komplety - Dot. Wymagania Techniczne – pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści postępowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta,który posiada wbudowaną fabryczną baterię zapewniającą2 godziny normalnej pracy bez podłączenia do zewnętrznego zasilania? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Wymagania Techniczne – pkt. 70 Czy Zamawiający dopuści postępowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta,który posiada pamięć Cine na poziomie 10 000 obrazów? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Wymagania Techniczne – pkt. 72 Czy Zamawiający dopuści postępowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta,który posiada start systemu (gotowość do pracy) z trybu Standbyw czasie ok. 20 sek.? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Wymagania Techniczne – pkt. 73 Czy Zamawiający dopuści postępowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta,który posiada start systemu (gotowość do pracy) z trybu Shutdown(całkowite wyłączenie) w czasie ok. 45 sek? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 Zadanie 3 - Dot. pt. 48 Czy Zamawiający dopuści metalową listwę z tworzywowymi haczykami umieszczona pod rama leża po obydwóch stronach łóżka? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. pkt. 47 Czy Zamawiający zrezygnuje z wyposażenia łóżka w tunel na kasetę RTG? Tunele na kasetę są trudne do dezynfekcji i stanowią dodatkową przestrzeń, w której może gromadzić się kurz i drobnoustroje. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 1.Dotyczy załącznika nr 6H do SWZ - Specyfikacja techniczna poz.1: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wykonującego wszystkie wymagane terapie poza powolną ciągłą ultrafiltracją [SCUF] Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 2.Dotyczy załącznika nr 6H do SWZ - Specyfikacja techniczna poz.5: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z możliwością (a nie z "modułem") usuwania CO2 w trakcie dowolnej terapii nerkozastępczej za pomocą dedykowanego wymiennika gazów. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 3.Dotyczy załącznika nr 6H do SWZ - Specyfikacja techniczna poz.8: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, do którego zestawy zabiegowe stanowią komplet drenów oraz osobno pakowany hemofiltr, co umożliwia jego wymianę w trakcie zabiegu w przypadku wcześniejszego wykrzepiania. Zestawy oferowane są jako dedykowane do poszczególnych zabiegów a nie uniwersalne z racji możliwości wyboru różnego rodzaju hemofiltrów pod kątem wymagań indywidualnej terapii pacjenta (możliwość różnicowania w zależności od typu i ciężkości schorzenia pacjenta) Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 4.Dotyczy załącznika nr 6H do SWZ - Specyfikacja techniczna poz.12 i 13: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z przepływami substytutu i dializatu w zakresie 600 - 4800 ml/godz. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 5.Dotyczy załącznika nr 6H do SWZ - Specyfikacja techniczna poz.19: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z samą pompą perystaltyczną bez wagi antykoagulantu cytrynianowego i wyposażonego w dodatkową pompę perystaltyczną do ciągłej podaży roztworu chlorku wapnia Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 6.Dotyczy załącznika nr 6H do SWZ - Specyfikacja techniczna poz.22: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z jednym detektorem powietrza położonym na drenie powrotnym krwi do pacjenta, skutecznie zabezpieczając pacjenta przed infuzją powietrza. Dodatkowo urządzenie zabezpiecza pacjenta poprzez kontrolę poziomu krwi w zbiorniku wyrównawczym na drenie powrotnym do pacjenta. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 7.Dotyczy załącznika nr 6H do SWZ - Specyfikacja techniczna poz.27: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wadze 95 kg. Aparat poruszany jest na podwoziu jezdnym z 4 skrętnymi kołami, więc niewielka różnica wagi nie powinna mieć żadnego znaczenia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 8.Dotyczy załącznika nr 6H do SWZ - Specyfikacja techniczna poz.30: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z pamięcią zdarzeń z całego ostatniego przeprowadzanego zabiegu (producent nie precyzuje pojemności pamięci w Mb) Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 11 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów parametrów krytycznych, pracujących w systemie ciągłym, których materiały eksploatacyjne konfekcjonowane są w postaci czterech elementów? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Pytanie nr 12 Dot. Zadanie nr 3 i 4 - Zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga dostawy łóżek o określonym maksymalnym obciążeniu, natomiast wymagane materace posiadają niższy dopuszczalny limit wagi użytkownika. Powoduje to sytuację, w której pełne wykorzystanie parametrów technicznych łóżka nie będzie możliwe, co może być niekorzystne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta, jak i racjonalności wydatkowania środków publicznych. Czy Zamawiający dopuszcza materace o nośności zbliżonej maksymalnemu obciążeniu łóżka? Czy Zamawiający rozważy ujednolicenie parametrów w celu zapewnienia spójności funkcjonalnej zestawu? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ - Zwracamy uwagę, że określone w SWZ parametry techniczne (np. zakres regulacji wysokości, wymiary zewnętrzne, długość/leżysko itp.) zostały wskazane bez dopuszczenia jakiejkolwiek tolerancji. W praktyce różnice rzędu 30 mm w zakresie regulacji wysokości czy wymiarów konstrukcyjnych nie mają wpływu na funkcjonalność, bezpieczeństwo ani walory użytkowe łóżka, natomiast skutkują wykluczeniem wielu producentów z możliwości złożenia oferty. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w pytaniu 12 (Dot. Zadanie nr 3) – 10 Lp. 24, 11 Lp. 25, 12 Lp. 27; (Dot. Zadanie nr 4) – 1 Lp. 4, 2 Lp. 5, 3 Lp. 6, 5 Lp. 11, 7 Lp.17, 18 Lp. 51, 19 Lp.51 - poniżej - Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający analizował zgodność opisu przedmiotu zamówienia z art. 16 oraz art. 99 ustawy PZP w zakresie zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zwracamy uwagę, że łączne zestawienie wskazanych parametrów technicznych odpowiada specyfikacji technicznej produktów jednego producenta dostępnego na rynku. Tak szczegółowe i kumulatywne określenie wymagań może w praktyce ograniczać konkurencję oraz uniemożliwiać złożenie ofert przez innych producentów oferujących łóżka spełniające te same funkcje kliniczne i użytkowe. Odpowiedź Zamawiającego: W opinii Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia został opracowany z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający, sporządzając opis przedmiotu zamówienia, oparł się na danych technicznych wielu producentów oferujących asortyment o zbliżonych parametrach, nie odnosząc się do wyrobów konkretnego producenta. Dot. Zadanie nr 3 - lp. 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem przy pomocy dwóch suwaków? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 4 Czy Zamawiający dopuści łóżko szczyty bez wskaźnika wyznaczającego środek szczytu? Pozycjonowanie pacjenta jest indywidualne w zależności od długości ciała, pozycji terapeutycznej i ułożenia kończyn, w związku z tym wskaźnik nie pokrywa się z realnym środkiem ciężkości pacjenta. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 11 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźników nachylenia ramy? Biorąc pod uwagę fakt, iż barierki w części segmentu oparcia pleców poruszają się w raz z leżem, wytłoczenie wskaźników przechyłów wzdłużnym nie spełnia swojej funkcji. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 13 Czy Zamawiający dopuści wolną przestrzeń pomiędzy podłożem, a podwoziem wynoszącą 60 mm? Proponowana przestrzeń poprawia środek ciężkości łóżka szczególnie podczas przechyłów, a jednocześnie zapobiega przypadkowemu zaklinowaniu kończyn np. podczas przesuwania łóżka. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 14 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne leże 4 sekcyjne, w tym 3 ruchome, wypełnione odczepianymi panelami z polipropylenu, które odejmuje się bez użycia narzędzi, dodatkowo wyposażone w otwory na pasy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 15 Czy Zamawiający dopuści pojedyncze koła tworzywowe o średnicy 150mm z jednym kołem kierunkowym oraz centralnym systemem hamulcowym, przy spełnieniu pozostałych parametrów z punktu 15? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 17 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne w ramach zapisów w punkcie 17 poniższe dostępne regulacje elektryczne łóżka? Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji p rzy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty -szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji). Sterowanie nożne? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 19 Czy Zamawiający dopuści do zaofoerowania łóżko bez diody informującej o knieczności wymiany baterii? Akumulator jest poddany przeglądom serwisowym zgodnie z zaleceniami producenta, na którym serwisant sprawdza jego żywotność i w razie konieczności informuj e o jego zużyciu, w związku z tym nie ma uzasadnienia, aby na panelu znajdował się dodatkowy wskaźnik. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 22 Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej 103,8 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 24 Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 450 mm do 840 mm? Proponowane rozwiązanie zapewnia niższą najniższą pozycję lezą, gwarantując bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą ‘’zeskakiwaniu’’ pacjenta z łóżka. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 25 Czy Zamawiający dopuści łóżko ze standardową regulacja wysokości w zakresie 450 -840 mm z możliwością sterowania z pilota, panelu i z barierek za pomocą odpowiednich przycisków oraz z sygnalizacją dźwiękową po osiągnięciu najniższej pozycji leża? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 27 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną części nożnej w zakresie lepszym od wymaganego tj. do 40 stopni? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 28 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją przechyłów bocznych w zakresie lepszym od wymaganego, tj. 25 stopni, przy spełnieniu pozostałych parametrów? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 30 Czy Zamawiający dopuści panel sterowania nożnego do regulacji przechyłów bocznych zabezpieczony relingiem przed przypadkowym uruchomieniem? W celu użycia regulacji należy wsunąć nogę pod reling w innym przypadku nie ma możliwości uruchomienia przycisku Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 31 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną autokontur za pomocą panelu centralnego oraz dla pacjenta z panelu w barierkach od strony wewnętrznej? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 32 Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej wynoszącą 10 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy okolicach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno się stosować pozycji łamanych wysokich le ża. Podnoszenie się segmentu uda spowoduje ucisk na część lędźwiową co doprowadzi do powstania odleżyn. Zapis wymagań Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia naukowego jak również przeczy zasadom fizyki – w związku z tym prosimy o uzasadnienie powyższego zapisu. Pacjent z odleżynami powinien leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwym miejscu złamań leża. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 33 Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej wynoszącą 10 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy okolicach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno się stosować pozycji łamanych wysokich le ża. Podnoszenie się segmentu uda spowoduje ucisk na część lędźwiową co doprowadzi do powstania odleżyn. Zapis wymagań Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia naukowego jak również przeczy zasadom fizyki – w związku z tym prosimy o uzasadnienie powyższego zapisu. Pacjent z odleżynami powinien leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwym miejscu złamań leża. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 38 Czy Zamawiający dopuści funkcję CPR dodatkowo realizowaną za pomocą dźwigni umieszczonych z obu stron łóżka pod segmentem wezgłowia? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 39 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną pozycją mobilizacyjną sterowaną przy pomocy więcej niż jednego przycisku? 20. Lp. 40 Czy Zamawiający dopuści wskaźniki diodowe informujące o zablokowanej funkcji wyłącznie na panelu centralnym i w barierkach, bez alarmu przy próbie uruchomienia? Oferowane łóżko posiada pilot z wyświetlaczem LCD bez dodatkowych diod. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 40 Czy Zamawiający dopuści wskaźniki diodowe informujące o zablokwoanej funkcji wyłącznie na panelu centralnym i w barierkach, bez alarmu przy próbie uruchomienia? Oferowane łóżko posiada pilot z wyświetlaczem LCD bez dodatkowych diod. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wskaźniki diodowe informujące o zablokowanej funkcji na panelu centralnym i w barierkach. Zamawiający nie dopuszcza bez alarmu przy próbie uruchomienia. - Lp. 41 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa? Biorąc pod uwagę możliwość przypadkowego użycia przycisku oraz tego, że w sytuacji zagrażającej życiu pacjenta nie ma konieczności odłączania wszystkich funkcji jest to wymóg nieuzasadniony Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 45 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze łóżka na poziomie 260 kg? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 51 Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy, w którym komory o wysokości 13cm napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga - system 1:2, a sekcja głowy (trzy komory) pozostaje statyczna dla komfortu pacjenta? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 51 Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą bez wyświetlacza, na panelu której znajdują się diody i wskaźniki informujące o wybranych ustawieniach? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 51 Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą, w której ciśnienie jest regulowane bezstopniowo i płynnie za pomocą pokrętła (co pozwala ustawić je precyzyjniej do wagi pacjenta, niż skokowo co 5kg), a ustawiony poziom ciśnienia jest widoczny na podziałce wokół pokrętła? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 26. Lp. 51 Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą z funkcją blokady uruchamiającą się po 30 sekundach od ostatnich ustawień? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ Dot. Zadanie nr 4 . Lp. 4 Czy Zamawiający dopuści leże o wymiarach 2000x870 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 5 Czy Zamawiający dopuści długość zewnętrzną łóżka 2190 mm z możliwością przedłużenia leża do 2470 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 6 Czy Zamawiający dopuści element przedłużenia leża o 280 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 8 Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione panelami z polipropylenu jako rozwiązanie równoważne przy spełnieniu pozostałych wymagań z punktu 8? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 11 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną w zakresie lepszym od wymaganego tj. od 35 do 91 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 12 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża z poziomu elementów sterujących od strony wewnętrznej barierek dla pacjenta z pełnym zakresem regulacji, ale z możliwością blokady funkcji regulacji przez personel medyczny? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 17 Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu oparcia nóg w zakresie lepszym do wymaganego tj. do 40 stopni? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 19 Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej wynoszącą 10 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy okolicach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno się stosować pozycji łamanych wysokich leża. Podnoszenie się segmentu uda spowoduje ucisk na część lędźwiową co doprowadzi do powstania odleżyn. Zapis wymagań Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia naukowego jak również przeczy zasadom fizyki – w związku z tym prosimy o uzasadnienie powyższego zapisu. Pacjent z odleżynami powinien leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz w iększego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwym miejscu złamań leża. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 26 Czy Zamawiający dopuści łóżko z Elektryczną pozycja ułatwiająca wejście i zejście z łóżka pacjentowi uruchamianą przy pomocy więcej niż jednego przycisku? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 27 Czy Zamawiający dopuści możliwość blokady funkcji elektrycznych wyłącznie z panelu sterowniczego głównego z uwagi na bezpieczeństwo i ryzyko przypadkowej blokady przez pacjenta? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 29 Czy Zamawiający dopuści mechaniczną funkcję CPR za pomocą dźwigni pod segmentem wezgłowia z obu stron? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 30 Czy Zamawiający dopuści wskaźnik naładowania baterii widoczny wyłącznie na panelu sterowniczym dla personelu medycznego? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Lp. 31 Czy Zamawiający dopuści koła pojedyncze bez widocznej lini osi obrotu z centralnym systemem hamulcowym przy każdym kole? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 32 Czy Zamawiający dopuści wskaźnik hamulca kolorystycznie oznaczony na pedałach blokady kolorem czerwonym? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 35 Czy Zamawiający dopuści pojedyncze koła o średnicy 15 cm bez widocznej metalowej osi? 16. Lp. 36 Czy Zamawiający dopuści wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie 0 -70 stopni w postaci ekranów LCD wbudowanych w barierkach, bez kąta nachylenia ramy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ - Lp. 36 Czy Zamawiający dopuści wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie 0 -70 stopni w postaci ekranów LCD wbudowanych w barierkach, bez kąta nachylenia ramy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 17. Lp. 43 Czy Zamawiający dopuści uchwyty obejmujące materac w dwóch segmentach leża (4 uchwyty)? Proponowana ilość jest wystarczająca oraz zapobiega obtarciu kończyn pacjenta. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 18. Lp. 51 Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy o wymiarach: wysokość 11cm, szerokość 85cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 19. Lp. 51 Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy zbudowany z 19 komór i z pompą o wadze 2,8kg? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 13 Pakiet 4 Łóżka w sali POP oraz ITK 110/220 Pytanie 1 dot. pkt. 9: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania łóżka, w którym elektryczne sterowanie wysokością leża odbywa się w zakresie 439 – 808 mm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 10 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. Barbara Choroszyńska/ Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl/sierek9858@10wsk.mil.pl

Data:03.03.2026 r.