| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca | 3komplety |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie przenośne o wadze maks. 7 kg (z łyżkami dla dorosłych), wbudowany uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55. | TAK |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 70 cm. | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: min. od 0 do +40°C. | TAK |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka. | TAK |  |
|  | Automatyczny codzienny test gotowości nie wymagający włączania defibrylatora – na panelu czołowym wskaźnik / kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny / niesprawny) oraz automatyczny wydruk wyników autotestu. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy: min. 4 godz. ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią. | TAK |  |
|  | Defibrylacja | TAK |  |
|  | Tryb manualny oraz AED. | TAK |  |
|  | Defibrylacja manualna, dwufazowy niskoenergetyczny, stałoczasowy impuls defibrylacyjny, regulacja energii w zakresie min. 1 - 200 J. | TAK |  |
|  | Programowanie ustawień energii dla 1, 2 i 3 wyładowania w zakresie min. 1 – 200J (dotyczy pacjentów dorosłych). | TAK |  |
|  | Tryb manualnej defibrylacji nadzorowanej – funkcja ręcznego uruchomienia analizy EKG w celu określenia zaleceń do defibrylacji, automatyczne ładowanie do ustawionej energii po wykryciu rytmu defibrylacyjnego. | TAK |  |
|  | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu. | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 7 sekund . | TAK |  |
|  | Minimum 19 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej. | TAK |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych zintegrowane. | TAK |  |
|  | Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, start/ stop wydruku). | TAK |  |
|  | EKG: - monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń, - zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min., - wzmocnienie sygnału EKG w zakresie min. 0,5-3,0 cm/mV, - wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego. | TAK |  |
|  | SpO2: - nieinwazyjny pomiar saturacji (SpO2) oraz tętna, - zakres pomiaru SpO2 min. 25-240 ud./min, - zakres pomiaru pulsu w zakresie min. 25-240 ud./min. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP). | TAK |  |
|  | Funkcja monitorowania resuscytacji | TAK |  |
|  | Funkcja monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji. | TAK |  |
|  | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod dla dorosłych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej . | TAK |  |
|  | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod pediatrycznych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz upływu czasu od ostatniego uciśnięcia. | TAK |  |
|  | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie krzywej uciśnięć klatki piersiowej z wyraźnym znacznikiem zalecanej głębokości uciśnięć. | TAK |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. | TAK |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna | TAK |  |
|  | Możliwość stymulacji dorosłych w trybach asynchronicznym i „na żądanie”. | TAK |  |
|  | Stałoprądowy, prostokątny impuls stymulacji o stałym czasie trwania 40 ms +/- 2 ms. | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min. | TAK |  |
|  | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA . | TAK |  |
|  | Wyświetlanie/Rejestracja | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 6,5”. | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie min. 3 kanałów dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm. | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 350 zdarzeń z fragmentami zapisu EKG. | TAK |  |
|  | Zapis w pamięci wewnętrznej wyników autotestów, z podaniem daty i godziny testu. | TAK |  |
|  | Możliwość transferu danych/raportów do urządzenia zewnętrznego przez zewnętrzną kartę pamięci. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy funkcjonalnej: moduł transmisji bezprzewodowej Wi-Fi bez ingerencji serwisu. | TAK |  |
|  | Akcesoria | TAK |  |
|  | Łyżki do defibrylacji wewnętrznej , autoklawowalne, ze sterownikiem: - o średnicy 1,0 " - 1 komplet oraz o średnicy 2,0 " – 1 komplet * zestaw dla jednego defibrylatora | TAK |  |
|  | Łyżki do defibrylacji wewnętrznej , autoklawowalne, ze sterownikiem: - o średnicy 2,0 " - 1 komplet oraz o średnicy 2,7 " - 1 komplet * zestaw dla drugiego defibrylatora | TAK |  |
|  | Łyżki do defibrylacji wewnętrznej , autoklawowalne, ze sterownikiem: - o średnicy 2,7 " - 2 komplety * zestaw dla trzeciego defibrylatora | TAK |  |
|  | Mankiet wielorazowy do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w rozmiarze 23-33 cm - 3 sztuk. * po 1 sztuce na każdy defibrylator | TAK |  |
|  | Mankiet wielorazowy do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w rozmiarze 31-40cm - 3 sztuk. * po 1 sztuce na każdy defibrylator | TAK |  |
|  | Przewód ciśnieniowy o dł. 3 m -6 sztuki. * po 2 sztuki na każdy defibrylator | TAK |  |
|  | Łyżki zewnętrzne - 3 komplety * po 1 komplecie na każdy defibrylator | TAK |  |
|  | Przewód 3 odpr. EKG - 3 sztuki. * po 1 sztuce na każdy defibrylator | TAK |  |
|  | Przewód do czujnika SpO2, 1,2 m do czujników wielorazowych - 3 sztuki. * po 1 sztuce na każdy defibrylator | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 (klips palcowy) - 3 sztuki. * po 1 sztuce na każdy defibrylator | TAK |  |
|  | Wielofunkcyjny kabel do elektroterapii (defibrylacja, kardiowersja) – 3 sztuki. * po 1 sztuce na każdy defibrylator | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające w 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta, zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od momentu dostarczenia, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu | TAK |  |