Bydgoszcz dnia: 2026-03-04

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1941/2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup ambulansu drogowego typu B. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 27/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy z uwagi na przerwę w produkcji respiratorów ParaPac Plus, Zamawiający dopuści respirator ParaPac Plus z roku produkcji 2021 z gwarancja 24-miesiące spełniający wszystkie wymagane parametry lub jako dopuści jako rozwiązanie równoważne respirator Hersil Vitae 40 z roku produkcji 2025 o następujących parametrach: • Układy oddechowe: Wielo i jednorazowe dla dorosłych i dla dzieci • Zasilanie: 10 – 30 V DC (0,6 A), Opcjonalnie: AC/DC (100 – 240 V; 50 – 60 Hz) • Zasilanie O2: 2,7 – 6,9 bar (zużycie gazu poniżej 0,1 l/min.) • Akumulator: 3 h – opcjonalnie do 7 h • Wyświetlacz: Kolorowy TFT, przekątna 4,5 cala z trybem nocnym • Komunikacja: Bluetooth, WiFi • Klasa ochrony: IP44 • Temperatura pracy: od -20 do +50 °C, od 5 do 95% wilgotności • Normy lotnicze: Zgodny ze standardami IEC, ISO, EN oraz RDAC DO-160G Parametry monitorowane: • Krzywe i pętle oddechowe: P/t, F/t, V/t, CO2/t, V/F, P/V, F/P, ExCO2/V • Trendy: P ip, VM e, VT e, EtCO2 • Wyświetlane parametry: P ip, VT e, F, F spont., VM e, VTI, InCO2, EtCO2, P plateau, P mean, C dyn, zużycie gazu, przeciek (VT I vs VT e) • Alarmy Parametry wentylacji: • Objętość oddechowa VT: 5 – 3000 ml (od 20 ml w trybach objętościowych) • Częstość oddechowa: 3 – 80 /min • I:E 2:1 – 1:8 • PEEP: 0 – 25 mbar • Trigger: 1 – 15 l/min • P maks.: 5 – 60 mbar • FiO2: 40 – 100% (ustawiane co 10%) • Ciśnienie wdechowe: 5 – 60 mbar • Czas wdechu (T Insp): 0,4 – 5,0 s • Ramp: 0,2 – 2,1 s • PS: 5 – 60 mbar Przepływ: maks. 120 l/min Tryby wentylacji: • Sterowane objętością: – VCV, VCV-ACV, VCV-SIMV, VCV-SIMV-PS – Adaptacyjne ciśnienie z gwarantowaną objętością: APVG, APVG-ACV, APVG-SIMV, APVG-SIMV-PS • Sterowane ciśnieniem: – PCV (+NIV): PCV, PCV-ACV (BIPAP), PCV-SIMV, PCV-SIMV-PS – CPAP & PSV: CPAP (+NIV), CPAP-PS (+NIV oraz wentylacja bezdechu) (PSV) • Wentylacja manualna • Przepływ O2 (terapia tlenowa): 2 – 100 l/min, 40 – 100% Tryb CPR assist (zgodny z wytycznymi ERC / AHA) • CPR 30:2 (dorośli) oraz CPR 15:2 (dzieci) – Dwie opcje prowadzenia wentylacji: sterowana objętością i ciśnieniem – Możliwość wsparcia CPAP aby zachować stałe PAW w trakcie ucisku klatki piersiowej Odpowiedź: Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności dopuszcza rozwiązania wskazane w proponowanym respiratorze Hersil Vitae 40 z roku produkcji 2025 r.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, odpowiedni komfort transportu pacjenta oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ? Odpowiedź: Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności dopuszcza. - Prosimy o potwierdzenie, iż ambulans musi posiadać fabryczne, pełnowymiarowe koło zapasowe ( felga + opona ) zainstalowane w miejscu fabrycznie przewidzianym przez producenta pojazdu bazowego np. pod autem i nie może być ono dostarczone „luzem” np. w przedziale medycznym ? Odpowiedź: Ambulans musi posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe (felga + opona) zainstalowane przez producenta samochodu w tzw. koszu. - Prosimy o rezygnację z wymogu podania w ofercie parametrów techniczno-eksploatacyjnych opon zimowych? Wyjaśniamy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie wie, jakie będą w hurtowniach dostępne opony zimowe. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji

- Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 
i NFZ,  posiadający silnik o mocy 125 kW,   pojemności 1997 cm³ ,  max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i 9 biegową automatyczną skrzynię biegów, którego długość całkowita wynosi 5685 mm  ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści, aby  homologację skompletowaną wykonawca dostarczył przy dostawie ambulansu, a do oferty dołączył stosowne oświadczenie? Wyjaśniamy, że ambulans jest w trakcie badań homologacyjnych oraz certyfikujących i czekamy na stosowny dokument.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ, Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie nr 7 do SWZ.

- W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 5 chcemy zapytać, czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający  homologację pojazdu kompletnego oraz inne równoważne dokumenty dopuszczające do ruchu  zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie PL oraz UE, a do oferty dołączone zostanie stosowne oświadczenie  ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów określa kilka procedur w wyniku których, organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi i może być dopuszczony do ruchu. Rozporządzenie wymienia (….) m.in. „homologację typu całego pojazdu”, „homologację typu UE”, „indywidualne dopuszczenie pojazdu”, itd.  We wszystkich procedurach wymogiem jest przeprowadzenie wszystkich badań na zgodność z normą PN-EN 1789. Wyjaśniamy, że dokumentami równoważnymi umożliwiającymi rejestrację ambulansu, jako pojazd specjalny sanitarny uprzywilejowany zgodnie z wymogami prawa jest dopuszczenie jednostkowe WE dopuszczenie jednostkowe wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru technicznego   lub   badanie techniczne z dopuszczeniem ze stacji diagnostycznej, prosimy o przychylenie się do prośby.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ, Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie nr 7 do SWZ.

- Prosimy o potwierdzenie, że  w okresie gwarancji za przeglądy i  materiały zużywalne typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. pojazdu bazowego oraz wyposażenia medycznego z dojazdami do serwisu płaci Zamawiający, a Wykonawca ponosi tylko koszt napraw gwarancyjnych  ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3

- Czy zamawiający dopuszcza ambulans dłuższy niż 5680 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr 4

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania nosze Clinic Extero renomowanego, europejskiego producenta o poniższych parametrach?

Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.

Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.

Przystosowane do prowadzenia reanimacji.

Nosze wyposażone w dodatkowe uchwyty wysuwane teleskopowo, wykonane z twardego materiału zapewniającego pewny chwyt. Dodatkowe uchwyty umieszczone na bocznej powierzchni noszy.

Z możliwością płynnego podnoszenia i opuszczania oparcia pod plecami do 90 stopni.

Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, do klatki piersiowej i ułożenie na wznak.

Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.

Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące

Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. Możliwość złożenia i rozłożenia poręczy jedną ręką

Z wysuwanymi rękojeściami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.

Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.

Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi.

Waga noszy 22 kg zgodna z wymogami normy EN 1865:1+A1:2025

Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy.

Obciążenie dopuszczalne 250 kg

Transporter

Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.

Szybki i łatwy system połączenia z noszami.

Regulacja wysokości w 7 poziomach.

Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.

Odbojniki na goleniach

Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce.

Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia.

Wszystkie kółka jezdne skrętne, o średnicy 200mm i szerokości 50mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach)

Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost

Obciążenie dopuszczalne transportera 275 kg.

Waga transportera 28 kg zgodna z wymogami normy EN 1865:1+A1:2025

Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 +A1:2011

Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją

Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera

Odpowiedź: Dla zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania krzesełko kardiologiczne Rolman renomowanego, europejskiego producenta o poniższych parametrach?

Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym

Zgodne z z normą PN EN 1865-4 - certyfikat i deklaracja CE

Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących

Wyposażone w system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach.

Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w 3 pozycjach

Wyposażone w demontowalne siedzisko

Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję

Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu

Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego 2 obrotowe o 360°

Wyposażone w przednie wysuwane rączki do przenoszenia

Średnica tylnych kółek 175 mm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu Średnica kółek przednich 75 mm

Hamulce na kołach tylnych

Wyposażone w 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie

Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi od 1140 mm do 1550 mm - zapewniająca komfort dla pacjenta

Waga ok 14,5 kg

Dopuszczalne obciążenie 180 kg

Odpowiedź: Dla zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak Accuvac renomowanego, europejskiego producenta o poniższych parametrach?

Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany 12V DC i 230V AC w zestawie kabel 12V i mocowanie ścienne spełniające standardy PN EN 1789, mocowanie ścienne umożliwia ładowanie zaraz po wpięciu ssaka

Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia

Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka

Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności

Przepływ 26 l/min +/- 4 l/min

Słój do sterylizacji w autoklawie o pojemność 1,0 l umieszczony w koszyku zabezpieczającym przed uszkodzeniami, dodatkowo ochronna pokrywa zabezpieczająca słój od góry

Manometr podciśnienia ssania

Płynnie regulowana siła ssania w zakresie 0,1 do -0,8 bar za pomocą potencjometru

Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka

Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC

Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC

Ciężar kompletnego ssaka ok 5,6 kg

Czas pracy ciągłej 40 minut

Żywotność akumulatora 400 cykli w przeciągu 3 lat

Ładowanie akumulatora do poziomu 80% 2 h 45 min

Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka

Ochrona IP34

Odpowiedź: Dla zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z wyjątkiem słoja do sterylizacji, który musi posiadać wkład jednorazowy wymienny.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator renomowanego, europejskiego producenta o poniższych parametrach?

Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta.

Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym za pomocą pasków ze złączkami magnesowymi, z uchwytem do przenoszenia w ręku

Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji.

Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania.

Zestaw składa się z respiratora transportowego, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego

Możliwość zasilania respiratora transportowego z instalacji 230V i 12V

lubW zestawie płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem 12V umożliwiająca ładowanie respiratora zaraz po wpięciu, spełniająca normę PN EN 1789

Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi

System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia

Akumulator bez efektu pamięci

Ładowanie baterii do 95 % w czasie do 3,5 h

Parametry techniczne

Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt

Waga respiratora z akumulatorem ok. 2,5 kg

Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar

Zasilanie z baterii ok. 10 h IPPV zgodnie z ERC

Wentylacja 100% tlenem i Air Mix

Możliwość pracy w temperaturze -20 - + 50˚C

Możliwość przechowywania w temperaturze -40 - +70˚C

Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu

Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym

Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta

Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia

Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy

Ręczne wyzwalanie oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji, dzięki czemu jedna osoba może prowadzić wentylację i uszczelniać maskę zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC

System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora przez użytkownika obejmujący kontrolę funkcji oraz elementów wykonawczych i obsługowych

Możliwość aktywacji i dezaktywacji trybów wentylacji

Możliwość ustawienia własnych startowych parametrów wentylacji

Możliwość ustawienia własnych limitów alarmów

Tryb demonstracyjny umożliwiający trening i szkolenie z obsługi respiratora

Tryby wentylacji

IPPV

RSI

Tryb RKO (CPR) – wspomagający pracę użytkownika podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej – metronom wyznaczający częstotliwość masażu serca w algorytmie 15:2, 30:2 bądź w trybie ciągłym (w przypadku pacjentów zaintubowanych), możliwość zatrzymania trybu na czas analizy rytmu serca z automatycznym powrotem do wentylacji pacjenta w przypadku nieuruchomienia trybu ponownie

CPAP

SIMV

Parametry regulowane

Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie 5-50 oddechów/min

Objętość oddechowa regulowana w zakresie 50 – 2000 ml

Ciśienie PEEP regulowane w zakresie od 0 do 30 cm H2O

Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie od 10-65 mbar

Obrazowanie parametrów

Ciśnienie PEEP

Maksymalne ciśnienie wdechowe

Objętość oddechowa

Objętość minutowa

Częstość oddechowa

Prezentacja graficzna

Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru

Alarmy

Bezdechu

Nieszczelności układu

Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych

Rozładowanego akumulatora/braku zasilania

Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim

Odpowiedź: Dla zwiększenia stopnia konkurencyjności dopuszczamy oferowany aparat.

- Dotyczy Defibrylator karetkowy

- dotyczy pozycji „ Ciężar max. do 5,5 kg z kompletem akumulatorów”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, którego waga z kompletem akumulatorów wynosi ok 6 kg- różnica 0,5 kg nie będzie miała znaczenia w codziennej pracy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla zwiększenia konkurencyjności.

- dotyczy pozycji „ Odporny na wstrząsy -  min. 75g wg IEC68-2-27”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, zgodnego z normą PN EN 1789 w kwestii odporności na wstrząsy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla zwiększenia konkurencyjności.

- dotyczy pozycji „ Odporny na upadek z wysokości min. 1,5 m wg IEC 60601-1”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, zgodnego z normą PN EN 1789 w kwestii odporności na upadek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla zwiększenia konkurencyjności.

- dotyczy pozycji „ Prekonfigurowane tryby monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków z automatycznym ustawieniem progów alarmowych, energii defibrylacji oraz ustawień NIBP dla poszczególnych grup wiekowych”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, który umożliwia ręczne dostosowanie wymagany przez Zamawiającego ustawień dla każdego pacjenta indywidualnie, a nie jak wymaga zamawiający dla grupy wiekowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla zwiększenia konkurencyjności.

- dotyczy pozycji „ Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,125 do 4,0 cm/mV (min. 6 ustawień do wyboru)”

Mająca na uwadze, możliwość otrzymania przez Zamawiającego oferty bardziej konkurencyjnej w aspekcie ceny zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora oferującego wzmocnienie sygnału EKG na poziomach 0,25x, 0,5x, 1x, 2x oraz tryb auto, który dostosowuje wielkość krzywej EKG tak by zapis EKG o największej amplitudzie zajmował 50% miejsca dostępnego na ekranie ?

Pragniemy zwrócić uwagę, że umożliwienie złożenia oferty kilku wykonawcom zapewni Zamawiającemu bardziej konkurencyjne ceny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla zwiększenia konkurencyjności.

- dotyczy pozycji „ Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, który umożliwia pomiar częstości oddechów metodą oksymetrii pulsacyjnej, która wykorzystuje technologię Masimow Rainbow set.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla zwiększenia konkurencyjności.

- dotyczy pozycji „ Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min”

Mająca na uwadze, możliwość otrzymania przez Zamawiającego oferty bardziej konkurencyjnej w aspekcie ceny zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3 dokonującego nieinwazyjnej stymulacji w tryba fix oraz demand w zakresie od 30 do 150 imp/ min oraz w trybie overdrive od 30 do 300 imp/ min. Pragniemy zwrócić uwagę, że stymulacja pacjenta z bradykardią do wartości 150 ud/ min jest już wartością bardzo dużą i według naszej wiedzy nie ma uzasadnionego medycznego powodu by przekraczać tą wartość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla zwiększenia konkurencyjności.

- dotyczy pozycji „ zakres pomiaru EtCO2 min. 0-150 mmHg”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora dokonującego pomiar EtCO2 w zakresie od 0 do 100 mmHg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla zwiększenia konkurencyjności.

- dotyczy pozycji „ Linie monitorowania etCO2 dla dorosłych/dzieci, min. 25 szt.”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora wyposażonego w moduł pomiarowy EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 100 mmHg, w zestawie 30 jednorazowych adapterów oddechowych do sensora pomiarowego dla pacjentów zaintubowanych oraz 30 jednorazowych adapterów do sensora pomiarowego dla pacjentów niezaintubowanych. Nasze pytanie wynika z faktu, że powszechnie są stosowane dwie formy pomiaru EtCO2 - pomiar dokonywany w strumieniu bocznym, który wymaga próbkowania mieszaniny oddechowej do urządzenia celem pomiaru oraz pomiar w strumieniu głównym, który analizuje w czasie rzeczywistym mieszaninę oddechową za pomocą wiązki fali promieniowania podczerwonego.

Oferowany przez nas defibrylator Corpuls 3 wykorzystuje właśnie tą drugą technikę pomiaru- jest ona jedną z częściej wykorzystywanych np. w kapnografach Emma- które są jednym z niezbędnych elementów wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego. Obydwie technologie dają ten sam efekt pomiarowy i brak jest wyższości jednej nad drugą. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie urządzenia, które zamiast jednorazowych lini pomiarowych wykorzystuje jednorazowe adaptery do zamocowania sensora pomiarowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla zwiększenia konkurencyjności.

Pytanie nr 5

- Dotyczy załącznik nr 6 do SWZ, pkt. 1.22 – prosimy doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli stację dokującą.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji technicznej bez zmian.

- Dotyczy załącznik nr 6 do SWZ, pkt. 1.22 – prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga instalacji do systemu SWD PRM (anteny, uchwyty, stacje dokujące).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji technicznej bez zmian.

- Dotyczy załącznik nr 6 do SWZ, pkt. 4.8 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności miejsca montażu jednego kasku w schowku zewnętrznym oraz miejsca montażu drugiego kasku na drzwiach tylnych przedziału medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności dopuszcza.

- Dotyczy załącznik nr 6 do SWZ, pkt. 4.10 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności szafkę przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków z materiału termoformowanego, bez ostrych krawędzi, odpornego na środki dezynfekcyjne, ułatwiającego utrzymanie czystości (blat nie jest z łączonych materiałów, jeden materiał, który uniemożliwia dostawanie się zarazków/brudu pod kolejne warstwy).

Odpowiedź: Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności dopuszcza.

- Dotyczy załącznik nr 6 do SWZ, pkt. 4.12 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności zarówno w przedziale medycznym, jak i w kabinie kierowcy paneli dotykowych, są one bogatsze funkcjonalnie niż panele analogowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy załącznik nr 6 do SWZ, pkt. 4.19 – prosimy o dopuszczenie ampularium montowanego za roletą nie na zewnątrz szafek, czy półek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy załącznik nr 6 do SWZ, pkt. 6.1 – prosimy o dopuszczenie akumulatorów nie żelowych a w technologii AGM.

Odpowiedź: Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności dopuszcza.

- Dotyczy załącznik nr 6 do SWZ, pkt. 8.2 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności belki świetlnej przezroczystej z modułami koloru niebieskiego.

Odpowiedź: Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności dopuszcza.

- Dotyczy załącznik nr 6 do SWZ, pkt. 14.1 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności gaśnicy w przedziale medycznym 1kg.

Odpowiedź: Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności dopuszcza.

- Dotyczy załącznik nr 6 do SWZ, pkt. 14.4 – prosimy o dopuszczenie nawigacji z aktualizacją oprogramowania po stronie wykonawcy wyłącznie w okresie trwania gwarancji na urządzenie.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji technicznej bez zmian.

- Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga przeglądów zabudowy przedziału medycznego wliczonych w cenę oferty – po stronie Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

- Niniejszym prosimy o wskazanie typu gniazd 12V, jakie mają być zamontowane w oferowanym ambulansie, aby były kompatybilne z posiadanym (użytkowanym) przez Zamawiającego sprzętem medycznym np. defibrylator czy pompa infuzyjna. Ambulans może być dostarczony z gniazdami typu zapalniczkowego (rysunek nr 1) lub z gniazdami dwupinowymi typu "lexel" (rysunek nr 2). 
Brak jednoznacznego wskazania typu gniazd skutkować może dostawą ambulansu, w którym nie będzie możliwości ładowania posiadanych przez Zamawiającego urządzeń medycznych.

Rysunek nr 2

Rysunek nr 1

Odpowiedź: Gniazda muszą być kompatybilne z wtyczkami pokładowych urządzeń medycznych z jednoczesnym zapasem po jednym rodzaju wskazanych gniazd na rysunku.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 6 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. Barbara Baranowska – tel. 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl

Data:2026-03-04