Bydgoszcz dnia: 2026-03-05

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 1998/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup tablic optotypów, lampy szczelinowej i foteli stomatologicznych w ramach Projektu nr FENX.06.01-IP.03-0018/25 pn. "Wsparcie infrastruktury 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy w zakresie AOS i leczenia jednego dnia poprzez zakup niezbędnych wyrobów medycznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 22/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Załącznika nr 2A do SWZ - Specyfikacja techniczna - Zadanie 1 Warunki gwarancji i serwisu dot. punktu 22 - Czy Zamawiający może wydłużyć czas naprawy z użyciem części zamiennych do 5 dni liczonych od momentu podjęcia naprawy? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na naprawę z użyciem części zamiennych w ciągu trzech dni roboczych od momentu podjęcia naprawy. Pytanie nr 2 Dotyczy: Załącznika nr 2A do SWZ - Specyfikacja techniczna - Zadanie 1 Warunki gwarancji i serwisu dot. punktu 24 Czy zgłoszenia 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku Zamawiający mógłby ograniczyć do zgłoszeń przesyłanych wyłącznie mailem? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający uznaje iż możliwość zgłaszania awarii mailem 24h/dobę w ciągu 365 dni w roku spełnia wymóg pkt. 24 Specyfikacji Technicznej. Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. Pytanie nr 3 Dotyczy: Załącznik nr 2 B do SIWZ - Lampa szczelinowa Czy Zamawiający dopuści: w punkcie 4. okulary 10x, w punkcie 6. ustawienia rozstawu źrenic w zakresie co najmniej: 55-75 mm, w punkcie 7. regulacja mocy okularu: +/- 5D? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający w punkcie 4 pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający w punkcie 6 dopuszcza rozstaw źrenic w zakresie co najmniej 55-75 mm Zamawiający w punkcie 7 dopuszcza regulację mocy okularu +/-5D Pytanie nr 4 dotyczy części 1 - Inne wymagania - pozycja 14 (załącznik 2b do SWZ): Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu przedstawienia klasy energetycznej lampy szczelinowej gdyż producent sprzętu nie ma obowiązku oznaczania wyrobu klasą energetyczną - wyroby medyczne są regulowane przez Rozporządzenie MDR tj. deklaracja zgodności lub certyfikat. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu i dokonuje modyfikacji w specyfikacji technicznej (załączniki 2A, 2B, 2C do SWZ) Pytanie nr 5 dotyczy części 2 - Inne wymagania - pozycja 20 (załącznik 2a do SWZ): Prosimy o dopuszczenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy do 72 godzin? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian Pytanie nr 6 dotyczy części 2 - Inne wymagania - pozycja 21 (załącznik 2a do SWZ): Prosimy o dopuszczenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 72 godzin? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na naprawę bez użycia części zamiennych w ciągu dwóch dni roboczych od momentu podjęcia naprawy. Pytanie nr 7 dotyczy części 2 - Inne wymagania - pozycja 22 (załącznik 2a do SWZ): Prosimy o dopuszczenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 72 godzin? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na naprawę z użyciem części zamiennych w ciągu trzech dni roboczych od momentu podjęcia naprawy. Pytanie nr 8 dotyczy części 2 (załącznik 2b do SWZ) Prosimy o dopuszczenie lampy szczelinowej o nieznacznie zmienionych parametrach w punktach jak poniżej: (5) - Kąt między okularami: 10 stopni (8)- Płynna regulacja szczeliny szerokość 0-14 mm , długość 1-14 mm (10) - 5 stopni powiększenia w zakresie: 6,3x, 10x, 16x, 25x, 40x Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Pytanie nr 9 dotyczy części 2 - Inne wymagania - pozycja 21 (załącznik 2b do SWZ): Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu przedstawienia klasy energetycznej lampy szczelinowej gdyż producent sprzętu nie ma obowiązku oznaczania wyrobu klasą energetyczną - wyroby medyczne są regulowane przez Rozporządzenie MDR tj. deklaracja zgodności lub certyfikat. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu i dokonuje modyfikacji w specyfikacji technicznej (załącznik 2b do SWZ) Pytanie nr 10 dotyczy części 2 - Inne wymagania - pozycja 28 (załącznik 2b do SWZ): Prosimy o dopuszczenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy do 72 godzin? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian Pytanie nr 11 dotyczy części 2 - Inne wymagania - pozycja 29 (załącznik 2b do SWZ): Prosimy o dopuszczenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 72 godzin? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na naprawę bez użycia części zamiennych w ciągu dwóch dni roboczych od momentu podjęcia naprawy. Pytanie nr 12 Pytanie 9 - dotyczy części 2 - Inne wymagania - pozycja 30 (załącznik 2b do SWZ): Prosimy o dopuszczenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do 72 godzin? Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na naprawę z użyciem części zamiennych w ciągu trzech dni roboczych od momentu podjęcia naprawy. Pytanie nr 13 Pytanie 10 -dotyczy oświadczenia zał. nr 10 do SWZ punkt 4: Czy w ramach realizacji punktu 4 załącznika nr 10 do SWZ dotyczącego przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających zgodność z zasadą DNSH na żądanie Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia własnego Wykonawcy o prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony, zgodny z zasadą DNSH? Stanowisko Zamawiającego: Tak, Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia własnego Wykonawcy Pytanie nr 14 Pytanie 11 - Dotyczy kryteriów oceny ofert: Zwracamy się z prośbą o wskazanie właściwych kryteriów oceny ofert gdyż w ogłoszeniu jest 60% -cena, 30%- gwarancja i 10% -termin dostawy natomiast w SWZ 60%- cena, 20%- długość okresu gwarancji i 20% -termin dostawy. Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że właściwe kryteria oceny ofert znajdują się w SWZ. Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia o zamówieniu S: 36/2026 120882-2026.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 - a/a kancelaria

Egz. 2 - Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Katarzyna Szułczyńska - tel. 261 417 448, email: szulczynska5702@10wsk.mil.pl

Data: 05.03.2026 r.