Bydgoszcz dnia: 2026-03-06

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy5

85-681Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2042/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 25/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”)wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 14 Załącznik nr 6I do SWZ Nazwa sprzętu Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca 3komplety Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora,fabrycznie nowego, niedemonstracyjnego, niepowystawowego, z wbudowanym uchwytem transportowym o następujących parametrach techniczno-użytkowych: Ad 1. Urządzenie przenośne o wadze 8,85kg z nową rolką papieru, dwoma akumulatorami i łyżkami standardowymi, wbudowany uchwyt do przenoszenia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności postępowania dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Ad 2.Szczelność robocza aparatu: IP44 (bryzgoszczelność we wszystkich kierunkach i odporność na ciała obce o średnicy>1 mm), zgodnie z wymaganiami normy IEC 529 i EN 1789 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 6. Autotest bez udziału użytkownika w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230 V, bez konieczności ustawienia godziny oraz możliwości wykonania auto testu na żądanie ( w godz.0 - 24) i automatycznym wydrukiem wykonanego testu. Jeśli podczas przeprowadzania autotestu defibrylator wykryje jakiś problem, umieszcza na wydrukowanym raporcie informacje o błędzie. Defibrylator podczas autotestu wykonuje następujące zadania: wykonuje automatyczny test, zapisuje wyniki w dzienniku testów, drukuje wyniki automatycznych testów, przesyła wyniki automatycznych testów, jeśli jest włączona opcja przesyłania wyników. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 8. Zasilanie akumulatorowe, sieciowe i akumlatorowo-sieciowe. Na wyposażeniu defibrylatora zasilacz i dwa akumulatory. Akumulator litowo-jonowy, czas pracy na akumulatorach: monitorowanie 360 minut lub 420 defibrylacji z maksymalna energią 360J Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 11. Defibrylacja manualna, fala dwufazowa, obcięta, wykładnicza, regulacja energii w zakresie 2-360 J. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 12. Dwufazowa energia wyjściowa. Poziomy wyładowań z zakresu 150–360 J przy tym samym lub większym poziomie energii dla każdego kolejnego wyładowania, zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC/AHA. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 14. Możliwość wykonania kardiowersji za pomocą: łyżek zewnętrznych standardowych lub elektrod wielofunkcyjnych z wykorzystaniem połączeń kablowych do analizy EKG, oraz z łyżkami wewnętrznymi przeznaczonymi do defibrylatora, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu. Defibrylator standardowo wyposażony w 10-żyłowy przewód EKG. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 15. Czas ładowania do 360 dżuli w 10 sekund - obsługa przy zasilaniu prądem stałym oraz obsługa przy zasilaniu akumulatorowym Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 20. Defibrylator wyposażony w moduł saturacji SpO2: nieinwazyjny pomiar saturacji, dynamiczny wykres słupkowy mocy sygnału zakres częstości tętna od 25-240 ud./min, Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 22-28. Czy w związku z tym, że nie ma jednoznacznych badań wykazujących poprawę przeżywalności pacjentów u których monitorowano jakość uciśnięć klatki piersiowej opisanym przez Zamawiającego rozwiązaniem (działanie tego typu czujników jest obarczone bardzo dużym błędem pomiarowym – opisano w przytoczonych wytycznych Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC i AHA 2015), Zamawiający zrezygnuje z tego parametru? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności możliwość rozbudowy defibrylatora w kapnometr? Kapnometria jest obecnie jedynym rekomendowanym i wiarygodnym narzędziem oceny jakości prowadzonych uciśnięć klatki piersiowej podczas prowadzenia RKO (Wytyczne Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC i AHA 2015). Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozbudowy defibrylatora w kapnometr. Ad 31. Tryb stymulacji ustawienia domyślne natężenia prądu oraz częstości elektrostymulacji na żądanie i nie na żądanie. Przebieg wyjściowy: jednofazowy, obcięty, wykładniczy impuls prądu (20 ±1 ms) Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 32. Częstość stymulacji regulowana w zakresie od 40 do 170 stymulacji na minutę Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 38. Urządzenie przechwytuje i gromadzi w pamięci wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie z krzywymi i uwagami) oraz zapisy krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta. Użytkownik może wybierać i drukować raporty oraz przenosić zapisane informacje za pomocą dostępnych metod komunikacji. Całkowita pojemność pamięci wynosi 360 minut ciągłych zapisów EKG, 90 minut ciągłych danych ze wszystkich kanałów i 400 pojedynczych zdarzeń dotyczących krzywych. Maksymalna pojemność pamięci dla jednego pacjenta wynosi do 200 pojedynczych raportów dotyczących krzywych i 90 minut ciągłego zapisu EKG. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 40. Bieżące informacje i zarchiwizowane dane można przesyłać z monitora/defibrylatora do systemu lub do programów do przeglądania danych historycznych. Raporty można przesyłać do istniejącego i aktywnego systemu odbiorczego, przy użyciu metod bezpośredniego połączenia przewodowego lub połączenia bezprzewodowego Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 43,44,45. Czy Zamawiający dopuści do przetargu sterylizowane łyżki do defibrylacji wewnętrznej: rozmiary elektrod (średnica): 2,5cm, 4,1cm, 5,8cm i 7,6 cm; wyładowanie: przełącznik na prawym uchwycie Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 46. Mankiet wielorazowy do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w rozmiarze 26-35 cm Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 47. Mankiet wielorazowy do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w rozmiarze 35-44cm Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 48. Wężyk spiralny do pompowania mankietów, o długości 60-270cm do defibrylatora Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 50. Przewód 10 żyłowy do wyboru odprowadzeń: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2,V3, V4, V5 i V6 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 51. Przewód do czujnika SpO2, 1,52 m do czujników wielorazowych Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Ad 40 Czy zamawiający oczekuje,aby defibrylator pozbawiony był funkcji zapisu danych na karcie pamięci/kluczu USB, ale z zachowaną możliwością eksportu danych do komputera? Dane personalne pacjenta w tym dane zdrowotne podlegają szczególnej ochronie. Zapisywanie ich na nośniku, który łatwo zagubić, ukraść wiąże się bardzo dużym ryzykiem „wypłynięcia” informacji wrażliwych poza placówkę medyczną. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie nr 15 Pytanie do zadania 11 pkt. 18: Czy Zamawiający dopuści nastawy parametrów przy pomocy pokręteł min. FiO_2 Pmax, VT i RR zamiast opublikowanego PR, gdyż najprawdopodobniej doszło do omyłki pisarskiej i nie ma takiego parametru w wentylacji jak PR? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej i zamiast PR winno być RR. W dniu dzisiejszym Zamawiający prześle na stronę internetową zamawiającego oraz na platformę prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl uaktualnioną specyfikację techniczną pn. Specyfikacja techniczna zadanie-11 AKTUALNA.docs

Pytanie nr 16 Wniosek nr 1 Dotyczy zadania nr 12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania najwyższej klasy ultrasonograf o następujących parametrach i opisie technicznym: WYMAGANIA OGÓLNE DWÓCH APARATÓW USG. 1.; Aparat Fabrycznie nowy 2025. 2.; Instrukcja obsługi w języku polskim. Karta gwarancyjna, paszport. 3.; Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy. 4.; Serwis na terenie Polski. 5.; OdpowiedźSerwisunazgłoszenieawariiwokresiegwarancyjnymmax48 godz.. 6.; W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze – urządzenie zastępcze zbliżonych parametrach I funkcjonalności. 7.; Gwarancja sprzedaży części zamiennych I dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat. 8.; Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 9.; Szkolenie indywidualne wskazanyc hprzez Zamawiającego osób.. 10.; Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym przeprowadzona przez producenta oferowanego sprzętu. W momencie zakupu aparatu odblokowane w aparacie oprogramowanie staje się własnością Zamawiającego. Oprogramowanie, udzielone licencje I podłączenie do system informatycznego nie wygasa po okresie gwarancji. OPIS APARATU. 11.; Wszechstronny Aparat USG. 12.; Aparat na kółkach, z regulacją wysokości monitora20 cm. +/-3cm. 13.; Aparat bez wystających pokręteł, całkowicie zmywalny panel operatora.. 14.; Dotykowy, płaski monitor wysokiej rozdzielczości min1280x1024pixeli, kolorowy, cyfrowytypu LCD o przekątnej ekranu min 19".. 15.; Monitor aparatu wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie wyświetlania do warunków otoczenia.. 16.; Wyświetlacz pozostałego czasu pracy na baterii.. 17.; 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych.. 18.; Zasilanie230 VAC ±10%, 50Hz oraz z akumulatora.. 19.; Zasilanie z akumulatora– min. 4godzinyciągłejpracy. 20.; Maksymalna długość filmu w pamięci CINE– min. 150s. 21.; Zakresczęstotliwościpracyaparatuwynikającyzczęstotliwościpracygłowic od 2,0-22,0 MHz.. 22.; B-mode (2D). OBRAZOWANIEIPREZENTACJA OBRAZU. 23.; Minimum8strefregulacjiwzmocnieniaTGC. 24.; Regulacja map szarości. 25.; Zakres dynamiki min. 40- 100dB. 26.; Głębokość obrazowania aparatu min od 2,0– 35,0 cm.. 27.; Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór). 28.; Automatyczna optymalizacja parametrówobrazu2D, PWD przy pomocy Jednego przycisku(2Dwzmocnienie, PWD skala, linia bazowa). 29.; Cyfrowa filtracja szumów–wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości. 30.; Zoom dla obrazów „na żywo" izatrzymanych.. 31.; Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach.. 32.; Oprogramowanie do badan min. - Brzusznych - Kardiologicznych - Opłucnej - Mięśniowo–szkieletowych - Nerwów - Procedur interwencyjnych - Małych narządów. - Naczyniowych - Kardiologicznych przezprzełykowych. 33.; M-mode. 34.; AnatomicznyM-modewczasierzeczywistyminapętlachobrazowych2D odtwarzanych z pamięci aparatu. 35.; Doppler Kolorowy(CD).. 36.; M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera. 37.; Możliwośćjednoczesnejprezentacjiwczasierzeczywistymnapodzielonymekranieobrazu w trybie B i w trybieB+kolordoppler. 38.; PowerDoppler(PD).. 39.; Spektralny Doppler tkankowy(TDI). 40.; Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD).. 41.; Maksymalnamierzonaprędkośćprzyzerowymkąciekorekcjiwdopplerzepulsacyjnym≥ 8,0 m/s.. 42.; Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min.1,0-15,0 mm.. 43.; Korekcja kąta w zakresie minimum ±90º.. 44.; Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku.. 45.; Triplex-mode (B+CD/PD+PWD)w czasie rzeczywistym.. 46.; Doppler spektralny z falą ciągłą(CWD).. 47.; Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze ciągłym ≥ 13,0 m/s.. 48.; Triplex-mode (B+CD/PD+CWD)w czasie rzeczywistym.. 49.; Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej, z regulacją kąta padania wiązki ultradźwiękowej.. POMIARY. 50.; Pakiet pomiarowy ogólny: - Dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty - Dedykowane pomiary: Kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe, ginekologiczne, urologiczne. 51.; Pomiary automatyczne: - Automatyczny pomiar CO (cardiac output) oraz VTI - Automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych. - Automatyczna detekcja linii (B-lines) z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc - oprogramowaniedowyznaczaniafrakcjiwyrzutowejsercabezpodłączaniakabli EKG. 52.; Oprogramowanie do wizualizacji nerwów. 53.; Oprogramowanie do diagnostyki kardiologicznej oparte na technologii AI– podpowiedzi czasie rzeczywistym właściwego ułożenia głowicy, celemu zyskania najlepszej jakościowo projekcji. Automatyczne zapisywanie najlepszych jakościowo klipów.. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE. 54.; GŁOWICA CONVEX szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwością pracy do badań brzusznych - Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział 2,0–5,0 MHz - Minimum190 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy.. 55.; GŁOWICA LINIOWA szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - Zakres częstotliwości pracy min. 4,0- 20,0 MHz. - Ilość kryształów w głowicymin190 - Konfigurowalneprzyciskiwkorpusiegłowicy-4przyciski. 56.; GŁOWICA KARDIOLOGICZNA, szerokopasmowa, matrycowa, ze zmianą częstotliwości pracy - Zakres częstotliwości pracy min. 2,0- 4,0 MHz. - Ilość kryształów w głowicymin190 - Kąt skanowania min. 110 stopni. 57.; GŁOWICALINIOWA szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy - Zakres częstotliwości pracy min. 4,0- 12,0 MHz. - Ilość kryształów w głowicymin190 - Konfigurowalneprzyciskiwkorpusiegłowicy-4przyciski. POZOSTAŁE. 58.; Videoprinter monochromatyczny małego formatu. 59.; Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach avi i jpeg.-2 porty. 60.; Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności minimum 500GB.. 61.; Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI. 62.; Gniazdo internetowe do przesyłania danych. 63.; Interface Dicom3. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY. 64.; GŁOWICA MIKROKONWEKSOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienna Częstotliwością pracy. min. 6.0- 10,0 MHz.. 65.; GŁOWICAKARDIOLOGICZNAPEDIATRYCZNAwieloczęstotliwościowazezmiennaczęstotliwościąpracy min. 3 – 6 MHz. 66.; GŁOWICAPRZEZPRZEŁYKOWAwieloczęstotliwościowazezmiennączęstotliwościąpracy min. 3.0 – 8.0 MHz. 67.; GŁOWICA LINIOWA typu „hokej” wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min.9–16MHz, min.160 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy.. 68.; GŁOWICA LINIOWA wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min.9–16MHz, min.160 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy.. 69.; GŁOWICA LINIOWA wieloczęstotliwościowa matrycowa ze zmienną częstotliwością pracy min.5–15 MHz, min.1000 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy.. 70.; Moduł Wi-Fi. 71.; GŁOWICA convex-linia działająca w technologii i bezprzewodowej, z możliwością ładowania na aparacie lub na dodatkowej ładowarce indukcyjnej. 72.; Czytnik kodów kreskowych. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Warunki gwarancji i serwisu opisane w specyfikacji technicznej Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 17 Pytania do części 1. Aparat EKG. - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o częstotliwości próbkowania: 1000 SPS, w sumie 8000 SPS? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o rozdzielczości przetwornika A/C 24 bity? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o zapisie wstecznym od 1 do 10 sec? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wydruku odprowadzeni rytmu w następujący sposób: 3x4+1, 4x3+1? Z wyłączeniem pozostałych wspomnianych w punkcie piątym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z wyłączeniem prędkości zapisu 6,25m/s? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o regulowanej długości zapisu badania automatycznego od 10 do 20 sec? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z wyłączeniem zapisu wstecznego w trybie ręcznym? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z wyłączeniem punktu 15? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z klawiaturą wirtualną wyświetlaną na ekranie aparatu? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG który posiada możliwość łączności HL7 jednak stosowne licencje nie wchodzą w skład zestawu? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG do którego wózek nie posiada dodatkowej półki na drukarkę laserową? Wydruk z drukarki może następować poprzez dedykowane oprogramowanie, które będzie częścią zestawu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Czy zamawiający wymaga aby aparat EKG wykonywał interpretację przeprowadzonego badania na bazie algorytmów AI? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. - Czy zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał możliwość rozbudowania w dowolnym momencie korzystania z zestawu tryb do oceny Późnych Potencjałów Komorowych? Wykonawca kieruje pytanie ze względu na możliwość wykorzystania sprzętu w specjalistycznych przypadkach w szczególności u pacjentów pozawałowych. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18 Zadanie nr.4- Łóżko szpitalne elektryczne z barierkami, leże 4-segmentowe - - Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości minimum 11 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 Dotyczy zadania 10 Pytanie 1 dotyczy pozycji " Automatyczny codzienny test gotowości nie wymagający włączania defibrylatora - na panelu czołowym wskaźnik / kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny / niesprawny) oraz automatyczny wydruk wyników autotestu." W związku z faktem, że opisana przez Zamawiającego funkcjonalność występuje tylko w jednym dostępnym na rynku rozwiązaniu, jakim jest defibrylator Zoll X series Advanced, którego wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Paramedica Polska, co stoi w sprzeczności z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamówieniach Publicznych, wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, który wykonuje test przy każdym uruchomieniu urządzenia. Oferowane przez nas rozwiązanie sprowadza się do tego samego efektu jakim jest potwierdzenie gotowości aparatu do pracy. Pragniemy również zwrócić uwagę Zamawiającego, że określił ten parametr jako obligatoryjny i jednocześnie niepunktowany. Oznacza to, że oferent mający sprzęt o lepszych parametrach klinicznych (np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujące inne, równie praktyczne rozwiązanie zamiast wymaganego przez Zamawiającego zostanie odrzucony. Jest to działanie nadmiarowe, ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne pod względem medycznym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem możliwości wydrukowania testu raz na dobę. Pytanie 2 dotyczy pozycji " Defibrylacja manualna, dwufazowy niskoenergetyczny, stało czasowy impuls defibrylacyjny, regulacja energii w zakresie min. 1 - 200 J." W związku z faktem, że opisana przez Zamawiającego funkcjonalność występuje tylko w jednym dostępnym na rynku rozwiązaniu, jakim jest defibrylator Zoll X series Advanced, którego wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Paramedica Polska, co stoi w sprzeczności z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamówieniach Publicznych, wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, który wykosztuje niskoenergetyczną, dwufazową falę defibrylacji z zakresem energii od 2 do 200 J. Wymóg zakresu energii od 1 do 200 J nie ma uzasadnia zarówno klinicznego jak i praktycznego ponieważ z medycznego punktu widzenia nawet u pacjenta pediatrycznego stosujemy przelicznik 4 J na kg masy ciała a z racji marginesu tolerancji defibrylatorów różnica 1 J nie będzie miała żadnego znaczenia. Pragniemy również zwrócić uwagę Zamawiającego, że określił ten parametr jako obligatoryjny i jednocześnie niepunktowany. Oznacza to, że oferent mający sprzęt o lepszych parametrach klinicznych (np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujące inne, równie praktyczne rozwiązanie zamiast wymaganego przez Zamawiającego zostanie odrzucony. Jest to działanie nadmiarowe, ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne pod względem medycznym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3 dotyczy pozycji " Programowanie ustawień energii dla 1, 2 i 3 wyładowania w zakresie min. 1 - 200J (dotyczy pacjentów dorosłych)." W związku z faktem, że opisana przez Zamawiającego funkcjonalność występuje tylko w jednym dostępnym na rynku rozwiązaniu, jakim jest defibrylator Zoll X series Advanced, którego wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Paramedica Polska, co stoi w sprzeczności z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamówieniach Publicznych, wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, który wykosztuje stały- nieeskalacyjny protokół defibrylacji wynoszący podczas 1, 2 oraz 3 wyładowania 200J z wykorzystaniem zakresu energii od 2 do 200J. Zgodnie z wytycznymi ERC defibrylator może korzystać z ustalonego przez producenta protokołu. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że nie sama energia jest istotna ale również zakres mierzonej przez urządzenie impedancji, który w oferowanym przez nas defibrylatorze wynosi od 15 ? do 600 ? co przekłada się na lepsze dopasowanie parametrów defibrylacji takich jak napięci oraz natężenie przy zachowaniu stałego czasu trwania impulsu. Pragniemy również zwrócić uwagę Zamawiającego, że określił ten parametr jako obligatoryjny i jednocześnie niepunktowany. Oznacza to, że oferent mający sprzęt o lepszych parametrach klinicznych (np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujące inne, równie praktyczne rozwiązanie zamiast wymaganego przez Zamawiającego zostanie odrzucony. Jest to działanie nadmiarowe, ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne pod względem medycznym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4 dotyczy pozycji " Tryb manualnej defibrylacji nadzorowanej - funkcja ręcznego uruchomienia analizy EKG w celu określenia zaleceń do defibrylacji, automatyczne ładowanie do ustawionej energii po wykryciu rytmu defibrylacyjnego." W związku z faktem, że opisana przez Zamawiającego funkcjonalność występuje tylko w jednym dostępnym na rynku rozwiązaniu, jakim jest defibrylator Zoll X series Advanced, którego wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Paramedica Polska, co stoi w sprzeczności z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamówieniach Publicznych, wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, bez opisanej przez Zamawiającego funkcjonalności. Pragniemy również zwrócić uwagę Zamawiającego, że określił ten parametr jako obligatoryjny i jednocześnie niepunktowany. Oznacza to, że oferent mający sprzęt o lepszych parametrach klinicznych (np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujące inne, równie praktyczne rozwiązanie zamiast wymaganego przez Zamawiającego zostanie odrzucony. Jest to działanie nadmiarowe, ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne pod względem medycznym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie 5 dotycz pozycji " Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 7 sekund ." Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że defibrylator ma ładować się do maksymalnej energii niezależnie od poziomu naładowania akumulatorów oraz bez względu na to w jaki sposób jest zasilany. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie potwierdza. Pytanie 6 dotyczy pozycji " Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, start/ stop wydruku)." W związku z faktem, że opisana przez Zamawiającego funkcjonalność występuje tylko w jednym dostępnym na rynku rozwiązaniu, jakim jest defibrylator Zoll X series Advanced, którego wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Paramedica Polska, co stoi w sprzeczności z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamówieniach Publicznych, wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, który umożliwia wykonanie automatycznego wydruku po każdej defibrylacji. Automatyczny wydruk pozwala obsługującemu defibrylator na brak konieczności pamiętania o wciśnięciu konkretnego przycisku i skoncentrowaniu się na pacjencie. Pragniemy również zwrócić uwagę Zamawiającego, że określił ten parametr jako obligatoryjny i jednocześnie niepunktowany. Oznacza to, że oferent mający sprzęt o lepszych parametrach klinicznych (np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujące inne, równie praktyczne rozwiązanie zamiast wymaganego przez Zamawiającego zostanie odrzucony. Jest to działanie nadmiarowe, ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne pod względem medycznym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów punktu 18. Pytanie 7 dotyczy pozycji " EKG: monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń, zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min., wzmocnienie sygnału EKG w zakresie min. 0,5-3,0 cm/mV, wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego. W związku z faktem, że opisana przez Zamawiającego funkcjonalność występuje tylko w jednym dostępnym na rynku rozwiązaniu, jakim jest defibrylator Zoll X series Advanced, którego wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Paramedica Polska, co stoi w sprzeczności z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamówieniach Publicznych, wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, który umożliwia monitorowanie EKG z 3, 5 oraz 12 odprowadzeń, dokonuje pomiaru akcji serca w zakresie od 18 do 300 ud. Min, posiada funkcję wzmocnienia zapisu EKG o wartości 0,25x, 0,5x, 1x, 2x oraz tryb auto, który dostosowuje wielkość krzywej EKG tak by zapis EKG o największej amplitudzie zajmował 50% miejsca dostępnego na ekranie oraz nie posiada funkcji wykrywania oraz wyświetlania impulsów stymulatora implementowanego. Pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający określa parametry takie jak zakres wzmocnienia EKG oraz wymóg wykrywania oraz wyświetlania impulsów stymulatora implementowanego jako element obligatoryjny co skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy, który posiada rozwiązanie posiadające inne równie istotne funkcjonalności niż opisane przez Zamawiającego. Jest to działanie nadmiarowe, ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne pod względem medycznym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza monitorowanie EKG z 3,5 oraz 12 odprowadzeń, zakres pomiaru częstości akcji serca od 18 do 300 /min., wzmocnienie sygnału EKG o wartości 0,25x, 0,5x, 1x, 2x oraz tryb auto. Zamawiający nie wyraża zgody na brak wykrywania i wyświetlania impulsów stymulatora implantowanego. Pytanie 8 dotyczy pozycji "SpO_2: nieinwazyjny pomiar saturacji (SpO2) oraz tętna, zakres pomiaru SpO2 min. 25-240 ud./min, zakres pomiaru pulsu w zakresie min. 25-240 ud./min." Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zarówno pomiar akcji serca ( HR) oraz pulsu ( PR) mają być podczas monitorowania równocześnie wyświetlane na ekranie defibrylatora. Powyższe ma szczególne znaczenie w sytuacji wystąpienia u pacjenta zaburzenie rytmu serca noszącego nazwę "czynności elektrycznej bez tętna" ( PEA), gdzie mimo prawidłowego zapisu EKG oraz akcji serca nie następuje efekt hemodynamiczny czy skurczą mięśnia sercowego. Powyższa jednostka chorobowa jest stanem zagrożenia życia wymagająca natychmiastowej interwencji. W przypadku nie wyświetlania jednoczesnej parametrów akcji serca oraz pulsu może dojść do przeoczenia takiego stanu u pacjenta co może skutkować jego zgonem. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie potwierdza. Pytanie 9 dotyczy pozycji " Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod dla dorosłych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej." W związku z faktem, że opisana przez Zamawiającego funkcjonalność występuje tylko w jednym dostępnym na rynku rozwiązaniu, jakim jest defibrylator Zoll X series Advanced, którego wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Paramedica Polska, co stoi w sprzeczności z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamówieniach Publicznych, wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, bez funkcji opisanej przez Zamawiającego. Pragniemy również zwrócić uwagę Zamawiającego, że określił ten parametr jako obligatoryjny i jednocześnie niepunktowany. Oznacza to, że oferent mający sprzęt o lepszych parametrach klinicznych (np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujące inne, równie praktyczne rozwiązanie zamiast wymaganego przez Zamawiającego zostanie odrzucony. Jest to działanie nadmiarowe, ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne pod względem medycznym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 10 dotyczy pozycji " Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod pediatrycznych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz upływu czasu od ostatniego uciśnięcia. W związku z faktem, że opisana przez Zamawiającego funkcjonalność występuje tylko w jednym dostępnym na rynku rozwiązaniu, jakim jest defibrylator Zoll X series Advanced, którego wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Paramedica Polska, co stoi w sprzeczności z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamówieniach Publicznych, wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, bez funkcji opisanej przez Zamawiającego. Pragniemy również zwrócić uwagę Zamawiającego, że określił ten parametr jako obligatoryjny i jednocześnie niepunktowany. Oznacza to, że oferent mający sprzęt o lepszych parametrach klinicznych (np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujące inne, równie praktyczne rozwiązanie zamiast wymaganego przez Zamawiającego zostanie odrzucony. Jest to działanie nadmiarowe, ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne pod względem medycznym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 11 dotyczy pozycji " Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć." W związku z faktem, że opisana przez Zamawiającego funkcjonalność występuje tylko w jednym dostępnym na rynku rozwiązaniu, jakim jest defibrylator Zoll X series Advanced, którego wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Paramedica Polska, co stoi w sprzeczności z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamówieniach Publicznych, wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, bez funkcji opisanej przez Zamawiającego. Pragniemy również zwrócić uwagę Zamawiającego, że określił ten parametr jako obligatoryjny i jednocześnie niepunktowany. Oznacza to, że oferent mający sprzęt o lepszych parametrach klinicznych (np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujące inne, równie praktyczne rozwiązanie zamiast wymaganego przez Zamawiającego zostanie odrzucony. Jest to działanie nadmiarowe, ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne pod względem medycznym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 12 dotyczy pozycji " Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min." Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3 dokonującego nieinwazyjnej stymulacji w tryba fix oraz demand w zakresie od 30 do 150 imp/ min oraz w trybie overdrive od 30 do 300 imp/ min. Pragniemy zwrócić uwagę, że stymulacja pacjenta z bradykardią do wartości 150 ud/ min jest już wartością bardzo dużą i według naszej wiedzy nie ma uzasadnionego medycznego powodu by przekraczać tą wartość. W związku z powyższym wnosimy o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3 jako produktu równoważnego. Pragniemy również zwrócić uwagę Zamawiającego, że określił ten parametr jako obligatoryjny i jednocześnie niepunktowany. Oznacza to, że oferent mający sprzęt o lepszych parametrach klinicznych (np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujące inne, równie praktyczne rozwiązanie zamiast wymaganego przez Zamawiającego zostanie odrzucony. Jest to działanie nadmiarowe, ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne pod względem medycznym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 13 dotyczy pozycji " Pamięć wewnętrzna min. 350 zdarzeń z fragmentami zapisu EKG." W związku z faktem, że opisana przez Zamawiającego funkcjonalność występuje tylko w jednym dostępnym na rynku rozwiązaniu, jakim jest defibrylator Zoll X series Advanced, którego wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Paramedica Polska, co stoi w sprzeczności z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamówieniach Publicznych, wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, który zapisuje do 1000 misji obejmujących parametry życiowe pacjenta, zapisy EKG, alarmy, komunikaty oraz wyniki testów na pamięci w postaci karty CF ( Compact Flash) o pojemności 2 GB. Pragniemy również zwrócić uwagę Zamawiającego, że określił ten parametr jako obligatoryjny i jednocześnie niepunktowany. Oznacza to, że oferent mający sprzęt o lepszych parametrach klinicznych (np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujące inne, równie praktyczne rozwiązanie zamiast wymaganego przez Zamawiającego zostanie odrzucony. Jest to działanie nadmiarowe, ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne pod względem medycznym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie 14 dotyczy pozycji " Zapis w pamięci wewnętrznej wyników autotestów, z podaniem daty i godziny testu." W związku z faktem, że opisana przez Zamawiającego funkcjonalność występuje tylko w jednym dostępnym na rynku rozwiązaniu, jakim jest defibrylator Zoll X series Advanced, którego wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Paramedica Polska, co stoi w sprzeczności z art. 99 podpunkt 4 oraz 5 ustawy o Zamówieniach Publicznych, wnosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3, który zapisuje do 1000 misji obejmujących parametry życiowe pacjenta, zapisy EKG, alarmy, komunikaty oraz wyniki testów na pamięci w postaci karty CF ( Compact Flash) o pojemności 2 GB. Pragniemy również zwrócić uwagę Zamawiającego, że określił ten parametr jako obligatoryjny i jednocześnie niepunktowany. Oznacza to, że oferent mający sprzęt o lepszych parametrach klinicznych (np. wydajniejsza bateria, mniejsza waga), ale wykorzystujące inne, równie praktyczne rozwiązanie zamiast wymaganego przez Zamawiającego zostanie odrzucony. Jest to działanie nadmiarowe, ograniczające dostęp do zamówienia wykonawcom oferującym rozwiązania równoważne pod względem medycznym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie 15 dotyczy pozycji " Łyżki do defibrylacji wewnętrznej, autoklawowalne, ze sterownikiem: o średnicy 1,0 cm - 1 komplet oraz o średnicy 2,0 cm - 1 komplet * zestaw dla jednego defibrylatora" "Łyżki do defibrylacji wewnętrznej ,autoklawowalne, ze sterownikiem: o średnicy 2,0 cm - 1 komplet oraz o średnicy 2,7 cm - 1 komplet * zestaw dla drugiego defibrylatora" " Łyżki do defibrylacji wewnętrznej ,autoklawowalne, ze sterownikiem: o średnicy 2,7 cm - 2 komplety * zestaw dla trzeciego defibrylatora" " Mankiet wielorazowy do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w rozmiarze 23-33 cm - 3 sztuk. * po 1 sztuce na każdy defibrylator" Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji wewnętrznej w rozmiarach: 11 cm2- średnica 3 cm, 18,25 cm2- średnica 3,9 cm oraz 46,6 cm2- średnica 5,8 cm zgodnie z wymaganymi przez Zamawiającego ilościami. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych opisanych parametrów dla łyżek do defibrylacji wewnętrznej. Pytanie 16 dotyczy ogólnych warunków SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla zadania 10 z 42 do 50 dni od podpisania umowy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 Pytanie 1 do Specyfikacja techniczna, zadanie 8, wymagania techniczne, parametry ogólne, pkt. 1 Czy zamawiający wymaga aby oferowane analizatory dawały możliwość przenoszenia materiałów zużywalnych (kaseta sensorowa i pakiet odczynnikowy) między oferowanymi analizatorami? Takie rozwiązanie zapewnia maksymalne wykorzystanie testów oraz ma pozytywny wpływ na koszty. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. Pytanie 2 do Specyfikacja techniczna, zadanie 8, wymagania techniczne, parametry ogólne, pkt. 14 Prosimy o informację czy w związku z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2024r (w sprawie standardów akredytacyjnych dla działalności leczniczej w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne szpitalne) LA4 str. 43 Zamawiający wymaga, aby opisana w pkt 14 specyfikacji technicznej dla zadania 8 automatyczna kontrola jakości dawała możliwość, zgodnie z powyższym obwieszczeniem, walidacji (weryfikacji metody pomiarowej) tj. dawała możliwość wyliczenia wielkości nie precyzji, obciążenia i TE %. ? Brak takiej możliwości w posiadanym przez Zamawiającego analizatorze skutkować będzie obniżoną punktacją oceny standardów z zakresu LA4 "Szpital zapewnia jakość badań wykonywanych w miejscu opieki nad pacjentem" a waga tego standardu to aż 0,75. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie 3 Dotyczy: SWZ, PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z ofertą pełnej instrukcji obsługi analizatora? Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w parametrach dostarczy wyciągi stron z instrukcji, ulotki i specyfikacje. Możliwości techniczne transferu danych platformy utrudniają poprawne załadowanie oferty. Instrukcja w wersji elektronicznej jest dużym plikiem, chronionym dodatkowymi zabezpieczeniami, które uniemożliwiają jej podpisanie i edycję. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że załączone do oferty wyciągi stron z instrukcji, ulotki i specyfikacje potwierdzą wszystkie parametry ujęte w specyfikacji.

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 7 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

##### Wyk. Barbara Choroszyńska, Marta Sierek  – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl sierek9858@10wsk.mil.pl

##### Data: 6.03.2026 r.