| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator transportowy | 2komplety |  |  |  |  |  |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Respirator do terapii oddechowej na oddziale lub w trakcie transportu zarówno wewnątrzszpitalnego jak i ambulansem. | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy podczas transportu helikopterem. | TAK |  |
|  | Aparat bryzgoszczelny, klasa ochrony min IPX4. | TAK |  |
|  | Odporny na zmiany temp. w zakresie min.od -20 do +50ºC. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z butli o ciśnieniu roboczym zakres min. od 2,7 do 5,5 bar. | TAK |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 3 godziny. | TAK |  |
|  | Rozbudowa o zasilanie zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12, 24 lub 28V. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 220 /230V. | TAK |  |
|  | Waga maksymalna respiratora (podstawowej jednostki wraz z akumulatorem) do 6 kg. | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji | TAK |  |
|  | CMV, CMV/Assist. | TAK |  |
|  | SIMV, SIMV/PS. | TAK |  |
|  | CPAP/PEEP. | TAK |  |
|  | typu BIPAP, BiLEVEL. | TAK |  |
|  | PSV ze stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych SpnCPAP, SpnCPAP/PS. | TAK |  |
|  | NIV minimum w trybach SpnCPAP i SpnCPAP/PS. | TAK |  |
|  | Wentylacja objętościowa przy najniższym możliwym wdechowym ciśnieniu szczytowym (typu PRVC, VG, AutoFlow). | TAK |  |
|  | Nastaw parametrów przy pomocy pokręteł min. VT, RR, Pmax, FiO2. | tak |  |
|  | Parametry regulowane | TAK |  |
|  | Częstość oddechów min. 5-40/min. | TAK |  |
|  | Czas wdechu min. 0,2 – 9,5 sekund. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu min. 5-50 milibar. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP min. 0-20 milibar. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PS min. 0-30 milibar. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min. 50-2000 ml. | TAK |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min 1:90 do 40:1. | TAK |  |
|  | Płynna regulacja stężenia tlenu w zakresie min. 40 do 100%, co 1%. | TAK |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa otwierający system przy ciśnieniu 80 mbar . | TAK |  |
|  | Regulowany przepływ wdechowy do min.80 l /min. | TAK |  |
|  | Regulowany czas wzrostu ciśnienia oddechowego. | TAK |  |
|  | Synchronizacja z oddechem własnym pacjenta – regulowany trigger przepływowy w zakresie minimum 1 do 10 l/min. | TAK |  |
|  | Pomiary i obrazowanie parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji. | TAK |  |
|  | Częstość oddychania. | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa MV. | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa spontaniczna. | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowo-wdechowe. | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |
|  | Przepływ wdechowy. | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
|  | Za wysokiej czestości oddechów. | TAK |  |
|  | Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu. | TAK |  |
|  | Za niskiego ciśnienia wdechu. | TAK |  |
|  | Alarm niskiej/ wysokiej wentylacji minutowej. | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania | TAK |  |
|  | Rozbudowa o zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |
|  | Funkcja natlenowania (100% O2) np. do toalety oskrzeli. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej ciśnienia, przepływu. | TAK |  |
|  | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów. | TAK |  |
|  | Torba na akcesoria. | TAK |  |
|  | Złącze umożliwiające szybkie przełączanie się między zasilaniem z butli tlenowej a zasilaniem w tlen z gniazda centralnej instalacji szpitalnej. | TAK |  |
|  | Automatyczny system przełączania zasilania w tlen przy wykryciu podłączenia do zewnętrznego źródła tlenu (np. instalacji gazów medycznych). | TAK |  |
|  | Przewód zasilający w sprężony tlen o dł. 3 m. | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia w wózek jezdny do transportu wewnątrzszpitalnego. | TAK |  |
|  | Płyta montażowa do zawieszenia urządzenia np. do ściany, wraz z możliwością podpięcia zasilacza i ładowania podczas umiejscowienia respiratora w uchwycie. | TAK |  |
|  | Zasilacz 12/24/28 V DC. | TAK |  |
|  | 10 jednorazowych układów oddechowych dla dorosłych długości 1,5 m. | TAK |  |
|  | 1 wielorazowy układ oddechowy dla dorosłych długości 1,5 m. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu płuco testowe. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji, obejmującej wszystkie czynności zapewniające w 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta, zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres min.5 lat od momentu dostarczenia, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu | TAK |  |

KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY