# Załącznik A do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

# Inkubator CO2 – specyfikacja techniczna:

## Wymiary i pojemność

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Pojemność | 240 L |
| Wymiary zewnętrzne | 780 × 934 × 834 mm |
| Wymiary wewnętrzne | 607 × 670 × 583 mm |
| Waga | 81 kg |

## Półki (pełna szerokość)

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wymiar | 560 × 500 mm |
| Liczba standardowa | 1 (opcjonalie 3) |
| Maks. obciążenie | 25kg /półka |

## Temperatura

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Zakres | temperatura otoczenia +3°C do 55°C |
| Odchylenie | ±0,1 K (czas) / ±0,5 K (przestrzeń) |
| Zakres temp. otoczenia | +18°C do +33°C |

## Wilgotność

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Wilgotność | 95 ± 3% rH |
| Zbiornik wody | 4,5 L (woda destylowana/demineralizowana) |

## CO₂ – czujnik TC

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Zakres kontroli | 0–20% CO₂ |
| Dokładność | ±0,1% |
| Czystość gazu | ≥99,5% (jakość medyczna) |
| Ciśnienie wejściowe | 13–15 PSIG (0,8–1 bar) |
| Typ czujnika | TC – przewodność cieplna |

## ContraCon

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Temperatura cyklu | 90°C |
| Czas fazy dezynfekcji | 9 h |
| Czas całego cyklu | 25 h |
| Skuteczność | bakterie, grzyby, zarodniki, mykoplazma |

## Dane elektryczne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Zasilanie | 230 V lub 120 V |
| Moc | 0,64–0,65 kW |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Emisja ciepła przy 37°C | 0,07 kWh/h |

## Wymagania dodatkowe:

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nie używany przed dniem dostawy oraz nie pokazywany na konferencjach i imprezach targowych, ani używany w podobny sposób.

- Dostawa, instalacja, uruchomienie, przeprowadzenie instruktażu z obsługi sprzętu dla użytkowników w miejscu jego instalacji;

Instrukcja w języku polskim lub/i angielskim;

Minimum 12-miesięczna gwarancji na przedmiot zamówienia;

W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy urządzenia:

- Czas reakcji serwisu – do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii,

- Czas naprawy – do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii, do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy;

- Maksymalny okres realizacji zamówienia: 12 tygodni od dnia podpisania umowy