Parametry techniczno – użytkowe toru wizyjnego do artroskopii

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń/model/typ/nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. |  | Wymagana wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera endoskopowa 4K – 1 szt. |  |  |
| 1. | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS. Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie). | TAK |  |
| 2. | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli). | TAK |  |
| 3. | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy. | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość kamery 4K UHD. | TAK |  |
| 5. | System skanujący: w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz. | TAK |  |
| 6. | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa. | TAK |  |
| 7. | Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard. | TAK |  |
| 8. | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego. | TAK |  |
| 9. | Współpraca ze źródłem światła LED. | TAK |  |
| 10. | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła. | TAK |  |
| 11. | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160). | TAK |  |
| 12. | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych. | TAK |  |
| 13. | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK |  |
| 14. | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery. | TAK |  |
| 15. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
| 16. | Waga głowica kamery - 0,5 kg. | TAK |  |
| 17. | Waga konsoli kamery - 5,44 kg. | TAK |  |
| 18. | Przewód głowicy kamery - długość 3,05m. | TAK |  |
| 19. | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. | TAK |  |
|  | Monitor medyczny 4K – 1 szt. z osłoną |  |  |
| 1. | Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160. | TAK |  |
| 2. | Matryca monitora LCD z podświetleniem OLED. | TAK |  |
| 3. | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny. | TAK |  |
| 4. | Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm. | TAK |  |
| 5. | Jasność: 540 cd/m² standard. | TAK |  |
| 6. | Kontrast: 1000:1 standard. | TAK |  |
| 7. | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalności. | TAK |  |
| 8. | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty. | TAK |  |
| 9. | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna. | TAK |  |
| 10. | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H. | TAK |  |
| 11. | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora. | TAK |  |
| 12. | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim. | TAK |  |
| 13. | Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0. | TAK |  |
| 14. | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz. | TAK |  |
| 15. | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit). | TAK |  |
| 37. | Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski. | TAK |  |
| 38. | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video. | TAK |  |
| 39. | Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm. | TAK |  |
| 40. | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A. | TAK |  |
| 41. | Waga netto monitora: 6,3 kg. | TAK |  |
|  | Źródło światła LED – 1 szt. |  |  |
| 1. | Moc żarówki LED min. 200W. | TAK |  |
| 2. | Żywotność min. 60000 godzin pracy. | TAK |  |
| 3. | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD. | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK |  |
| 5. | Tryb gotowości standby. | TAK |  |
| 6. | Menu urządzenia w języku polskim. | TAK |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta. | TAK |  |
| 8. | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów. | TAK |  |
| 9. | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery. | TAK |  |
| 10. | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK |  |
| 11. | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
| 12. | Światłowód autoklawowalny, długość 3m, średnica 5mm, przezroczysty w osłonie (zatrzask z O-ringiem) – 2szt. | TAK |  |
|  | Pompa artroskopowa – 1szt |  |  |
| 1. | Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem. | TAK |  |
| 2. | Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym). | TAK |  |
| 3. | Dreny w postaci szybko montowanych kaset. | TAK |  |
| 4. | Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu. | TAK |  |
| 5. | Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów. | TAK |  |
| 6. | Możliwość podłączenia kaset dziennych. | TAK |  |
| 7. | Kolorowy ekran dotykowy. | TAK |  |
| 8. | Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego. | TAK |  |
| 9. | Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników (indywidualne ustawienia dotyczące prędkości obrotowej dla wybranych ostrzy/frezów oraz wielkości przepływu i siły ssania dla wybranych elektrod waporyzacyjnych). | TAK |  |
| 10. | Min. 4 prekonfgurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy. | TAK |  |
| 11. | Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza). | TAK |  |
| 12. | Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy. | TAK |  |
| 13. | Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg. | TAK |  |
| 14. | Dokładność pomiaru ciśnienia ≤ 1%. | TAK |  |
| 15. | Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem oraz konsolą CrossFire będącą na wyposażeniu Zamawiającego. | TAK |  |
| 16. | Przepływ 0-100% z możliwością regulacji co 10%. | TAK |  |
| 17. | Funkcja monitorowania oraz aktywnego reagowania na podwyższenie temperatury w operowanym stawie. | TAK |  |
|  | Rekojeść shavera artroskopowego z ręcznym sterowaniem – 2szt. |  |  |
| 1. | Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę. | TAK |  |
| 2. | Zakres obrotów: do 12000 obr/min. | TAK |  |
| 3. | Oscylacje: do 3000 cykli/min. | TAK |  |
| 4. | Programowalne przyciski sterujące na uchwycie. | TAK |  |
| 5. | Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym. | TAK |  |
| 6. | Zakres regulacji siły ssania. | TAK |  |
| 7. | Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania. | TAK |  |
| 8. | Wyposażony w silnik bezszczotkowy. | TAK |  |
| 9. | Rękojęść shavera kompatybilna z konsolą CrossFire, będącą na wyposażeniu zamawiającego. | TAK |  |
| 10. | Pojemnik do sterylizacji. | TAK |  |
| 11. | Ostrze artroskopowe do usuwania tkanek miękkich i resekcji kości (2w1), jednorazowe, średnica 4.0mm lub 5.5mm dostarczone podczas instalacji – 3op. | TAK |  |
|  | Optyki artroskopowe – 2szt. |  |  |
| 1. | Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości (2szt.), autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4.0mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo (bez użycia kleju), szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza 140mm. Dodatkowo w komplecie kaniula artroskopowa o średnicy 5.8mm do dedykowanej optyki wyposażona w 2 zawory obrotowe oraz obturator ołówkowy do kaniuli. | TAK |  |
| 2. | Kontener do przechowywania i sterylizacji optyk – 2szt. | TAK |  |
|  | Narzędzia artroskopowe do kolana – 12szt. |  |  |
| 1. | Narzędzia artroskopowe do kolana, średnica 3.4mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, z różnymi wzorami części roboczej, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia). Do wyboru z katalogu przez zamawiającego spośród: chwytak (długość robocza 125mm, długość ruchomej końcówki roboczej 12mm i szerokości 1,5mm w części proxymalnej oraz 2,1mm w części dystalnej,wyposażona w 9 żębów w części nieruchomej, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm), nożyczki haczykowate (proste lub lewe lub prawe o długości roboczej 120mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm), mikronożyczki (długość robocza 120mm, długość ruchomej górnej końcówki roboczej 10mm, wyposażona w 5 zębów o szerokości 0,5mm, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm), wycinak łąkotkowy półkolisty (prawy lub lewy, długość robocza 122mm, długość ruchomej górnej części roboczej 12mm, szerokość zewnętrza okna dolnego 5mm w części proxymalnej i 2,5mm w części dystalnej, średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm), odgryzacz prosty, haczyk artroskopowy (3mm lub 5mm, długość narzędzia 235mm, wyposażony w chropowatą rączkę o długości 80mm, średnica końcówki roboczej 1mm, w ostatnich 30mm narzędzia znajduję się 11 znaczników oddalonych od siebie o 4mm), odgryzacz wsteczny (średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm), odgryzacz wygięty do góry (średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm), chwytak do nici – 12 sztuk | TAK |  |
| 2. | Kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi – 1szt. | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy – 1szt |  |  |
| 1. | Wózek aparaturowy z atestem medycznym. | TAK |  |
| 2. | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół. | TAK |  |
| 3. | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm. | TAK |  |
| 4. | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami. | TAK |  |
| 5. | Uchwyt do światłowodu. | TAK |  |
| 6. | Ramię wózka umieszczone centralnie min 650 mm - 1 szt. | TAK |  |
| 7. | Uchwyt na głowicę kamery. | TAK |  |
| 8. | Możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka. | TAK |  |
| 9. | Wieszak na worki z płynem do irygacji. | TAK |  |
| 10. | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy. | TAK |  |
| 11. | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka. | TAK |  |
|  | Konsola Waporyzatora/Shavera – 1szt |  |  |
| 1. | Kompatybilna z rękojeścią shavera artroskopowego Formula, będącą na wyposażeniu zamawiającego. | TAK |  |
| 2. | Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz. | TAK |  |
| 3. | Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy. | TAK |  |
| 4. | Funkcja modulacji siły cięcia. | TAK |  |
| 5. | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, 3 poziomy mocy. | TAK |  |
| 6. | Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm. | TAK |  |
| 7. | Elektrody z ręcznym sterowaniem. | TAK |  |
| 8. | Elektrody jednoczęściowe. | TAK |  |
| 9. | Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min.3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę. | TAK |  |
| 10. | Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180mm). | TAK |  |
| 11. | Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°). | TAK |  |
| 12. | System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę. | TAK |  |
| 13. | Możliwość podłączenia shavera artroskopowego. | TAK |  |
| 14. | Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw. | TAK |  |
| 15. | Jednorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę (technologia RFID). | TAK |  |
| 16. | Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia. | TAK |  |
| 17. | Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego. | TAK |  |
| 18. | Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika. | TAK |  |

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | OKRES GWARANCJI |  |  |
| 1 | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji. | 5 lat |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 3 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych. | 1 przegląd/rok |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji. | Max. 48 godzin |  |
| 5 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji. | Max. 7 dni |  |
| 6 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy. | TAK |  |
| 7 | Certyfikaty, deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu. | TAK |  |
| B | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
| 1 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach). | min. 10 lat |  |
| 2 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie. | min. 6 miesięcy |  |
| C | SZKOLENIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem). | TAK |  |
| 2 | Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu: - przy uruchomieniu zestawu - odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |