Parametry techniczno – użytkowe

Ultrasonograf

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń/model/typ/nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

| Lp. |  | Wymagana wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat przenośny o konstrukcji laptopowej, fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025. | TAK |  |
| 2. | Waga aparatu z wózkiem nie przekraczająca 28 kg. | TAK |  |
| 3. | Aparat wyposażony w wózek z portami umożliwiającymi jednoczesne podłączenie 3 głowic, z miejscem na 2 żele, opakowanie ściereczek przeznaczonych do dezynfekcji aparatu oraz głowic, 4 uchwytami na głowice. | TAK |  |
| 4. | Regulacja wysokości wózka o min. 11 cm | TAK |  |
| 5. | Aparat z wbudowanym trybem edukacyjnym zawierającym liczną bazę filmów instruktarzowych (3D) prowadzących osobę wykonującą badanie krok po kroku, tzw. platforma diagnostyczno-edukacyjna. Min. 150 filmów. | TAK |  |
| 6. | Aparat sterowany osobnym dotykowym pojemnościowym ekranem min. 10 cali, hermetycznie zamkniętym umożliwiającym szybką dezynfekcję. | TAK |  |
| 7. | Najważniejsze funkcje tj. wzmocnienie, głębokość, tryby pracy, obliczenia, zapisywanie zdjęć i sekwencji video dostępne w formie klawiszy fizycznych. | TAK |  |
| 8. | Możliwość regulacji kąta pochylenia ekranu w zakresie od 0 do 140 stopni. | TAK |  |
| 9. | Możliwość wyjęcia systemu USG z podstawy jezdnej (bez użycia narzędzi) i używania go jako aparat przenośny wyposażony w 1 port głowicy. Masa urządzenia przenośnego nie większa niż 8 kg. | TAK |  |
| 10. | Minimalny czas pracy aparatu tylko z zasilania akumulatorowego, przy pełnym możliwym dla aparatu obrazowaniu i maksymalnej jasności wyświetlacza w temperaturze pokojowej min. 60 minut. | TAK |  |
| 11. | Dioda sygnalizująca stan naładowania baterii dostępna po zamknięciu urządzenia. | TAK |  |
| 12. | Czas uruchomienia urządzenia przy pierwszym włączeniu nie przekraczający 45 sekund. | TAK |  |
| 13. | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby do 2 sekund. | TAK |  |
| 14. | Monitor LCD o przekątnej min. 15 cali. | TAK |  |
| 15. | Rozdzielczość wyświetlanego obrazu min. 1920x1080. | TAK |  |
| 16. | Dynamika systemu min. 180 dB. | TAK |  |
| 17. | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
| 18. | Obrazowanie wielokierunkowe tzn. wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami działające na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
| 19. | Obrazowanie harmoniczne THI. | TAK |  |
| 20. | Technika przetwarzania obrazu, eliminująca artefakty szumu plamkowego. | TAK |  |
| 21. | Technika przetwarzania obrazu eliminująca artefakty boczne. | TAK |  |
| 22. | Obrazowanie Duplex. | TAK |  |
| 23. | Presety fabryczne aparatu w zależności od uruchomionej głowicy. | TAK |  |
| 24. | Możliwość dowolnego konfigurowania menu ekranowego w zależności od potrzeb operatora, poprzez przesuwanie, zamienianie miejscami. | TAK |  |
| 25. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP), min. 20 sekund. | TAK |  |
| 26. | Funkcje auto wzmacniania, automatycznej optymalizacji obrazu wraz ze zmianą głębokości skanowania, realizowana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 27. | Regulacja wzmocnienia TGC z płynną regulacją ogniska wzmocnienia. | TAK |  |
| 28. | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm - możliwość powiększania obrazu. | TAK |  |
| 29. | Tryb M-mode. | TAK |  |
| 30. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) oraz Doppler Mocy (CPD) – 256 kolorów. | TAK |  |
| 31. | Tryb Doppler Pulsacyjny (PWD). | TAK |  |
| 32. | Tryb Dopplera Tkankowego. | TAK |  |
| 33. | Tryb Dopplera Ciągłego (CWD) z możliwością podłączenia EKG. | TAK |  |
| 34. | Pełne pakiety pomiarowe przypisane do danego presetu oraz w zależności od używanej głowicy. | TAK |  |
| 35. | Możliwość automatycznego eksportu po każdym badaniu na podłączony za pomocą złącza USB dysk zewnętrzny. | TAK |  |
| 36. | Archiwizacja raportów z badań. | TAK |  |
| 37. | Porty USB 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) min. 2 sztuki. | TAK |  |
| 38. | Możliwość bezprzewodowej transmisji obrazów/danych za pomocą Wi-Fi. Wbudowany moduł DICOM. | TAK |  |
| 39. | Możliwość rozbudowy o głowicę Konweksową do badań brzusznych, nerwów, ginekologiczno-położniczych, płuc oraz mięśniowo-szkieletowych - Minimalny zakres częstotliwości 1-5 MHz - Głębokość obrazowania min. 30 cm - Szerokość czoła głowicy konweksowej min. 60 mm - Ilość elementów min. 120 Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki biopsyjnej. | TAK |  |
| 40. | Możliwość szybkiej dezynfekcji całego aparatu. Blokowanie ekranu dotykowego za pomocą jednego kliknięcia z poziomu ekranu głównego. Hermetycznie zamknięty monitor oraz panel sterujący | TAK |  |
| 41. | 3 gniazda głowic obrazowych (przełączanie pomiędzy poszczególnymi głowicami poprzez naciśnięcie jednego przycisku) |  |  |
|  | Systemy, w które ma być wyposażony aparat: |  |  |
| 1. | XDI – minimalizowanie występowania artefaktów jednocześnie poprawiając rozdzielczość i kontrast. |  |  |
| 2. | SonoHD2 – system obrazu zapewniający poprawę jakości obrazu, redukujący plamki i artefakty. |  |  |
| 3. | Steep Needle Profiling Technology – wizualizacja igły podczas biopsji przy zachowaniu pełnej jakości obrazu. |  |  |
| 4. | SonoMB – jednoczesne skanowanie wiązki ultradźwiękowej pod wieloma kątami. |  |  |
| 5. | SonoADAPT+ - wyeliminowanie skomplikowanych manipulacji przyciskami kontrolnymi. |  |  |
| 6. | THI – szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne z inwersją fazy. |  |  |
| 7. | ColorHD – zwiększenie wydajności i czułości koloru dające więcej informacji diagnosytycznych |  |  |
| 8. | AutoGain – automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego klawisza |  |  |
| 9. | Wysokiej rozdzielczości obrazowanie 2D, M-mode, Pulsed Wave Doppler, Continuous Wave Doppler, Velocity Color Doppler, Color Power Doppler, Tissue Doppler Imaging. |  |  |
|  | Głowice, w które ma zostać wyposażony aparat: |  |  |
| 1. | L15-4/15-4 MHz wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa głowica liniowa 50 mm. | TAK |  |
| 2. | L19-5/19-5 MHz wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa głowica liniowa 20 mm. | TAK |  |
| 3. | P5-1/5-1 MHz wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa głowica sektorowa 19 mm. | TAK |  |
| 4. | C5-1/5-1 MHz wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa głowica convex 60 mm. | TAK |  |

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | OKRES GWARANCJI |  |  |
| 1 | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji. | 5 lat |  |
| 2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 3 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych. | 1 przegląd/rok |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji. | Max. 48 godzin |  |
| 5 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji. | Max. 7 dni |  |
| 6 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy. | TAK |  |
| 7 | Certyfikaty, deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu. | TAK |  |
| B | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
| 1 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach). | min. 10 lat |  |
| 2 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie. | min. 6 miesięcy |  |
| C | SZKOLENIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem). | TAK |  |
| 2 | Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu: - przy uruchomieniu zestawu - odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |