## Arkusz1
| Nazwa materiału | rozmiar / rozmiary | pełne kody towaru | producent | ilość szt | Cena netto zł | Stawka VAT % | Cena brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZADANIE 1
Podstawowy zestaw do angiografii
1 | Introduktor– koszulka + atraumatyczny rozszerzacz, rozmiar 10cm +/-2 cm; średnice 4-9F, z prowadnikiem i igłą w zestawie |  |  |  | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Krótki zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej: Zawiera: introduktor, dylator, prowadnik 0,018” i igłę; Długość koszulki 10 cm +/- 2cm; Średnica 4F – 6F; Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; Posiada szczelną zastawkę hemostatyczną, |  |  |  | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Torquer: z możliwością stosowania również w prowadnikach hydrofilnych, dla prowadników minimum 0,014” do 0,038” |  |  |  | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  | 0 | 0
ZADANIE 2
Cewniki angiograficzne
1 | Cewniki angiograficzne > średnice 4 i 5F światło 0,035 i 0,038" > cewniki zbrojone drutem stalowym, > końcówka atraumatyczna, temperowana, z dobrą widocznością w rtg. > długości cewnika 40-125cm > cewniki typu Flush - obowiązkowe kształty: pigtail i straight - dla średnicy 5F długości minimum 100cm. > cewniki selektywne cerebral i visceral- obowiązkowe kształty dla średnicy 5F > 5F- H1, JB1, VERT, VTK długościmin.100cm > 5F - SHK1.0, RC1, C1 długości 65 +/-5 cm > cewniki manipulacyjne do zaopatrywania stentgraftów długości 65cm +/- 5cm |  |  |  | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 3
Cewnik diagnostyczny znakowany
1 | cewnik diagnostyczny znakowany - cewnik typu pigtail z bocznymi otworkami 5F ze znacznikami - od 10 do 20 znaczników. Minimalna długość 70 cm. |  |  |  | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4
Cewniki angiograficzne z pokryciem hydrofilnym
1 | Cewniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym: szeroka gama krzywizn Dostępne rozmiary: 4F i 5F; Duże światło; Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”; Długości cewników 40cm -120cm +/- 10cm |  |  |  | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5
Cewniki do fibrynolizy
1 | Cewniki do fibrynolizy - proste cewniki do fibrynolizy dł. systemu dostarczającego 65-130 cm; 4F,5F, z otworami bocznymi w końcowej części cewnika, w zestawie z prowadnikiem |  |  |  | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 6
Cewnik wspierający, do trudnych przejść
1 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018” i 0,035”, długości 90 - 150 cm +/- 10cm; trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym; shaft wzmocniony oplotem stalowym odporny na załamaniej; końcówka dystalna temperowana; kształt prosty lub zagięty do wyboru |  |  |  | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 7
Strzykawki wysokociśnieniowe
1 | inflator do angioplastyki wysokociśnieniowy, zakres ciśnień minimum 25 atmosfer. |  |  |  | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 8
Prowadniki
1 | prowadniki diagnostyczne hydrofilne proste i angled z rdzeniem nitinolowym, różne stopnie sztywności, śr. 0,018’, 0,035", dł. powyżej 250 cm |  |  |  | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | prowadnik specjalistyczny do nawigacji w krętych naczyniach, o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki 0,014" i 0,018"; różne długości, w tym minimum 250cm. |  |  |  | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | prowadnik zapewniający podparcie w dostarczaniu urządzeń do zaopatrywanego miejsca i pokonywanie zwężeń; 0,014" i 0,018"; różne długości, w tym minimum 250cm. |  |  |  | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  | 0 | 0
ZADANIE 9
Prowadniki 2
1 | prowadniki zabiegowe specjalne, super sztywne, do stentgraftów typu Lunderquist (długość prowadnika minimum 250 cm) |  |  |  | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | prowadniki zabiegowe specjalne, o dużej sztywności typu Amplatz, końcówka miękka typu J i prosta (długość prowadnika minimum 250cm) |  |  |  | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | prowadniki typu Rosen (długość prowadnika minimum 250cm) |  |  |  | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  | 0 | 0
ZADANIE 10
Prowadniki 3
1 | prowadnik 0,014" i 0,018' dedykowany do pokonywania całkowitej okluzji, różne rodzaje obciążeń końcówki, długość co najmniej 250cm |  |  |  | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | prowadnik specjalistyczny do pokonywania zwężeń, 0,014", końcówka kształtowalna prosta lub zagięta; długość minimum 250cm |  |  |  | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | prowadnik specjalistyczny do pokonywania zwężeń, 0,018", prosta kształtowalna końcówka; długość minimum 250cm |  |  |  | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  | 0 | 0
ZADANIE 11
Koszulki naczyniowe zbrojone
1 | Koszulki naczyniowe wielozadaniowe, wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z cieniodająną opaską RB na części dystalnej koszulki. Dostępne średnica koszulek 4-9F i długości: 30, 45, 55, 70, 90cm (końcówka prosta standardowa i z wydłużonym dilatatorem) |  |  |  | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | koszulki wprowadzające interwencyjne zbrojone oplotem, 5-8F, dystalne pokrycie hydrofilne, dobrze widoczne w promieniach Rtg, z zastawką hemostatyczną i bocznym ramieniem z zaworemi kranikiem 40, 45 i 55cm +/-2cm; wariant prosty i zakrzywiony |  |  |  | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | koszulki wprowadzające interwencyjne zbrojone spiralnym oplotem, wykonane z PTFE, proste i zagięte (ANL1), w tym koszulki dedykowane do zaopatrywania tętnic szyjnych;pokrycie hydrofilne, dobrze widoczna w promieniach rtg końcówka.; poszerzało standardowe lub elastyczne; średnice 4-12F; długości 40-110cm +/-5cm. |  |  |  | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
1 | Koszulka o kształcie dedykowanym do dostępu kontralateralnego udowego. 6-8F |  |  |  | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
1 | Koszulki o dużych średnicach, odporne na załamania, końcówka cieniodajna średnice 12-18F z długościami w przedziale 30-80 +/- 5cm. |  |  |  | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  | 0 | 0
ZADANIE 12
Pętla do usuwania ciał obcych
1 | pętla do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego |  |  |  | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 13
Balony do angioplastyki
1 | cewnik balonowy uniwersalny „over the wire”, pokrycie ułatwiające przeprowadzenie przez zmiany; kompatybilne z prowadnikiem 0,035"; dostępne średnice od 3 do 12 mm; dla średnic 4-7mm dostępne długości 20 - 200 mm +/-10 mm; długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm (+/- 15cm); wymagany introduktor dla średnic do 10mm maksymalnie 6F |  |  |  | 650 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | cewniki balonowe „over the wire”kompatybilne z balonem 0,018”pokrycie ułatwiające przeprowadzenie przez zmiany; kompatybilne z prowadnikiem 0,018"; dostępne długości 20 - 200mm +/- 10 mm; dostępne śr.2 – 6mm; długość układu dostarczającego 90 i 135cm (+/- 15cm); możliwość zastosowania introducera maksymalnie 5F |  |  |  | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana pokrycie ułatwiające przeprowadzenie przez zmiany; kompatybilne z prowadnikiem 0,014";dostępne długości 20 - 200mm +/- 10 mm; dostępne śr.1,5 – 4,0mm,długość układu dostarczającego 90 i 135cm (+/- 15cm); możliwość zastosowania introducera 4F; „over the wire” |  |  |  | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  | 0 | 0
ZADANIE 14
Stenty
1 | stent rozprężany na balonie: stent kobaltowo-chromowy lub stalowy; kompatybilny z prowadnikiem 0,035”; dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm (+/- 15cm); dostępne średnice od 5,0 do 10,0 mm; dostępne różne długości stentu w zakresie 20-60 mm +/- 5mm, kompatybilne z introducerem 6F dla średnic od 6-9mm |  |  |  | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | stenty samorozprężalne stentysamorozprężalnenitynolowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,035”, możliwość zastosowania introducera 6F dla wszystkich rozmiarów; długość układu wprowadzającego 90 cm i 130 cm (+/- 20cm); dostępne średnice od 5 do 10 mm; dostępne długości od 30 do 100mm +/- 10mm |  |  |  | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | stentysamorozprężalnenitynolowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,035”, możliwość zastosowania introducera 6F dla wszystkich rozmiarów; długość układu wprowadzającego 90 cm i 130 cm (+/- 15cm); dostępne średnice od 5 do 7mm; dostępne długości od 30 do 150mm +/- 10mm |  |  |  | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | stentysamorozprężalnenitylonowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,018”, możliwość zastosowania introducera4F dla wszystkich rozmiarów; długość układu wprowadzającego 90 cm i 130 cm (+/- 15cm); dostępne średnice od 4 do 7 mm; dostępne długości od 30 do 100mm |  |  |  | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | stenty do tętnic goleni stentsamorozprężalny, platforma 0.014 lub 0.018 ”; średnice 3-6mmdługości 20-80mm +/-10mm |  |  |  | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 15
stenty samorozprężalne repozycjonowane o dużych średnicach
1 | stenty samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem; system dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”; długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm; stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia; możliwość ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny; średnice: 5-25mm +/- 2 mm, długości: 20-140mm +/- 10mm |  |  |  | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 16
Cewnik balonowy o dużych średnicach
1 | Cewnik balonowy uniwersalny o dużej średnicy 12-26 mm o długości w zakresie 20-60 mm w zależnosci od średnicy, długość cewnika dostawczego 80 oraz 120 cm; introducer do 12 F |  |  |  | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 17
Specjalistycznystent do tętnicy podkolanowej i udowej powierzchownej
1 | Samorozprężalny, elastyczny stentnitinolowy, o wysokiej odporność na zginanie i rozciąganie oraz skręcanie potwierdzone testami wytrzymałościowymi. średnice 5,6,7 mm; Systen dedykowany do implantacji w tętnicy podkolanowej, wszystkie odcinki (P1, P2, P3). |  |  |  | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 18
Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji, cewniki balonowe do tętnicy szyjnej
1 | Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką; umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra, koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku, filtr w postaci pętli nitinolowejsamorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów, rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm; koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F |  |  |  | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | cewniki balonowe do tętnicy szyjnej Cewnik balonowy typu Rx; długość systemu 90 - 140 cm (+/-15cm); dostępne średnice od 1,5 do 7,0 mm +/- 1mm dostępne długości 10-60mm; ciśnienie RBP 14 atm; kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  |  |  | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  | 0 | 0
ZADANIE 19
Systemy stentów do tętnic szyjnych
1 | Stentsamorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail; kompatybilny z koszulką 6F; długości 20 - 40 mm +/- 4mm; średnice: od 5 do 10 mm +/- 1mm, dostepne także stentytaperowane; dostępne stenty o budowie zamknięto- i otwarto komórkowej |  |  |  | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | System protekcji dystalnej typu filtr możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3 do 7 mm +/- 1 mm; długość systemu 190 cm i 300cm =/- 20cm; dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym |  |  |  | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 20
Stenty do tętnic szyjnych z mikrosiateczką
1 | stentynitinolowe o strukturze plecionej, dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji; bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszkimiażdżycowe, średnice od 5 do 10 mm; różne długości w zakresie 25,-40mm +/- 4 mm; stenty w systemie RX , kompatybilne z koszulką 5 Fr |  |  |  | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
1 | prowadniki hydrofilne proste i zagięte 45ST. ;średnice 0,035”; długość minimum 250cm; różne rodzaje sztywności prowadnika. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości, doskonała widocznośc w promieniowaniu Rtg |  |  |  | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 21
Stenty do tętnic szyjnych zapobiegający zatokowaniu 2
1 | otwarto komórkowy stent nitinolowy pokryty mikrosiateczka z porami 150-180mikrom.; średnice stentu 6-10mm; długość 20-60mm. System RX platforma 0,014”. |  |  |  | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 22
Stenty do tętnic nerkowych
1 | Stenty do naczyń nerkowych, długość stentu od 12 do 18 mm (+/- 3mm); średnice od 4,0 do 7mm(+/- 1mm), niski profil stentu; ciśnienie RBP minimum 12 Bar; kompatybilny z prowadnikiem 0,014"; wysoka siła radialna |  |  |  | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 23
Stentgraft obwodowy montowany na balonie
1 | Stent wykonany ze stali nierdzewnej lub stopu kobaltowo-chromowego; pokrycie PTFE; kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; balon niepodatny OTW. System wprowadzania minimum 70 cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 mm, dostępne długości: do 58mm +/- 3mm). Kompatybilny z koszulką 6-7F (w zależności od średnicy). System wprowadzania 75 i 120 +/- 5cm. |  |  |  | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Stent wykonany ze stali nierdzewnej lub stopu kobaltowo-chromowego; pokrycie PTFE; średnice: 12,14,16 mm, dostępne długości do 58mm +/- 3mm. Kompatybilny z koszulką do 11F (w zależności od średnicy).System wprowadzania 75 i 120 +/- 5cm. |  |  |  | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Stent wykonany ze stali nierdzewnej lub stopu kobaltowo-chromowego; pokrycie PTFE; średnice: 18-24 mm, dostępne długości do 53mm +/-5mm. Kompatybilny z koszulką do 14F (w zależności od średnicy).System wprowadzania 75 i 120 +/- 5cm. |  |  |  | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  | 0 | 0
ZADANIE 24
Stentgraft obwodowy PTFE nitinol
Stentgraft obwodowy - stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE - powierzchnia wewnętrzna pokryta heparyną - bezszwowy sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym - możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy - giętki system wprowadzający i stentgraft umożliwiające implantację w krętych naczyniach obwodowych - zakres rozmiarów:
1 | średnice endoprotez od 5 do 13 mm; długość do 10cm |  |  |  | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | średnice endoprotez od 5 do 10 mm; długość do 15cm |  |  |  | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | średnice endoprotez od 5 do 8 mm; długość do 25cm |  |  |  | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  | 0 | 0
ZADANIE 25
stentgraft obwodowy ePTFE
1 | Stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny. Na bazie stentunitinolowego pokrytego ePTFE. Średnice 5-14mm +/- 1mm. Długość stentgraftu 30_120mm +/- 10mm. Introducer 8-10F. |  |  |  | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 26
balony uwalniające lek
1 | Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem; system OTW; dostępne średnice: 2-8mm i długości od 40 do 150mm (w zależności od średnicy) |  |  |  | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 27
Cewnik do aspiracji skrzeplin
1 | zbrojenie na całej długości cewnika; powłoka hydrofilna o długości 40 cm w części dystalnej cewnika; długość końcówki 4 mm dla 6 i 7 Fr, 7 mm dla 8 Fr wyprofilowana i zaokrąglona w celu bezpiecznej i efektywnej aspiracji; system RX ; długość użytkowa cewnika 130 cm+/- 15cm; kompatybilność z prowadnikiem 0,014” |  |  |  | 25 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 28
Spirale do embolizacji obwodowej
1 | spirale wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0.018” i 0.035”, pokryte „włoskami z dakronu przyspieszającego embolizację; kompatybilne z cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 0.038” oraz 0.021” w zależności od średnicy pierwotnej zwoju; kompatybilne z prowadnikiem 0.035” i 0.018”;; spirale o kształcie prostym i heliakalnym: średnice 2-7 mm; długość spirali po rozprężeniu: 2-17 mm; spirale o kształcie stożka |  |  |  | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 29
Przyrząd do przycinania zastawek z żył
1 | atraumatyczny przyrząd do przycinania zastawek żylnych 2,5-4 mm co 0,5mm |  |  |  | 70 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 30
Korek naczyniowy do embolizacji naczyń
1 | średnica korka 3-22mm; cewnik w zależności od średnicy korka 4-9F; możliwość repozycjonowania korka |  |  |  | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 31
Cewniki Fogarty’ego dwuświatłowe
1 | cewniki Fogarty’egodwuświatłowe do embolektomii; średnica napompowanego balonu 5-14; w zależności od średnicy kompatybilne z prowadnikami 0,018”; 0,035”; 0,038”. |  |  |  | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 32
System mocowania stentgraftów do ściany aorty za pomocą wkrętów
1 | System mocowania stentgraftów do ściany aorty za pomocą wkrętów naczyniowychw rozmiarach 16F i 18F Mechaniczny system mocowania stentgraftów brzusznych lub piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych |  |  |  | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Kosziulka z możliwością sterowania częścią końcową celem uzyskania potrzebnego zagięcia. Średnica koszuli 6,5-8,5F długości 45 i 55 cm +/- 5cm |  |  |  | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 33
Stent uwalniający lek paclitaxel
1 | Stentnitinolowy uwalniający paclitaxel, dedykowany do zaopatrywania tętnicu udowej i podkolanowej. - introduktor 6f, prowadnik 0,035" minimalne średnice 6 i 7 mm dla długości 40-120mm. dodatkowo oceniane - większy zakres średnic i długości. |  |  |  | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 34
Balony wysokociśnieniowe do angioplastyki przetok dializacyjnych
1 | Cewnik balonowy OTW wysokociśnieniowy , średnice 5-12 mm, długości 2-8 cm. O,035". RBP minimum 30atm. |  |  |  | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Inflator do angioplastyki minimum 40atm |  |  |  | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  | 0 | 0
ZADANIE 35
Stentgrafty aortalno-biodrowe
1 | Stengraft rozwidlony lub aorto-uni-iliac (dostępny katalogowo), do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej > umocowanie nadnerkowe, za pomocą haczyków > wykonany z nitynolu z powłoką poliestrową – możliwe obrazownaie w NMR > dobra widoczność w RTG > oferowany w rozmiarze: średnica części aortalnej od 23+/-1mm do 36 mm, umożliwiające zaopatrzenie aorty do średnicy 32mm. >możliwość zastosowania w krótkiej szyi tętniaka (10mm), zastosowania technik kominowych (potwierdzone) lub alternatywnych rozwiązań. >średnica odnogi i biodrowej umożliwiająca zaopatrzenie tętnicy do 25mm lub dodatkowe komponenty umożliwiające zaopatrzenie naczynia tej średnicy - wykonawca zagwarantuje dostarczenie dowolnej ilości odnóg do zabiegów w celu pełnego wyłączenia tętniaka u pacjenta (także redo) - w zestawie cewnik balonowy niskociśnieniowy do modelowania stengraftu i koszule do wprowadzenia balonu Wykonawca utworzy depozyt umożliwiający zaopatrywanie zdeponowanym w magazynie sprzętem przypadków pilnych. Możliwość zastąpienia i pilnego dostarczenia stentgraftu piersiowego o następujących parametrach > wykonany z nitynolu z powłoką poliestrową > dobra widoczność w RTG > oferowany w rozmiarze do 46 mm > dostępne modele proste i zwężające się - w zestawie cewnik balonowy niskociśnieniowy do modelowania stengraftu, prowadniki sztywne i koszule do wprowadzenia balonu |  |  |  | 130 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Przedłużka biodrowa stengraftu rozwidlonego lub aorto-uni-iliac do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej (pełen przekrój rozmiarów), z cewnikiem balonowym do modelowania stengraftu, prowadnikiem ikoszulą naczyniową kompatybilną z balonem i systemem wprowadzającym stentgraftu, wykorzystane przy procedurze leczenia przecieków okołoprotezowych |  |  |  | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Ekstensja aortalna, stengraftu rozwidlonego lub aorto-uni-iliac do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej (pełen przekrój rozmiarów), z cewnikiem balonowym do modelowania stengraftu, prowadnikiem i koszulą naczyniową kompatybilną z balonem i systemem wprowadzającym stentgraftu, wykorzystane przy procedurze leczenia przecieków okołoprotezowych |  |  |  | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 36
Stentgrafty aortalno-biodrowe z modułem rozgałęzienia do tętnic biodrowych wewnętrznych
1 | moduł aortalny: - Stentgraft o budowie modułowej składający się z systemu do zaopatrzenia tętniaka aorty brzusznej (stentgraft podstawowy; odnogi biodrowe) - zgodny z zastosowanym modułem iliac branch, do kompleksowego zaopatrzenia patologii. - W zestawie niezbędna ilość części potrzebna do zaopatrzenia współistniejącego tętniaka aorty brzusznej i drugiej osi biodrowej po zastosowaniu systemu ilac branch, balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów |  |  |  | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | moduł biodrowy: - Stentgraft iliac branch; - Współpraca z prowadnikiem 0,035 cala; - Stentgraft nie powoduje przeciwwskazań do wykonania badania MRI; - W zestawie – niezbędna ilość części potrzebna do zaopatrzenia tętniaka tętncy bodorwej, balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów |  |  |  | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem |  | 0 | 0
ZADANIE 37
Stentgraft niskoprofilowy
| Stentgraft nitynolowy, niskoprofilowy do aorty brzusznej, uniwersalny (wieloczęściowy) - korpus i odnogi biodrowe, system nadnerkowy: - posiada fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w haki zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka -oferowany jest w rozmiarach części aortalnej do śr. 36 mm - body dostarczane jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16Fr ( średnica do 32mm) oraz 17Fr (średnica 36mm) - nogawki dostarczane są w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 12Fr ( średnica do16mm) oraz 14Fr ( średnica 20-24mm) - introducer wyposażony w dilatator i zbrojoną koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu wyposażoną w zastawkę. - dostarczany z zestawem zabiegowym do implantacji graftów wewnątrznaczyniowych |  |  |  | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 38
Stentgraft piersiowy
1 | Stentgraft piersiowy zbudowany na bazie stentu stalowego, dający poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. - Wymagane wymiary stentgraftu: średnica od 22 do 42 mm oraz System wprowadzający o średnicy maksymalnej 22F. - widoczność w skopii, możliwość korekty ustawienia graftu po wstępnym rozprężeniu - dostępny stentgraft zbudowany na bazie nitinolowegostentu o wymiarach: średnica 24 do 46mm oraz długość systemem wprowadzającym o maksymalnej średnicy 20F - Możliwość zastosowania części taperowanych i podwójnie taperowanych oraz możliwość dostarczenia dystalnej części w postaci segmentowanego stentu stalowego bez pokrycia do zastosowania w rozwarstwieniach aorty typu B. - wykonawca zagwarantuje dostarczenie dowolnej ilości części do zabiegów w celu pełnego wyłączenia tętniaka - w zestawie cewnik balonowy niskociśnieniowy do modelowania stengraftu i koszule do wprowadzenia balony. |  |  |  | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 39
Stentgarft podnerkowy
| Stentgarft o budowie wielomodułowej, wykonany z nitinolu z pokryciem materiałem PTFE. Mocowanie podnerkowe z systemem haczyków. Możłiwość repozycji głównego modułu stentgarftupozwalające na precyzyjne pozycjonowanie w stosunku do tętnic nerkowych. W zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu. Dostępne obok ramienia głównego i odnóg także ekstensje aortalne i biodrowe umożliwiające dostosowanie konfiguracji do warunków anatomicznych. Rozmiary części aortalnej 19-32mm; części biodorwej do 25mm. |  |  |  | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 40
stentgarft z możliwością zaopatrzenia aorty brzusznej o średnicy od 15mm
| > rusztowanie stentgraftu wykonanez nitinolu; > pokrycie z poliestru; > pewna i trwała fiksacjanadnerkowa przy pomocy korony > z hakami mocującymi;markery na proksymalnej i dystalnej krawędzi pokrycia głównego elementu stentgraftu umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie; > możliwość zaopatrywaniatętniaków o kącie podnerkowym ( ≤75⁰ oraz szyi ≥10 mm;) > możliwość zaopatrzenia aorty ośrednicy od 15 do 32 mm; > odnóżki 10 – 24mm; > dostępne elementy z koroną wkonfiguracji prostej rurki o średnicy20-36mm > system dostarczania 16-20 Fr dlaczęści głównej i 14-18 Fr dla nóżek stentgraftu > hydrofilne pokrycie systemuwprowadzającego > zestaw zawiera kompletnystentgraft z wszystkimi przedłużkami potrzebnymi dowyłączenia tętniaka oraz zestaw prowadników, koszulki wprowadzające (14-20 Fr) oraz balon modelujący |  |  |  | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 41
Shunt szyjny
| Shunt do śródoperacyjnego zabezpieczenia przepływu przez tętnicę szyjną. System uszczelnienia tętnic za pomocą 2 baloników, bez użycia klemów. Port do przepłukiwania shuntu. |  |  |  | 12 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 42
Łata z osierdzia wołowego
| Łata z wołowej tkanki osierdziowej wytrzymała na rozciąganie biokompatybilna z tkankami pacjenta. Wielkość 80x140mm |  |  |  | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 43
Protezy naczyniowe
1 | Proteza naczyniowa, prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody <5ml/cm2/min, co sprawia, że wstępne wykrzepianie nie jest konieczne.Średnica 8,10,12,16,18,20,22,24mm, długość. 15-20cm. |  |  |  | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Proteza naczyniowa, prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody <5ml/cm2/min, co sprawia, że wstępne wykrzepianie nie jest konieczne.Średnice 8,10mm długość 55-70cm |  |  |  | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Proteza naczyniowa, rozwidlona, dziana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody<5ml/cm2/min, co sprawia, że wstępne wykrzepianie nie jest konieczne. średnica: 14/7, 16/8, 18/9, 20/10, 22/11, długość 40-50 cm |  |  |  | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Proteza naczyniowa wykonana z PTFE, niezbrojona, sterylna, o dwustronnej budowie ściany, co umożliwia jej nacięcie podłużne bez potrzeby zakładania szwów zabezpieczających.Średnica 6 mm; dł. 20-30 cm |  |  |  | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Proteza naczyniowa wykonana z PTFE, niezbrojona, sterylna, o dwustronnej budowie ściany, co umożliwia jej nacięcie podłużne bez potrzeby zakładania szwów zabezpieczających.Średnica 6,8 mm, dł. 70-80cm |  |  |  | 80 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Proteza naczyniowa wykonana z PTFE, zbrojona, z usuwalnym spiralnym zbrojeniem wykonanym z PTFE sterylna, o dwustronnej budowie ściany, co umożliwia jej nacięcie podłużne bez potrzeby zakładania szwów zabezpieczających.Średnica 6,8 mm, dł. 70-80 cm |  |  |  | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 44
Protezy naczyniowe dziane i łaty
1 | Proteza naczyniowa dziana, prosta , niezbrojone, uszczelniana kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa gr. ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, przeciw drobnoustrojom, impregnowane solami srebra - srebro uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin i utrzymuje do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy; triklosan uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godz po inplantacji i utrzymuje do 6 dni od czasu wszczepienia protezy. Średnica 8mm, długość. 60-70cm. |  |  |  | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Proteza naczyniowa dziana, rozwidlona , niezbrojone, uszczelniana kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana z dodatkowym odwróconym splotem, standardowa gr. ściany 0,49 mm; przepuszczalność do 5 ml/cm2/min, przeciw drobnoustrojom, impregnowane solami srebra -srebro uwalnia się najaktywniej w przebiegu pierwszych 24 godzin i utrzymuje się do miesiąca czasu od momentu wszczepienia protezy triklosan uwalnia się najaktywniej w przeciągu pierwszych 24 godzin po implantacji i utrzymuje do 6 dni od czasu wszczepienia protezy. Średnice 14/7, 16/8 długość 40cm. |  |  |  | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Łata naczyniowa dziana, poliestrowa, uszczelniana kolagenem, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane solami srebra; przepuszczalność nie większa niż 5ml/cm/min; grubość ściany 0,41 mm (ultrathin). Z markerem przez środek łaty.Szerokość/ długość: 10 x 150, 14 x 75, 25 x 100 mm. |  |  |  | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Łata naczyniowa dziana, poliestrowa, uszczelniana kolagenem, z dodatkowo odwróconym splotem; przepuszczalność< 5ml/cm2/min;łata o grubości 0,41mm (ultrathin). Łata w wersji taperowanej i prostej-do wyboru; z markerem przez środek łaty.Średnica 6, 8,10,12,14;dł. 75-150mm. |  |  |  | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE 45
Filtry do żyły głównej
1 | filtr p/zatorowy stało-czasowy, do żyły głównej, możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe, |  |  |  | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | system do usuwania filtra - introducer i pętla |  |  |  | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 46
system zamknięcia miejsca nakłucia naczynia
| system pozwalający na zamknięcie miejsca nakłucia naczynia za pomocą koszulki 5-21F oparty na systemie szwów polypropylenowych. |  |  |  | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
ZADANIE 47
1 | urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy o średnicy 5-8F, zbudowane z materiałów biowchłanialnych - kotwica polimerowa + kolagen od strony zewnętrznej naczynia. |  |  |  | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ŁĄCZNIE |  | 0 | 0
KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY