Bydgoszcz dnia: 2026-03-11

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy5

85-681Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 2183/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 14/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”)wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 ZADANIE 32 Lodówka medyczna - witryna chłodnicza Najprawdopodobniej doszło do pomyłki w specyfikacji Zamawiającego w tym pakiecie. W związku z tym proszę o odpowiedź na pytania: - Lodówki specjalistyczne, laboratoryjne itp. nie mają określanych klas energetycznych - proszę o odstąpienie od wymogu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu podawania klasy energetycznej. W dniu dzisiejszym Zamawiający prześle na stronę internetową zamawiającego oraz na platformę prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl uaktualniony formularz cenowy pn. Formularz cenowy- zadanie 32 AKTUALNY 2. Proszę o dopuszczenie lodówki spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego, ale o pojemności brutto 372 l (nie użytkowej) i zużyciu energii 2,2 kWh/dobę. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Zadanie 31, Lampa operacyjna mobilna 1)Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o następujących parametrach: "Kolor oprawy - biały "Źródło światła LED firmy Osram "Pobór mocy 26W (54 x LED ) "Średnica oprawy 585 mm "2 uchwyty niesterylne do ustawiania położenia "uchwyt sterylny umieszczony centralnie wymienny " plamka świetlna w odległości 100 cm: 16 - 32 cm "natężenie światła przy odległości 100 cm: 40.000 - 160.000 LUX "temperatura barwowa 3500-4000-4500-5000-5500K regulowana "głębokość iluminacji 1750 mm "Żywotność 70000 h "Regulacja jasności w 9 krokach "Zasilanie 110 - 265V 50/60Hz Znak CE i Deklaracja Zgodności producenta. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 Pakiet 11, 14 1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 35 dni kalendarzowych od pisemnego zamówienia Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na zobowiązanie dochowania terminów umowy dotacyjnej z Ministerstwem Zdrowia. Pakiet 28, 29 1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 35 dni kalendarzowych od pisemnego zamówienia Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na zobowiązanie dochowania terminów umowy dotacyjnej z Ministerstwem Zdrowia. Pakiet 11, 14 1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na realizację potencjalnego zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, bez osobistego stawiennictwa Wykonawcy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 28, 29 1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na realizację potencjalnego zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, bez osobistego stawiennictwa Wykonawcy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody Pakiet 11, 14 1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi. Oferowane urządzenia są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w dokumentach postępowania nie wskazał wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi dla powyższych zadań – załącznik nr 6 i 8 do SWZ Pakiet 28, 29 1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi. Oferowane urządzenia są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim , dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w dokumentach postępowania nie wskazał wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi dla powyższych zadań – załącznik nr 6 i 8 do SWZ Pakiet 11, 14 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie sprzętu z pakietu 11 i 14, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w dokumentach postępowania nie wskazał wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie sprzętu dla powyższych zadań. Pakiet 28, 29 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie sprzętu z pakietu 28 i 29, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w dokumentach postępowania nie wskazał wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie sprzętu dla powyższych zadań. Zadanie 11.Ruchomy wózek anestezjologiczny 5 szt. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka anestezjologicznego spełniającego poniższy opis: Wózek anestezjologiczny: szafka z 4 szufladami (wysokość frontów 3x156mm, 1x236mm), 1x blat boczny wysuwany z wytrzymałego ABS WYPOSAŻENIE: 1x stelaż nadstawki, 1x nadstawka na 10 pojemników (5+5), 2x poj. na rękawiczki ażurowy (łatwy do utrzymania czystości w przeciwieństwie do pojemnika zabudowanego), 2x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i nie zintegrowanymi z korpusem (co pozwala na łatwą i szybką zmianę położenia szyny i dostosowanie wysokości akcesoriów na nich wieszanych do potrzeb Użytkownika), 3x odcinek szyny na nadstawce, 2x pojemnik na cewniki 80x80x430mm, 1x poj. na zużyte igły, 1x wieszak kroplówki z 2 haczykami mocowany na stelażu nadstawki, 1x kosz kolanowy o poj. 8l, 1x zamek centralny WYKONANIE: blat z ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 48 mm narożniki szafki z anodowanego aluminium, szafka (ściany boczne i tylna) z kompozytowego alupanela, niechłonącego wilgoci, którego wewnętrzna warstwa (polietylenowy rdzeń) pełni funkcję wygłuszającą, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyty do prowadzenia zintegrowane z blatem wózka (z trzech stron), prowadnice szuflad z samodociągiem stelaż nadstawki ze stali nierdzewnej z szyną z możliwością łatwej regulacji wysokości podstawa na wzmocnionej ramie stalowej, z osłoną z wytrzymałego tworzywa ABS z wyprofilowanymi odbojami, wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą uchwyt do pojemnika na zużyte igły, pojemnik na rękawiczki ze stali pokrytej specjalną powłoką zabezpieczającą przez korozją i ścieraniem Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 830x650x1060 mm Wysokość wózka z nadstawką: 1760 mm Wymiary szafki: 696x522x724 mm Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: (przy wysokości frontów 3x156mm): 545x410x140 mm (przy wysokości frontu 1x236mm): 545x410x220 mm [szerokość x głębokość x wysokość] (poglądowe zdjęcie oferowanego wózka) Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 14.Wózek reanimacyjny 5 szt. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka spełniającego poniższy opis: Urządzenie oznakowane znakiem CE. o Wózek medyczny reanimacyjny: szafka z 5 szufladami (wysokość frontów 2x76mm, 2x156mm, 1x1236mm), o zamek centralny, szuflady z oznaczeniem zawartości, 1xuchwyt z poj. na zużyte igły, 1xkoszyk na cewniki ze stali nierdzewnej, 1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywa uchylną otwieraną kolanem, 1x wysuwany blat boczny, półka nadblatowa montowana na stelażu nadstawki, 1x uchwyt na butlę z tlenem, 1xnadstawka na 11 poj. uchylnych transparentnych pojemników (5+6), 3xuchylny poj. z transparentnego tworzywa montowany z boku wózka, 2xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i nie zintegrowanymi z korpusem (co pozwala na łatwą i szybką zmianę położenia szyny i dostosowanie wysokości akcesoriów na nich wieszanych do potrzeb Użytkownika), 3xszyna instrumentalna na nadstawce, 1x wieszak kroplówki z 2 haczykami mocowany na stelażu nadstawki bez regulacji wysokości, 1xuchwyt do prowadzenia z trzech stron blatu wózka (zintegrowany z blatem) WYKONANIE: o blat z tworzywa ABS w kolorze szarym, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 48 mm (stanowiącymi wygodne uchwyty do prowadzenia wózka) o konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych z kanałami montażowymi po zewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację położenia wysokości szyn instrumentalnych. o fronty szuflady (w tym fronty) w całości z formowanego ABS (bez szczelin i łączeń) w kolorze szarym z nakładkami na uchwyty szuflad w kolorze białym, szuflady z samodociągiem. o wypełnienie szafki (tył, boki) z kompozytowego alupanela, niechłonącego wilgoci, którego wewnętrzna warstwa (polietylenowy rdzeń) pełni funkcję wygłuszającą, minimalizujący wibracje, lakierowane proszkowo na kolor biały o podstawa na wzmocnionej ramie stalowej, z osłoną z wytrzymałego tworzywa ABS z wyprofilowanymi odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą o Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 855x594x1045 mm. o Wymiary szafki: 803x520x725 mm. o wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 2x76mm): 545x410x60 mm, (przy wysokości frontu 2x156mm): 545x410x140 mm, (przy wysokości frontu 1x236mm): 545x410x220 mm [szerokość x głębokość x wysokość]. o Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie - zintegrowane w budowie wózka. o Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, o - półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki. o - szyna aluminiowa na akcesoria montowana do nadstawki z regulacją wysokości o - wieszak kroplówki z 2 haczykami mocowany na stelażu nadstawki bez regulacji wysokości. o DO KAŻDEGO WÓZKA ZESTAW DO KONIKOTOMI. (poglądowe zdjęcie oferowanego wózka) Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 14.Wózek reanimacyjny 5 szt. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka spełniającego poniższy opis: Urządzenie oznakowane znakiem CE. o Wózek medyczny reanimacyjny: szafka z 5 szufladami (wysokość frontów 2x76mm, 2x156mm, 1x1236mm), o zamek centralny, szuflady z oznaczeniem zawartości, 1xuchwyt z poj. na zużyte igły, 1xkoszyk na cewniki ze stali nierdzewnej, 1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywa uchylną otwieraną kolanem, 1x wysuwany blat boczny, półka nadblatowa montowana na stelażu nadstawki, 1x uchwyt na butlę z tlenem, 1xnadstawka na 11 poj. uchylnych transparentnych pojemników (5+6), 3xuchylny poj. z transparentnego tworzywa montowany z boku wózka, 2xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i nie zintegrowanymi z korpusem (co pozwala na łatwą i szybką zmianę położenia szyny i dostosowanie wysokości akcesoriów na nich wieszanych do potrzeb Użytkownika), 3xszyna instrumentalna na nadstawce, 1x wieszak kroplówki z 2 haczykami mocowany na stelażu nadstawki bez regulacji wysokości, 1xuchwyt do prowadzenia z trzech stron blatu wózka (zintegrowany z blatem) WYKONANIE: o blat z tworzywa ABS w kolorze szarym, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 48 mm (stanowiącymi wygodne uchwyty do prowadzenia wózka) o konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych z kanałami montażowymi po zewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację położenia wysokości szyn instrumentalnych. o fronty szuflady (w tym fronty) w całości z formowanego ABS (bez szczelin i łączeń) w kolorze szarym z nakładkami na uchwyty szuflad w kolorze białym, szuflady z samodociągiem. o wypełnienie szafki (tył, boki) z kompozytowego alupanela, niechłonącego wilgoci, którego wewnętrzna warstwa (polietylenowy rdzeń) pełni funkcję wygłuszającą, minimalizujący wibracje, lakierowane proszkowo na kolor biały o podstawa na wzmocnionej ramie stalowej, z osłoną z wytrzymałego tworzywa ABS z wyprofilowanymi odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą o Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 662x594x1045 mm. o Wymiary szafki: 610x520x725 mm. o wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 2x76mm): 357x413x60 mm, (przy wysokości frontu 2x156mm): 357x413x140 mm, (przy wysokości frontu 1x236mm): 357x413x220 mm [szerokość x głębokość x wysokość]. o Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie - zintegrowane w budowie wózka. o Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, o - półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki. o - szyna aluminiowa na akcesoria montowana do nadstawki z regulacją wysokości o - wieszak kroplówki z 2 haczykami mocowany na stelażu nadstawki bez regulacji wysokości. o DO KAŻDEGO WÓZKA ZESTAW DO KONIKOTOMI. (poglądowe zdjęcie oferowanego wózka) Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 28 Ssak próżniowy 12 szt. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ssaka o wymiarach 160 x 110 x 75 mm. Uzasadnienie: Mniejsze wymiary ssaka nie wpływają na jego działanie, są jego atutem, ponieważ ssak zajmuje mniej miejsca na wózku jezdnym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i informuje, iż wymiary ssaka są zdeterminowane wymiarami wkładów do ssaków będących w posiadaniu Zamawiającego, które Zamawiający planuje wykorzystać w zakupionych ssakach. 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez pojęcie "mechanizm pneumatyczny z POM"? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli polioksymetylen (poliacetalem – POM) materiał o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i zginanie oraz dużej sztywności zastosowany w przełączniku szybkiego odcinania próżni. Zadanie 29 Ssak próżniowy - zestaw do centralnej próżni 29 szt. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ssaka o wymiarach 160 x 110 x 75 mm. Uzasadnienie: Mniejsze wymiary ssaka nie wpływają na jego działanie, są jego atutem, ponieważ ssak zajmuje mniej miejsca na wózku jezdnym. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i informuje, iż wymiary ssaka są zdeterminowane wymiarami wkładów do ssaków będących w posiadaniu Zamawiającego, które Zamawiający planuje wykorzystać w zakupionych ssakach. - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez pojęcie "mechanizm pneumatyczny z POM"? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli polioksymetylen (poliacetalem – POM) materiał o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i zginanie oraz dużej sztywności zastosowany w przełączniku szybkiego odcinania próżni. 3. Prosimy Zamawiającego o wymóg zastosowania klamry mocującej ssak na szynie, bez której nie ma możliwości korzystania z niego w żaden sposób. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający w formularzu cenowym wymaga aby montaż nastąpił na szynie o wymiarach 25x10 mm oraz wymaga 2-litrowego pojemnika na wkłady do odsysania z mocowaniem szynowym w komplecie. Zamawiający nie narzuca sposobu montażu przez Wykonawcę.

Pytanie nr 4 Dot. pakietu nr 28,29 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ssaka próżniowego z zakresem regulacji 0-100 kPa / 0-750 mmHg. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Dot. pakietu nr 28,29 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ssaka próżniowego o przepływie 100L/min. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. przedmiotowe środki dowodowe Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wyrobów niemedycznych (p. 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27) wymóg przedłożenia Deklaracja zgodności CE (WE) lub certyfikat CE nie będzie miał zastosowania, zgodnie z faktem iż oznakowaniu CE podlegają wyroby, do których odnoszą się Dyrektywy nowego podejścia, tj: 89/686/EWG, 90/385/EWG, 92/42/EWG, 93/42/EWG, 98/79/WE, 305/2011, 2000/9/WE, 2000/14/WE, 2006/42/WE, 2009/48/WE, 2009/125/WE, 2009/142/WE, 2011/65/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE. Odpowiedź Zamawiającego: Większość przytoczonych dyrektyw jest archiwalna, bądź nie dotyczy przedmiotu postępowania. Zamawiający w przypadku wyrobów niemedycznych wymaga deklaracji zgodności czyli dokumentu wystawianego przez producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela), w którym oświadcza on na własną odpowiedzialność, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania prawne Unii Europejskiej. Jest ona niezbędna, aby legalnie opatrzyć towar znakiem CE i wprowadzić go do obrotu na rynku europejskim. Nie jest natomiast w przypadku wyrobów niemedycznych wymagany certyfikat CE. dot. Projekt umowy- zadanie 1-31, § 2 ust.4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na wystawienie faktury z wykazem dostarczonych urządzeń (nazewnictwo zgodne z programem fakturowym Wykonawcy). Powyższa prośbą podyktowana jest faktem konieczności umieszczenia na fakturze nazw funkcjonujących w programie Wykonawcy, które to są zgodne ze zgłoszeniami do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz informacjami przekazywanymi do innych urzędów. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający jako beneficjent dotacji unijnej zobowiązany jest do stosowania nazewnictwa z umowy dotacyjnej we wszystkich dokumentach, także na fakturach (takiego jak w postępowaniu przetargowym). Zamawiający dopuszcza stosowanie na fakturach łącznie: nazewnictwa stosowanego w postępowaniu przetargowym i nazewnictwa Wykonawcy(wymagana wskazana kolejność zastosowania nazewnictwa) dot. Projekt umowy- zadanie 1-31, § 3 ust.5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie że w przypadku sprzętów, dla których producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów (pakiet 1-27), niniejsze nie będą wymagane. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6 Zadanie 30, pozycja 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: „Ssak chirurgiczny na podstawie kolumnowej. Urządzenie klasy IIa Ssak przystosowany do pracy ciągłej Max. prędkość przepływu: 90 l/min +/- 10% Max. podciśnienie min. -700 +/- 5% mmHg Manometr ssaka opisany tylkow skali mmHg. Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego Ssak pracujący w oparciu o bezolejową, wysokoobrotową pompę tłokową (?1380 RPM) Ssak posiada 2 porty ssące Przełączanie portu ssącego za pomocą dedykowanego przycisku Włącznik nożny niezintegrowany z wózkiem, z kablem o długości min. 4 metry Podstawa jezdna z 4 kółkami, w tym przynajmniej 2 kółka z hamulcami Podstawa jezdna z koszem na akcesoria, oraz z szyną do zamontowania 2-óch butli wielorazowego użytku oraz uchwytuna tubę do cewników Ssak o masie maksymalnie 23 kg z kompletnym wyposażeniem (max 11 kg ssak, max 12 kg podstawa jezdna) Ssak z podstawą o wymiarach maksymalnych 470 mm x 1000 mm x 550 mm (szer. x wys. x gł.) Ssak o poziomie głośności ? 42 dB Trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe Słój wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji oraz sterylizacji w temp do 121°C Słój bezpieczeństwa o pojemności 0,3 l. Możliwość stosowania butli z pokrywą 2 x odpowiednio 3l, 5l. Możliwość stosowania butli do wkładów jednorazowych bez pokrywy 2 x odpowiednio 2l, 3l. Zestaw drenów, oraz filtr antybakteryjny, hydrofobowy – 2 k Produkt o poniższych parametrach: „Ssak medyczny, elektryczny, jezdny. Tryby pracy: 1) tryb cichy; 2) tryb normalny; 3) tryb turbo. Maksymalna wydajność (mierzonaw zakresie pracy ze zbiornikiemna wydzieliny): 1) tryb cichy: nie mniejsza niż 40 l/min. i nie większa niż 45 l/min.; 2) tryb normalny: nie mniejsza niż 48 l/min. i nie większa niż 55 l/min.; 3) tryb turbo: nie mniejsza niż 60 l/min. i nie większa niż 65 l/min. Podać maksymalną wydajnośćdla każdego trybu. Przełączanie trybów pracy za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie ssaka. Maksymalne podciśnienie: minimum -95 kPa / 713 mmHg Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 105 obrotów / min. przy maksymalnej wydajności). Podać maksymalną liczbę obrotów /min przy maksymalnej wydajności Gładka, jednoczęściowa obudowa z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne. Ssak na kolumnowym wózku jezdnym, wykonanym ze stopów niekorodujących. 1 Cztery kółka jezdne – wszystkie z blokadą. 2 Szyna na akcesoria, zainstalowana na kolumnie. Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. Włącznik / wyłącznik nożny. 1 Włącznik / wyłącznik nożny, zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek. Precyzyjne ustawianie podciśnieniaza pomocą regulatora membranowego. Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy. Zbiornik zabezpieczający o poj. 0,25l z mechanicznym zaworem odcinającym Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania. Poziom wytwarzanego hałasuponiżej 39dB przy minimalnej wydajności. Ssak wyposażony w dwa zbiorniki wielorazowego użytku z podziałką,o pojemności 2,5 l (każdy), wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku. 1 Zbiorniki wyposażone w uchwyty do zamocowania na szynie, zainstalowanej na kolumnie ssaka. 2 Zbiorniki wyposażone w blokady zabezpieczające przed wysuwaniem się z uchwytu. Możliwość stosowania zbiorników wielorazowego użytku na wydzieliny, autoklawowalnych, o różnych pojemnościach. Podać dostępne pojemności. Ssak wyposażony w zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez konieczności odłączania / przełączania drenów. Ssak wyposażony w dren silikonowy (dren do pacjenta) o długości minimum 2 m i metalowy uchwyt drenu. Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC50 Hz. Pobór mocy max.: 120W Przewód zasilający min. 5m Masa ssaka z wózkiem:nie większa niż 16 kg. Wysokość ssaka z wózkiem max. 1 m Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania ssaka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Wyrób medyczny, klasy IIa, oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. Okres gwarancji:minimum 24 miesiące Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy.” Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 Pytanie do części zamówienia LOT-0015 15. Stojaki do kroplówek mobilne. Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stojaka kroplówki z regulacją wysokości w zakresie 1300-1800 mm oraz z wymiarami kolumny zewnętrznej rury ze stali kwasoodpornej o średnicy 22 mm ?? Odpowiedź Zamawiającego: W celu zwiększenia konkurencyjności i ze względu na różnice w wymiarach nie mające wpływu na funkcjonalność sprzętu- Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 6 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. Barbara Choroszyńska/ Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl/sierek9858@10wsk.mil.pl

Data:11.03.2026 r.