Bydgoszcz dnia: 2026-03-11

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 8187/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 12/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Dot. Zad. 4 - Podgrzewarka płynów infuzyjnych (cieplarka medyczna) - Dot. opis przedmiotu zamówienia - Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania cieplarkę medyczną do podgrzewania płynów infuzyjnych o pojemności 300l? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza - Dot. przedmiotowe środki dowodowe pkt. 9 – czy Zamawiający wymaga Deklaracja zgodności CE (WE) lub certyfikat CE również dla zadania nr 4? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. 3. Czy Zamawiający wymaga deklarację zgodności CE lub certyfikatu CE potwierdzających klasę medyczności urządzenia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

PYTANIE NR 2 Zadanie 3, pozycja 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast parametru: Parametry ogólne:. Podgrzewacz pracujący w zakresie temperatur co najmniej 30-42oC. Podgrzewanie płynu infuzyjnego w trakcie przepływu w drenie. Wyświetlacz LED pokazujący aktualną temperaturę płynu. Możliwość regulacji temperatury z dokładnością co najmniej 1o. Praca z drenami o przekrojach w zakresie co najmniej 3,2 – 4,5 mm. Alarmy sygnalizujące zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę. Możliwość powieszenia na stojaku medycznym. Waga poniżej 1 kg. Produkt o poniższych parametrach: Parametry ogólne:. - 1.; Podgrzewacz pracujący w zakresie temperatur co najmniej 33-43oC. Podgrzewanie płynu infuzyjnego w trakcie przepływu w drenie. Cyfrowy wyświetlacz pokazujący zadaną temperaturę płynu. Możliwość regulacji temperatury z dokładnością co najmniej 1o. Praca z drenami o przekrojach w zakresie co najmniej 3,2 – 4,5 mm. Alarmy sygnalizujące zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę. Możliwość powieszenia na stojaku medycznym. Waga poniżej 3,5 kg. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 3 ZADANIE 3 Podgrzewacz przepływowy do płynów infuzyjnych ad.1 Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza pracującego w zakresie temperatur: 33oC - 41oC Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. ad.4 Prosimy o dopuszczenie możliwości regulacji temperatury co 0.1oC Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. ad.5 Prosimy o dopuszczenie drenu o przekroju 3,5 - 5 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. ad.7 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością mocowania na stojakach do kroplówek za pomocą wbudowanej klamry montażowej Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. ad.8 Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze 1200g Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. ZADANIE 4 Podgrzewarka płynów infuzyjnych (cieplarka medyczna) ad.1 Prosimy o dopuszczenie urządzenia o pojemności 105 i 220 l Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności 220 l. ad.2 Prosimy o dopuszczenie urządzenia rozprowadzającego ciepło za pomocą kondukcji i konwekcji, wentylator wymusza obieg powietrza w komorze Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. ad.3 Prosimy o dopuszczenie urządzenia wykonanego z płyty wiórowej laminowanej zapewniającej doskonałą izolacje termiczną. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. ad.4 Prosimy o dopuszczenie urządzenia o zakresach temperatury: 27-70oC (dwa zakresy: I 28 - 41oC, II 42 - 70oC Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. ad.5 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z mikroprocesorowym systemem kontroli i regulacji temperatury. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – adresat (platforma e-propublico.pl), SZPubl. T2612 B10

Wyk. Barbara Choroszyńska, Marta Sierek  – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl sierek9858@10wsk.mil.pl

Data: 11.03.2026 r.