Bydgoszcz dnia: 2026-03-17

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr:  2347/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup diatermii, aparatu RTG i mobilnego stołu chirurgicznego z systemem obrazowania RTG w ramach Projektu nr FENX.06.01-IP.03-0018/25 pn: "Wsparcie infrastruktury 10.WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy w zakresie AOS i leczenia jednego dnia poprzez zakup niezbędnych wyrobów medycznych". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 144/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pózn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 SWZ - Czy Zamawiający dopuści oświadczenie autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnienie danego parametru w przypadku braku danej informacji w oficjalnym katalogu producenta? Oryginalny katalog producenta nie uwzględnia wszystkich parametrów wyszczególnionych w załącznikach Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie instrukcji obsługi w formie linku do strony www do samodzielnego pobrania na etapie składania postępowania? Instrukcja ma dużą pojemność. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie na etapie składania ofert, ponieważ instrukcja obsługi na tym etapie ma na celu potwierdzenie wymaganych przez zamawiającego parametrów sprzętu, wskazanych w Specyfikacji Technicznej. Natomiast wymaga dostarczenia instrukcji obsługi w formie papierowej lub elektronicznej (pendrive lub płyta CD/DVD) wraz z dostawą urządzenia. Załącznik nr 2C do SWZ - Zadanie nr 3 Aparat RTG - Pkt. 63 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania aparatu o roku produkcji 2026. Oferowany parametr jest lepszy niż wymagany. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza - Pkt. 74 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 3 dni (72 h) od momentu podjęcia naprawy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zmienia zapisy w specyfikacji technicznej i zamieszcza zaktualizowaną specyfikację techniczną na platformie prowadzonego postępowania https://e-propublico,pl oraz stronie internetowej zamawiającego www.10wsk.mil.pl pn. Specyfikacja techniczna – zadanie 3 UAKTUALNIONA.docx - Pkt. 75 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z koniecznością użycia części zamiennych spoza Polski do 10 dni od momentu podjęcia naprawy? Jeśli nie to na jaki maksymalny czas wyrazi zgodę Zamawiający? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na naprawę z użyciem części zamiennych do 5 dni roboczych od momentu podjęcia naprawy. Zmienia zapisy w specyfikacji technicznej i zamieszcza zaktualizowaną specyfikację techniczną na platformie prowadzonego postępowania https://e-propublico,pl oraz stronie internetowej zamawiającego www.10wsk.mil.pl pn. Specyfikacja techniczna – zadanie 3 UAKTUALNIONA.docx 4. Pkt. 78. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu i wykreśla wskazany punkt. Zmienia zapisy w specyfikacji technicznej i zamieszcza zaktualizowaną specyfikację techniczną na platformie prowadzonego postępowania https://e-propublico,pl oraz stronie internetowej zamawiającego www.10wsk.mil.pl pn. Specyfikacja techniczna – zadanie 3 UAKTUALNIONA.docx

PYTANIE NR 2

W nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania (dot. części 3 - Aparat RTG)

Dot. SWZ

- Pkt. 9.1 ppkt. 11 oraz pkt. 10.1 ppkt. 3

Z uwagi na charakter i przedmiot zamówienia zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji obsługi sprzętu na etapie składania ofert. Uważamy, że karty techniczne, katalogi, foldery lub opisy przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej dla wszystkich zadań oraz wszystkich pozycji w zadaniu są dostatecznym dowodem na etapie składania oferty na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków przedmiotu zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza. Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga instrukcji obsługi w wersji elektronicznej np. plik .pdf., uwzględniając odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego dla PYTANIA NR 1 pkt. 2.

Dot. Załącznika nr 8 do SWZ – umowa

- §2 ust. 1

Zwracamy się z prośbą doprecyzowania „dni robocze” jako „ dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy ” z uwzględnieniem zapisu w umowie oraz OPZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający rozumie dni robocze jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 8 ust 5 ustawy Pzp.

- § 8

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

- §8 ust. 1 pkt. 1)

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o rozszerzenie zapisów i o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy (tj. 10%), za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

- §8 ust. 1 pkt. 2), 3), 4)

Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być naliczana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1-0,2%. Czy w związku z powyższym, w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- §8 ust. 5

Zwracamy się z prośbą zmiany zapisów. Proponujemy: „ W przypadku niewykonania przeglądu technicznego po upływie 10 dni kalendarzowych od wymaganej daty jego wykonania Zamawiający zastrzega sobie, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania przeglądu, możliwość zlecenia przeglądu innemu podmiotowi i obciążenie kosztami Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

- §9 ust. 1 pkt. 2)a)

Zwracamy się z prośbą usunięcia zapisu albowiem jest on sprzeczny z zapisami §2 dotyczącymi protokolarnego odbioru, w którym Zamawiający nie zgłasza żadnych uwag, co do wykonania przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

- §10 ust. 1 i 2

Wg. obowiązujących przepisów prawa Kodeksu Cywilnego termin na uwzględnienie reklamacji wynosi do 14 dni od daty jej zgłoszenia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą modyfikacji zapisów z uwzględnieniem tego terminu w umowie oraz OPZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy Specyfikacji Technicznej bez zmian.

Dot. Załącznika nr 2 C do SWZ – Specyfikacja techniczna - Warunki gwarancji i serwisu

- Pkt. 73

Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisu kontakt zdalny, telefoniczny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający uzna kontakt zdalny lub telefoniczny za reakcję serwisu na zgłoszenie.

- Pkt. 74 i pkt. 75

Z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG który produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie oraz z uwagi na nieprzewidywalność zaistnienia ew. awarii sprzętu medycznego, zwracamy się z prośbą urealnienia czasów napraw. Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu. Dlatego proponujemy: „ Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 120 h – 5 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy „ i „Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 240 h – 10 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy„

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na naprawę bez użycia części zamiennych w ciągu 3 dni roboczych, a z użyciem części zamiennych w ciągu 5 dni roboczych liczony od momentu podjęcia naprawy. Zmienia zapisy w specyfikacji technicznej i zamieszcza zaktualizowaną specyfikację techniczną na platformie prowadzonego postępowania https://e-propublico,pl oraz stronie internetowej zamawiającego www.10wsk.mil.pl  pn. Specyfikacja techniczna – zadanie 3 UAKTUALNIONA.docx

- Pkt. 78

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym złożeniu wniosku przez Zamawiającego i uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu. Zmienia zapisy w specyfikacji technicznej i zamieszcza zaktualizowaną specyfikację techniczną na platformie prowadzonego postepowania https://e-propublico,pl oraz stronie internetowej zamawiającego www.10wsk.mil.pl  pn. Specyfikacja techniczna – zadanie 3 UAKTUALNIONA.docx

- Pkt. 79

Wg. podstawy prawnej: art. 580 § 2 Kodeksu cywilnego, Gwarant musi wykonać swoje obowiązki – np. naprawić lub wymienić towar – w terminie wskazanym w oświadczeniu gwarancyjnym, a ten (zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do SWZ – umowa; §3 ust. 4) zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu podpisania ostatecznego protokołu odbioru. Jeżeli nie zostanie określony ten czas, Wykonawca powinien uczynić to niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia mu towaru przez konsumenta. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu na „Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 14 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji „

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

- pkt 6 - Generator

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu, który posiada zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40–78 kV, różnica wynosi tylko 2 kV poniżej górnej granicy i nie ma istotnego wpływu na jakość obrazowania, funkcjonalność aparatu ani bezpieczeństwo pacjenta, a pozostałe parametry techniczne spełniają wymagania normy dla urządzeń diagnostyki obrazowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- pkt 12 - Lampa X – RAY

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu, który posiada pojemność cieplna anody wynosi 3,9 kHU, która jest wystarczająca do standardowych procedur fluoroskopii i radiografii przewidzianych w specyfikacji, a aparat posiada mechanizmy ochrony anody i automatyki ograniczającej przegrzanie, które zapewniają bezpieczną i nieprzerwaną pracę w typowych warunkach klinicznych. Parametr nie wpływa na jakość obrazu ani dawkę promieniowania dla pacjenta w normalnych procedurach klinicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian

- pkt 16 - Wózek z ramieniem C

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu, który posiada zakres ruchu pionowego ramienia C 67,3 cm, różnica 2,7 cm nie ogranicza funkcjonalności aparatu ani dostępu do pola operacyjnego, a pozostałe parametry ruchowe i ergonomiczne wózka zapewniają pełną obsługę pacjenta i procedur fluoroskopii oraz radiografii. Aparat wyposażony jest w elektromechaniczne wspomaganie ruchu i systemy bezpieczeństwa, które zapewniają stabilność i ergonomię pracy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- pkt. 18 - Wózek z ramieniem C

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu, który z racji lekkiej i ergonomicznej konstrukcji zespołu ramienia C wraz z przegubami – nie posiada ruchu pionowego wspomaganego elektromechanicznie, a wyposażony jest w zbalansowany mechanizm ramienia sprężynowego zapewniający stabilne i szybkie ręczne pozycjonowanie ramienia C w pionie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian

- pkt 19 - Wózek z ramieniem C

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, który posiada zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej 330°, który zapewnia pełny dostęp do pola operacyjnego i pełną funkcjonalność w standardowych procedurach, przy zachowaniu ergonomii i bezpieczeństwa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- pkt 24 - Wózek z ramieniem C

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu, który z racji odpowiedniego wyważenia i zbalansowanej kontrukcji przegubów nie posiada możliwości blokowania min. 4 ruchów ramienia za pomocą jednego przycisku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian

- pkt 29 - Wózek z ramieniem C

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu, którego ramię wykonane jest z lekkich stopów aluminium i tworzywa sztucznego, co zapewnia łatwe i lekkie manewrowanie, a same matariały są zdecydowanie bardziej odporne na mechaniczne szoki uderzeniowe od włókna węglowego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- pkt 31 - Detektor

Prosimy o dopuszczenie aparatu z detektorem typu IGZO. Pragniemy zauważyć, że detektor typu IGZO to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie obrazowania śródoperacyjnego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian

- pkt 35 - Detektor

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu, którego współczynnik DQE wynosi 65%. Pomimo niewielkiego odstępstwa aparat zapewnia pełną funkcjonalność diagnostyczną i jakość obrazów klinicznych, a różnica 5% nie wpływa na bezpieczeństwo pacjenta ani interpretację wyników obrazowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian

- pkt 36 - Detektor

Prosimy o dopuszczenie aparatu wyposażonego w detektor o rozmiarze piksela  100µm . Różnica jest niezauważalna.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- pkt 37 - Monitor, tor wizyjny

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu, który posiada dotykowy monitor 32” LCD LED o rozdzielczości 3840×2160 i luminancji 450 cd/m², jako rozwiązania równoważnego, ponieważ większy ekran i wyższa rozdzielczość poprawiają komfort pracy operatora oraz jakość obserwacji i szczegółowość obrazów medycznych, nie wpływając negatywnie na funkcjonalność ani bezpieczeństwo pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

- pkt 39 - Monitor, tor wizyjny

Prosimy o dopuszczenie aparatu, w którym obok obrazu prezentowanego w ramach funkcji obrazowania live wyświetlane są równocześnie dwa mniejsze obrazy referencyjne, zamiast jednego obrazu refererncyjnego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian

- pkt 59 - Wyposażenie dodatkowe

Prosimy o dopuszczenie aparatu, który nie posiada wbudowanego podtrzymania akumulatorowego (UPS).

UPS jest konieczny w aparatach, w których:

- uruchomienie trwa kilka minut,

- pracują na systemie operacyjnym Microsoft Windows, który jest wrażliwy na nieprawidłowe zamykanie systemu np. nagłe odłączenie zasilania, co może prowadzić do poważnej awarii urządzenia.

Pragniemy poinformować Zamawiającego, iż zaoferowany przez nas aparat uruchamia się niecałą minutę i pracuje na systemie operacyjnym Linux, który - w odróżnieniu od Windows – jest odporny na nagłe odłączanie zasilania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

Data: 17.03.2026 r.