Sprawa nr 144/2025 		SPECYFIKACJA TECHNICZNA 			Załącznik nr 2 C do SWZ

ZADANIE 3

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat RTG | 1 komplet |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Generator: |  |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe | 230V/ 50 Hz |  |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% |  |
|  | Moc generatora | ≤ 13 W |  |
|  | Prąd dla fluoroskopii ciągłej | ≤ 1mA |  |
|  | Układ minimalizujący dawkę | Tak |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | ≥40-80kV |  |
|  | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak |  |
|  | Fluoroskopia ciągła (dedykowany przycisk dla uruchomienia skopii ciągłej) lub impulsowa | Tak, podać |  |
|  | Tryb niskiej dawki | Tak |  |
| Lampa X – RAY: |  |  |  |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą | Tak |  |
|  | Wielkość ogniska lampy ≤ 0,04mm | Tak |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 6kHU |  |
| Wózek z ramieniem C: |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C | ≥ 46 cm |  |
|  | Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń) | ≥ 34 cm |  |
|  | Odległość SID | ≥ 45 cm |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 70 cm | Tak |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ 360 ° |  |
|  | Ruch pionowy wspomagany elektromechanicznie | Tak |  |
|  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej | ≥ 360 ° |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego | ≥120° |  |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
|  | Hamowanie przyciskiem nożnym | Tak |  |
|  | Możliwość blokowania i odblokowania min. 4 ruchów ramienia za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
|  | Do pracy pedał nożny z możliwością włączania promieniowania oraz drugi, niezależny włącznik do uruchomienia skopii w obrębie aparatu | Tak |  |
|  | Szerokość wózka ramienia C | ≤ 75cm |  |
|  | Waga wózka ramienia C | ≤ 230 kg |  |
|  | Panel do sterowania funkcjami generatora i aparatu w formie klawiatury membranowej umieszczony z obu stron ramienia C. Dostęp do funkcji chirurgicznych podczas zabiegów, w tym do przycisku ekspozycji, ustawienia technik ekspozycji, zarządzania funkcjami obrazu (smart metal, negatyw, obrót prawa-lewa, góra-dół, przerzucanie, obrót 360 st., zapis, wydruk, wyszukiwanie obrazu) | Tak |  |
|  | - Ramię wykonane z włókna węglowego, zapewniające łatwe I lekkie manewrowanie. | Tak |  |
|  | - Ramię składane, chowane na czas transportu pod konstrukcję wózka oraz zabezpieczone dodatkowym uchwytem w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem | Tak |  |
| Detektor: |  |  |  |
|  | Detektor typu CMOS | Tak |  |
|  | Rozmiar detektora | ≥ 15 cm x 15 cm |  |
|  | Ilość pól detektora | ≥ 2 |  |
|  | Rozdzielczość detektora | ≥ 1,5 k x 1,5 k |  |
|  | Współczynnik DQE | ≥ 70% |  |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 99 µm |  |
| Monitor, tor wizyjny: |  |  |  |
|  | Monitor 27” medyczny, dotykowy, rozdzielczość ≥ 1920x1080 pikseli kontrast ≥1000:1, luminacja≥ 450cd/m2 | Tak |  |
|  | Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu, widoczny ze wszystkich czterech stron systemu. Możliwość obrotu monitora względem wózka. | Tak |  |
|  | Ta sama wielkość obrazu prezentowanego w ramach funkcji obrazowania live i obrazu referencyjnego | Tak |  |
|  | Kąt widzenia obrazu | ≥ 170° |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze | ≥ 9 obrazów |  |
|  | Matryca obrazu zapamiętanego, skala szarości w procesingu | ≥ 1,5 k x 1,5 k pikseli ≥14bit |  |
|  | Pojemność pamięci na dysku twardym ≥100 000 obrazów | Tak |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | Tak |  |
|  | Porty USB | ≥ 4 |  |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie RAW lub BMP lub JPG | Tak |  |
|  | Funkcja: „Last Image Hold” (LIH) | Tak |  |
|  | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak |  |
|  | Płynne powiększanie obrazu w czasie rzeczywistym od 1 do 4 bez zwiększania dawki promieniowania | Tak |  |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo/prawo na monitorze, obraz lustrzany, obraz lustrzany | Tak |  |
|  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak |  |
|  | Obrazowanie umożliwiające automatyczne wykrywanie metalu w polu operacji | Tak |  |
|  | Funkcja cyfrowego pióra | Tak |  |
|  | Pomiary kątów oraz odległości | Tak |  |
|  | Automatyczne dopasowanie obszaru badania | Tak |  |
|  | Bezpośredni pomiar dawki promieniowania | Tak |  |
|  | Raport dawki pacjenta | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |
|  | Oprogramowanie Cine (prezentacja sekwencji pętli filmowej ) | ≥ 25 klatek/s |  |
|  | Możliwość odłączenia zasilania dla aparatu na min. 5 min, bez utraty danych oraz ponownego uruchomienia systemu | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Wykonawca w cenie przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych urządzenia oraz integrację (podłączenie) z systemem szpitalnym PACS (DICOM). Koszt ewentualnej licencji PACS po stronie Wykonawcy. Szczegółowe wymagania pod tabelą.*** | TAK |  |
|  | Wykonawca w cenie przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania projektów osłon stałych dla pomieszczeń, w których użytkowany będzie oferowany sprzęt tj. sal zabiegowych nr 3 i 4. Dotychczasowe projekty osłon stałych w załączniku. Projekty osłon należy dostarczyć wraz z dostawą urządzenia | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) | TAK |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 72 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | "Dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu" | TAK Podać |  |

***

1. Aparat cyfrowy musi być zgodny ze standardem DICOM 3.0 oraz obsługiwać i posiadać zainstalowane
licencje na protokoły DICOM Storage oraz DICOM MWL (Modality Worklist).

2. Aparat cyfrowy musi być zgodny z posiadanym przez szpital systemem PACS - Agfa IMPAX 6.6.1.
Zgodność aparatu można sprawdzić w oparciu o dokument DICOM Conformance Statement
znajdujący się na stronie: https://www.agfahealthcare.com/dicom-conformance/
Dokument: IMPAX 6.6.x Solution  – Doc. 001470

3. Oferent powinien również zapewnić wszelkie licencje, wymagane przez system PACS posiadany przez szpital, niezbędne
do podłączenia aparatu.
Kontakt do producenta systemu PACS: e-mail: DEX_Helpdesk@agfa.com, tel. 22 311 19 23.

KWALIFIKOWY PODPIS WYKONAWCY