Sprawa nr 34/2026	     SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                       Załącznik nr 6 do SWZ

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # System manometrii wysokiej rozdzielczości | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE 1

| Lp. |  | Wymagania techniczne | Wartość wymagana |  | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw wysokiej rozdzielczości do diagnostyki przewodu pokarmowego – 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stacja robocza przeznaczona do współpracy z dedykowanym medycznym oprogramowaniem analitycznym do pobierania danych i analizy ciśnień, do analizy i rejestracji pH i pH z impedancją, wyposażona we wszystkie niezbędne elementy wymagane do pracy – osprzęt i oprogramowanie w języku polskim, Windows 10 Pro lub wyższy, MS Word, drukarka kolorowa, dotykowy monitor | Tak, podać, opisać |  |  |  |  |
|  |  | Wózek jezdny z blokowanymi kółkami, transformatorem wyposażonym w 4 gniazda | Tak |  |  |  |  |
|  |  | System automatycznej kalibracji cewników wysokiej rozdzielczości w zakresie 0-300 mm Hg | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Modułowy procesor do pobierania parametrów ciśnienia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, moduł manometrii przełykowej z impedancją, moduł manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości 3D | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Moduł wysokiej rozdzielczości manometrii przełykowej | Tak |  |  |  |  |
| Oprogramowanie analityczne do przełykowej manometrii wysokiej rozdzielczości |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
|  |  | ### Wbudowane szczegółowe instrukcje dla prowadzącego badanie na każdym etapie klinicznego protokołu badawczego | Tak |  |  |  |  |
|  |  | ### Obraz ciśnień wysokiej rozdzielczości i impedancji przedstawiony w czasie rzeczywistym w postaci skali barwowej lub konwencjonalnych liniowych przebiegów ciśnienia z możliwością zmiany trybu wyświetlania: przebiegi liniowe/kontury barwowe | Tak |  |  |  |  |
|  |  | ### Wartości ciśnienia wyświetlane na tle anatomicznego obrazu przełyku z uwidocznieniem graficznych markerów UES, LES, PIP i ich parametrów odległościowych | Tak |  |  |  |  |
|  |  | ### Funkcja wprowadzenia zdarzeń typu przełknięcie, kaszel i innych definiowanych przez użytkownika | Tak |  |  |  |  |
|  |  | ### Analiza parametrów zmiany ciśnienia w wybranym przez użytkownika obszarze rejestracji | Tak |  |  |  |  |
|  |  | ### Funkcja generowania elektronicznego sensora pokazującego maksymalne ciśnienie w granicach zdefiniowanych przez użytkownika | Tak |  |  |  |  |
|  |  | ### Charakterystyka przełknięć w oparciu o automatyczną analizę parametrów klasyfikacji chicagowskiej: DCI, CDP, DL, IRP | Tak |  |  |  |  |
|  |  | ### Przeglądanie przebiegu zarejestrowanego badania w postaci dynamicznego odtworzenia badania lub obrazów statycznych | Tak |  |  |  |  |
|  |  | ### Raport z badania w postaci dokumentu zgodnego z formatem DOC lub PDF | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Generowanie raportu z badania z parametrami: - LES, przepony, punktu inwersji ciśnień, - motoryki trzonu przełyku, - UES | Tak |  |  |  |  |
|  |  | ### Dołączanie charakterystyki przełknięć wg klasyfikacji chicagowskiej: DCI, CDP, DL, IRP, CFV | Tak |  |  |  |  |
|  |  | ### Dołączanie do raportu opisu procedury badawczej, wskazań do badania oraz interpretacji i komentarzy wprowadzanych przez użytkownika | Tak |  |  |  |  |
|  |  | ### Dołączanie do raportu opisu procedury badawczej, wskazań do badania oraz interpretacji i komentarzy z wykorzystaniem zdefiniowanych wzorców | Tak |  |  |  |  |
|  |  | ### Możliwość dołączenia do raportu graficznych obrazów zdarzeń typu przełknięcie w postaci barwowego obrazu wysokiej rozdzielczości i klasycznych liniowych przebiegów zmiany ciśnienia | Tak |  |  |  |  |
| Przełykowy cewnik wysokiej rozdzielczości z impedancją – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroniczne ciśnieniowe sensory pomiarowe | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego kanału pomiarowego | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Liczba radialnych ciśnieniowych kanałów pomiarowych: 36 kanałów ciśnieniowych | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Odległość między kanałami pomiarowymi: 10 mm pomiędzy kanałami ciśnieniowymi | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Wysoka rozdzielczość – 432 ciśnieniowe punkty pomiarowe | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Średnica cewnika – 4,2 mm | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Pobieranie danych o ciśnieniu LES, UES i trzonu przełyku bez konieczności przemieszczania cewnika | Tak |  |  |  |  |
| Wyposażenie do przełykowego cewnika wysokiej rozdzielczości |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowe koszulki ochronne do przełykowego cewnika wysokiej rozdzielczości z chusteczkami dezynfekującymi, tulejką do usuwania powietrza z przestrzeni pomiędzy cewnikiem a koszulką i z systemem mocowania koszulki do cewnika – 2 op. (1 op. – 20 szt. razem: 40 szt.); - nie lateksowe | Tak, podać |  |  |  |  |
| Rejestrator do pomiaru pH i impedancji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba rejestrowanych kanałów impedancyjnych: 6 kanałów | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Komunikacja rejestratora ze stacją roboczą za pomocą USB | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Rejestracja refluksu kwaśnego, słabo kwaśnego i niekwaśnego | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Rejestracja refluksu płynnego, mieszanego i gazowego | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość próbkowania sygnału impedancji 64 Hz | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru poziomu pH:1 do 10 pH | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru impedancji od 100 Ohm do 10 k Ohm | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Płynne ustawienie czasu rejestracji w zakresie od 1 do 48 h | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Kalibracja cewników bez udziału pacjenta i komputera | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk do zmiany pozycji, okresu posiłkowego przy wyświetlaczu rejestratora | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Podświetlane przyciski zmiany pozycji i okresu posiłkowego na klawiaturze rejestratora w okresie trwania zdarzenia | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Przycisk rejestracji dolegliwości odczuwanych przez pacjenta | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Rejestracja zmiany pozycji ciała | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Rejestracja okresów posiłków | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzenia nr identyfikacyjnego pacjenta (max. 4 cyfry) | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Weryfikacja poziomu impedancji i poziomu pH przed rozpoczęciem badania | Tak |  |  |  |  |
| Oprogramowanie do analizy i rejestracji pH i pH z impedancją |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Wspólne oprogramowanie do analizy badań pH-metrycznych i pH metrii z impedancją | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Wartości impedancji wyświetlane na ekranie analizy w postaci przebiegów liniowych | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Wartości impedancji wyświetlane na ekranie analizy w postaci konturów barwowych | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Wprowadzanie i/lub edytowanie zdarzeń i objawów zapisanych w dzienniczku pacjenta do oprogramowania poprzez wpis i edycję tekstu lub intuicyjny graficzny interfejs oprogramowania | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne wykrywanie i zliczanie epizodów refluksu w rejestracji pH | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczna korelacja dolegliwości z epizodami refluksu kwaśnego, słabo kwaśnego i niekwaśnego | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Różnicowanie refluksów wg typu: płynny, mieszany, gazowy | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Automatyczne generowanie współczynnika dolegliwości (SI), automatyczne generowanie prawdopodobieństwa refluks-objaw (SAP) | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Średnia nocna impedancja podstawowa (MNBI) | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość generacji raportu badania w postaci dokumentu typu WORD lub PDF | Tak, podać |  |  |  |  |
|  |  | Zapis wartości impedancji w postaci konturów barwowych dołączany do raportu | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Zapis wartości impedancji w postaci przebiegów liniowych dołączany do raportu | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Przeglądanie przebiegu zarejestrowanego badania w postaci dynamicznego odtworzenia badania lub obrazów statycznych | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość dołączania do raportu procedury badawczej, wskazań do badania oraz interpretacji i komentarzy z wykorzystaniem predefiniowanych wzorców (zapisanych w postaci rozwijanej listy) | Tak |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi oprogramowania w języku polskim wbudowana w oprogramowanie analityczne | Tak |  |  |  |  |
| Akcesoria w tym niezbędne przewody: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pakiet startowy, opakowanie cewników: Jednorazowa sonda – cewnik antymonowy do pomiaru pH i impedancji, o konfiguracji: wewnętrzna elektroda referencyjna, złącze modularne, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji (6 kanałów) przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm stosownie do oznaczeń, średnica 6 Fr 1 op. (1op. = 10 szt.) | Tak, wymienić |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw buforów do kalibracji pH 4,0, pH 7,0 (2 szt. – 2x po 1 szt.) | Tak, wymienić |  |  |  |  |
|  |  | Stoisko do kalibracji | Tak |  |  |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025/2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Wszelkieposiadanemateriałyinformacyjnenatematprzedmiotuofertymin.prospekty,broszury,danetechniczne,itp.wjęzykupolskim |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Oświadczamy ,że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. |  |  | TAK |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksimum 60 miesięcy |  |  | TAK podać |  |  |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |  | TAK Podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki |  |  | TAK Podać |  |  |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  |  | TAK Podać |  |  |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  |  | TAK Podać |  |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach |  |  | TAK Podać |  |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. |  |  | TAK |  |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych |  |  | TAK Podać |  |  |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji |  |  | TAK Podać |  |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) |  |  | TAK Podać |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu |  |  | TAK Podać |  |  |  |