Sprawa nr 34/2026           	         SPECYFIKACJA TECHNICZNA	          Załącznik nr 6A do SWZ

| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Zestaw EUS | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE 2

| Lp. |  | Wymagania techniczne | Wartość wymagana |  | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIDEOGASTROSKOP ULTRASONOGRAFICZNY - 2 SZTUKI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pole widzenia wideo – min. 100° | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Kierunek widzenia - boczny 55° | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Głębia ostrości – min. 3 -100 mm | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Średnica zewn. końcówki – max 14,6 mm | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Średnica zewn. sondy – max 12,6 mm | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Minimalny zakres odchylenia końcówki – G:130° D: 90° P:90° L: 90° | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Długość robocza sondy – min. 1250 mm | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Średnica kanału biopsyjnego – min. 3,7 mm | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | 4 przyciski do sterowania funkcjami procesora z możliwością ich zaprogramowania | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Zakres skanowania EUS - liniowo min. 170° | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Współpraca z będącym na wyposażeniu Zamawiającego procesorem CV-190 | TAK |  |  |  |
|  |  | Kabel połączeniowy z procesorem wideo 1 sztuka dla dwóch aparatów | TAK |  |  |  |
| MONITOR ENDOSKOPOWY |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przekątna ekranu: 30 ” +/- 2 cale | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą | TAK |  |  |  |
|  |  | Podświetlenie: LED | TAK |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość: min. 3840 × 2160 | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Proporcje ekranu: 16:9 | TAK |  |  |  |
|  |  | Jasność: 450 cd/m | TAK |  |  |  |
|  |  | Kąt widzenia: min. 178° | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Kontrast: 1000:1 | TAK |  |  |  |
|  |  | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 | TAK |  |  |  |
|  |  | - Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2 | TAK |  |  |  |
|  |  | - Wejścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 | TAK |  |  |  |
|  |  | Wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1 | TAK |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | TAK |  |  |  |
|  |  | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | TAK |  |  |  |
|  |  | Waga maks. 12 kg | TAK, podać |  |  |  |
| CENTRALA USG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość współpracy z sondami EUS o skanowaniu sektorowym | TAK |  |  |  |
|  |  | Głowica USG w zestawie: convex Array | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Funkcje ultradźwięków | TAK |  |  |  |
|  |  | Współpraca z częstotliwościami: 3.5, 7.5,10 MHz | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Pomiary: odległość, powierzchnia, kąt, objętość, prędkość, objętość przepływu, Doppler | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Funkcje obrazowania: Różnicowe THI (D-THI) | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Ultraszybkie i precyzyjne kształtowanie wiązki w celu poprawy głębi i szczegółowości obrazu. | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Obrazowanie Harmoniczne z kontrastem (CHI) | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Elastografia fali poprzecznej (SHEARWAVE) w konweksowym EUS | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Elastografia odkształceniowa | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Obrazowanie mikronaczyniowe | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość generowania i wyświetlania trójwymiarowych danych obrazowych (dane wolumeryczne) poprzez wykorzystanie obrazów z pamięci Cine z rekonstrukcji przy użyciu konweksowej głowicy echoendoskopu | TAK |  |  |  |
|  |  | Monitor: 4K 21” +/- 1 cal, OLED monitor, Rozdzielczość: 3840 x 2160 px., Kontrast: 1000000:1 | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Wyjścia: DVI, S-Video, HDMI, kompozytowe, SDI | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Możliwości zapisu: CD-R, DVD, USB, na zewnętrzny dysk twardy. | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Port do sieci LAN, Printer Czarno - Biały | TAK |  |  |  |
|  |  | Zarządzanie obrazem: Możliwość zapisu nieruchomych obrazów, klipów filmowych, pamięć Cine, możliwość połączenia DICOM | TAK |  |  |  |
|  |  | Ustawienie wysokości centrali poprzez wbudowany silnik (góra/dół). | TAK |  |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii) |  | TAK |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025/2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. |  | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych |  | TAK |  |  |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim |  | TAK |  |  |  |
|  | Oświadczamy ,że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów |  | TAK |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. |  | TAK |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksimum 60 miesięcy |  |  | TAK podać |  |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta zawarty w cenie oferowanego urządzenia |  |  | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |  | TAK Podać |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki |  |  | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  |  | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy |  |  | TAK Podać |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach |  |  | TAK Podać |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. |  |  | TAK |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych |  |  | TAK Podać |  |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji |  |  | TAK Podać |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) |  |  | TAK Podać |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od momentu dostarczenia oferowanego sprzętu, umożliwiająca dokonywanie napraw po zakończeniu okresu gwarancji w okresie trwałości projektu |  |  | TAK Podać |  |  |